WCPiT /EA/381-49/2022 Poznań, 2023-01-13

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na**

**Zakup sprzętu medycznego**

***w ramach projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18 pn. Dostępność Plus dla zdrowia, realizowanego w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.***

***Zakup w ramach realizacji projektu (POWR.05.02.00-00-0044/18) pn. Dostępność Plus dla zdrowia PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, przedsięwzięcie pod nazwą: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów ambasadorem w świadczeniu usług na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami (umowa nr UM.SZP.W-5097.2022-00/368/688).***

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. **(**tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ.

**Pytania i odpowiedzi:**

**Zestaw I**

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznik nr 1, pakiet nr 2 – zakup wózków do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o poniższych parametrach?

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry graniczne (wymagane)** |
| **I** | **Wózki do przewozu chorych w pozycji leżącej** |
|  | Wózek transportowy z regulowaną wysokością, dwusegmentowym leżem, o konstrukcji wykonanej ze stali malowanej proszkowo, epoksydowanej z dodatkiem związków hamujących namnażanie się drobnoustrojów. |
|  | Rama na 4 kołach skrętnych i systemem podnoszenia na dwóch cylindrycznych kolumnach sterowanych za pomocą pedałów |
|  | Rama podstawy obudowana tworzywem sztucznym łatwym do utrzymania w czystości. |
|  | Regulacja wysokości leża i pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga przy pomocy trzech sterowników nożnych umieszczonych po obu stronach wózka |
|  | Ergonomiczny chwyt pod platformą materaca do opuszczania sekcji oparcia pleców w nagłych, krytycznych sytuacjach |
|  | Rama podstawy złożona z elementów stalowych malowanych proszkowo, bez ostrych krawędzi, łatwa do utrzymania w czystości |
|  | Leże dwusegmentowe HPL, przezierne dla promieni RTG |
|  | Regulowany segment oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej, z dźwignią sterującą od strony głowy.  Regulacja wysokości wózka oraz Trendelenburga i anty/ Trendelenburga poprzez sterowniki nożne. |
|  | 4 gniazda na wysięgnik płynów infuzyjnych w 4 rogach wózka, na wyposażeniu jeden wysięgnik zintegrowany z konstrukcją wózka |
|  | Składane poręcze boczne, szybkie obniżanie, na 5 pionowych szczebelkach barierka na wysokości 34 cm powyżej powierzchni leża. |
|  | W czterech rogach wózka zamontowane koła odbojowe wykonane z tworzywa sztucznego. |
|  | Po obu stronach wózek zaopatrzony w metalowe uchwyty/listwy na akcesoria, z których każdy posiada 2 przesuwane i zmieniające pozycję haczyki o maksymalnym obciążeniu 3 kg |
|  | Ergonomiczne wyjmowane uchwyty od strony głowy i nóg do przemieszczania wózka |
|  | Cztery koła skrętne o średnicy min.200 mm, na łożyskach kulkowych, nie pozostawiające śladów:  jedno kierunkowe, z systemem hamulcowym uruchamianym przez dźwignie w czterech rogach podstawy ramy  centralna blokada 4 kół, mechanizm blokady centralnej wszystich kół jednocześnie przy każdym kole  3 koła skrętne i 1 koło kierunkowe.  Hamulec postojowy zapobiegający przypadkowemu przesunięciu wózka podczas wchodzenia/ schodzenia pacjenta. |
|  | Obudowa podwozia zawierająca: 1 przegródkę na butlę z tlenem i 1 przegródkę na odzież. |
|  | Wymiary leża: 190x70 cm |
|  | Całkowite wymiary (z kołami odbojowymi): 204x81 cm |
|  | Wymiary segmentu pleców: 71x62 cm |
|  | Wymiary segmentu nóg: 116x66 cm |
|  | Regulowana wysokość leża: 59 - 90 cm |
|  | Rozstaw kół: 117 cm (+/- 1 cm) |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców: min. 0°/85° |
|  | Trendelenburg: min. 17⁰  Anty-Trendelenburg: min. 17⁰ |
|  | **Dopuszczalne obciążenie robocze: min. 240 kg** |
|  | **Dopuszczalne obciążenie robocze z akcesoriami: min. 270 kg** |
|  | **Maksymalny bezpieczne obciążenie robocze: 300 kg** |
|  | Całkowita waga: max. 120 kg |
|  | WYRÓB MEDYCZNY KLASY I, SPEŁNIAJĄCY WYMOGI EUROPEJSKIEJ DYREKTYWY 93/42/EEC,  Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH DYREKTYWĄ 2007/47/EC.  Produkt wykonany zgodnie z procesem produkcji i z certyfikatem ISO 9001:2008 i ISO 13485:2012/ lub równoważne |
|  | Materac kompatybilny z wózkiem o grubości min. 10 cm, wykonany z pianki poliuretanowej, w pokrowcu oddychającym, ognioszczelnym i antybakteryjnym. |

Odpowiedź: Zamawiający w :

punktach 1-4,6-10,12-29 pozostawia zapisy SWZ bez zmian,

punkcie 5 dopuszcza ergonomiczny chwyt pod platformą materaca do opuszczania sekcji oparcia pleców w nagłych, krytycznych sytuacjach,

punkcie 11 dopuszcza w czterech rogach wózka zamontowane koła odbojowe wykonane z tworzywa sztucznego.

**Zestaw II**

Pytanie nr 1

**Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 1.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej, którego konstrukcja wykonana jest ze stali galwanizowanej, dodatkowo zabezpieczona przed korozją poprzez lakierowanie proszkowe z dodatkami antybakteryjnymi o łatwej w dezynfekcji strukturze?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2

**Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 10.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych wyposażony w składane barierki boczne, szybko opuszczane, składające się z 5 pionowych szczebli wykonanych ze stali nierdzewnej, zabezpieczających wysokość 40cm nad leżem, wyposażone w boczną listwę odbojową?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3

**Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 13.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych wyposażony w składane poniżej poziomu materaca uchwyty do przetaczania zlokalizowane od strony głowy pacjenta, oraz w demontowany uchwyt do przetaczania od strony nóg?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4

**Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 15.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych wyposażony w obudowę podwozia zawierającą miejsce na butlę z tlenem z pasem zabezpieczającym, bez dodatkowych miejsc na wieszak kroplówki i podręczne rzeczy pacjenta?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 5

**Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 16.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych o wymiarach:

- długość leża: 1990mm,

- szerokość leża: 595mm,

?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 6

**Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 17.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych o wymiarach:

- długość całkowita: 2170mm,

- szerokość całkowita: 840mm,

?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 7

**Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 18.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego segment oparcia pleców ma wymiary: 700x 595mm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 8

**Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 19.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego segment nóg ma wymiary: 1290x 595mm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 9

**Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 20.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego wysokość leża regulowana jest hydraulicznie w zakresie: od 56 do 87cm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 10

**Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 21.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego koła posiadają rozstaw: 154cm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 11

**Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 22.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego segment oparcia pleców regulowany jest w zakresie: 0-62o?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 12

**Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 22.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego segment oparcia pleców regulowany jest w zakresie: 0-75o?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 13

**Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 23.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowane są hydraulicznie w zakresie: 0-14o?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 14

**Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 26.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego maksymalny udźwig wynosi: do 300kg?

***Poniżej zdjęcia poglądowe wózka***



******

******

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Zestaw III**

Pytanie nr 1

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1- Zakup łóżek na IOM – 2 szt.

1.Punkt 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości 2280mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści łóżko o długości 2280 mm.

2.Punkt 60 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z wysuwanym i prostym wieszakiem kroplówki?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Zestaw IV**

Pytanie nr 1

Pakiet 1 Zakup łóżek na IOM – 2 szt.

1. Dotyczy pkt 11 i 14. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców w zakresie 0o do 65o  oraz segmentu uda w zakresie 0o do 30o?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 41. Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby regulacja segmentu podudzia realizowana była za pomocą siłownika elektrycznego, sterowana z panelu centralnego oraz sterowników wbudowanych w barierki boczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby regulacja segmentu podudzia realizowana była za pomocą siłownika elektrycznego, sterowana z panelu centralnego oraz sterowników wbudowanych w barierki boczne.

1. Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby łóżko posiadało elektryczną regulację przedłużenia leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby łóżko posiadało elektryczną regulację przedłużenia leża.

1. Dotyczy pkt 16. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym przechyły boczne z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta sterowane są z panelu centralnego wieszanego na szczycie łóżka oraz sterowników w barierkach bocznych od strony zewnętrznej? Podczas przechyłów bocznych ważne jest aby personel stał jak najbliżej pacjenta w celu asekuracji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko, w którym przechyły boczne z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta sterowane są z panelu centralnego wieszanego na szczycie łóżka oraz sterowników w barierkach bocznych od strony zewnętrznej ale z możliwością wyłączenia sterowania z panelu bocznego.

1. Dotyczy pkt 16. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym kąt przechyłu bocznego dostosowywany jest automatycznie do wysokości leża i wynosi maksymalnie 15 stopni w każdym kierunku?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby przechyły boczne były realizowane dodatkowo za pomocą sterownika nożnego z obu stron łóżka? Rozwiązanie gwarantuje wykonanie w sposób bezpieczny procedury przechyłu gdyż personel ma obie ręce wolne i może asekurować pacjenta.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 19 i 20. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji oparcia pleców 74mm oraz segmentu uda 40mm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 21. Czy Zamawiający dopuści łóżko, które nie posiada wysuwanej półki na pościel?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 22, 23, 24 i 31. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w centralny panel sterowania bez panelu dotykowego, tym samym nie posiadające funkcji opisanych dla ekranu dotykowego (łózko posiada wyświetlacz LCD wbudowany w barierki boczne)?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 29. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji „do badań” za pomocą 1 specjalnie oznaczonego przycisku na sterowniku nożnym?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 30. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Fowlera poprzez 1 przycisk obniżający leże do wysokości minimalnej oraz 1 przycisk podnoszący segment pleców i uda jednocześnie?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 32. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym sterowanie w trybie III dostępne jest we wszystkich sterownikach i przyciskach za wyjątkiem funkcji indywidualnie zablokowanych?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 33. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym wyjście ze stanu deaktywacji zastępuje po naciśnięciu 1 przycisku, specjalnie oznaczonego kolorem zielonym?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 35. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym blokadę wszystkich funkcji za wyjątkiem CPR (dostępnego tylko w panelu centralnym oraz panelach w barierkach bocznych) pełni przycisk wyraźnie oznaczony symbolem STOP?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 37. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym z uwagi na ryzyko uszkodzenia, rozerwania przewodu itp. Nie zastosowane pilota przewodowego, a wszystkie funkcje opisane w pkt 37 realizowane są z panelu centralnego oraz sterowników wbudowanych w barierki boczne?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 40. Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające przycisków alarmu akustycznego oraz podświetlenia podwozia (podświetlenie podwozia działa automatycznie)?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 43. Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami wypełnionymi panelami z tworzywa polipropylenowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści łóżko z segmentami wypełnionymi panelami z tworzywa polipropylenowego pod warunkiem przezierności dla promieni RTG .

1. Dotyczy pkt 44. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją mechanicznego poziomowania CPR dostępną tylko w segmencie pleców?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 48. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z tworzywa polipropylenowego z wklejką niebieską, bez możliwości wyboru koloru?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 53. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi wykonanymi z polipropylenu ?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 56. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym obsługa systemu ważącego oraz odczytywanie wskazań z wyświetlaczem realizowane są poprzez panel wbudowany w barierki boczne z obu stron, wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 58. Czy Zamawiający dopuści łóżko z systemem ważenia, który nie posiada funkcji wskazania zmian wagi w czasie w porównaniu z wagą rzeczywistą?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2

Pakiet 1 Materace przeciwodleżynowe do łóżek na IOM

1. Dotyczy pkt 1. Czy Zamawiający dopuści materac z komorami o max wysokości 13cm oraz piankowym materacem podkładowym o grubości 4cm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 13. Czy Zamawiający dopuści materac nieposiadający trybu terapeutycznego zmiennociśnieniowego pulsacyjnego?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 13. Czy Zamawiający dopuści materac z trybem statycznym pielęgnacyjnym z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 30 minutach?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 16. Czy Zamawiający dopuści materac z pompą o wymiarach 135 x 360 x 290mm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 18. Czy Zamawiający dopuści materac z funkcją mechanicznego wypompowania za pomocą zaworu CPR?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 19. Czy Zamawiający dopuści pompę z odpornością IP3X?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 20. Czy Zamawiający dopuści pompę o wadze 3,5kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści pompę o wadze 3,5kg.

1. Dotyczy pkt 24 i 25. Czy Zamawiający dopuści pompę z panelem zabezpieczonym przed zalaniem, pokrytym innym tworzywem niż silikon?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 26. Czy Zamawiający dopuści pompę z dźwiękowym i wizualnym alarmem niskiego ciśnienia w komorach, trybu CPR, odłączenia od zasilania elektrycznego oraz wizualnym alarmem konieczności wezwania serwisu?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 31. Czy Zamawiający dopuści materac z trwałym oznaczeniem w postaci nadruku na pokrowcu modelu oraz warunków mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 32. Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu z możliwością prania w temperaturze 71oC?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dotyczy pkt 33 i 34. Czy Zamawiający dopuści materac z możliwością stosowania pompy z dwoma rodzajami materaca: pierwszy z dwoma materacami podkładowymi (obciążenie 210kg) oraz drugi z jednym materacem podkładowym (obciążenie 160kg) ?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3

Pakiet 1 Zakup łózek szpitalnych o zwiększonym udźwigu 30szt.

1. Dot. pkt. 1 i pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści łózko szpitalne z leżem opartym na dwóch, podwójnych ramionach wznoszących podpierających leże w 8 punktach?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści łózko z możliwością przedłużenia leża o 150mm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego w którym sterowanie elektryczne realizowane jest za pomocą panelu centralnego umieszczonego na szczycie nóg lub chowanego w półce na pościel oraz czterech paneli wbudowanych w barierki boczne sterującymi funkcjami wymaganymi w pkt. 7 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko bez pilota przewodowego w którym sterowanie elektryczne realizowane jest za pomocą panelu centralnego umieszczonego na szczycie nóg lub chowanego w półce na pościel oraz czterech paneli wbudowanych w barierki boczne sterującymi funkcjami wymaganymi w pkt. 7.

1. Dot. pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści minimalna wysokość leża od podłogi 395mm (wymiar dotyczy powierzchni na której spoczywa materac)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści minimalną wysokość leża od podłogi 395mm (wymiar dotyczy powierzchni na której spoczywa materac).

1. Dot. pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści maksymalna wysokość leża od podłogi 735mm (wymiar dotyczy powierzchni na której spoczywa materac)?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści maksymalna wysokość leża od podłogi 760mm (wymiar dotyczy powierzchni na której spoczywa materac)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści maksymalna wysokość leża od podłogi 760mm (wymiar dotyczy powierzchni na której spoczywa materac).

1. Dot. pkt. 17 i 18 Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu uda w zakresie 0° do 35°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści regulację segmentu uda w zakresie 0° do 35°.

1. Dot. pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści funkcję autoregresji oparcia pleców 100 mm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści system autoregresji totalnej (oparcie pleców +segment udowy ) 160mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści system autoregresji totalnej (oparcie pleców +segment udowy ) 160mm.

1. Dot. pkt 22 Czy Zamawiający dopuści pozycje do badań uzyskiwana za pomocą 1 przycisku ustawiającego maksymalną wysokość a następnie jednego przycisku poziomującego segmenty leża oraz pozycje Fowlera uzyskiwana za pomocą 1 przycisku ustawiającego minimalna wysokość a następnie jednego przycisku podnoszącego segment pleców i uda?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 23 Czy zamawiający dopuści łózko z funkcją mobilizacyjną uruchamianą poprzez naciśnięcie jednego przycisku do regulacji wysokości a następnie jednego przycisku regulującego segment oparcia pleców, następnie pacjent asekurowany jest przez personel przy jednoczesnej regulacji wysokości łóżka?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści jednoprzyciskowa blokadę wszystkich funkcji na panelu za wyjątkiem elektrycznego CPR?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści barierki boczne tworzywowe, podwójne zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża zgodnie z normą EN 60601-2-52 ?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi tworzywowymi, podwójnymi zabezpieczającymi ¾ długości leża wraz z dodatkowym, metalowym protektorem powodującym zabezpieczenie pacjenta na całej długości, wypełniającym część nożną?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 31Czy Zamawiający dopuści górna powierzchnię poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu ) nie wystająca ponad górna płaszczyznę materaca?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści łóżko wytworzone w technologii i rozwiązaniach, które konstrukcyjnie mają na celu ograniczenie rozwoju bakterii i drobnoustrojów, poprzez maksymalne ograniczenie miejsc, w których mogłyby się rozwijać, zatem nie ma potrzeby stosowania dodatków jonów srebra jako dodatek do lakieru ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści łóżko wytworzone w technologii i rozwiązaniach, które konstrukcyjnie mają na celu ograniczenie rozwoju bakterii i drobnoustrojów, poprzez maksymalne ograniczenie miejsc, w których mogłyby się rozwijać, zatem nie ma potrzeby stosowania dodatków jonów srebra jako dodatek do lakieru.

1. Dot. pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami z polipropylenu przeziernymi dla promieniowania RTG ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami z polipropylenu przeziernymi dla promieniowania RTG.

1. Dot. pkt. 36 Czy Zamawiający dopuści 4 koła o średnicy 125 mm ?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 37 Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 41 Czy zamawiający dopuści łóżko bez poziomicy, która jest wyposażeniem zbędnym w łóżkach szpitalnych ?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4

Pakiet 2 Zakup wózków do przewozu chorych w pozycji leżącej 2szt.

1. Dot. pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści wózki wytworzone w technologii i rozwiązaniach, które konstrukcyjnie mają na celu ograniczenie rozwoju bakterii i drobnoustrojów, poprzez maksymalne ograniczenie miejsc, w których mogłyby się rozwijać, zatem nie ma potrzeby stosowania dodatków jonów srebra jako dodatek do lakieru ? Proponowany wózek posiada kolumny cylindryczne łatwe do dezynfekcji.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści uchwyt pod platforma materaca do opuszczania sekcji oparcia pleców w kolorze żółtym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza uchwyt pod platforma materaca do opuszczania sekcji oparcia pleców w kolorze żółtym.

1. Dot. pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści ramę podstawy malowaną proszkowo złożoną z profili o przekroju prostokąta, bez ostrych krawędzi, łatwa w utrzymaniu w czystości?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści 2 gniazda na wysięgnik płynów infuzyjnych od strony wezgłowia?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści poręcze boczne zapewniające osłonę na wysokości 35,5cm powyżej powierzchni leża oraz boczną listwę zabezpieczająca umieszczona pod barierkami i 4 krążki odbojowe w każdym narożniku wózka zapobiegające uszkodzeniom wózka?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści koła odbojowe wykonane z tworzywa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koła odbojowe wykonane z tworzywa.

1. Dot. pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści haczyki o maksymalnym obciążeniu 2 kg?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 14 Czy Zamawiający będzie oczekiwał wózka z 5 kołem kierunkowym?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści wózek z 4 kołami skrętnymi o średnicy 200 mm i 1 kołem kierunkowym z 2 pedałami hamulcowymi ulokowanymi z obu stron wózka (na obu dłuższych bokach ) oraz z 2 dodatkowymi dźwigniami zlokalizowanymi od strony nóg i głowy, dźwignie z centralną oraz kierunkową blokadą kół, oznaczone kolorystycznie?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści wózek z obudową podwozia zawierającą schowek przeznaczony do przechowywania butli z tlenem do 5 litrów oraz schowek na odzież, wysięgniki na płyny infuzyjne składane na ramie leża ?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści wymiary leża 193x66cm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści całkowite wymiary (z kołami odbojowymi): 211x76cm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści wymiary segmentu pleców 77,2x66cm ?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści wymiary segmentu nóg 115,8x66cm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

1. Dot. pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści rozstaw kół 146,7cm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

***W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zmienia zapisy SWZ oraz publikuje zmodyfikowane załączniki pod nazwą:* *„13.01.2023 Zalacznik nr 1 Pakiet nr 1 Łóżka na IOM, łóżka szpitalne o zwiększonym udźwigu, materace dla pacjentów bariatrycznych” oraz „13.01.2023 Zalacznik nr 1 Pakiet nr 2 Zakup wózków do przewozu chorych w pozycji leżącej”.***

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. **(**tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ zmienia treść SWZ i przedłuża termin składania i otwarcia ofert do **19.01.2023 r.**

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do **17.02.2023 r.**