Załącznik nr 1

Pakiet nr 1

Wideobronchoskop ultrasonograficzny – 2 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| I | Wideobronchoskop ultrasonograficzny |
|  | Kompatybilność z urządzeniami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego: EPK-i5000, EPK-i7010, EPK-i, USG Hitachi Avius oraz USG Hitachi Arietta 750; |
|  | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora |
|  | Obrotowy konektor w zakresie min 180 stopni |
|  | Chip CCD typu „kolor” |
|  | Pole widzenia – min.100° |
|  | Kierunek obserwacji układu optycznego skośnie 45° |
|  | Kąt skanowania wiązki USG 75° |
|  | Głębia ostrości – min. 2-50 mm |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej w górę 120° |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej w dół 90° |
|  | Średnica kanału roboczego Min. 2,2 mm |
|  | Długość robocza – 600 mm |
|  | Zakres częstotliwości pracy w przedziale: min. 5 - 13 MHz |
|  | Praca w trybie: B-mode / Kolorowy Doppler / Pulsacyjny Doppler |