WCPiT /EA/381-10/2018 		Poznań, 2018-05-29

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, im. Eugenii i Janusza Zeylandów wraz z zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PYTANIE nr 53:

dotyczy pakietu nr 1 – Aparat USG przenośny

Czy Zamawiający dopuści głowicę convex o częstotliwości od 1.55 do 5.77 MHz?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 54:

- Dot. I Pkt 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny  renomowanego producenta z głowicą szerokopasmową 128 elementową convex o większym od wymaganego zakresie częstotliwości od 2 do 8 MHz?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 55:

Pytania do SIWZ załącznik 1 pakiet 1 Aparat USG przenośny - 1 sztuka

1.Dot. Parametry ogólne Pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przenośny aparatu ultrasonograficzny renomowanego producenta który posiada medyczny monitor LED o wielkości 15 cali.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza medyczny monitor LED o wielkości 15 cali.

PYTANIE nr 56:

2. Dot. Parametry ogólne Pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przenośny aparat ultrasonograficzny który nie posiada panelu dotykowego. Menu/narzędzia są dostępne z konsoli aparatu (pulpit sterujący)

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 57:

3.Dot. Parametry ogólne Pkt.17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania głowice Convex która posiada zakres częstotliwości 1,0-5,0 MHz ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 58:

4. Dot. Parametry ogólne Pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania głowice liniową która posiada częstotliwości od 3,1-13,0 MHz ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 59:

Pytania do SIWZ załącznik 1 pakiet 2 Aparat USG, z głowicą convex, liniową, sektorową  do badań kardiologicznych – 1 sztuka

1.Dot. I Parametry ogólne Pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparatu ultrasonograficzny renomowanego producent z monitorem LCD LED z matrycą IPS-Pro o wielkości 21,3 na wieloprzegubowym ramieniu o rozdzielczości 1600 x 1200 pkt. ? Dla diagnostyki ważna jest wielkość obrazu diagnostycznego na ekranie a w mniejszym stopniu wielkość samego ekranu. Tutaj chodzi o pixele bo wielkość monitora się zgadza ale nie wiem kurde jak to obronić

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 60:

2. Dot. I Parametry ogólne Pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat ultrasonograficzny który posiada ekran dotykowy z przyciskami funkcyjnymi o wielkości 10,4 cala? Dla diagnostyki i komfortu użytkowników ważna jest możliwość dowolnego programowania funkcji przez operatorów na panelu niż wielkość samego ekranu.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 61:

3. Dot. III Tryby obrazowania Pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta w którym FRAME RATE dla trybu 2D wynosi 1500 obrazów/sek. ? Wzrok człowieka nie jest w stanie przetwarzać obraz z ekranu w częstotliwości większej niż 30Hz/40Hz a więc wymagany parametr jest diagnostycznie nieistotny.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 62:

4. Dot. III Tryby obrazowania Pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny w którym kąt korekcji bramki dopplerowskiej wynosi +/- 80 stopni ? W praktyce wykorzystanie kąta korekcji powyżej wymienionej wartości jest niemiarodajne – wyniki pomiarów są błędne a więc wymagany parametr nie jest istotny diagnostycznie. Co więcej w załączniku 2 Aparat USG z głowicą Convex i Liniową wymagają Państwo kąt korekcji na poziomie +/- 80 stopni.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 63:

5. Dot. III Tryby obrazowania Pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny który posiada możliwość regulacji położenia linii bazowej, korekcji kąta, prędkości przesuwu podstawy czasu i mapy koloru na obrazach zamrożonych jednak nie posiada możliwość regulacji położenia linii bazowej, korekcji kąta, prędkości przesuwu podstawy czasu i mapy koloru na obrazach z pamięci aparatu? Według najnowszych wytycznych dot. archiwizacji danych medycznych edycja informacji zapisanych w pamięci aparatu dla danego pacjenta jest błędem a więc aparat nie powinien posiadać takiej możliwości.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie.

PYTANIE nr 64:

6. Dot. III Tryby obrazowania Pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny który posiada możliwość zmiany formatu wyświetlania tj. rozmiarów i położenia względem siebie obrazu 2D oraz spektrum na obrazach zamrożonych jednak nie posiada możliwości zmiany formatu wyświetlania tj. rozmiarów i położenia względem siebie obrazu 2D oraz spektrum na obrazach z pamięci aparatu ? Według najnowszych wytycznych dot. archiwizacji danych medycznych edycja informacji zapisanych w pamięci aparatu dla danego pacjenta jest błędem a więc aparat nie powinien posiadać takiej możliwości.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie.

PYTANIE nr 65:

7. Dot. V Archiwizacja Pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny ze zintegrowaną nagrywarką DVD-R/RW?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 66:

8.Dot. V Archiwizacja Pkt. 10

Prosimy o informację jaka firma odpowiada u Państwa za system RIS/PACS ?

Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia : firma Medhub Sp. z o.o.

PYTANIE nr 67:

9. Dot. VI Głowice Pkt. 2.3

Czy Zamawiający dopuści do postepowania głowicę liniową wykonaną w unikatowej technologii Single Crystal która posiada 192 kryształy o jednakowej polaryzacji zapewniającej czysty obraz, wysoką stabilność, ulepszoną jakość obrazu B-Mode oraz czułość Dopplera ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 68:

10.Dot. VII Możliwości rozbudowy Pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat ultrasonograficzny bez możliwości rozbudowy o obrazowanie objętościowe serca w czasie rzeczywistym dostępne przy użyciu głowicy przezklatkowej oraz głowicy TEE ? Głowice objętościowe serca wykorzystywane są tylko i wyłącznie przez kardiochirurgów do kwalifikacji i oceny serca pacjenta przed zabiegami takimi jak zamykanie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD) i uszka lewego przedsionka (LAA) Państwa placówka nie wykonuje tego typu zabiegów więc powyższy parametr ma tylko za zadanie ograniczyć złożenie oferty jednemu Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 69:

11.Dot. VII Możliwości rozbudowy Pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat ultrasonograficzny który posiada możliwość rozbudowy o obrazowanie kontrastowe który w trybie odejmowania wyświetla różnicę względem obrazu odniesienia w celu dokładnego rozmieszczenia środka kontrastującego? Funkcja ta współpracuje ze środkami o niskimi, średnim i wysokim indeksie mechanicznym

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 70:

12.Dot. VII Możliwości rozbudowy Pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat ultrasonograficzny który posiada możliwość rozbudowy o tryb elastografii fali poprzecznej (Shear-wave) lecz nie jest ona kodowana kolorem ? W elastografii Shear-wave kodowanie kolorem nie ma żadnego zastosowania klinicznego dla wykonywanego badania, najważniejsze jest oszacowanie elastyczności tkanki w wybranym obszarze poprzez dokonanie pomiaru prędkości propagacji fali poprzecznej.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 71:

Pytania do SIWZ załącznik 1 pakiet 2 Aparat USG , z głowicą convex i liniową – 3 sztuki

1.Dot. I Parametry ogólne Pkt 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta w którym pobór mocy wynosi max. 580 VA? W warunkach szpitalnych pobór mocy nie ma znaczenia a parametr nie jest istotny diagnostycznie.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza aparat ultrasonograficzny, w którym pobór mocy wynosi max. 580 VA.

PYTANIE nr 72:

2. Dot. I Parametry ogólne Pkt 6

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat ultrasonograficzny który posiada monitor wysokiej klasy LCD LED z matryca IPS-pro o wielkości 17 cali i rozdzielczości 1600x1200? Dla diagnostyki ważna jest wielkość obrazu diagnostycznego na ekranie a w mniejszym stopniu wielkość samego ekranu.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 73:

3. Dot. I Parametry ogólne Pkt 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od panelu sterowania? Aparat posiada możliwość pochylania i obrotu monitora względem pulpitu sterowniczego, co w połączeniu z możliwością regulacji pulpitu sterowniczego zapewnia użytkownikowi optymalną ergonomię pracy.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 74:

4. Dot. I Parametry ogólne Pkt 12

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparatu ultrasonograficznego który posiada 3 aktywne gniazda oraz 1 gniazdo parkingowe ? Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu tylko z dwiema sondami więc większa liczba portów nie ma uzasadnienia praktycznego.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza aparatu ultrasonograficznego, który posiada 3 aktywne gniazda oraz 1 gniazdo parkingowe.

PYTANIE nr 75:

5. Dot. V Archiwizacja Pkt 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny ze zintegrowaną nagrywarką DVD-R/RW?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 76:

6.Dot. VI Głowice Pkt 2.3

Czy Zamawiający dopuści do postepowania głowicę liniową wykonaną w unikatowej technologii Single Crystal która posiada 192 kryształy o jednakowej polaryzacji zapewniającej czysty obraz, wysoką stabilność, ulepszoną jakość obrazu B-Mode oraz czułość Dopplera ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 77:

7.Dot. Możliwości rozbudowy Pkt 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez możliwości rozbudowy o obrazowanie objętościowe serca w czasie rzeczywistym dostępne przy użyciu głowicy przezprzełykowej? Głowice objętościowe serca wykorzystywane są tylko i wyłącznie przez kardiochirurgów do kwalifikacji i oceny serca pacjenta przed zabiegami takimi jak zamykanie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD) i uszka lewego przedsionka (LAA) Państwa placówka nie wykonuje tego typu zabiegów więc powyższy parametr ma tylko za zadanie ograniczyć złożenie oferty jednemu Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza aparat ultrasonograficzny bez możliwości rozbudowy o obrazowanie objętościowe serca w czasie rzeczywistym dostępne przy użyciu głowicy przezprzełykowej.

PYTANIE nr 78:

8.Dot. Możliwości rozbudowy Pkt 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez możliwości rozbudowy o opcję łączenia (fuzji) żywych obrazów ultrasonograficznych z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET CT?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 79:

9. Dot. Możliwości rozbudowy Pkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez możliwości rozbudowy o oprogramowanie do analizy badań z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego umożliwiające m.in. tworzenie wykresów przedstawiających zmianę intensywności funkcji czasu w wybranym obszarze (ROI) oraz umożliwiające przeprowadzenie oceny ilościowej czasowych przebiegów intensywności i dokonanie analizy parametrycznej?

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat ultrasonograficzny który posiada możliwość rozbudowy o obrazowanie kontrastowe który w trybie odejmowania wyświetla różnicę względem obrazu odniesienia w celu dokładnego rozmieszczenia środka kontrastującego? Funkcja ta współpracuje ze środkami o niskimi, średnim i wysokim indeksie mechanicznym

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 80:

10. Dot. Możliwości rozbudowy Pkt 9

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat ultrasonograficzny bez możliwości rozbudowy o tryb elastografii fali poprzecznej (Shear-wave),z prezentacją wartości pomiarowych wyrażonych w kPa i m/s?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 81:

11.Dot. Możliwości rozbudowy Pkt 10

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat bez możliwości rozbudowy o wysokoczęstotliwościową głowicę liniową o zakresie częstotliwości nie mniej niż 4 – 20 MHz, ilości elementów głowicy min. 1500 ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 82:

Aparat USG przenośny – 1 szt.

38. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat USG posiadający następujący tryb obrazowania: B, B+B, B+M, B+ Color, M, Color, Power, CW, PW, zamiast wskazanego w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 83:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat USG z głowicą szerokopasmową 128 elementową convex o

częstotliwości od 2 do 6 MHz

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 84:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat USG z wbudowanym zasilaniem bateryjnym pozwalającym na wprowadzenie systemu w stan uśpienia posiadający jedną baterię w zestawie?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 85:

Uprzejmie prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące pakietu nr 3 – Aparat rentgenowski kostno-płucny:

Pytanie 1. W § 2 Miejsce, warunki dostawy i termin realizacji, Zamawiający napisał: „1. Czynności określone w § 1 ust. 1 wykonane zostaną nie później niż w terminie: 6 tygodni od dnia podpisania umowy”, a w SIWZ, w punkcie 6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, wpisano Pakiet 3 – 42 dni od dnia podpisania umowy;”.

Prosimy o wydłużenie tego terminu do 63 dni, czyli 9 tygodni. W chwili obecnej większość firm budowlanych zdolnych wykonać wymagane przez SIWZ prace ma już zobowiązania i w tak krótkim terminie nie będzie w stanie wykonać zlecenia.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 86:

Pytanie 2. Dotyczy projektu umowy – § 4 Gwarancje, w punkcie 2 Zamawiający napisał: „W okresie wskazanym w ust 1 wykonawca wykona co najmniej 1 rocznie (lub więcej, jeżeli takie są wskazania producenta) przeglądy serwisowe tomografu– w ramach ceny określonej w § 3 ust. 1. Data dokonania przeglądu będzie każdorazowo uzgadniana z zamawiającym”.

Czy Zamawiający wpisał słowo tomograf przez pomyłkę, czy zamiarem Zamawiającego jest wykonanie takiej usługi?

Prosimy o zmianę słowa „tomograf” na telekomando, co jest przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia: nastąpiła omyłka pisarska i zmienia słowa „tomograf” na „aparatu RTG telekomando”.

PYTANIE nr 87:

Pytanie 3. Dotyczy Załącznika nr 1, Pakiet nr 3, Aparat rentgenowski kostno-płucny – 1 sztuka, część „Statyw do zdjęć odległościowych”. Czy Zamawiający, chcąc zaoszczędzić koszty, zrezygnuje z wymogu dostawy statywu do zdjęć odległościowych, w przypadku, gdy oferowany aparat posiada możliwość wykonywania zdjęć odległościowych dla SID 180 cm?

Rozwiązanie to nie tylko obniża koszty samego aparatu, ale także ułatwia pracę personelowi i zmniejsza koszty dostosowania pomieszczenia .

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 88:

Pytanie 4 Dotyczy załącznika nr 1 Pakiet 3, Aparat Rentgenowski kostno-płucny – 1 sztuka, część ”Inne” . Czy Zamawiający dopuści robota do nagrywania płyt z pojemnikiem na płyty wejściowe 100 szt. i płyty wyj. 50 szt.? Taka pojemność na płyty wyjściowe jest zdecydowanie wystarczająca, ponieważ płyty pacjenta wydawane są na bieżąco po wykonaniu badania.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 89:

Dotyczy pkt. 1

Prosimy o dopuszczenie do udziału w przetargu aparat z lampą innego producenta. Prosimy o odstąpienie od  wymogu zaoferowania lampy RTG wyprodukowanej przez tego samego producenta, co oferowany aparat RTG. Jest to wymóg ograniczający konkurencyjność w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych oraz charakteryzujący konkretnego producenta.

Większość firm korzysta z lamp rentgenowskich produkowanych przez firmy specjalizujące się w ich produkcji. Posiadamy w ofercie aparat RTG z lampą renomowanego producenta lamp do aparatów rentgenowskich, który specjalizuje się w ich produkcji, ale nie produkuje aparatów rentgenowskich. Pragniemy nadmienić, że oferowany aparat posiada certyfikat CE i Deklarację Zgodności gwarantujące spełnienie europejskich przepisów dotyczących sprzętu medycznego.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 90:

Dotyczy pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie do udziału w przetargu aparat ze ścianką z zakresem pochylania od - 25° do +90°. Jest to parametr nie wpływający na możliwości diagnostyczne aparatu.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 91:

Dotyczy pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie do udziału w przetargu aparat z najwyższym położeniem blatu ścianki od podłogi wynoszącym 93 cm. Tak niewielka różnica wielkości 7 cm od wartości wymaganych, w żaden sposób nie wpływa na jakość i rodzaj wykonywanych badań, a także nie wpływa na komfort pracy użytkownika.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 92:

Dotyczy pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie do udziału w przetargu aparat z najniższym położenie blatu ścianki od podłogi wynoszącym 64 cm. Tak niewielka różnica wielkości 2 cm od wartości wymaganych, w żaden sposób nie wpływa na jakość i rodzaj wykonywanych badań, a także nie wpływa na komfort pracy użytkownika.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 93:

Dotyczy pkt. 31 oraz 32

Prosimy o dopuszczenie do udziału w przetargu aparat z lampą o pojemności cieplnej anody  400 kHU i szybkości chłodzenia anody 81 kHU/min. Obecnie postawione wymogi charakteryzują lampę jednego producenta aparatu RTG, co zaburza zasadę uczciwej konkurencji.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 94:

Dotyczy pkt. 41

Prosimy o dopuszczenie do udziału w przetargu aparat z generatorem, gdzie maksymalny prąd w radiografii wynosi 650mA, co jest zgodne z minimalna wymaganą mocą generatora min. 65 kW.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 95:

Dotyczy pkt. 42

Prosimy o dopuszczenie do udziału w przetargu aparat z generatorem, gdzie maksymalna wartość mAs wynosi 500. W nowoczesnych, cyfrowych aparatach RTG nie stosuje się większych mAs niż 500 mAs. W przypadku pozostawienia parametru bez zmian prosimy o wskazanie rodzaju ekspozycji z wykorzystaniem mAs większych niż 500mAs.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 96:

Dotyczy pkt. 47

Prosimy o dopuszczenie do udziału w przetargu aparat z generatorem, gdzie maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej wynosi 7 mA. Jest to wystarczający prąd do wszystkich rodzajów zabiegów z użyciem takiego rodzaju aparatu RTG.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 97:

Dotyczy pkt. 51,

Prosimy o dopuszczenie do udziału w przetargu aparat z detektorem o wymiarach pola aktywnego detektora 35 cm x 43 cm. Oferowany przez Nas detektor ma możliwość automatycznego obrotu w stole do danej szerokości, co zapewnia wymaganą projekcję.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 98:

Dotyczy pkt. 52

Prosimy o dopuszczenie do udziału w przetargu aparat z detektorem o  matrycy  2208 x 2688 pikseli.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 99:

Dotyczy pkt. 53

Prosimy o dopuszczenie do udziału w przetargu aparat z detektorem o wielkości piksela 160 µm. Wartość ta nie stanowi znaczącej różnicy od parametru wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na jakość obrazowania i wartość diagnostyczną uzyskiwanych zdjęć.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza aparat z detektorem o wielkości piksela 160 µm.