WCPiT /EA/381-10/2018 		Poznań, 2018-05-29

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, im. Eugenii i Janusza Zeylandów wraz z zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PYTANIE nr 100:

Dotyczy Pakietu nr 7 – Automatyczne myjnie do endoskopów

- Pkt. 2 - Prosimy o zmianę wymogu pkt. 2. Opisane rozwiązanie, w którym mycie endoskopów nie wymaga stosowania dedykowanych konektorów to tzw. „komora ciśnieniowa”. Rozwiązanie to nie pozwala na monitorowanie przepływu i ciśnienia w poszczególnych kanałach endoskopu, przez co nie spełnia wymagań p. 5.2.2.1 normy PN-EN ISO 15883-4. Dodatkowo nie są wykrywane blokady kanału, co może spowodować iż niewłaściwie umyty i zdezynfekowany instrument zostanie użyty do badania kolejnego pacjenta, co może spowodować przeniesienie drobnoustrojów z pacjenta na pacjenta, a w konsekwencji zakażeń szpitalnych i roszczeń wobec Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza indywidualne przyłącza kanałów endoskopów.

PYTANIE nr 101:

- Pkt. 9 - Czy Zamawiający wymaga, aby zastosowany w urządzeniu system do dezynfekcji wody nie wpływał na całkowite zużycie wody w czasie trwania procesu mycia 
i dezynfekcji? Na rynku występują urządzenia, w których system uzdatniania wody wielokrotnie zwiększa zużycie wody w czasie trwania cyklu, co w sposób znaczący wpływa na koszty eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 102:

- Pkt. 13 - Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z zapisami p. 4.5.3 normy PN-EN ISO 15883-1 powietrze do suszenia było filtrowane filtrem HEPA klasy min. H14?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 103:

- Pkt. 22 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię zasilaną prądem 1-fazowym (230V, 50Hz)? Jest to napięcie powszechnie stosowane w Polsce, nie wymagające od Zamawiającego żadnych adaptacji przyłączy.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza myjnię zasilaną prądem 1-fazowym (230V, 50Hz).

PYTANIE nr 104:

- Pkt. 25 - Prosimy o doprecyzowanie czy opisane oprogramowanie ma stanowić wyposażenie oferowanej myjni, czy jedynie myjnia ma mieć możliwość podłączenia komputera z takim oprogramowaniem?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 105:

- Pkt. 26 - Prosimy o doprecyzowanie, czy zaoferowana myjnia ma być wyposażona w system automatycznego rozpoznawania endoskopów (np. oparty na chipach RFID albo kodach kreskowych) czy jedynie oferować możliwość podłączenia takiego systemu w przyszłości.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 106:

- Pkt. 27 - Prosimy o odstąpienie od wymogu p. 27. Większość dostępnych na rynku myjni-dezynfektorów wiodących producentów (w tym również oferowane przez naszą firmę) może pracować na środkach dowolnych producentów, które są dedykowane do mycia endoskopów elastycznych w myjniach-dezynfektorach. Ponieważ dostępnych na rynku środków chemicznych są setki, to większość producentów urządzeń dokonuje badania (walidacji) z kilkoma (2-3) zestawami środków. Wprowadzenie wymogu załączenia listy min. 5 zestawów środków od różnych producentów nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego. Ogranicza natomiast konkurencję i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu urządzeń.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 107:

- Pkt. 32 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wymiarach: wys. 1.643mm, szer. 750mm, gł. 690mm? Dzięki większej wysokości załadunek endoskopów odbywa się na ergonomicznej wysokości, co ułatwia pracę personelowi Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza myjnię o wymiarach: wys. 1.643mm, szer. 750mm, gł. 690mm.

PYTANIE nr 108:

- Pkt. 35 - Podobnie jak w pkt. 27 prosimy o odstąpienie od wymogu p. 35 SIWZ jako nie mającego żadnego uzasadnienia merytorycznego i narażającego Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu urządzenia.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 109:

Dotyczy Pakietu nr 8 – Szafa do przechowywania endoskopów

- Pkt. 1 - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając przechowywania endoskopów w szafie bez konieczności ich ponownego mycia i dezynfekcji przez okres tylko 72h? Nowoczesne szafy wiodących producentów pozwalają na przechowywanie bez konieczności ponownego mycia i dezynfekcji przez okres 720h, a nawet dłuższy.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 110:

- Pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę wyposażoną w pojedynczą komorę pozwalającą na przechowywanie 9 endoskopów na wysuwanych wieszakach? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisanym w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 111:

- Pkt. 5 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę wyposażoną w jeden kompresor? 
W przypadku szafy z pojedynczą komorą stosowanie dwóch kompresorów nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, zwiększa jedynie koszty oraz awaryjność urządzenia.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 112:

- Pkt. 9 - Prosimy o wyjaśnienie, jakiego typu punkty kontrolne ma na myśli Zamawiający oraz jakiego typu oraz wg jakich norm mają być wykonywane testy kontrolne.

Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia: kontrole typu przepływ powietrza przez komorę szafy oraz wartość ciśnienia powietrza przepływającego przez kanały endoskopów.

PYTANIE nr 113:

- Pkt. 11 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę, w której endoskopy umieszczane są na wysuwanych wieszakach, nie ma więc konieczności stosowania dodatkowego oświetlenia we wnętrzu komory. Rozwiązanie takie jest jeszcze bardziej energooszczędne niż opisane w SIWZ oświetlenie typu LED.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 114:

- Pkt. 12 - Czy pisząc o filtrach HEPA o „najwyższej klasie czystości” Zamawiający ma na myśli, by zaoferowana szafa była wyposażona w filtr HEPA klasy H14? Zgodnie z normą PN-EN 1822:2009 jest to najwyższa klasa filtrów HEPA. Dokładniejsze filtry należą już do klasy ULPA.

Odpowiedź Zamawiający wymaga by zaoferowana szafa była wyposażona w filtr typu HEPA min. H13.

PYTANIE nr 115:

- Pkt. 13 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę o wymiarach zewnętrznych 962 x 785 x 2.270mm co nieznacznie odbiega od wymiarów podanych w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza szafę o wymiarach zewnętrznych 962 x 785 x 2.270mm.

PYTANIE nr 116:

- Pkt. 14 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę wyposażoną w jedną komorę do przechowywania endoskopów i dokonującą pomiaru wilgotności i temperatury w tej komorze?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 117:

- Pkt. 15 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę nie dokonującą pomiaru ciśnienia wewnątrz komory do przechowywania endoskopów? Ponieważ oferowana przez nas szafa wyposażona jest w szczelne drzwi i bada przepływ powietrza zarówno wewnątrz komory jak i w kanałach endoskopu nie ma potrzeby pomiaru ciśnienia w komorze.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 118:

- Pkt. 16 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę wyposażoną w jedną komorę? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie identyczne z opisanym w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 119:

Pytanie 1 – do załącznika nr 1 (pakiet nr 8, poz. 14, 15, 16)

Czy Zamawiający dopuści szafę, w której endoskopy umieszczane są w jednej, niedzielonej, pojemnej komorze, w której można umieścić do 10 endoskopów?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 120:

Pytanie 2 – do załącznika nr 1 (pakiet nr 8, poz. 5)

Czy Zamawiający dopuści szafę, która wymaga i posiada jeden wentylator oraz jeden kompresor, rozwiązanie znacznie bardziej ekonomiczne w eksploatacji od opisanego?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 121:

Pytanie 3 – do załącznika nr 1 (pakiet nr 8, poz. 5)

Czy Zamawiający posiada w miejscu instalacji szafy punk sprężonego powietrza? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, Czy Zamawiający dopuści szafę, która nie posiada wbudowanej sprężarki, co jest rozwiązaniem zdecydowanie zalecanym ze względu na cichszą pracę urządzenia oraz brak dodatkowych podzespołów wymagających przeglądów?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 122:

Pytanie 4 – do załącznika nr 1 (pakiet nr 8, poz. 10)

Czy Zamawiający dopuści równoważny, kolorowy ekran LCD?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza równoważny, kolorowy ekran LCD.

PYTANIE nr 123:

Pytanie 5 – do załącznika nr 1 (pakiet nr 8, poz. 12)

Czy Zamawiający wymaga by filtry HEPA znajdowały się w zestawach przyłączeniowych endoskopów, dzięki czemu przyłącza nie wymagają dodatkowej dezynfekcji? Szafy, które nie posiadają tego typu filtrów wymagają najczęściej cotygodniowego czyszczenia co wiąże się z koniecznością wyładunku wszystkich endoskopów, a więc konieczności ich ponownego mycia i dezynfekcji.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 124:

Pytanie 6 – do załącznika nr 1 (pakiet nr 8, poz. 13)

Czy Zamawiający dopuści szafę o nieznacznie różniącej się wielkości od wymaganej tj. 1300mm x 453mm x 2074mm?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza szafę o wymiarach 1300mm x 453mm x 2074mm.

PYTANIE nr 125:

Pytanie 7 – do załącznika nr 1 (pakiet nr 8, poz. 18)

Czy Zamawiający dopuści standardowy filtr HEPA o skuteczności 99,95% ?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza filtr HEPA o skuteczności 99,95%.

PYTANIE nr 126:

Pytanie 8 – do załącznika nr 1 (pakiet nr 8, poz. 20)

Czy Zamawiający dopuści szafę wykonaną ze stali malowanej proszkowo?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 127:

Pytanie 9 – do załącznika nr 1 (pakiet nr 8)

Czy Zamawiający wymaga by wieszaki na endoskopy były składane, co umożliwia załadunek endoskopu po za strefą przechowywania, jak również znacznie ułatwia obsługę osobom o niższym wzroście?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 128:

Pytanie 10 – do załącznika nr 1 (pakiet nr 8)

Czy Zamawiający wymaga aby uchwyty endoskopu wyposażone były w kolorystyczne wskaźniki np. LED informujące o statusie endoskopu bez potrzeby podchodzenia do szafy?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 129:

Pytanie 11 – do załącznika nr 1 (pakiet nr 8)

Czy Zamawiający wymaga by w przypadku braku zasilania szafa umożliwiała dalsze przechowywanie endoskopów  z utrzymaniem jakości mikrobiologicznej przez określony przez producenta czas?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 130:

Pytanie 12 – do załącznika nr 1 (pakiet nr 8)

Czy Zamawiający wymaga szafy, która posiada blokadę pneumatyczną, dzięki czemu szafa nie ulega otwarciu w przypadku skoków napięcia w sieci szpitalnej?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 131:

Pytanie 13 – do załącznika nr 1 (pakiet nr 8)

Czy Zamawiający wymaga by szafa posiadała dodatkowe uchwyty podtrzymujące ciężkie końcówki video?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 132:

Pytanie 14 – do załącznika nr 1 (pakiet nr 8)

Czy Zamawiający wymaga szafy, której dno można oczyścić bez potrzeby używania dodatkowych akcesoriów jak np. wymienne tace ociekowe, jak również bez potrzeby wyciągania endoskopów?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.