Załącznik nr 1

Pakiet nr 4

Aparat do natleniania pozaustrojowego ECMO - 1 sztuka

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
|  | Zasilanie 230V/50Hz |
|  | Zasilanie 11-28 Volt DC (2 m kabel przystosowany do zasilania w karetce). |
|  | Zasilanie awaryjne min. na 90 min. przy pełnym obciążeniu, - baterie litowo-jonowe, (Typ 2 x Li-ion), 10,8 V/6450 mAh - monitorowanie: czasu pracy baterii, procentowy i przybliżony pozostały czas pracy baterii - Alarmy kolorystyczne i alarmy akustyczne. |
|  | Automatyczne załączanie baterii, w przypadku braku zasilania sieciowego |
|  | Awaryjny napęd ręczny głowicy |
|  | Zintegrowany czujnik przepływu i mikrozatorów z oznaczeniem kierunku przepływu. |
|  | Zintegrowany czujnik mikrozatorów dedykowany do linii żylnej (dla drenów 3/8“ x 3/32) |
|  | Konsola pompy centryfugalnej z możliwością transportu, masa maks. 10kg |
|  | Wyświetlacz LCD –touchscreen, kolorowy Format daty: dd/mm/rrrr Format czasu: gg/mm/ss, |
|  | Rozdzielczość 0,01 l/min |
|  | Wyświetlacz prędkości przepływów głowicy: tryb: RPM- obroty na minutę tryb: LPM –litry na minutę |
|  | Zakres przepływu od 0 do 10 l |
|  | Konsola pompy centryfugalnej umożliwiająca pomiar min. 4 ciśnień |
|  | Konsola pompy centryfugalnej umożliwiająca pomiar min 4 temperatur |
|  | Zintegrowana żylna głowica pomiarowa (technologia :podczerwień, optyczna) monitoring poziomu: Hemoglobiny Hematokrytu saturacji krwi żylnej - pomiary parametrów bezinwazyjne |
|  | Konsola pompy centryfugalnej z wejściem USB do zbierania danych |
|  | Oprogramowanie i aplikacje w języku polskim |
|  | Dostępne aplikacje do różnych procedur: ECMO V-V (żylno-żylne), ECMO A-V (żylno-tętnicze), oraz w jednostkach: OR, ICU, IMC,ER CATH LAB, HYBRID OR |
|  | Konsola współpracująca z oksygenatorami z wbudowaną głowicą centryfugalną |
|  | Konsola wyposażona w system automatycznych, aktywnych interwencji urządzenia z możliwością ich aktywacji i dezaktywacji np.: - automatyczne dostosowanie prędkości obrotowej do zmian ciśnienia krwi |
|  | Na wyposażeniu zestawu jeden niesterylny zestaw jednorazowy do celów szkoleniowych |
|  | Podgrzewacz |
|  | Aparat z zestawem drenów połączeniowych do oksygenatora ze złączkami Hansena (kątowe 90°). |
|  | Waga urządzenia max 17 kg (wypełniony) |
|  | Wózek jezdny |
|  | Konsola jezdna do transportu całego zestawu, wraz z pólkami i masztem infuzyjnym. Wykonana ze stali. |
|  | Mieszacz gazów |
|  | Mieszacz gazów tlen-powietrze dwuzakresowy. |
|  | Procentowe ustawienie mieszaniny gazów FiO2., zakres pomiarowy: 21 – 100 % |
|  | Dwie skale przepływu mieszaniny gazów od 100 ml/min do 1000 ml/min oraz od 1000 ml/min do 10 000 ml/min. |
|  | Węże przyłączeniowe. |
|  | Mieszacz gazów tlen-powietrze dwuzakresowy. |
|  | Butla z tlenem, uchwyt na butlę z tlenem, reduktor |