Poznań, dnia 08.10.2018 r.

WCPiT/EA/381-29/2018

**Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 1**

**w przetargu nieograniczonym na dostawę**

**sprzętu medycznego zabiegowego: lampy operacyjnej wiszącej, stołu operacyjnego, optyk i narzędzi do wideotorakochirurgii oraz elektronicznego systemu do drenażu**

1. **Unieważnienie postępowania**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej działając zgodnie z art. 93 ust 1 pkt. 1) ustawy „Prawo zamówień publicznych” **(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) unieważnia** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (odrzucono wszystkie oferty).

1. **Lista złożonych ofert w zakresie pakietu nr 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NR  OFERTY | NAZWA I ADRES WYKONAWCY | CENA BRUTTO  (ZŁ) | OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI |
| 6 | MEDICOM SP Z O O  ul. M. Skłodowskiej-Curie 34  41-819 Zabrze | 200 934, 00 | 36 miesięcy |
| 8 | Tms Medical Sp. z o.o. Sp.K  ul. Święty Marcin 29/8  61-806 Poznań | 120 276, 00 | 36 miesięcy |

1. **Odrzucenie ofert**

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych **odrzuca** oferty wykonawców:

**- MEDICOM SP Z O O**

**- Tms Medical Sp. z o.o. Sp.K..**

Treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Uzasadnienie odrzucenia ofert:**

Wykonawca **MEDICOM SP Z O.O.** nie zawarł w ofercie informacji identyfikujących producenta, markę, typ oferowanego sprzętu.

Wyżej wskazany wymóg określony został przez Zamawiającego w załączniku ofertowym – kolumna 2 tabeli cenowej.

Ofertowana przez Wykonawcę **Tms Medical Sp. z o.o. Sp.K** lampa operacyjna nie spełnia parametrów granicznych dotyczących regulacji średnicy pola bezcieniowego czaszy satelitarnej.

Oferowana przez Wykonawcę lampa Trumpf Medical/Hill-rom LED7 posiada regulację od 160 do 250 mm.

Zgodnie z wymogiem Zamawiającego, regulacja średnicy pola bezcieniowego czaszy satelitarnej powinna się zawierać w przedziale **≥ 200 mm do ≤ 350 mm.**

1. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
2. Pouczenie o środkach ochrony prawnej zostało zawarte w pkt. 18 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.