{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["staplery 2019","tabela"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"staplery 2019","index":0,"n_rows":95,"n_cols":10,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[67,8,69,8],[85,0,85,1],[89,0,89,6],[91,0,92,0],[91,1,92,1],[91,2,92,6],[67,6,69,6],[67,7,69,7],[93,2,93,6],[94,2,94,6],[65,7,66,7],[65,8,66,8],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[67,2,69,2],[67,3,69,3],[67,4,69,4],[67,5,69,5],[62,1,62,6],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[65,2,66,2],[65,3,66,3],[65,4,66,4],[65,5,66,5],[65,6,66,6],[53,1,54,1],[53,2,54,6],[55,0,56,0],[55,1,56,1],[55,2,56,6],[59,2,59,6],[45,7,46,7],[45,8,46,8],[55,7,56,7],[55,8,56,8],[57,0,58,0],[57,1,58,1],[57,2,58,6],[57,7,58,7],[57,8,58,8],[53,0,54,0],[45,0,46,0],[45,2,46,2],[45,3,46,3],[45,4,46,4],[45,5,46,5],[45,6,46,6],[34,7,35,7],[34,8,35,8],[42,1,43,1],[42,2,44,2],[42,3,44,3],[42,4,44,4],[42,5,44,5],[42,6,44,6],[42,7,44,7],[42,8,44,8],[28,7,29,7],[28,8,29,8],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,33,6],[32,7,33,7],[32,8,33,8],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,31,6],[36,2,36,6],[37,2,37,6],[40,1,40,6],[42,0,44,0],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,6],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,6],[30,7,31,7],[30,8,31,8],[13,0,14,0],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[13,8,14,8],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,6],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,6],[26,7,27,7],[26,8,27,8],[9,8,10,8],[11,0,12,0],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,8,12,8],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[4,1,4,6],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,8,4],[6,5,8,5],[6,6,8,6],[57,9,58,9],[26,9,27,9],[28,9,29,9],[30,9,31,9],[32,9,33,9],[34,9,35,9],[55,9,56,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"Pakiet 1"]
[null,"Staplery jednorazowe i ładunki do staplerów jednorazowych"]
["l.p.","nazwa wyrobu","zapotrzebowanie roczne /szt./ \n(a)","1. nazwa handlowa, producent \n2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany","cena netto za szt. \n(b)","wartość ogółem netto\n (a x b = c)","stawka VAT","VAT","Wartość ogółem brutto"]
[1,"Stapler liniowy jednorazowego użytku o długości 30mm, z jedną lub dwoma dźwigniami umożliwiającymi obsługę jedną ręką - zamykającą i spustową, załadowany ładunkiem do tkanki: \na) naczyniowej (min. dwa rzędy zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,0mm) \nb) normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm)                                                                                                      \nc) grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm).                                         \nZamawiający określi parametry staplera (a, b lub c) przy składaniu zamówienia.",6]
[]
[]
[2,"Stapler liniowy jednorazowego użytku o długości 55-60mm, z jedną lub dwoma dźwigniami - zamykającą i spustową, umożliwiający pracę jedną ręką, załadowany ładunkiem do tkanki:                                                                                                                                 a) normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm) \nb) grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm). \nZamawiający określi parametry staplera (a lub b ) przy składaniu zamówienia.",6]
[]
[3,"Stapler liniowy z nożem jednorazowego użytku o dł. 75-80 mm i wysokości zszywek po zamknięciu 1,5 mm lub 2,0mm posiadający cztery rzędy zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości dla prawidłowego zamykania się w zmienionych chorobowo tkankach. Zamawiający określi parametry staplera  przy składaniu zamówienia.                  LUB                                                                                                         ",150]
[null,"stapler liniowy jednorazowego użytku z wbudowaną sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu) i grubej (2,0mm po zamknięciu). Stapler dostarczany jest wraz z ładunkiem posiadającym 6 rzędów tytanowych zszywek, o dł. linii szwu ok. 81mm. Zamawiający określi parametry staplera przy składaniu zamówienia."]
[4,"Ładunk do staplera liniowego jednorazowego użytku o dł. 75-80mm i wysokości zszywek po zamknięciu 1,5 mm lub 2,0 mm posiadający  cztery rzędy zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości dla prawidłowego zamykania się w zmienionych chorobowo tkankach. Zamawiający określi parametry ładunku przy składaniu zamówienia.                              LUB",150]
[null,"Ładunek kompatybilny do staplera liniowego z nożem jednorazowego użytku z wbudowaną sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu) i grubej (2,0mm po zamknięciu), ładunek posiadający 6 rzędów tytanowych zszywek, o dł. linii szwu 81mm. Zamawiający określi parametry łdunku przy składaniu zamówienia."]
[5,"Stapler liniowy jednorazowego użytku z łamaną głowicą, o długości linii szycia 55mm i wysokości zszywki przed zamknięciem 4,8mm i 3,5 mm. Zamawiający określi parametry staplera przy składaniu zamówienia.",21]
[6,"Stapler liniowy jednorazowego użytku z łamaną głowicą, o długości linii szycia 30mm i wysokości zszywki przed zamknięciem 4,8mm. Zamawiający określi parametry staplera przy składaniu zamówienia.",9]
[{"$nulls":5},0,null,0,0]
["* Zamawiający wymaga, aby:"]
["a) wszystkie zszywki wykonane były z tytanu lub stopu tytanu,  formowały się na tkankach prawidłowo, zapewniały bezpieczeństwo podczas specjalistycznych procedur operacyjnych"]
["oraz umożliwiały zaimplantowanym pacjentom przeprowadzenie badań diagnostycznych MRI"]
["b) wszystkie staplery i ładunki w ramach jednego pakietu pochodziły od jednego producenta."]
[]
["Parametry oceny technicznej, pakiet 1"]
["Lp.","Parametry oceniane","Uzasadnienie medyczne kryteriów",{"$nulls":4},"Pozycje","Oferowane podać:","ocena"]
[{"$nulls":8},"tak/nie"]
[1,"Możliwość wielokrotnego odpalenia staplera w jednej procedurze medycznej","Bezpośredni wpływ na jakość hemostazy",{"$nulls":4},"1 do 3",null,"Tak - 5 pkt\nNie - 0 pkt"]
[]
[2,"Potrójna linia zszywek dla ładunku do tkanki naczyniowej.","Bezpieczeństwo zamykania naczyń.",{"$nulls":4},1,null,"Tak - 5 pkt\nNie - 0 pkt"]
[]
[3,"Możliwość manualnego i automatycznego opuszczania pinu ograniczającego tkankę.","Aplikacja zszywek we właściwym miejscu. Równoległe zamknięcie kowadła i ładunku.",{"$nulls":4},"1 do 2",null,"Tak - 5 pkt\nNie - 0 pkt"]
[]
[4,"Pośrednia pozycja zamknięcia staplera (umożliwiające manipulowanie tkanką przy złożonym staplerze) W 2 pozycji romiar pośredni jest wymogiem (dlaczego ocena???)","Pewność hemostazy i zaopatrzenia naczyń krwionośnych we właściwym miejscu.",{"$nulls":4},3,null,"Tak - 5 pkt\nNie - 0 pkt"]
[]
[5,"Zabezpieczenie przed odpaleniem niezaładowanego zszywkami staplera lub staplera z uszkodzonym ładunkiem","Bezpieczeństwo użycia staplera – zapobiega możliwości przecięcia tkanki nożem bez wyprowadzenia zszywek.",{"$nulls":4},3,null,"Tak - 5 pkt\nNie - 0 pkt"]
[]
[6,"Nóż umieszczony jest w ładunku, zawsze nowy po każdym przeładowaniu staplera","Zachowanie czystości onkologicznej, za każdym razem nowy niestępiony nóż",{"$nulls":4},3,null,"Tak - 10 pkt\nNie - 0 pkt"]
[7,"Kąt zgięcia szczęk instrumentu min. 120 stopni, kąt obrotu min. 320 stopni.","Możliwość aplikacji w trudno dostępnych miejcach.",{"$nulls":4},"5 i 6",null,"Tak - 5 pkt\nNie - 0 pkt"]
[]
[null,"Pakiet nr 2"]
[null,"Ładunki do staplerów wielorazowych lub staplery jednorazowe"]
["l.p.","nazwa wyrobu","zapotrzebowanie roczne /szt./ \n(a)","1. nazwa handlowa, producent \n2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany","cena netto za szt. \n(b)","wartość ogółem netto\n (a x b = c)","stawka VAT","VAT","Wartość ogółem brutto"]
[1,"Ładunki do wielorazowego staplera liniowego podlegającego sterylizacji parowej, gazowej lub w plazmie.  Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego użyczenia staplera metalowego liniowego o dł. 30mm w ilości 6 sztuk na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga zaoferowania ładunków przeznaczonych dla tkanki:\na) naczyniowej (min.dwa rzędy zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,0mm)     \nb) normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm)                                                                                                                      \nc) grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm).  \nZamawiający określi parametry ładunku ( a, b lub c ) przy składaniu zamówienia.",300]
[]
[null,"Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie staplerów jednorazowych z ładunkiem, wyposażonych w dwie dźwignię zamykającą i spustową dla jednoręcznej obsługi, wyposażonych w ładunek do:\na) tkanki naczyniowej  (min.dwa rzędy zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,0mm)   \nb) do tkanki normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm)   \nc) do tkanki grubej  (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm).                                       Zamawiający określi parametry ładunku ( a, b lub c ) przy składaniu zamówienia."]
[2,"Ładunki do wielorazowego stalowego staplera liniowego podlegającego sterylizacji parowej, gazowej lub w plazmie. \nWykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego użyczenia staplera metalowego liniowego o dł. 55mm w ilości 4 sztuk na czas trwania umowy. \nZamawiający wymaga zaoferowania ładunków przeznaczonych dla tkanki: \na) normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm);\nb) grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm).\nZamawiający określi parametry ładunku ( a lub b ) przy składaniu zamówienia.                                                                                                       ",30]
[null,"Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania staplerów liniowych o długości 60mm, posiadających dwie dźwignie zamykającą i spustową w celu jednoręcznej obsługi, wyposażonych w zszywki do tkanki:                                   \na) normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm),                                                                                                                                           \nb) grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm).                                                     Zamawiający określi parametry ładunku ( a lub b ) przy składaniu zamówienia.      "]
["* Zamawiający wymaga, aby:",{"$nulls":4},0,null,0,0]
["a) wszystkie zszywki wykonane były z tytanu lub stopu tytanu,  formowały się na tkankach prawidłowo, zapewniały bezpieczeństwo podczas specjalistycznych procedur operacyjnych"]
["oraz umożliwiały zaimplantowanym pacjentom przeprowadzenie badań diagnostycznych MRI"]
["b) wszystkie staplery i ładunki w ramach jednego pakietu pochodziły od jednego producenta."]
[]
["Parametry oceny technicznej, pakiet 2"]
["Lp.","Parametry oceniane","Uzasadnienie medyczne kryteriów",{"$nulls":4},"Pozycje","Oferowane podać:","ocena"]
[{"$nulls":8},"tak/nie"]
[1,"Nowe kowadełko wraz z każdym przeładowanym ładunkiem.","Bezpośredni wpływ  na jakość zespolenia i formowania zszywki na tkance.",{"$nulls":4},"1 do 2",null,"Tak - 10 pkt\nNie - 0 pkt"]
[]
[2,"Potrójna linia zszywek dla ładunku do tkanki naczyniowej.","Bezpieczeństwo zamykania naczyń.",{"$nulls":4},1,null,"Tak - 10 pkt\nNie - 0 pkt"]
[]
[]
[]
[null,"Pakiet 3"]
[null,"Zestawy do zabiegów Vat`s Lobectomii wraz z ładunkami"]
["l.p.","nazwa wyrobu","zapotrzebowanie roczne /szt./ \n(a)","1. nazwa handlowa, producent \n2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany","cena netto za szt. \n(b)","wartość ogółem netto\n (a x b = c)","stawka VAT","VAT","Wartość ogółem brutto"]
[1,"Zestaw składający się z niżej wymienionych narzędzi:\n1.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio/grubego - 1 szt.\nŁadunki pasujące do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnące z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadające artykulację 45° w dwie strony, długość ładunku i wysokość zszywki jak poniżej: \n2.  Długość ładunku 45mm, wysokość zszywki 2,5mm przed zamknięciem - 3 szt.\n3.  Długość ładunku 60mm, wysokość zszywki 4,8mm przed zamknięciem - 3 szt.\n4.  Długość ładunku 45mm, wysokość zszywki 4,8mm przed zamknięciem - 1 szt.\n5.  Przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych, sterylny, jednorazowego użytku umożliwiający uzyskanie trzech trybów energii monopolarnej - 1 szt.\n6.  Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 12mm. Trzon wykonany z poliwęglanu, worek z materiału odpornego na rozerwania i pęknięcia - ripstop nylon. Pojemność 1200 ml.\n7.  Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego - 1 szt.",60]
[2,"Zestaw składający się z niżej wymienionych narzędzi:\n1.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony  przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego - 2 szt.\n2.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku z klasycznym lub zakrzywionym końcem, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego - 1 szt.\n3.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego  zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio-grubego - 2 szt.\n4.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio grubego - 3 szt.\n5.  Urządzenie z trzema przyciskami aktywacji energii monopolarnej i regulatorem suwakowym do zmiany mocy. Ostrze elektrody powleczone silikonem ze złączem sześciokątnym. Długość przewodu 4,6 m. Jednorazowe, sterylne - 1 szt.\n6.  Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 12mm. Trzon wykonany z poliwęglanu, worek z materiału odpornego na rozerwania i pęknięcia - ripstop nylon. Pojemność 1200 ml. - 1 szt.\n7.  Jednorazowy retraktor do osłony powłok brzusznych, posiadający dwa pierścienie i rękaw łączący, rozmiar \"xs\" nacięcie od 2 do 4 cm. - 1 szt.\n8.  Przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych, sterylny, jednorazowego użytku umożliwiający uzyskanie trzech trybów energii monopolarnej - 1 szt.\n9.  Jednorazowa elektroda haczykowa płaska, średnica 5mm, długość 36cm - 1 szt.\n10. Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego - 1 szt.",70]
[]
[3,"Zestaw składający się z niżej wymienionych narzędzi:\n1.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony  przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego - 2 szt. \n2.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku z klasycznym lub zakrzywionym końcem, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego - 1 szt. \n3.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio-grubego - 2 szt.\n4.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio grubego - 3 szt.\n5.  Urządzenie z trzema przyciskami aktywacji energii monopolarnej i regulatorem suwakowym do zmiany mocy. Ostrze elektrody powleczone silikonem ze złączem sześciokątnym. Długość przewodu 4,6 m. Jednorazowe, sterylne - 1 szt.\n6.  Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 12mm. Trzon wykonany z poliwęglanu, worek z materiału odpornego na rozerwania i pęknięcia - ripstop nylon. Pojemność 1200 ml. - 1 szt.\n7.  Jednorazowe narzędzie endoskopowe do zamykania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych wraz z naczyniami limfatycznymi o średnicy 5mm, długość trzonu 37cm, szczęki zakrzywione o długości 20mm, nóż umieszczony w szczękach, trzon obracany o 350 stopni - 1 szt.\n8.  Jednorazowy retraktor do osłony powłok brzusznych, posiadający dwa pierścienie i rękaw łączący, rozmiar \"xs\" nacięcie od 2 do 4 cm. - 1 szt.\n9.  Przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych, sterylny, jednorazowego użytku umożliwiający uzyskanie trzech trybów energii monopolarnej - 1 szt.\n10. Jednorazowa elektroda haczykowa płaska, średnica 5mm, długość 36cm - 1 szt.\n11. Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego - 1 szt.\n",42]
[]
[]
[4,"Zestaw składający się z niżej wymienionych narzędzi:\n1. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadające artykulację 45° w dwie strony, długość ładunku 60mm, wysokość zszywki 4,8mm przed zamknięciem - 2 szt.\n2. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadające artykulację 45° w dwie strony, długość ładunku 45mm, wysokość zszywki 4,8mm przed zamknięciem - 1 szt.                                                                                  3. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadające artykulację 45° w dwie strony, długość ładunku 45mm, wysokość zszywki 2,5mm przed zamknięciem - 1 szt.\n4. Przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych, sterylny, jednorazowego użytku umożliwiający uzyskanie trzech trybów energii monopolarnej - 1 szt.\n5. Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego - 1 szt.",100]
[5,"Zestaw składający się z niżej wymienionych narzędzi:\n1.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony  przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego - 3 szt.\n2.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio-grubego - 2 szt.\n3.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio grubego - 3 szt.\n4.  Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego - 1 szt.",12]
[6,"Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) i (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo/średniego i średnio/grubego.",42]
[7,"Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) i (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo/średniego i średnio/grubego.",12]
[8,"Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadające artykulację 45° w dwie strony, długość ładunku 45mm, wysokość zszywki 2,5mm; 3,5mm i 4,8mm przed zamknięciem.",60]
[9,"Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadające artykulację 45° w dwie strony, długość ładunku 60mm, wysokość zszywki 2,5mm; 3,5mm i 4,8mm przed zamknięciem.",30]
[10,"Uniwersalny jednorazowy stapler endoskopowy do ładunków  jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360°, stapler przyjmuje ładunki 30mm, 45mm, 60mm, długość trzpienia 6cm",33]
[11,"Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego",42]
[12,"Ładunek zagięty w kształcie półkola pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości 60mm, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio/grubego.",6]
[13,"Ładunek do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku i zakrzywionym końcem, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem, o długości 30mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średni/naczyniowy.",6]
[14,"Ładunek do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (4,0mm-4,5mm-5,0mm) przed zamknięciem, o długości 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego bardzo grubego.",6]
[15," Jednorazowy retraktor do osłony powłok brzusznych, posiadający dwa pierścienie i rękaw łączący, rozmiar \"xs\" nacięcie od 2 do 4 cm i \"s\" 2,5 do 6cm.",12]
[16,"Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 12mm. Trzon wykonany z poliwęglanu, worek z materiału odpornego na rozerwania i pęknięcia - ripstop nylon. Pojemność 1200 ml.",12]
[17,"Czynsz dzierżawny wielorazowego uniwersalnego staplera elektrycznego  wraz z adapterem oraz akcesoriami, kompatybilnego z wyżej wymienionymi ładunkami i jednorazowymi osłonami.","12 miesięcy"]
[{"$nulls":5},0,null,0,0]
["* Zamawiający wymaga by:"]
["a) wszystkie zszywki wykonane były z tytanu lub stopu tytanu,  formowały się na tkankach prawidłowo, zapewniały bezpieczeństwo podczas specjalistycznych procedur operacyjnych"]
["oraz umożliwiały zaimplantowanym pacjentom przeprowadzenie badań diagnostycznych MRI;"]
["b) wszystkie produkty w ramach jednego pakietu pochodziły od jednego producenta;"]
[]
["Parametry oceny technicznej, pakiet 3"]
["Lp.","Parametry oceniane","Uzasadnienie kryteriów",{"$nulls":4},"Pozycje","Oferowane podać:","ocena"]
[{"$nulls":8},"tak/nie"]
[1,"Każdy z elementów zestawu pakowany oddzielnie w sterylne opakowanie, całość w jednym opakowaniu zbiorczym.","Optymalizacja kosztów zużycia.",{"$nulls":4},"1 do 5",null,"Tak - 10 pkt\nNie - 0 pkt"]
[2,"Na opakowaniu etykieta z numerem katalogowym zestawu, numerem lotu, datą produkcji i listą wszystkich komponentów wraz numerami katalogowymi.","Poprawna identyfikacja wyrobu.",{"$nulls":4},"1 do 5",null,"Tak - 10 pkt\nNie - 0 pkt"]

{"sheet":"tabela","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}