Załącznik nr 1

Myjka dezynfektor do endoskopów - 2 sztuki

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| 1. | Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji minimum dwóch endoskopów elastycznych, a w szczególności posiadanych przez placówkę endoskopów firmy Pentax oraz Olympus |
| 2. | Możliwość mycia endoskopów różnych producentów, bezpośrednie podłączenie kanałów endoskopu do myjni. |
| 3. | Złącza do podłączenia kanału water-jet umieszczonego w konektorze endoskopu. |
| 4. | Proces dezynfekcji w temperaturze 50-58C |
| 5. | Jednokrotne użycie roztworów roboczych (środka myjącego i dezynfekcyjnego) |
| 6. | Obudowa i komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej |
| 7. | Praca w szczelnym systemie zamkniętym, urządzenie wyposażone w kondenser oparów |
| 8. | Ostatnie płukanie wodą zdezynfekowaną |
| 9. | Wbudowany w urządzenie system do dezynfekcji wody do ostatecznego płukania |
| 10. | Automatyczna kontrola szczelności endoskopu podczas całego procesu, urządzenie wyposażone w zintegrowany automatyczny system testowania szczelności endoskopów, automatyczne przerwanie procesu w przypadku wykrycia nieszczelności endoskopu w trakcie procesu |
| 11. | Wysuwany kosz do umieszczania endoskopów |
| 12. | Uchylne poziomo, całkowicie przeszklone drzwi komory |
| 13. | Suszenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych endoskopów na zakończenie procesu, urządzenie wyposażone w suszarkę załadunku |
| 14. | Sterowanie mikroprocesorowe |
| 15. | Możliwość zaprogramowania dodatkowych programów lub modyfikacji poszczególnych etapów procesu mycia i dezynfekcji dostęp do funkcji programowania dla uprawnionych osób zabezpieczony kodem |
| 16. | Automatyczny program samodezynfekcji urządzenia |
| 17. | Kolorowy ekran dotykowy do obsługi urządzenia bezpośrednio przez dotyk dowolnego pola, z wyświetlaniem w postaci tekstowej czasu procesu i komunikatów o kolejnych krokach/ fazach procesu, temperaturze w komorze oraz informacji dot. testu szczelności. |
| 18. | Wyświetlanie komunikatów w języku polskim |
| 19. | Wyświetlanie komunikatu o konieczności wykonania przeglądu |
| 20. | Pomiar ilości dozowanych środków przy użyciu przepływomierzy z możliwością ich kalibracji |
| 21. | Pomiar temperatury przy użyciu czujników temperatury z możliwością ich kalibracji |
| 22. | Zasilanie elektryczne 400V; 50Hz |
| 23. | Zabezpieczenie termiczne maksimum 60C |
| 24. | Sygnalizacja braku środków: myjącego i dezynfekcyjnego |
| 25. | Możliwość podłączenia zewnętrznego komputera klasy PC z oprogramowaniem do archiwizacji parametrów procesu, oprogramowanie dostarczane wraz z urządzeniem do zainstalowania na wskazanym przez Zamawiającego komputerze, archiwizacja parametrów procesów oferowanej myjni |
| 26. | Możliwość podłączenia automatycznego systemu rozpoznawania endoskopów - skanera |
| 27. | Możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów (w oferowanym urządzeniu wymagane jest stosowanie minimum 5 zestawów środków: środek myjący-środek dezynfekcyjny różnych producentów, w tym minimum 1 zestaw środków z potwierdzoną skutecznością sporobójczą w standardowym programie, potwierdzoną odpowiednimi badaniami) |
| 28. | Wyposażenie urządzenia w filtr wstępny wody zasilającej oraz system zmiękczania wody o wydajności dostosowanej do zasilenia oferowanej myjni |
| 29. | ## Możliwość podłączenia wody zdemineralizowanej do płukania końcowego |
| 30. | ## Drukarka rzeczywistych parametrów procesu |
| 31. | Ciśnienie testu szczelności nie wyższe niż 250 mbar |
| 32. | Wymiary gabarytowe: urządzenie nie większe niż: 90 cm szerokość, 95 cm wysokość i 80 cm głębokość |
| 33. | Urządzenie oznaczone znakiem CE z kodem notyfikacyjnym |
| 34. | Urządzenie wyposażone w zewnętrzną stację zmiękczania wody. |

Uwaga: myjnia automatyczna do endoskopów będzie używana w pomieszczeniu ZDI i ZDE WCPiT w Poznaniu. Warunki montażu należy uzgodnić z Działem Technicznym Zamawiającego.