WCPiT /EA/381-12/2019 Poznań, 2019-05-23

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę myjki dezynfektora do endoskopów.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**PYTANIE nr 1:**

1. Dot. pkt. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie pozwalającą na mycie po 1 endoskopie elastycznym? Dzięki szybkiemu cyklowi mycia <30 min. myjnie pozwalają na znacznie szybsze i bardziej elastyczne reprocesowanie endoskopów.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 2:**

1. Dot. pkt. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny zamiast 1 myjni na 2 endoskopy, 2 myjnie na 1 endoskop? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie lepsze niż opisane w SIWZ, gdyż pozwala na większą elastyczność (np. w tym samym czasie można myć gastroskop i kolonoskop).

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 3:**

1. Dot. pkt. 13 - Czy w związku z wymogiem suszenia powierzchni zewnętrznych Zamawiający wymaga, aby zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15883-1, myjnia była wyposażona w system suszenia wyposażony w filtr absolutny HEPA klasy H14?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 4:**

1. Dot. pkt. 17 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażone w kolorowy wyświetlacz LCD (prezentujący w postaci tekstowej czas procesu, informacje o aktualnej fazie procesu, temperaturze w komorze, informacje o teście szczelności) oraz przyciski dotykowe? Pod względem funkcjonalnym rozwiązanie jest tożsame z opisanym w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza myjnie wyposażone w kolorowy wyświetlacz LCD (prezentujący w postaci tekstowej czas procesu, informacje o aktualnej fazie procesu, temperaturze w komorze, informacje o teście szczelności) oraz przyciski dotykowe.

**PYTANIE nr 5:**

1. Dot. pkt. 22 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię zasilaną prądem 1-fazowym (230V, 50Hz)? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w Polsce, nie wymagające od Zamawiającego adaptacji przyłączy.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza myjnię zasilaną prądem 1-fazowym (230V, 50Hz).

**PYTANIE nr 6:**

1. Dot. pkt. 25 - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga jedynie możliwości podłączenia zewnętrznego komputera z oprogramowaniem do archiwizacji parametrów procesu czy też wymaga podłączenia do komputera.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 7:**

1. Dot. pkt. 25 - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem oprogramowania do archiwizacji parametrów procesu.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 8:**

1. Dot. pkt. 26 - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem systemu rozpoznawania endoskopów – skanera, czy tylko aby zaoferowana myjnia miała możliwość podłączenia takiego systemu.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 9:**

1. Dot. pkt. 32 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wymiarach: 75 x 164 x 69 cm, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? Dzięki większej wysokości załadunek endoskopów odbywa się na ergonomicznej wysokości, co znacznie ułatwia pracę personelu Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza myjnię o wymiarach: 75 x 164 x 69 cm.

**PYTANIE nr 10:**

1. Dot. pkt. 34 - Prosimy o doprecyzowanie, czy zewnętrzna stacja uzdatniania wody opisana w p. 34 SIWZ oraz system zmiękczania wody opisany w pkt. 28 to tożsame urządzenia, czy też Zamawiający wymaga, aby wraz z myjniami dostarczyć zarówno system zmiękczania wody jak i zewnętrzną stację zmiękczania wody.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 11:**

1. Dot. pkt. 34 - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z każdą myjnią osobnej stacji uzdatniania wody, czy też 1 stacji o wydajności pozwalającej na zasilanie 2 myjni?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z każdą myjnią osobnej stacji uzdatniania wody.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **28.05.2019** roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.