WCPiT /EA/381-14/2019 Poznań, 2019-05-31

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego zabiegowego: zestawu do video torakochirurgii w technologii 4K, zestawu do monitorowania ukrwienia saturacji mózgu podczas znieczulenia oraz zestawu narzędzi do otwartej torakochirurgii.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**PYTANIE nr 1:**

1. Dotyczy pakietu nr 1 – Wideotorakoskop 4 K: Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw był wyposażony w światłowody kompatybilne z optykami oraz źródłem światła?

Odpowiedź Zamawiający wymaga, aby zestaw był wyposażony w światłowody kompatybilne z optykami oraz źródłem światła.

**PYTANIE nr 2:**

**Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.1**

Czy Zamawiający dopuści procesor kamery obsługiwany w rozdzielczości 3840x2160 ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 3:**

**Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.2**

Czy Zamawiający dopuści procesor kamery 4K wyposażony w wyjścia cyfrowe najnowszej generacji typu Display Port i 12G (w stosunku do wstępnie wyspecyfikowanych przestarzałych portów typu HD- SDI) ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 4:**

**Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.3**

Czy Zamawiający dopuści procesor wyposażony w intuicyjne sterowanie menu z poziomu głowicy kamery oraz dołączonej do zestawu klawiatury ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 5:**

**Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.4**

Czy Zamawiający dopuści procesor kamery wyposażony w cyfrowy tryb homogenicznego doświetlenia obrazu endoskopowego ?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza procesor kamery wyposażony w cyfrowy tryb homogenicznego doświetlenia obrazu endoskopowego.

**PYTANIE nr 6:**

**Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.5**

Czy Zamawiający dopuści w zestawie dedykowany przewód sygnałowy 4K ?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza w zestawie dedykowany przewód sygnałowy 4K o dł. min. 3m.

**PYTANIE nr 7:**

**Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.6**

Czy Zamawiający dopuści aż 7 stopni cyfrowego przybliżenia obrazu ?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza 7 stopni cyfrowego przybliżenia obrazu.

**PYTANIE nr 8:**

**Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.7**

Czy Zamawiający dopuści funkcje obrazowania typu CLARA, CHROMA SPECTRA A/B ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 9:**

**Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.8**

Czy Zamawiający dopuści procesor z naturalnym odwzorowaniem kolorów ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 10:**

**Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.10**

Czy Zamawiający dopuści procesor z brakiem konieczności ustawienia przysłony ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 11:**

**Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.11**

Czy Zamawiający dopuści procesor z wbudowaną funkcją wzmacniającą struktury tkankowe ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 12:**

**Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.12**

Czy Zamawiający dopuści procesor z trybem obrazowania wzmacniającym kontrast ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 13:**

**Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie procesora z wizualizacją stanu nagrywania wideo za pomocą graficznych ikon wyświetlanych na ekranie monitora oraz informacją o automatycznym doborze natężenia światła ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 14:**

**Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.14**

Czy Zamawiający dopuści równoważny procesor kamery 4K który w połączeniu z oferowaną głowicą kamery zapewnia potwierdzony przez producenta szeroki gamut kolorów BT.2020 ( zakres barw) zamiast potwierdzenia informacji o 16 osiowej skali kolorów ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 15:**

**Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.15**

 Czy Zamawiający dopuści procesor kamery z wyświetlaniem informacji o podłączonej głowicy kamery ( SN, model, czas pracy głowicy) ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 16:**

**Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 1 (Dot. pkt. 2 – Głowicy kamery endoskopowej 4K) pozycji nr 2.2**

Czy Zamawiający dopuści typ ochrony głowicy kamery CF (bezpieczniejszy typ od wstępnie opisanej)?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza typ ochrony głowicy kamery CF.**

**PYTANIE nr 17:**

**Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 1 (Dot. pkt. 2 – Głowicy kamery endoskopowej 4K) pozycji nr 2.3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie głowicy kamery z ogniskową f=18 , z możliwością współpracy z zoomem cyfrowym ?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 18:**

**Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 1 (Dot. pkt. 3 –Źródło światła XENON o mocy 300W lub LED o mocy odpowiadającej 300W- 1 szt.) pozycji nr od 3.1 do 3.5**

Czy Zamawiający w miejsce wstępnie opisanego w punktach 3.1 do 3.5 źródła światła dopuści źródło światła spełniające zapisy SIWZ - bez filtra optycznego oraz podświetlania panelu przedniego? Funkcję blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia oraz struktur tkankowych posiada procesor kamery a czytelny ekran dotykowy nie wymaga dodatkowego podświetlenia ?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 19:**

**Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 1 (Monitor medyczny 4K o przekątnej 31 cali ) pozycji 4 – 4.6**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce wstępnie wyspecyfikowanego (pkt 4 – 4.6), monitora, monitor 4K o parametrach innych niż wstępnie wyspecyfikowane, posiadającego najwyższą jakość obrazowania chirurgicznego ?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 20:**

**Pytanie nr 19 dotyczy pakietu nr 1 (Monitor medyczny 4K 55" do montażu na osobnym wózku ) pozycji 5-5.5**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce wstępnie wyspecyfikowanego (pkt 5 – 5.5), monitora, monitor 4K o parametrach innych niż wstępnie wyspecyfikowane, posiadającego najwyższą jakość obrazowania chirurgicznego ?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 21:**

**Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 1 pozycji nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka jezdnego do monitora bez półki ?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 22:**

**Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr 1 pozycji nr 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dedykowanego kabla 4K ?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dedykowanego kabla 4K o dł. min.8m.**

**PYTANIE nr 23:**

**Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 1 (Optyka 4K do torakoskopii, kąt 30°) pozycji od 10.1- do 10.6**

Czy Zamawiający w ramach punktu 10.1 do 10.6 dopuści do zaoferowania optykę Hopkins o kącie pola widzenia wynoszącym 74°±3°, która dedykowana jest przez producenta do używania w torze wizyjnym 4K ? Zauważyć należy, że optyka ta ma ugruntowaną pozycję w zastosowaniach laparoskopowych w Polsce i na świecie ze względu na wyjątkową jakość obrazu, zapewnioną przez wysoką jasność, kontrast, odwzorowanie kolorów oraz transmisję światła. ?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 24:**

**Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 12.2**

Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny o innym niż wstępnie opisanym sposobie uruchomiania urządzeń ?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **05.06.2019** roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.