WCPiT /EA/381-14/2019 		Poznań, 2019-05-31

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego zabiegowego:  zestawu do video torakochirurgii w technologii 4K, zestawu do monitorowania ukrwienia  saturacji mózgu podczas znieczulenia oraz zestawu narzędzi do otwartej torakochirurgii.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PYTANIE nr 1:

- Dotyczy pakietu nr 1 – Wideotorakoskop 4 K: Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw był wyposażony w światłowody kompatybilne z optykami oraz źródłem światła?

Odpowiedź Zamawiający wymaga, aby zestaw był wyposażony w światłowody kompatybilne z optykami oraz źródłem światła.

PYTANIE nr 2:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.1

Czy Zamawiający dopuści procesor kamery obsługiwany w  rozdzielczości 3840x2160 ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 3:

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.2

Czy Zamawiający dopuści procesor kamery 4K wyposażony w wyjścia cyfrowe najnowszej generacji typu Display Port i 12G (w stosunku do wstępnie wyspecyfikowanych przestarzałych portów typu HD- SDI) ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 4:

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.3

Czy Zamawiający dopuści procesor wyposażony w   intuicyjne sterowanie menu z poziomu głowicy kamery oraz dołączonej do zestawu klawiatury ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 5:

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.4

Czy Zamawiający dopuści procesor kamery wyposażony  w  cyfrowy tryb homogenicznego doświetlenia obrazu endoskopowego ?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza procesor kamery wyposażony  w  cyfrowy tryb homogenicznego doświetlenia obrazu endoskopowego.

PYTANIE nr 6:

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.5

Czy Zamawiający dopuści w zestawie dedykowany przewód sygnałowy 4K ?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza w zestawie dedykowany przewód sygnałowy 4K  o dł. min. 3m.

PYTANIE nr 7:

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.6

Czy Zamawiający dopuści aż  7 stopni cyfrowego przybliżenia obrazu ?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza 7 stopni cyfrowego przybliżenia obrazu.

PYTANIE nr 8:

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.7

Czy Zamawiający dopuści funkcje obrazowania typu CLARA, CHROMA SPECTRA A/B ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 9:

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.8

Czy Zamawiający dopuści procesor  z naturalnym odwzorowaniem kolorów ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 10:

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.10

Czy Zamawiający dopuści  procesor z brakiem konieczności ustawienia przysłony ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 11:

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.11

Czy Zamawiający dopuści procesor z wbudowaną funkcją wzmacniającą struktury tkankowe ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 12:

Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.12

Czy Zamawiający dopuści procesor z trybem obrazowania wzmacniającym kontrast ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 13:

Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie procesora z wizualizacją stanu  nagrywania wideo za pomocą graficznych ikon wyświetlanych na ekranie monitora oraz informacją o automatycznym doborze natężenia światła ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 14:

Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.14

Czy Zamawiający dopuści równoważny  procesor kamery 4K który w połączeniu z oferowaną głowicą kamery zapewnia potwierdzony przez producenta szeroki gamut kolorów BT.2020 ( zakres barw) zamiast potwierdzenia informacji o 16 osiowej skali kolorów ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 15:

Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 1.15

Czy Zamawiający dopuści procesor kamery z  wyświetlaniem informacji o podłączonej głowicy kamery ( SN, model, czas pracy głowicy) ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 16:

Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 1 (Dot. pkt. 2 – Głowicy kamery endoskopowej 4K) pozycji nr 2.2

Czy Zamawiający dopuści typ ochrony  głowicy kamery CF (bezpieczniejszy typ od wstępnie opisanej)?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza typ ochrony  głowicy kamery CF.

PYTANIE nr 17:

Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 1 (Dot. pkt. 2 – Głowicy kamery endoskopowej 4K) pozycji nr 2.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie głowicy kamery z ogniskową f=18 , z możliwością współpracy   z zoomem cyfrowym ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 18:

Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 1 (Dot. pkt. 3 –Źródło światła XENON o mocy 300W lub LED o mocy odpowiadającej 300W-  1 szt.) pozycji nr od 3.1 do 3.5

Czy Zamawiający  w miejsce wstępnie opisanego w punktach 3.1 do 3.5  źródła światła dopuści źródło światła spełniające zapisy SIWZ - bez filtra optycznego  oraz podświetlania panelu przedniego? Funkcję blokującą   pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia oraz struktur tkankowych posiada procesor kamery a czytelny  ekran dotykowy nie wymaga dodatkowego podświetlenia ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 19:

Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 1 (Monitor medyczny 4K o przekątnej 31 cali ) pozycji 4 – 4.6

Prosimy o dopuszczenie w miejsce wstępnie wyspecyfikowanego (pkt 4 – 4.6), monitora, monitor 4K o parametrach innych niż wstępnie wyspecyfikowane, posiadającego najwyższą jakość obrazowania chirurgicznego ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 20:

Pytanie nr 19 dotyczy pakietu nr 1 (Monitor medyczny 4K 55" do montażu na osobnym wózku ) pozycji 5-5.5

Prosimy o dopuszczenie w miejsce wstępnie wyspecyfikowanego (pkt 5 – 5.5), monitora, monitor 4K o parametrach innych niż wstępnie wyspecyfikowane, posiadającego najwyższą jakość obrazowania chirurgicznego ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 21:

Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 1 pozycji nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  wózka jezdnego do monitora bez półki ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 22:

Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr 1 pozycji nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dedykowanego kabla 4K ?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dedykowanego kabla 4K o dł. min.8m.

PYTANIE nr 23:

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 1 (Optyka 4K do torakoskopii, kąt 30°) pozycji od 10.1- do 10.6

Czy Zamawiający w ramach punktu 10.1 do 10.6  dopuści do zaoferowania optykę Hopkins o kącie pola widzenia wynoszącym 74°±3°, która dedykowana jest przez producenta do używania w torze wizyjnym 4K ? Zauważyć należy, że optyka ta ma ugruntowaną pozycję w zastosowaniach laparoskopowych w Polsce i na świecie ze względu na wyjątkową jakość obrazu, zapewnioną przez wysoką jasność, kontrast, odwzorowanie kolorów oraz transmisję światła. ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 24:

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 12.2

Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny o innym niż wstępnie opisanym sposobie uruchomiania urządzeń ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 05.06.2019 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.