WCPiT /EA/381-08/2019 Poznań, 2019-04- 10

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę testów i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej oraz podłóż, testów i odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej. Dzierżawę sprzętu na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**PYTANIE nr 1:**

1. **Dotyczy pkt. 10.2 SIWZ:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie złożenia oferty z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf.

**Odpowiedź Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie pkt 10 - SPOSÓB ZŁOŻENIA** OFERTY, ppkt 2:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych **PDF**, doc, .docx. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**PYTANIE nr 2:**

1. **Dotyczy §2 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ):**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na rozpatrywanie terminu dostawy w dni robocze.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 3:**

1. **Dotyczy §4 ust. 1.1) wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ):**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 1% wartości brutto danej dostawy.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 4:**

1. **Dotyczy §4 ust. 1.2) wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ):**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 1% wartości brutto reklamowanego asortymentu.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 5:**

1. **Dotyczy §4 ust. 3 wzoru umowy dzierżawy (Załącznik nr 4a do SIWZ):**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na rozpatrywanie czasu reakcji serwisu w dni robocze od zgłoszenia awarii.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 6:**

1. **Dotyczy §4 ust. 4 wzoru umowy dzierżawy (Załącznik nr 4a do SIWZ):**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu udostepnienia sprzętu zastępczego do 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 7:**

1. **Dotyczy §4 ust. 7 wzoru umowy dzierżawy (Załącznik nr 4a do SIWZ):**

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na następujący:

„Wydzierżawiający gwarantuje, że trzykrotna naprawa tego samego podzespołu powoduje wymianę tego podzespołu na nowy w przypadku jego kolejnej awarii. Wydzierżawiający dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym, w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii.”

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 8:**

1. **Dotyczy §4 ust. 8 wzoru umowy dzierżawy (Załącznik nr 4a do SIWZ):**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu wymiany urządzenia do 5 dni roboczych.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 9:**

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dla pakietów nr 3 i 36:

1. Dotyczy kryteriów wyboru oferty „czas usunięcia awarii”: Czy Zamawiający może poprawnie określić punktację kryterium „czas usunięcia awarii”? Zamawiający omyłkowo podał punktację dotyczącą innego postępowania.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, z uwzględnieniem odpowiedzi z dnia 22.03.2019r.**

**PYTANIE nr 10:**

2. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ pkt. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższe terminy ważności?

Pakiet nr 3: pozycja 1-2: min. 5 miesięcy od dnia dostawy, pozycja 3-6: min. 4 miesiące od dnia dostawy.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 11:**

3. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ pkt. 14 i 15 (pakiet nr 3): Czy Zamawiający zgodzi się na udostępnienie adresu strony internetowej na której znajdują się: instrukcja obsług analizatora i metodyki w języku polskim, oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i tym samym odstąpi od wymogu dostarczenia ww. dokumentów? *Uzasadnienie: strona internetowa umożliwia bezpłatny i całodobowy dostęp do aktualnej dokumentacji.*

**Odpowiedź Zamawiający wymaga ww. dokumentów w formie papierowej albo na nośniku elektronicznym.**

**PYTANIE nr 12:**

4. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ (pakiet nr 3): Czy Zamawiający w podanej ilości oznaczeń uwzględnił kalibracje niezbędne do wykonania testów?

Jeżeli nie, czy Zamawiający wyraża zgodę na ich doliczenie i uwzględnienie w tabeli cenowej znajdującej się w formularzu ofertowym?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiający w podanej ilości oznaczeń uwzględnił kalibracje niezbędne do wykonania testów.**

**PYTANIE nr 13:**

**Pytania do umowy (zał. nr 4):**

5. §1 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy karty charakterystyk substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego, lub oświadczenie, że takie karty nie są dla danego produktu wymagane. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dołączenia kart charakterystyk do

zamówienia, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie przez Wykonawcę na jego stronie internetowej przedmiotowych dokumentów do bezpłatnego i całodobowego pobrania”?

**Odpowiedź Zamawiający wymaga ww. dokumentów w formie papierowej albo na nośniku elektronicznym.**

**PYTANIE nr 14:**

6. §1 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca będzie dostarczać wraz z każdą dostawą świadectwo kontroli jakości do każdej dostarczonej serii produktu (pakiet 12, 13, 22, 25, 32). W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dołączenia powyższych dokumentów, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie przez Wykonawcę na jego stronie internetowej przedmiotowych dokumentów do bezpłatnego i całodobowego pobrania”?

**Odpowiedź Zamawiający wymaga ww. dokumentów w formie papierowej albo na nośniku elektronicznym.**

**PYTANIE nr 15:**

7. §2 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 16:**

8. §2 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie, za wyjątkiem krwinek, których reklamacje będą załatwiane nie później niż w ciągu 6 dni.”?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 17:**

9. §4 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 1,5% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia,”?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 18:**

**Pytania do umowy (zał. nr 4a):**

10. §2 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 4 dni roboczych?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 19:**

11. §4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W przypadku awarii urządzenia Wydzierżawiający gwarantuje, że reakcja serwisu tj. przystąpienie do jego naprawy nastąpi w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii. Zgłoszenia przez Dzierżawcę awarii nastąpi w sposób określony w ust. 6. Czas usunięcia awarii u Dzierżawcy wynosi maksymalnie do ……. dni (według deklaracji Wydzierżawiającego roboczych od przybycia serwisu. Naprawy będzie dokonywał przeszkolony personel Wydzierżawiającego. Wszystkie koszty związane z naprawą urządzenia ponosi Wydzierżawiający.”?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 20:**

12. §4 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Na czas trwania awarii Wydzierżawiający udostępni sprzęt zastępczy o parametrach minimalnych takich samych jak sprzęt podlegający naprawie – w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii zgodnie z ust. 3. W razie niewywiązania się z tego obowiązku Dzierżawca powierzy wykonanie badań osobie trzeciej obciążając Wykonawcę różnica poniesionych kosztów wynikającą z ceny określonej w umowie a kosztem wykonania badań na zewnątrz.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 21:**

13. §4 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wydzierżawiający gwarantuje, że trzykrotna naprawa podzespołu powoduje wymianę podzespołu na nowy w przypadku jego kolejnej awarii. Wydzierżawiający dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym, w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia awarii.”?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 22:**

**Dotyczy: Załącznik nr 4**

1. (§ 5) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Dopuszczalna jest zmiana artykułów będących przedmiotem umowy na zasadach opisanych w §3 ust. 6 umowy nr 4.**

**PYTANIE nr 23:**

1. (§ 4 ust. 1 pkt 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 24:**

1. (§ 4 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 25:**

1. (§ 4 ust. 1 pkt 1-3) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 26:**

**Dotyczy: Załącznik nr 4a**

1. (§ 5 ust. 1 pkt 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 27:**

1. (§ 5 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 28:**

1. (§ 5 ust. 1 pkt 1-4) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 29:**

1. Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu, że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na spółkę Argenta.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Zamawiający każdorazowo przy aktualizacji ubezpieczenia szpitala podaje również sprzęt dzierżawiony do ubezpieczenia, na wartość podaną w umowie.**

**PYTANIE nr 30:**

Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy

1. Par. 1 ust. 5 tiret 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 31:**

1. Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 32:**

1. Par. 2 ust. 9 Zwracamy się z prośbą o podanie numeru i producenta kontroli.

**Odpowiedź Rodzaj kontroli jakości ustala oferent stosownie do zakresu oferowanych testów.**

**PYTANIE nr 33:**

1. Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 34:**

1. Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 35:**

1. Par. 4 ust. 1 pkt 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 36:**

1. Par. 4 ust. 1 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 37:**

1. Par. 4 ust. 5 pkt 3-7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 38:**

Dot. Załącznik nr 4a - wzór umowy

1. Par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatorów wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 39:**

1. Par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 40:**

1. Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatne’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 41:**

1. Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dnia" na "dnia roboczego"?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 42:**

1. Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 43:**

1. Par. 5 ust. 1 pkt 1-3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 44:**

1. Par. 5 ust. 1 pkt 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 45:**

1. Par. 6 ust. 4 pkt 3-5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 46:**

Dot. Pakiet 18

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by trwałość odczynników po otwarciu wynosiła minimum 4 tyg, a dla  testu: anty-TPO  była krótsza niż 4 tygodnie i wynosiła odpowiednio 2 tygodnie?

**Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę, by trwałość odczynników po otwarciu wynosiła minimum 4 tyg, a dla  testu: anty-TPO  była krótsza niż 4 tygodnie i wynosiła odpowiednio 2 tygodnie.**

**PYTANIE nr 47:**

Dot. Pakiet 18

1. Prosimy o wyrażenie zgody by termin ważności odczynników wynosił min.4 miesiące od dnia dostawy

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 48:**

Dot. Pakiet 18

1. Prosimy o podanie Dostawy, nazwy i numerów wymaganej zewnątrzlaboratoryjnej niezależnej międzynarodowej kontroli jakości.

**Odpowiedź Rodzaj kontroli jakości ustala oferent stosownie do zakresu oferowanych testów.**

**PYTANIE nr 49:**

Dot. Pakiet 18

1. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym  hs  i zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym  hs  i zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego.**

**PYTANIE nr 50:**

Dot. Pakiet 18

1. Prosimy o wyrażenie zgody by trwałość odczynników po otwarciu dla dwóch testów: anty-TPO i witamina D była krótsza niż 4 tyg i wynosiła odpowiednio 2 tyg. i 3 tyg

**Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę by trwałość odczynników po otwarciu dla dwóch testów: anty-TPO i witamina D była krótsza niż 4 tyg i wynosiła odpowiednio 2 tyg. i 3 tyg.**

**PYTANIE nr 51:**

Dot. Pakiet 18

1. Prosimy o wyrażenie zgody by trwałość dostarczanych odczynników wynosiła min.5 -6 m-cy

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 52:**

Dot. Pakiet 18

1. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test  ProBNP umożliwiał wiarygodne monitorowanie pacjentów z niewydolnością serca leczonych nowymi lekami z grupy ARNI  (sekubitril z walsartanem - Entresto)?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, aby oferowany test  ProBNP umożliwiał wiarygodne monitorowanie pacjentów z niewydolnością serca leczonych nowymi lekami z grupy ARNI.**

**PYTANIE nr 53:**

Dot. Pakiet 16 i Pakiet 11

1. Prosimy o doprecyzowanie nazwy i numerów wymaganej zewnątrzlaboratoryjnej niezależnej międzynarodowej kontroli jakości.

**Odpowiedź Rodzaj kontroli jakości ustala oferent stosownie do zakresu oferowanych testów.**

**PYTANIE nr 54:**

Dotyczy Pakietu nr 11,16, 42

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób będzie wykonywana kontrola jakości na analizatorach do badania moczu oraz na analizatorach równowagi kwasowo-zasadowej?

**Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia: codzienna kontrola na dwóch poziomach (spośród trzech dostępnych) dla każdego analizatora.**

**PYTANIE nr 55:**

Dotyczy Pakietu nr 11,16, 42

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby analizatory opisane w pakietach 16 i 42 pracowały w oparciu o takie same elektrody? Zapewni to możliwość wymiany elektrod pomiędzy różnymi aparatami.

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, aby analizatory opisane w pakietach 16 i 42 pracowały w oparciu o takie same elektrody.**

**PYTANIE nr 56:**

Dotyczy Pakietu nr 19, Załącznik nr 1:

1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator miał możliwość dostawiania lub wymiany odczynników w sposób ciągły w dowolnym czasie pracy analizatora bez konieczności zmiany trybu pracy na Standby, Pauza, Wstrzymanie czy Stop?

**Odpowiedź Zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator miał możliwość dostawiania lub wymiany odczynników w sposób ciągły w dowolnym czasie pracy analizatora bez konieczności zmiany trybu pracy na Standby, Pauza, Wstrzymanie czy Stop.**

**PYTANIE nr 57:**

Dotyczy Pakietu nr 19, Załącznik nr 1:

1. Prosimy o doprecyzowanie czy jedynym oznaczeniem wykonywanym w moczu jest Białko? Jeśli nie, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kontroli do parametrów biochemicznych w moczu od innego producenta niż pozostały asortyment i analizator?

**Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia: wykonywane oznaczenia w moczu to białko i kreatynina. Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kontroli do parametrów biochemicznych w moczu od innego producenta niż pozostały asortyment i analizator.**

**PYTANIE nr 58:**

Dotyczy Pakietu nr 19, Załącznik nr 1:

1. Prosimy o doprecyzowanie nazwy i numerów wymaganej zewnątrzlaboratoryjnej niezależnej międzynarodowej kontroli jakości?

**Odpowiedź Rodzaj kontroli jakości ustala oferent stosownie do zakresu oferowanych testów.**

**PYTANIE nr 59:**

Dot. Pakiet 11

1. W związku z koniecznością zaoferowania pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków oznaczających 10 parametrów fizykochemicznych z 11 polem kompensacyjnym na którym analizator automatycznie oznacza barwę bez pomiaru stężenia kwasu askorbinowego?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków oznaczających 10 parametrów fizykochemicznych z 11 polem kompensacyjnym na którym analizator automatycznie oznacza barwę bez pomiaru stężenia kwasu askorbinowego.**

**PYTANIE nr 60:**

Dot. Pakiet 11

1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość zaoferowania pasków testowych z czułością pola białka 12 - 18 mg/dl i glukozy 30-40 mg/dl?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków testowych z czułością pola białka 12 - 18 mg/dl i glukozy 30-40 mg/dl.**

**PYTANIE nr 61:**

Dot. Pakiet 11

1. W związku z wymogiem "automatycznej kalibracji", czy Zamawiający wymaga również konieczności podglądu i wydruku wartości dla poszczególnych oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza możliwość podglądu i wydruku wartości dla poszczególnych oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych.**

**PYTANIE nr 62:**

Dot. Pakiet 11

1. W związku z warunkiem automatycznego usuwania pasków czy Zamawiający wymaga aby analizator automatycznie informował użytkownika o zbliżającym się zapełnieniu pojemnika na odpady?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, aby analizator automatycznie informował użytkownika o zbliżającym się zapełnieniu pojemnika na odpady.**

**PYTANIE nr 63**:

Dot. Załącznik nr 5 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

1. Par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 64**:

1. Par. 4 ust. 1 lit. a tiret 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "natychmiast" na "niezwłocznie"?

**Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.**

**PYTANIE nr 65**:

1. Par. 4 ust. 1 lit. a tiret 1, Par. 4 ust. 1 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa 'godzin" na "godzin w dni robocze"?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 66**:

1. Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 67**:

1. Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu "przedstawić projekt Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Administratorowi przed uzyskaniem jego zgody oraz "?

**Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.**

**PYTANIE nr 68**:

Pytanie 1

Dot. Pakiet nr 5, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści jednostopniowy test membranowy do szybkiego wykrywania obecności hormonu ciążowego hCG w moczu o czułości 25 mlU/ml mocz ?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 69:**

Pytanie 2

Dot. Pakiet nr 5, poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści szybki test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania ludzkiej hemoglobiny w kale o czułości analitycznej 40 ng/ml?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza szybki test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania ludzkiej hemoglobiny w kale o czułości analitycznej 40 ng/ml.**

**PYTANIE nr 70:**

Pytanie 3

Dot. Pakiet nr 5, poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści szybki test immunologiczny do jakościowego wykrywania przeciwciał IgG oraz IgM przeciwko Treponema pallidum (T. pallidum) w krwi pełnej, surowicy lub osoczu?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 71:**

Pytanie 4

Dot. pakiet nr 27

Zwracamy się z prośbą o możliwość wyceny w poz. 2 i 3 takich odczynników, jakie zaleca producent danego testu. Na rynku istnieje co najmniej kilka rodzajów testów do badania lekowrażliwości grzybów. Opis przedmiotu zamówienia wskazujący na produkty konkretnego producenta, zawęża krąg wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia, a w efekcie narusza zasadę uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 72:**

Pytanie 5

Dot. pakiet nr 33, poz. nr 3 wymogi pod pakietem

Czy Zamawiający zmieni ten parametr na dodatkowo punktowany bądź całkiem zrezygnuje z tego wymogu? Pozostawieni go w tej formie wskazuje na konkretnego producenta i uniemożliwia złożenie ofert innym Wykonawcom.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 73:**

Pytanie 6

Dot. pakiet nr 33, poz. nr 7 wymogi pod pakietem

Czy Zamawiający dopuści test do jakościowego wykrywania antygenów Legionella pneumophila (L.pneumophila) serogrupy 1 w ludzkim moczu u pacjentów z symptomami zapalenia płuc?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 74:**

Pytanie 1: Pakiet 10 i 11

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia serwisu analizatorów z udokumentowany systemem zarządzania jakością (aktualny certyfikat ISO na serwis aparatów do diagnostyki in vitro)?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza** **serwis analizatorów z udokumentowanym systemem zarządzania jakością.**

**PYTANIE nr 75:**

Dotyczy Pakietu 15 (Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych do badań z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą aparatu automatycznego przystosowanego do wykonywania tych badań.).

1. Czy metoda wykrzepialna zastosowana w analizatorze koagulologicznym powinna się opierać na optycznej zasadzie pomiaru?

**Odpowiedź Zamawiający potwierdza, że metoda wykrzepialna zastosowana w analizatorze koagulologicznym powinna się opierać na optycznej zasadzie pomiaru.**

**PYTANIE nr 76:**

Dotyczy Pakietu 15

1. Czy aparat powinien być wyposażony w automatyczny czytnik kodów paskowych dla próbek badanych i odczynników umożliwiający automatyczną identyfikację wszystkich wkładanych w danym nośniku (statywie) próbek badanych i odczynników bez konieczności ich manualnego skanowania przez Użytkownika?

**Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia: aparat musi być wyposażony w automatyczny czytnik pasków kreskowych dla odczynników, natomiast dopuszcza dla próbek badanych.**

**PYTANIE nr 77:**

Dotyczy Pakietu 15

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odczynnik do antytrombiny o stabilności po otwarciu:  na pokładzie 2 dni i 5 tygodni w temperaturze lodowki?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza odczynnik do antytrombiny o stabilności po otwarciu: na pokładzie 2 dni i 5 tygodni w temperaturze lodówki.**

**PYTANIE nr 78:**

Dotyczy Pakietu 15

1. Czy poprzez certyfikat FDA dla D-dimerów pochodzący od FDA lub równorzędnej jednostki Zamawiający rozumie certyfikat pochodzący od jednostki regulatorowej, niezależnej od producenta?

**Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia: certyfikat FDA dla D-dimerów ma pochodzić od jednostki niezależnej od producenta .**

**PYTANIE nr 79:**

Dotyczy Pakietu 15

1. Czy Zamawiający wymaga by czas rekonstytucji liofilizowanych materiałów kontrolnych wynosił nie więcej niż 30 min?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza by czas rekonstytucji liofilizowanych materiałów kontrolnych wynosił nie więcej niż 30 min.**

**PYTANIE nr 80:**

Dotyczy pakietu Nr 14

Parametry graniczne dla analizatorów półautomatycznych:

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania dwa analizatory półautomatyczne bez możliwości wpięcia w Laboratoryjny System Informatyczny?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 81:**

Parametry graniczne dla odczynników:

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania odczynniki, których stabilność na pokładzie analizatora wynosi wg specyfikacji 2 godziny, ponieważ odczynniki w trakcie wykonywania oznaczeń utrzymywane są w bloku inkubacyjnym o temperaturze 37 st.C?

Uzasadnienie: Odczynniki są porcjowane w zależności od ilości testów do wykonania. Zasadniczo odczynniki są przechowywane w temperaturze lodówki 2-8 st.C, których stabilność wynosi 5-14 dni.

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza odczynniki, których stabilność na pokładzie analizatora wynosi 2 godziny.**

**PYTANIE nr 82:**

3. Czy zamawiający dopuści do postępowania zaoferowany odczynnik do PT liofilizowany w opakowaniu 10x4mL lub 10x10mL?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza do postępowania zaoferowany odczynnik do PT liofilizowany w opakowaniu 10x4mL lub 10x10mL, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 83:**

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania zaoferowany odczynnik do APTT płynny w opakowaniu 10x5mL?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza do postępowania zaoferowany odczynnik do APTT płynny w opakowaniu 10x5mL, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 84:**

Dotyczy pakietu Nr 15 Parametry graniczne analizatora automatycznego:

5. Pkt 18: Czy Zamawiający dopuści do postępowania zaoferowanie analizatora automatycznego z oprogramowaniem w języku angielskim?

Uzasadnienie: Oprogramowanie analizatora jest proste i intuicyjne w obsłudze rutynowej, a dołączona Instrukcja Obsługi aparatu w języku polskim jest czytelną dokumentacją usprawniającą pracę na urządzeniu.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 85:**

Parametry graniczne dla odczynników:

6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania zaoferowanie odczynników, których stabilność zgodnie ze specyfikacją na pokładzie analizatora wynosi 4 dni?

Uzasadnienie: Konfekcjonowanie odczynników w buteleczkach o niewielkich pojemnościach oraz możliwość dzielenia odczynników na porcję umożliwia całkowite ich wykorzystanie bez ponoszenia strat odczynników.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 86:**

7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania zaoferowanie zestawu odczynnikowego do oznaczania poziomu ddimera, którego liniowość w pierwszym oznaczeniu wynosi do 4400 ng/mL FEU? Uzasadnienie: Zakres pomiarowy może zostać rozszerzony do 80000 ng/mL przez automatyczne powtórne rozcieńczenie próbek zawierających stężenia powyżej 4400 ng/mL FEU.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 87:**

8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania zaoferowanie analizatora automatycznego firmy Sysmex i kompatybilnych z nim odczynników firmy Siemens? Uzasadnienie: Firma Siemens Healthcare Sp. z o.o. jest bezpośrednim dystrybutorem analizatorów koagulologicznych firmy Sysmex, która zapewnia kompleksową obsługę w zakresie serwisowo-aplikacyjnym tych urządzeń.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 88:**

Dotyczy pakietu Nr 16

Możliwość wykonania analizy z : surowicy, krwi pełnej, dializatów, płynów z jam ciała, materiału kontrolnego:

9. Czy zamawiający dopuści analizator posiadający możliwość wykonania analizy z krwi pełnej: tętniczej, żylnej, włośniczkowej, dializatów, płynu opłucnowego oraz materiału kontrolnego?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 89:**

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 35 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 35 szybki test kasetkowy immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania dehydrogenazy glutaminianowej oraz antygenów toksyn A i B Clostridium difficile w ludzkim kale o punktach odcięcia dla GDH- 1 ng/ml., dla toksyn A- 2 ng/ml. oraz dla toksyn B- 1 ng/ml. dające bardzo wiarygodny wynik. Oprócz punktów odcięcia, ważną kwestią jest czułość oraz swoistość testu, która w przypadku oferowanego przez nas testu utrzymuje się na poziomie powyżej 99,5%. Obecny opis ograniczaj znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 90:**

1. *Prosimy o wyjaśnienia dot. Pakietu nr 1 – Dostawa odczynników do oznaczania Mycoplasma pneumoniae w klasach IgG i IgM metodą ELISA.*

Czy Zamawiający dopuści płytki ELISA opłaszczone antygenem Mycoplazma pneumoniae szczepu FH (ATCC 15531)?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 91:**

1. *Prosimy o wyjaśnienia dot. Pakietu nr 11 – Dostawa testów do badania moczu wraz z dzierżawą trzech czytników.*
2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga wpięcia w system informatyczny Eskuplap 3 czytników do badania moczu?

**Odpowiedź Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga wpięcia w system informatyczny Eskuplap 3 czytników do badania moczu.**

**PYTANIE nr 92:**

1. Prosimy o wyjaśnienie z jaką częstotliwością Zamawiający będzie przeprowadzał wewnątrzlaboratoryjna dwupoziomową kontroli jakości badań?

**Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia: Zamawiający będzie przeprowadzał codziennie kontrolę jakości badań.**

**PYTANIE nr 93:**

1. Prosimy o wyjaśnienie, ile sprawdzianów zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości rocznie Zamawiający wymaga?

**Odpowiedź Zamawiający wymaga zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości 4 razy w roku.**

**PYTANIE nr 94:**

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia czytników z zestawem komputerowym jeżeli oferowane czytniki do prawidłowej pracy w sieci nie wymagają zestawu komputerowego oraz są wyposażone w kolorowy wyświatlacz LCD?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza czytniki wyposażone w kolorowy wyświetlacz LCD i nie wymagające do prawidłowej pracy w sieci zestawu komputerowego.**

**PYTANIE nr 95:**

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 33 poz. 7, 8, 10 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Prosimy o wyłączenie pozycji 7, 8, 10 z Pakietu 33 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w Pakiecie 33, uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP:   
   1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;   
   2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;   
   3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 96:**

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 5 poz. 1 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu o lepszej czułości 10 mlU/ml?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza test o czułości 10 mlU/ml.**

**PYTANIE nr 97:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że oferowana w pakiecie 13 kontrola zewnętrzna ma być kontrolą międzynarodową .

**Odpowiedź Zamawiający wymaga zewnętrznej kontroli międzylaboratoryjnej..**

**PYTANIE nr 98:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że oferowany w pakiecie 13 analizator winien posiadać system detekcji skrzepów i zakorkowanych probówek, co uniemożliwi złamanie/skrzywienie igły pipetującej i awarię analizatora.

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza w pakiecie 13 analizator posiadający system detekcji skrzepów i zakorkowanych probówek.**

**PYTANIE nr 99:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że w pakiecie 13 temperatura przechowywania wszystkich oferowanych kart to temperatura pokojowa (18-25 st. C).

**Odpowiedź Zamawiający potwierdza, że w pakiecie 13 temperatura przechowywania wszystkich oferowanych kart to temperatura pokojowa (18-25 st. C).**

**PYTANIE nr 100:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że ilość 50 oznaczeń „ Bezpośredni test antyglobulinowy” wymieniona w zał. nr 1 pkt. 6 pakiet 13 – Zapotrzebowanie dotyczy wymienionego różnicowania przeciwciał na IgG, IgA, IgM, C3c, C3d.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 101:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że wymiana płynów w analizatorze (pakiet 13) ma się odbywać bez konieczności przerywania pracy, tzn. w trakcie wykonywania wcześniej zleconych i trwających badań (analizator posiadający na pokładzie zdublowane pojemniki na odpady płynne oraz na płyn systemowy, pomiędzy którymi automatycznie się przełącza, bez ingerencji operatora), co zapewnia ciągłość pracy.

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, aby wymiana płynów w analizatorze (pakiet 13) odbywała się bez konieczności przerywania pracy.**

**PYTANIE nr 102:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że oferowany w pakiecie 13 analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu Random Access – umożliwiając rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z zakropleniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej.

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, aby oferowany w pakiecie 13 analizator pracował w trybie wolnego dostępu Random Access.**

**PYTANIE nr 103:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że oferowany w pakiecie 13 analizator winien pracować z różnymi typami probówek umieszczonych w jednym statywie, np. okrągłodenne i tłoczkowe.

**Odpowiedź Zamawiający potwierdzenia, że oferowany w pakiecie 13 analizator musi pracować z różnymi typami probówek umieszczonymi w jednym statywie, np. okrągłodenne i tłoczkowe.**

**PYTANIE nr 104:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że oferowany w pakiecie 13 analizator winien być wyposażony w kosz na odpady, do którego są automatycznie usuwane (bez ingerencji operatora) zużyte karty, fiolki po odczynnikach i opakowania po diluentach, co ogranicza kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym.

**Odpowiedź Zamawiający potwierdzenia, że oferowany w pakiecie 13 analizator musi być wyposażony w kosz na odpady.**

**PYTANIE nr 105:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że oferowany w pakiecie 13 analizator musi posiadać zabezpieczenie przed kontaminacją w postaci jednorazowych mikroprobówek do zawieszania krwinek.

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, aby oferowany w pakiecie 13 analizator posiadał zabezpieczenie przed kontaminacją w postaci jednorazowych mikroprobówek do zawieszania krwinek.**

**PYTANIE nr 106:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że oferowany w pakiecie 13 analizator ma mieć możliwość przechowywania na pokładzie krwinek wzorcowych do grupy oraz screeningu przeciwciał przez min. 7 dni bez potrzeby wyjmowania.

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, aby oferowany w pakiecie 13 analizator miał możliwość przechowywania na pokładzie krwinek wzorcowych do grupy oraz screeningu przeciwciał przez min. 7 dni bez potrzeby wyjmowania.**

**PYTANIE nr 107:**

1. Czy dla pakietu 13 Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni co podyktowane jest procedurą producenta oraz jego siedzibą poza terytorium RP?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 108:**

**Pakiet nr 5**

1. poz. 1: Czy Zamawiający dopuści test o czułości 25mIU/ml?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 109:**

1. poz. 2: Czy Zamawiający dopuści test o czułości 10ng/ml?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza test o czułości 10ng/ml.**

**PYTANIE nr 110:**

**Pakiet nr 11**

Zestawienie parametrów granicznych

1. Uwzględniając fakt, że żaden z producentów pasków do moczu nie zapewnia całkowitej eliminacji wpływu kwasu askorbinowego na wyniki innych mierzonych parametrów (zwłaszcza dotyczy to próbek o niskiej zawartości glukozy) prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści analizator z paskami, w których jest brak interferencji ze strony kwasu askorbinowego o stężeniu do 60mg/dl na wynik oznaczenia glukozy?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 111:**

1. Czy Zamawiający dopuści paski z czułością dla glukozy 50-100mg/dl?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 112:**

**Pakiet nr 16**

Warunki graniczne analizatorów

1. Czy Zamawiający dopuści analizator bez pomiaru chlorków?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 113:**

1. Czy Zamawiający dopuści analizator z pakiem odczynnikowym zawierającym odczynniki, kalibratory i ścieki?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 114:**

1. Czy Zamawiający dopuści analizator z polem identyfikacyjnym dla pacjenta o wielkości 14 znaków?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 115:**

**Pakiet 35**

Czy Zamawiający dopuści testy immunochromatograficzne z dozowaniem do dwóch studzienek dla GDH i toksyn A i B , o wykrywalności testu: GDH 0,8ng/ml, toksyny A i B 0,75ng/ml?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 116:**

****

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza identyfikację próbki za pomocą czytnika kodów kreskowych.**

**PYTANIE nr 117:**

Pakiet nr 27- Dostawa testów do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zgodnego z załączoną metodyką (załącznik nr 1 do pytań)? Jeżeli tak, to proszę o podanie ilość opakowań.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 118:**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę tylko pozycji nr 1 jeżeli bulion będzie w zestawie z testem?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 119:**

1. Pakiet nr 31 – **Dostawa zestawów do izolacji DNA**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do izolacji DNA, gdzie

maksymalna wyjściowa objętość materiału do izolacji wynosi 200 μl.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 120:**

Pytanie 1: Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora z 2014 roku, w pełni sprawnego po pełnym przeglądzie serwisowym?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora z 2014 roku, w pełni sprawnego po pełnym przeglądzie serwisowym.**

**PYTANIE nr 121:**

Pytanie 2: Pakiet 11

Czy Zamawiający wymaga podłączenia do szpitalnego systemu informatycznego wszystkich trzech oferowanych czytników?

**Odpowiedź Zamawiający zgodnie z SIWZ, wymaga podłączenia do szpitalnego systemu informatycznego wszystkich trzech oferowanych czytników.**

**PYTANIE nr 122:**

Pytanie 3: Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków 11 parametrowych (leukocyty, ketony, białko, glukoza, azotyny, erytrocyty, urobilinogen, bilirubina, pH, ciężar właściwy i kwas askorbinowy?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków 11 parametrowych.**

**PYTANIE nr 123:**

Dotyczy Pakiet nr 5: Czy w pozycji nr 3 Zamawiający dopuści test kasetkowy wykrywający przeciwciała

IgG/IgM o względnej czułości > 99,9%, i względnej swoistości 99,7%.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 124:**

Dotyczy Pakietu Nr 10:

1. Czy Zamawiający wymaga analizatora z wbudowaną drukarką ?

**Odpowiedź Zamawiający wymaga drukarki stacjonarnej lub wbudowanej w analizator.**

**PYTANIE nr 125:**

2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 - czy Zamawiający wymaga, aby wykonawca  uwzględnił i osobno wycenił w tabeli asortymentowo-cenowej papier do drukarki w ilości niezbędnej do wydruku wyników wskazanej ilości badań ?

**Odpowiedź Zamawiający sam zapewni papier do wydruków.**

**PYTANIE nr 126:**

3. Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca zapewnił  w cenie Pakietu Nr 10 podłączenie analizatora do sieci informatycznej szpitala ?

**Odpowiedź Zamawiający nie wymaga w pakiecie Nr 10 podłączenia analizatora do sieci informatycznej szpitala.**

**PYTANIE nr 127:**

1. **Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ, pakiet 17:**

Czy w zapisie „Serwis 24 godzinny” Zamawiający ma na myśli możliwość kontaktu z działem serwisu 7 dni w tygodniu przez 24h oraz w przypadku awarii sprzętu przyjazd pracownika serwisu w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia w dni robocze – w przypadku gdy usterki nie da się usunąć zdalnie.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 128:**

1. **Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ, pakiet 17:**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej policzonej w ilościach uwzględniających ważność folki na opakowaniu.

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie krwi kontrolnej policzonej w ilościach uwzględniających ważność folki na opakowaniu.**

**PYTANIE nr 129:**

1. **Dotyczy SIWZ, Wzór umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ:**

**§1 ust. 3:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy?

Jeżeli tak proponuje uzupełnienie zapisu: „*lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: www………..”*

**Odpowiedź Zamawiający wymaga ww. dokumentów w formie papierowej albo na nośniku elektronicznym.**

**PYTANIE nr 130:**

**§1 ust. 5 tiret szósty (dotyczy pakietu nr 17):**

Czy Zamawiający dopuszcza krew kontrolną o terminie ważności, krótszym niż 6 miesięcy. Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie ww. punktu SIWZ zapisem w brzmieniu:

*„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www..............pl”.*

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

**Odpowiedź Zamawiający modyfikuje zapisy Umowy w tym zakresie.**

**PYTANIE nr 131:**

**§2 ust. 2:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnego harmonogramu krwi kontrolnej na stronie internetowej Wykonawcy?

Jeżeli tak proponuje uzupełnienie zapisu:*„lub zapewni całodobowy dostęp online do harmonogramu dostaw na stronie internetowej pod adresem: www………..”*

**Odpowiedź Zamawiający wymaga ww. dokumentów w formie papierowej albo na nośniku elektronicznym.**

**PYTANIE nr 132:**

**§4 ust. 1 pkt 1), 2), 3) oraz §4 ust.5 pkt 4):**

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

„za każdy dzień opóźnienia *z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy*”

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 133:**

1. **Dotyczy SIWZ, Wzór umowy - Załącznik nr 4a do SIWZ:**

**§3 ust. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:

*„Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego (Wykonawcy).”*

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Zamawiający każdorazowo przy aktualizacji ubezpieczenia szpitala podaje również sprzęt dzierżawiony do ubezpieczenia, na wartość podaną w umowie.**

**PYTANIE nr 134:**

**§4 ust. 3 oraz 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii poprzez dodanie zapisu „*w dni robocze*”?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 135:**

**§5 ust. 1 pkt 1), 2), 3):**

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

*„za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”*

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 136:**

1. **Dotyczy SIWZ, Wzór umowy powierzenia - Załącznik nr 5 do SIWZ:**

**§2 ust. 1:**

Zwracamy się z prośbą o dodanie rodzaju dopuszczonych operacji na danych osobowych:*„usunięcie”.*

Taki będzie również zgodny z §3 ust. 15 niniejszej umowy.

**Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.**

**PYTANIE nr 137:**

**§3 ust. 4:**

Uprzejmie prosimy o dodanie zdania:

„*zobowiązanie do realizacji wymagań przez Podmiot przetwarzający określonych w §3 ust. 4 oraz 5 stanowi podpisana niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”.*

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 138:**

**§3 ust. 13:**

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisu przez dodanie zwrotu: „*jeśli dotyczy”*. Pragniemy zwrócić uwagę, że prowadzenie rejestru czynności przetwarzania nie jest wymagane przez RODO dla wszystkich podmiotów i wszystkich czynności (Art. 30 ust. 5 RODO).

 Ponadto celem realizacji umowy głównej w zakresie pakietu 17, to Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania, Podmiot przetwarzający może mieć jedynie dostęp do tych danych podczas serwisowania analizatora lub usuwania danych na koniec okresu dzierżawy.

**Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **26.04.2019** roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.