Załącznik nr 1

Pakiet nr 1.

Materiał do kontroli parametrów Na, K, Cl, Ca oraz RKZ na poziomie niskim, wysokim i normalnym

| Lp. | Nazwa | Ilość (opak.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał do kontroli parametrów Na, K, Cl, Ca oraz RKZ na poziomie niskim, wysokim i normalnym ( opak 3x30x2ml ) | 8 | 33696200-7 |

Termin ważności: 6 miesięcy

Pakiet nr 2.

Zadanie 1. Dzierżawa analizatora immunologicznego do diagnostyki chorób zakaźnych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora | 22 | 38434580-5 |

Warunki graniczne analizatora:

- Metoda badań – immunoenzymatyczna

- Aparat kompaktowy, umożliwiający pracę na stole laboratoryjnym

- Aparat nie wymagający używania odczynników płuczących

- Możliwość jednoczesnego oznaczenia różnych parametrów dla tego samego pacjenta

- Aparat bezigłowy

- Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu,

- Dane o krzywych kalibracyjnych  wczytywane i przechowywane w pamięci aparatu

- Rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie

- Odczynniki gotowe do użycia, bez konieczności wcześniejszego przygotowania

- Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowany analizator lub być dla niego dedykowane

- Optymalizacja kosztów oznaczenia ( jednakowy koszt dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii)

- Termin ważności odczynników: min 6 m-cy

- Analizator wraz z UPS zabezpieczającym awaryjne zasilanie

- Instrukcja obsługi analizatora i metodyki w języku polskim dostarczona wraz z instalacją

- Z pierwszą dostawą Oferent dostarczy : karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach (dopuszczalny nośnik elektroniczny)

- Analizator z CE fabrycznie nowe lub jeśli używane – rok produkcji nie starszy niż 2015

- Oprogramowanie aparatów w języku polskim

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Oferenta

Pakiet nr 2.

Zadanie 2. Dostawa odczynników do dzierżawionego analizatora

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HBs antygen | 840 | 33124130-5 |
| 2 | p/ciała anty HBs | 360 | 33124130-5 |
| 3 | p/ciała anty HCV | 2040 | 33124130-5 |
| 4 | IgG anty Toxoplasma | 300 | 33124130-5 |
| 5 | IgM anty Toxoplasma | 300 | 33124130-5 |
| 6 | IgG anty CMV | 300 | 33124130-5 |
| 7 | IgM anty CMV | 300 | 33124130-5 |
| 8 | IgG anty EBV VCA | 120 | 33124130-5 |
| 9 | IgM anty EBV VCA | 120 | 33124130-5 |
| 10 | IgG anty Borelia | 300 | 33124130-5 |
| 11 | IgM anty Borelia | 300 | 33124130-5 |
| 12 | HIV (antygen + p/ciała) | 600 | 33124130-5 |
| 13 | Kontrola jakości | 2400 | 33124130-5 |
| 14 | Części zużywalne | określa dostawca | 33124130-5 |

Dostawca zapewnia udział Zamawiającego w programie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości dla następujących parametrów:

- HBs

- HCV

- HIV

Termin ważności – 6 miesięcy

Pakiet nr 3

Dostawa odczynników monoklonalnych do oznaczania antygenów krwinek czerwonych ABD metodą manualną

Warunki graniczne:

1. Odczynnik monoklonalny anty-A

a)zawiera przeciwciała monoklonalne klasy IgM o swoistości anty-A ,

b)przeznaczony do bezpośredniego stosowania w metodzie szkiełkowej oraz probówkowej kropla na kroplę, wykazuje min.  miano metodą probówkową 128 odczytane po max. 10 sek . krwinkami A1 i miano 64 z krwinkami A2,

c.)odczynnik anty-A powinien aglutynować krwinki po 10 sek a czas na odczyt reakcji powinien być w granicach od 2 do 5 min., a jej nasilenie po tym czasie od 3+ do 4+ .

d) odczynnik nie powinien wykazywać fałszywych reakcji z krwinkami gr.O i nie powinien wykazywać reakcji z kryptoantygenami.

2. Odczynnik monoklonalny anty –B

a)zawiera przeciwciała monoklonalne klasy IgM o swoistości anty-B,

b) przeznaczony do bezpośredniego stosowania w metodzie szkiełkowej oraz probówkowej kropla na kroplę, wykazuje miano 128 metodą probówkową  odczytane po max 10 sek z krwinkami B, a miano 64 z krwinkami A2B,

c)odczynnik anty-B powinien aglutynować krwinki już po 10 sek. a czas na odczyt reakcji powinien być w granicach od 2 do 5 min. a jej nasilenie po tym czasie od 3+ do 4+,

d) odczynnik nie powinien wykazywać fałszywych reakcji z krwinkami gr.O i nie powinien wykazywać reakcji z kryptoantygenami oraz nie powinien wykrywać B nabytego.

3. Odczynnik monoklonalny anty-D

a) zawiera przeciwciała monoklonalne o swoistości anty-D,

b) przeznaczony do bezpośredniego stosowania w metodzie szkiełkowej oraz probówkowej kropla na kroplę, wykazuje miano 64 metodą probówkową  z krwinkami o fenotypie Rh DCcee,

c) odczynnik anty-D wykrywający kategorię DVI powinien aglutynować krwinki po 20-30 sek. a po 3 min osiągać nasilenie na 3+ 4+ z krwinkami Rh D+ niezależnie od fenotypu Rh ,a nie dawać reakcji z krwinkami Rh D-(ujemnymi),

d) odczynnik anty-D powinien mieć zdolność reagowania z antygenem D o słabej ekspresji oraz kategoriami antygenu D w tym kategorią DVI.

,

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość (ml) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anty-A IgM | 20 opak. po 10 ml (lub proporcjonalna ilość mniejszych opakowań) |
| 2 | Anty-B IgM | 20 opak. po 10 ml (lub proporcjonalna ilość mniejszych opakowań) |
| 3 | Anty D IgM/IgG | 20 opak. po 10 ml (lub proporcjonalna ilość mniejszych opakowań) |

Termin ważności: 6 tygodni

CPV 33696100-6

Pakiet 4.

Dostawa testów Nordmann-Poirel

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test Nordmann-Poirel | 80 oznaczeń | 33124130-5 |

Test w postaci panelu zawierającego wszystkie niezbędne odczynniki i substraty w postaci liofilizowanej wraz ze zintegrowanym wzorcem gęstości zawiesiny bakteryjnej.

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet  nr  5.

Dostawa podłóż do oznaczania lekowrażliwości prątków gruźlicy

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże Lowensteina - Jensena SM 4mg/l | 500 szt. | 33124130-5 |
| 2 | Podłoże Lowensteina - Jensena SM 8mg/l | 500 szt. | 33124130-5 |
| 3 | Podłoże Lowensteina - Jensena EMB 2mg/l | 500 szt. | 33124130-5 |
| 4 | Podłoże Lowensteina - Jensena EMB 4mg/l | 500 szt. | 33124130-5 |
| 5 | Podłoże Lowensteina - Jensena RMP 40mg/l | 500 szt. | 33124130-5 |
| 6 | Podłoże Lowensteina - Jensena RMP 80mg l | 500 szt. | 33124130-5 |
| 7 | Podłoże Lowensteina – Jensena INH 0,2mg/l | 500 szt. | 33124130-5 |
| 8 | Podłoże Lowensteina - Jensena INH 0,4mg/l | 500 szt. | 33124130-5 |
| 9 | Podłoże Lowensteina - Jensena bez zieleni malachitowej | 1500 szt. | 33124130-5 |

Dla każdej serii podłóż wymagane jest świadectwo jakości Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie lub równorzędnej jednostki zagranicznej.

Termin ważności – 4 miesiące.

Pakiet nr 6.

Dostawa odczynników w postaci roztworów roboczych do barwienia preparatów mikroskopowych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fuksyna karbolowa roztwór do barwienia prątków metodą Z-N, opak. a 1 l. | roztwór do barwienia „na zimno” | 5 | 33124130-5 |
| 2 | Odbarwiacz Ebnera do barwienia Z-N, opak. a 1 l. |  | 10 | 33124130-5 |
| 3 | Błękit metylenowy roztwór do barwienia prątków metodą Z-N, opak. a 1 l. | roztwór do barwienia „na zimno” | 5 | 33124130-5 |
| 4 | Auramina do barwienia prątków, opak. 4 x 250 ml | roztwór do barwienia prątków metodą fluorescsencyjną | 32 | 33124130-5 |
| 5 | Fiolet krystaliczny do barwienia metodą Grama opak. a 1 l. | roztwór gotowy do użycia | 8 | 33124130-5 |
| 6 | Płyn Lugola do barwienia metodą Grama opak. a 1 l. | roztwór gotowy do użycia | 8 | 33124130-5 |
| 7 | Safranina do barwienia metodą Grama opak. a 1 l. | roztwór gotowy do użycia | 8 | 33124130-5 |
| 8 | Probówki do liczenia retykulocytów we krwi żylnej lub włośniczkowej zawierające 100 µl odczynnika na bazie błękitu brylantowo-krezylowego, opak. a 100 szt. |  | 4 | 33124130-5 |
| 9 | Barwnik Giemzy, opak. a 100 ml | roztwór gotowy do użycia | 30 | 33124130-5 |
| 10 | Barwnik May-Grunwalda, opak. a 100 ml | roztwór gotowy do użycia | 40 | 33124130-5 |
| 11 | Zestaw do szybkiego barwienia rozmazów 3x500 ml |  | 4 | 33124130-5 |

Termin ważności: 6 miesięcy

Pakiet 7

Zadanie 1. Dzierżawa aparatu do manualnej hybrydyzacji

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do manualnej hybrydyzacji testów typu Line-probe | 22 miesiące | 33124100-6 |

Wymagania dotyczące aparatu:

- posiada walidacje do użytku z testami paskowymi bazującymi na technologii DNA-STRIP łączącej etap amplifikacja DNA i odwrotnej hybrydyzacji produktu PCR;

- pozwala na jednoczesną hybrydyzację do 12 pasków testowych;

- łączy w sobie funkcję termobloku oraz wytrząsarki horyzontalnej;

- umożliwia suchą inkubację w procesie hybrydyzacji;

- sterowanie poprzez panel sterujący z wyświetlaczem LCD, na którym wyświetlane są informacje o:

- numerze programu,

- numerze kroku procedury,

- nazwie aktualnego kroku procedury,

- zaprogramowanej temperaturze,

- aktualnej temperaturze bloku,

- częstotliwości wytrząsania,

- aktualnym statusie urządzenia,

- pozostałym czasie aktualnego kroku procedury;

- możliwość zaprogramowania do 9 różnych programów po 20 kroków każdy;

- pojemność od 1-12 pasków testowych;

- wyposażony w aluminiowy blok grzewczy na elementach Peltier

- zakres temperatury na bloku:  4 - 105°C regulowana co 1°C;

- dokładność temperaturowa: +/-  0,5°C;

- szybkość grzania: 0,3°C/s;

- szybkość chłodzenia:  0,2°C/s;

- zakres programowania czasu mieszania:  1s – 99min:59s lub permanentnie włączony/wyłączony,  dla każdego kroku procedury;

- częstotliwość wytrząsania:  0 (całkowicie wyłączona) lub 150 – 400 rpm w krokach po 50 rpm

- amplituda mieszania: 3 mm

- aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku.

Pakiet 7

Zadanie 2. Dostawa testów genetycznych do diagnostyki prątków kwasoodpornych  metodą hybrydyzacji na paskach

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do wykrywania mutacji w genach odpowiedzialnych za oporność prątków kompleksu MAC oraz kompleksu abscessus na makrolidy i aminoglikozydy | opak. po 12 szt. | 20 | 33124130-5 |
| 2 | Test do identyfikacji najczęściej występujących prątków atypowych | opak. po 12 szt. | 8 | 33124130-5 |
| 3 | Odczynnik do lizy komórek prątków | opak. na 96 testów | 6 | 33124130-5 |
| 4 | Rynienki do inkubacji pasków po 12 rowków | szt. | 100 | 33141000-0 |

Ad 2. Test powinien umożliwiać identyfikację co najmniej następujących gatunków:

M. avium, M. chelonae, M. abscessus, M. fortuitum, M. gordonae, M. intracellulare,  M. interjectum, M. kansasii, M. malmoense, M. marinum/M. ulcerans, M. xenopi, M. szulgai

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 8.

Dostawa odczynników chemicznych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sodowy wodorotlenek, opak a 1 kg. | cz.d.a. | 6 | 33696300-8 |
| 2 | Sodu chlorek, opak. a 1 kg | cz.d.a. | 6 | 33696300-8 |
| 3 | Kwas solny 0,2 N odważka analityczna | ampułka PE | 36 | 33696300-8 |
| 4 | Tri-sodu cytrynian 2.hydrat, opak. a 250 g. | cz.d.a. | 12 | 33696300-8 |
| 5 | Nadmanganian potasu, opak. a 100 g. | cz.d.a. | 1 | 33696300-8 |
| 6 | N-acetylo-L-cysteina, opak. a 100 g. | cz.d.a. | 24 | 33696300-8 |
| 7 | di-sodu wodorofosforan bezwodny, opak. a 250 g. | cz.d.a. | 8 | 33696300-8 |
| 8 | Potasu diwodorofosforan, opak. a 250 g. | cz.d.a. | 8 | 33696300-8 |
| 9 | Kwas szczawiowy, opak. 250 g | cz.d.a. | 1 | 33696300-8 |
| 10 | Metanol, opak. 1 l | cz.d.a. | 60 | 33696300-8 |
| 11 | Etanol 96% skażony eterem di etylowym i acetonem, opak. 10 l |  | 80 | 33696300-8 |
| 12 | Etylowy alkohol bezwodny99,8% opak. a 500 ml | cz.d.a. | 12 | 33696300-8 |
| 13 | Woda do chromatografii opak. po 1000 ml | LC-MS Grade | 8 | 33696300-8 |

Termin ważności – 12 miesięcy

Pakiet nr 9

Dostawa odczynników do multipleksowej diagnostyki patogenów dróg oddechowych w systemie Real-time PCR

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do multiplex rt- PCR wirusowych patogenów układu oddechowego | 1000 | 33124130-5 |
| 2 | Zestawy do multiplex rt- PCR bakteryjnych patogenów układu oddechowego | 1000 | 33124130-5 |
| 3 | Zestawy do multiplex rt-PCR prątków gruźlicy i prątków atypowych | 1000 |  |
| 4 | Zestawy do multiplex rt-PCR mutacji genów odpowiedzialnych za oporność M. tuberculosis na leki p/prątkowe | 550 | 33124130-5 |
| 5 | Materiały zużywalne niezbędne do wykonania w.w. testów (probówki w stripach, wieczka do probówek) | oznacza dostawca | 33141000-0 |

- Testy przeznaczone do diagnostyki in vitro (CE IVD).

- Testy z walidacja na termocykler Bio-Rad CFX 96

- Testy umożliwiające  identyfikację niżej wymienonych patogenów/mutacji oraz jednoczesną  analizę ilościową dla każdego z osobna w pojedynczej reakcji Real-time PCR (w jednej probówce reakcyjnej) wraz z kontrolą wewnętrzną reakcji, w postaci wartości Ct.

- Zestawy powinny zawierać komplet odczynników niezbędnych do przeprowadzenia reakcji Real-time PCR  oraz kontrole wewnętrzną, dodatnią oraz ujemną reakcji.

- Instrukcja obsługi z protokołem reakcji PCR dołączona do oferty.

- Termin ważności: 6 miesięcy

Ad1. Zestaw do wykrywania wirusowych patogenów układu oddechowego obejmujący o najmniej następujące gatunki: : Influenza A virus, Influenza B virus , HPIVs, RSV, ADV, MPV, HRV.

Możliwość wykonania oznaczeń z wymazu  z nosogardzieli, aspiratu z nosogardzieli, popłuczyn oskrzelowych.

Ad 2. Zestaw do wykrywania bakteryjnych patogenów układu oddechowego obejmujący o najmniej następujące gatunki: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis.

Możliwość wykonania oznaczeń z wymazu  z nosogardzieli, aspiratu z nosogardzieli, popłuczyn oskrzelowych.

Ad 3. Zestaw do wykrywania mutacji genów odpowiedzialnych za oporność M. tuberculosis rifampicynę (co najmniej 18 mutacji) i izoniazyd (co najmniej 7 mutacji). Możliwość wykonania oznaczeń z namnożonych kultur bakteryjnych.

Pakiet nr 10.

Dostawa testów do wykrywania p/ciał anty-Aspergillus

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciwko grzybom z rodzaju Aspergillus w surowicy lub osoczu krwi ludzkiej metodą ELISA | Zestaw zawierający niezbędne odczynniki oraz dzieloną na paski płytkę ELISA | 6 zestawów | 33124130-5 |

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 11.

Dostawa testów do diagnostyki krztuśca metodą immunoblotingu

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do oznaczania przeciwciał klasy IgG | 200 testów | 33124130-5 |
| 2 | Testy do oznaczania przeciwciał klasy IgA | 200 testów | 33124130-5 |
| 3 | Rynienki do inkubacji pasków po 10 rowków | 40 szt. | 33141000-0 |

1. Testy powinny umożliwiać oznaczanie metodą immunoblotingu przeciwciał klasy IgG i IgA przeciw następującym antygenom Bordetella pertussis:

- PT

- FHA

- ACT

- TCF,

oraz antygenom Bordetella parapertussis:

- pertaktynie,

- FimN

- EntA

2. Odczyt testów z użyciem skanera. Dostawca zapewnia oprogramowanie kompatybilne z powszechnie używanymi skanerami.

Termin ważności – 6 miesięcy.