Pakiet nr 1.

Dostawa odczynników do oznaczania Mycoplasma pneumoniae w klasach IgG i IgM metodą ELISA

Warunki graniczne:

- Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracji, kontrole, bufor do rozcieńczenia próbek, koniugat enzymatyczny – gotowe do użycia,

- Odczynniki oznaczone różnymi kolorami,

- Krzywa kalibracyjna oparta na 3 punktach w klasie IgG, z których jeden stanowi punkt graniczny, tzw. cut-off. W klasie IgM kalibrator stanowi cut-off

- W każdym zestawie kontrola pozytywna i negatywna ( gotowa do użycia )

- Zestawy do badania przeciwciał klasy IgG i IgM są kompatybilne, tzn. mają te same czasy inkubacji,

- Antygen: ekstrakt eterowy antygenu Mycoplazma pneumoniae szczepu MACC ATCC 15331,

- Termin ważności zestawów co najmniej 10 miesięcy,

- Odczynnik ( bufor ) do rozcieńczania surowicy dla wszystkich zestawów do badania przeciwciał klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatologicznego i IgG, dzięki czemu nie jest konieczna osobna absorpcja,

- Czułość 99-100%, swoistość 99-100%

- Odczyt przy długości fali 450 nm,

- Instrukcje wykonania oznaczeń w języku polskim,

- Możliwość bezpłatnej weryfikacji wyników wątpliwych gwarantowanych przez Oferenta,

- Możliwość przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń personelu i lekarzy zlecających badania

| Lp. | Nazwa | Ilość (szt.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mycoplazma pneumoniae IgG opak.96 testów | 10 | 33141625-7 |
| 2 | Mycoplazma pneumoniae IgM opak. 96 testów | 10 | 33141625-7 |

Pakiet nr 2.

Materiał do kontroli parametrów Na, K, Cl, Ca oraz RKZ na poziomie niskim, wysokim i normalnym

Warunki graniczne:

- Termin ważności odczynnika min 9 m-cy od daty dostarczenia

| Lp. | Nazwa | Ilość (opak.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał do kontroli parametrów Na, K, Cl, Ca oraz RKZ na poziomie niskim, wysokim i normalnym ( opak 3x30x2ml ) | 4 | 33696200-7 |

Pakiet nr 3

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą 2  analizatorów do badań immunodiagnostycznych

Warunki graniczne analizatora:

- Metoda badań – immunoenzymatyczna

- Możliwość wykonywania badań immunochemicznych, chorób zakaźnych i parametrów hemostazy

- Aparaty kompaktowe, umożliwiające pracę na stole laboratoryjnym

- Liniowość w pierwszym oznaczeniu:

  - Troponina do 40 ng/L

- Aparaty nie wymagające używania odczynników płuczących

- Możliwość jednoczesnego oznaczenia różnych parametrów dla tego samego pacjenta

- Aparaty bezigłowe

- Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu,

- Dane o krzywych kalibracyjnych  wczytywane i przechowywane w pamięci aparatu

- Rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie

- Odczynniki gotowe do użycia, bez konieczności wcześniejszego przygotowania

- Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowany analizator lub być dla niego dedykowane

- Optymalizacja kosztów oznaczenia ( jednakowy koszt dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii)

- Termin ważności odczynników: min 6 m-cy

- Analizatory wraz z UPS zabezpieczającym awaryjne zasilanie

- Instrukcja obsługi analizatora i metodyki w języku polskim dostarczona wraz z instalacją

- Z pierwszą dostawą Oferent dostarczy : karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach (dopuszczalny nośnik elektroniczny)

- Analizatory z CE fabrycznie nowe lub jeśli używane – rok produkcji nie starszy niż 2012

- Oprogramowanie aparatów w języku polskim

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Oferenta

- Podłączenia analizatorów do systemu ESKULAP ( automatyczne przesyłanie wyników badań)

Zapotrzebowania na 24 miesiące

| Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 8 | NT-proBNP | 480 |
| 9 | hs Troponina | 480 |
| 12 | anty-CMV IgG | 480 |
| 13 | anty-CMV IgM | 480 |
| 14 | anty-Toxo IgG | 480 |
| 15 | anty-Toxo IgM | 480 |
| 16 | anty-EBV IgG EBNA | 150 |
| 17 | anty-EBV IgG VCA/EA | 150 |
| 18 | anty-EBV IgM VCA | 150 |

Odczynniki        kod CPV 33696500-0

Czynsz              kod CPV 33124100-6

Pakiet nr 4.

Dostawa płynu PBS ( buforowany roztwór soli fizjologicznej )do badań serologicznych

Warunki graniczne:

- Odczynnik powinien posiadać znak CE

- Odczynnik powinien posiadać pH ok. 7 ( pH 6,8-7,2 )

- Termin ważności odczynnika min 3 miesiące od daty dostarczenia

- Do każdej serii odczynnika powinno zostać dołączone świadectwo kontroli jakości w języku polskim

- Wielkość opakowań jednostkowych 1-5 litrów

- Temperatura przechowywania 18-25oC

- Oferowany wyrób musi posiadać aktualny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu, a w przypadku gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu, dokument potwierdzający znak zgodności CE dla tego wyrobu.

| Przedmiot zamówienia | Ilość ( l ) | Kod CPV |
| --- | --- | --- |
| PBS 0,15 M buforowany roztwór NaCl | 50 | 33696300-8 |

Pakiet nr 5.

Testy immunochromatograficze

Warunki graniczne:

- Testy posiadają CE

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Termin ważności testów min 6 m-cy od daty dostarczenia

- Czułość  testu:

- Beta HCG: 20 mIU/ml

- Krew utajona w kale: 50 ng/ml

| Lp. | Nazwa | Ilość (szt.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beta HCG z surowicy i moczu, test kasetkowy | 100 | 33696200-7 |
| 2 | Krew utajona w kale bez diety, test kasetkowy | 300 | 33696200-7 |
| 3 | Syphilis kasetkowy test jakościowy wykrywający p/ciała w klasach IgG/IgM/IgA | 100 | 33696200-7 |
| 4 | Mononukleoza zakaźna, kasetkowy test jakościowy | 40 | 33696200-7 |
| 5 | Helicobacter pylori, kasetkowy test jakościowy, wykrywający p-ciała w surowicy | 50 | 33696200-7 |

Pakiet nr 6.

Test do badania krzepliwości krwi pełnej (ACT-aktywowany czas krzepnięcia ) na analizatorze Hemochron Model junior SIG+

Warunki graniczne:

- Czułość na heparynę; 1 – 6 j/ml

- Termin ważności testów min 9 m-cy od daty dostarczenia

| Lp. | Nazwa | Ilość (opak.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test kasetkowy do oznaczenia ACT z krwi pełnej, opakowanie 45 szt. | 5 | 33696200-7 |

Pakiet nr 7.

Kolagen

Warunki graniczne:

- Termin ważności odczynnika min 12 m-cy od daty dostarczenia

| Lp. | Nazwa | Ilość (opak.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolagen | 1ml | 33696200-7 |

Pakiet nr 8.

Dostawa odczynnika do manualnego oznaczania glukozy metodą oxydazową.

Opis przedmiotu zamówienia:

- Odczynnik ciekły, gotowy do użytku, standard w zestawie. Liniowość do 500 mg/dl

Termin ważności odczynnika min 6 m-cy od daty dostarczenia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość ( op.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik do oznaczania glukozy, Opak.2x 500 ml, zawiera wzorzec glukozy | 9 | 33696500-0 |

Pakiet nr 9.

Dostawa zestawów do oznaczania profili alergicznych z dzierżawą sprzętu do inkubacji i programem do elektronicznej oceny i archiwizacji wyników oraz urządzeniem skanującym

Parametry graniczne do zestawów testowych:

- Testy paskowe

- Jeden pasek testowy przeznaczony do diagnostyki jednego pacjenta, możliwość wykonania pojedynczego badania

- Odczynniki gotowe do użycia z wyjątkiem buforu płuczącego

- Na każdym pasku testowym linia kontrolna lub linie kalibracyjne wskazujące na prawidłowe wykonanie badania

- Możliwość weryfikacji reakcji krzyżowych na każdym pasku testowym w każdym profilu alergenów

- Ocena pasków półilościowa lub ilościowa, wynik podawany w standardowej skali sześciu klas EAST

- Minimalna ilość surowicy do wykonania oznaczenia 400 l

- Czas wykonania oznaczeń – maksymalnie 3 godz.

- W przypadku gdy wymagana ilość testów nie obejmuje pełnego opakowania należy zaoferować  pełne opakowanie, które spełni wymóg zamawiającego

- Zapewnienie niezależnej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości na koszt Oferenta.

- Na wezwanie zamawiającego należy przesłać dokumenty (ulotki, katalogi ) o oferowanych testach

- Termin ważności testów: minimum 6 m-cy

Rodzaje profili :

Profil pokarmowy           minimum 20 alergenów (profil powinien zawierać: białko jaja, żółtko jaja, mleko krowie, drożdże, mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, jabłko,  kiwi, morela, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz, krab)

Profil pokarmowy             minimum 10 alergenów (profil powinien zawierać: białko jaja kurzego, mleko krowie, żółtko jaja kurzego, kazeina, orzech ziemny, orzech włoski, orzech laskowy, migdał, kakao, glutaminian)

Profil pokarmowy             minimum 10 alergenów  (profil powinien zawierać: mąka pszenna, mąka żytnia, mąka owsiana, ryż, wieprzowina, wołowina, kurczak, gluten, dorsz, krewetka)

Profil pokarmowy             minimum 10 alergenów (profil powinien zawierać: truskawka, jabłko, kiwi, banan, brzoskwinia, wiśnia, oliwka, morela, arbuz, mix cytrusów)

Profil pokarmowy            minimum 10 alergenów   (profil powinien zawierać: pietruszka, pomidor, marchewka, ziemniak, seler, papryka, ogórek, kukurydza, sezam, soja )

Profil wziewny                 minimum 20 alergenów  (profil powinien zawierać: tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja, bylica, babka lancetowata, dermatophagoides pter., dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, penicillium notatum, cladosporium herbarium, aspergillus fumigatus, alternaria alternata )

Profil jadów owadów      minimum 2 alergeny          (profil powinien zawierać: jad osy, jad pszczoły )

Profil wziewny                minimum 8 alergenów       (profil powinien zawierać : Phl p1, Phl p5, Phl p7, Phl p12, Bet v1, Bet v2, Bet v4, Bet v6)

Profil jadów owadów     minimum 2 alergeny rekombinowane  ( profil powinien zawierać: rVes v5, rApi m1)

Wymagane jest aby wszystkie zestawy pochodziły od jednego producenta, tego samego co program oceniający wyniki

Parametry graniczne dla sprzętu

- Zestaw komputerowy z drukarką i urządzeniem skanującym, kołyska laboratoryjna – fabrycznie nowy, rok produkcji 2016 lub 2017

- Ocena otrzymywanych wyników badań elektroniczna z wykorzystaniem urządzenia skanującego oraz programu komputerowego o parametrach:

  - Polska wersja językowa,

  - Jednoczesne skanowanie co najmniej 5 pasków testowych

  - Zautomatyzowana identyfikacja położenia krążka z naniesionym alergenem

  - Archiwizacja wszystkich wyników

  - Bezpłatne szkolenie personelu z zakresu metodyki

  - Materiały zużywalne ( m.in. toner do drukarki ) na koszt Oferenta

  - Bezpłatna weryfikacja problematycznych surowic oraz konsultacja wyników na koszt Oferenta

- Wymagane warunki serwisowe:

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Oferenta

Zapotrzebowanie na 24 miesiące

| Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1 | Profil pokarmowy (min 20 parametrów) | 640 |
| 2 | Profil wziewny (min 20 parametrów) | 1280 |
| 3 | Profil jadów owadów (min 2 parametry) | 250 |
| 4 | Profil pokarmowy (min 10 parametrów) | 160 |
| 5 | Profil pokarmowy (min 10 parametrów) | 160 |
| 6 | Profil pokarmowy (min 10 parametrów) | 160 |
| 7 | Profil pokarmowy (min 10 parametrów) | 160 |
| 8 | Profil wziewny (min 8 parametrów) | 80 |
| 9 | Profil jadów owadów (min 2 parametry rekombinowane) | 80 |

Zestawy testowe                           kod CPV      33696500-0

Czynsz  na 24 miesiące:               kod CPV      38434000-6

Pakiet nr 10.

Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych do badań oznaczania glukozy i mleczanów  wraz z dzierżawą  analizatora  przystosowanego do wykonywania tych badań

Parametry graniczne dla automatycznego analizatora glukozy i mleczanów w krwi pełnej, surowicy, osoczu

- Dostępność na pokładzie aparatu jednocześnie standardu, materiałów kontrolnych i min 20 miejsc dla prób badanych.

- Możliwość wykonania pomiarów pilnych w dowolnym momencie pracy analizatora

- Parametry mierzone – stężenie glukozy i mleczanów mogą być jednocześnie oznaczane w próbie badanej

- Pomiar elektrochemiczny z zastosowaniem biosensorów

- Każdy z  biosensorów  o trwałości minimum do 2 miesięcy

- Wydajność ok. 50 analiz/godz.

- Zakres liniowy oznaczenia:

- Glukoza        20-900 mg/dl    lub 1,1-50 mmol/l

- Mleczany      4,5-270 mg/dl   lub 0,5-30 mmol/l

- Analiza bez odwirowania

- Kontrola jakości na 2 poziomach wykonywana naprzemiennie ( 1 poziom dziennie )

- Ważność odczynników min 6 m-cy

- Koszt materiałów eksploatacyjnych ( toner, papier termiczny ) pokrywa Oferent

- W kalkulacji należy uwzględnić materiały kalibracyjne i kontrolne oraz materiały eksploatacyjne

- Wymagane warunki serwisowe:

- Odbiór opakowań po instalacji  przez Oferenta

- Z pierwszą dostawą Oferent dostarczy:

- Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach (dopuszczalny nośnik elektroniczny)

- Metodyki oznaczeń w języku polskim

- Wymagany jest analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2016 lub 2017

Zapotrzebowanie na 24 miesiące

1. Odczynniki i materiały zużywalne do oznaczania glukozy i mleczanów     30000 oznaczeń

Odczynniki, kontrole i standardy             kod CPV    33124130-5

Czynsz  na 24 miesiące:                         kod CPV    38434000-6

Pakiet nr 11.

Dostawa testów do badania moczu wraz z dzierżawą trzech czytników

- Oferent zobowiązuje się włączyć oferowany czytnik w szpitalny system informatyczny (ESKULAP), oprogramowanie WINDOWS 8.1

- Oferent zobowiązuje się dostarczyć 3 czytniki z zestawem komputerowym niezbędnym do działania czytnika w sieci

- Z pierwszą dostawą Oferent dostarczy : karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach (dopuszczalny nośnik elektroniczny) i metodyki oznaczeń w języku polskim

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Oferenta

- Analizatory używane – rok produkcji : nie starszy niż 2012, powinny być po aktualnym przeglądzie serwisowym

Zestawienie parametrów granicznych

- Wydajność minimum 400 ozn./godz,

- Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu. Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki glukozy i krwi – podać nazwę zastosowanej substancji

- Oznaczanie w oparciu o 10 parametrowy pasek analizujący właściwości fizyko-chemiczne: leukocytów, ciał ketonowych, białka, glukozy, azotynów, erytrocytów, urobilinogenu, bilirubiny oraz pH i ciężar właściwy

- Identyfikacja próbki za pomocą klawiatury numerycznej

- Automatyczna kalibracja

- Pamięć minimum 1000 wyników pacjentów

- Flagowanie wyników patologicznych

- Wymagana czułość dla białka: minimum 15 mg/dl, dla glukozy minimum 40 mg/dl

- Możliwość zdefiniowania barwy  i klarowności moczu

- Automatyczne usuwania zużytych pasków

- Deklaracja zgodności CE dla aparatów i odczynników

- Zapewnienie dwupoziomowej kontroli jakości badań (jeden poziom wykonywany przez cały miesiąc)

Zapotrzebowanie na 24 miesiące:

Paski do moczu                                         24 000 oznaczeń

Odczynniki                         kod CPV 33124130-5

Czynsz                               kod CPV 38434000-6

Pakiet 12.

Odczynniki serologiczne do metody manualnej

Warunki graniczne:

- Odczynniki powinny posiadać znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją zgodności CE dla oferowanych produktów

- Termin ważności:

  - Odczynników min 6 miesięcy od daty dostarczenia

  - Krwinki  min 4 tygodnie od daty dostarczenia

- Świadectwo kontroli jakości każdej serii w języku polskim dołączone z dostawą

- Krwinki zabezpieczone przed hemolizą, zakażeniem bakteryjnym, zachowujące swoistość antygenową, nie zmieniające wyglądy podczas przechowywania i spełniające wytyczne IHiT zawarte w publikacji „Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi „

- Poprzez krwinki gotowe do użycia zamawiający rozumie krwinki o odpowiednim stężeniu, bez potrzeby dodatkowego ich przygotowania: płukania, zagęszczania, rozcieńczania

- Dla pozycji 7 dołączyć informację o stężeniu oferowanych krwinek ( np. protokół wewnętrznej kontroli jakości krwinek podczas procesu produkcji )

- Terminy dostaw krwinek odbywać się powinny w sposób ciągły zapewniający codzienną pracę przez 12 miesięcy

- Świadectwo kontroli serii odczynnika w czasie ważności produktu

- Wszystkie odczynniki powinny posiadać metodyki w języku polskim (przesłać na wezwanie zamawiajacego)

- Odczynniki powinny być wyposażone w kroplomierze

- Materiały informacyjne do wszystkich produktów, z których jasno wynika spełnienie parametrów granicznych (przesłać na wezwanie zamawiajacego)

- Szczegółowe wymagania stawiane odczynnikom monoklonalnym:

  - Odczynnik monoklonalny anty-D klasy IgM   powinien:

-    zawierać przeciwciała monoklonalne klasy IgM o swoistości anty-D

-    być przeznaczony do bezpośredniego stosowania w metodach szkiełkowych i   probówkowych kropla na kroplę,

-    wykazywać miano  z krwinkami o fenotypie DCcee:

test szkiełkowy         32

test probówkowy      64

-    aglutynować krwinki w pierwszej minucie a  po 3-5 minutach osiągnąć nasilenie aglutynacji od 3+ do 4+ z krwinkami RhD+( dodatnimi ),

-    nie dawać reakcji z  krwinkami RhD- ( ujemnymi )

-    nie reagować z kategorią antygenu DVI

  - Odczynnik monoklonalny anty-D klasy IgG+IgM powinien:

-    zawierać przeciwciała monoklonalne klasy IgM i IgG o swoistości anty-D

-    być przeznaczony do bezpośredniego stosowania w metodach szkiełkowych i probówkowych kropla na kroplę,

-    wykazywać miano z krwinkami o fenotypie DCcee

test szkiełkowy         32

test probówkowy      64

-    aglutynować krwinki w pierwszej minucie a  po 3-5 minutach osiągnąć nasilenie aglutynacji od 3+do 4+ z krwinkami RhD+( dodatnimi )

niezależnie od fenotypu Rh,

-    nie dawać reakcji z krwinkami RhD- ( ujemnymi )

-    posiadać zdolność reagowania z antygenem D o słabej ekspresji oraz kategoriami antygenu D w tym kategorią DVI

  - Odczynnik monoklonalny anty-A  klon I i II powinien:

-    zawierać przeciwciała monoklonalne klasy IgM o swoistości anty-A

-    być przeznaczony do  bezpośredniego stosowania  w metodzie szkiełkowej oraz probówkowej kropla na kroplę,

-    wykazywać minimalne miano:

| Krwinki wzorcowe | A1 | A2 |
| --- | --- | --- |
| Test szkiełkowy | 32 | 16 |
| Test probówkowy | 128 | 64 |

-    aglutynować krwinki po 10 sek. a  po 3 minutach osiągnąć nasilenie aglutynacji od 3+do 4+,

-   nie wykazywać fałszywych reakcji z krwinkami grupy 0 i z kryptoantygenami

  - Odczynnik monoklonalny anty-B klon I i II powinien:

-    zawierać przeciwciała monoklonalne klasy IgM o swoistości anty-B

-    być przeznaczony do  bezpośredniego stosowania  w metodzie szkiełkowej oraz probówkowej kropla na kroplę,

-     wykazywać minimalne miano:

| Krwinki wzorcowe | B | AB |
| --- | --- | --- |
| Test szkiełkowy | 32 | 16 |
| Test probówkowy | 128 | 64 |

-    aglutynować krwinki po 10 sek. a  po 3 minutach osiągnąć nasilenie aglutynacji od 3+do 4+,

-   nie wykazywać fałszywych reakcji z krwinkami grupy 0 i z kryptoantygenami

-  nie wykrywać B nabytego

13. Dostawa transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu asortymentu (2-8oC) potwierdzona wydrukiem z urządzenia monitorującego.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik monoklonalny anty-A klon I, poj 10 ml | 80 | 33696100-6 |
| 2 | Odczynnik monoklonalny anty-A klon II, poj 10 ml | 100 | 33696100-6 |
| 3 | Odczynnik monoklonalny anty-B klon I, poj 10 ml | 80 | 33696100-6 |
| 4 | Odczynnik monoklonalny anty-B klon II, poj 10 ml | 100 | 33696100-6 |
| 5 | Odczynnik monoklonalny anty-D klasy IgM, poj 10 ml | 80 | 33696100-6 |
| 6 | Odczynnik monoklonalny anty-D klasy IgG+IgM, poj 10 ml | 100 | 33696100-6 |
| 7 | Zestaw krwinek wzorcowych do układu ABO, gotowych do użycia o st. 5-10%, zestaw zawiera krwinki O, A1, B do metody szkiełkowej | 96 zestawów | 33696100-6 |

Pakiet nr 13.

Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatury do oznaczeń serologicznych mikrometodą kolumnową

Pakiet zawiera odczynniki potrzebne do wykonania 15000 badań w ciągu 24 miesięcy przeciwciał w PTA  na 3 krwinkach wzorcowych wraz z krwinkami wzorcowymi do wykrywania przeciwciał odpornościowych, materiałem kontrolnym i materiałami zużywalnymi

Parametry graniczne:

1. Odczynniki:

- Wymagane jest wykonanie wszystkich badań podanych w arkuszu kalkulacyjnym

  - W przypadku gdy wymagana ilość testów nie obejmuje pełnego opakowania należy zaoferować  pełne opakowanie, które spełni wymóg zamawiającego

- Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych do wykrywania przeciwciał odpornościowych, włączając antygen Cw. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.

- Wymagana jest możliwość wykonania bezpośredniego testu antyglobulinowego w zakresie minimum IgG, IgA, IgM, C3c, C3d. Mikrokolumny wypełnione odczynnikami przez producenta

- Termin ważności:

- Mikrokarty– minimum 6 miesięcy od dostarczenia przez zamawiającego

- Odczynnik dla biorców i dawców – 12 miesięcy

- Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał odpornościowych– minimum 5 tygodni

- Zestaw krwi kontrolnej – minimum 4 tygodnie

- Wymagane jest stężenie robocze krwinek czerwonych (wzorcowych i badanych) poniżej 1% (całkowita eliminacja płukania krwinek w PTA LISS)

- Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w roztw. o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%), a karty składały się z 6 mikrokolumn i były wypełnione nieprzelewającym się żelowym podłożem separującym zawierającym odpowiedni odczynnik.

- Wymagane są dostawy odczynników zgodnie z harmonogramem, transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8 st. C).

- Przechowywanie mikrokart w temp. pokojowej (18-25 st. C)

- Certyfikaty zgodności w języku polskim na zamawiane produkty

- Instrukcje wykonania pośredniego i bezpośredniego testu antyglobulinowego w języku polskim musi stanowić załącznik do oferty.

- Świadectwo kontroli jakości dla każdej serii zamawianych produktów języku polskim

- Międzynarodowa kontrola jakości 4 razy w roku potwierdzona certyfikatem, rekomendowana przez IHiT

- Wymagane jest, aby wszystkie odczynniki i materiały zużywalne pochodziły od jednego  producenta tego samego co oferowana aparatura w celu zapewnienia walidacji metody

●     Zestaw krwi kontrolnej do codziennej kontroli jakości powinien składać się z min 2 próbek krwi pełnej: grupy A i B o różnych antygenach D i osocza z naturalnymi przeciwciałami oraz  zawierającego m.in. 0,05IU/ml anty-D IgG  i inne przeciwciało np. anty- Fya

2. Sprzęt:

- Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016 lub 2017

- Gwarancja na okres trwania umowy obejmująca bezpłatne naprawy (pipety, inkubator, wirówka, statyw na mikrokarty i próbki badane)

- Wymagane są  pipety automatyczne dedykowane do systemu – 2 sztuki

- Wymagana jest wirówka do mikrokart na 10-12 miejsc – 1 sztuka

- stała prędkość i czas wirowania

- wyjmowany rotor

- Wymagany jest inkubator do mikrokart: 1 szt. o następujących parametrach:

- Pojemność: 1 rotor wirówki lub 2 statywy do mikrokart,

- monitorowanie przez mikroprocesor

- możliwość inkubacji rotora wirówki

●   Wymagany jest statyw na mikrokarty i próbki badane – 1 szt.

- Wymagany jest zestaw komputerowy z drukarką wraz z polskojęzycznym  oprogramowaniem do zarządzania  w pracowni serologii,  pozwalający na wydruk wyników i dziennych raportów ksiąg serologicznych, raportów transfuzji oraz prowadzenia  Banku Krwi z bazą danych u

Zamawiającego (walidacja  programu 1 raz w roku). Program spełniający aktualne wytyczne IHiT i MZ

- Gwarancja na czas dzierżawy obejmująca bezpłatny przegląd autoryzowanego serwisu i walidacje raz w roku urządzenia, które tego wymaga. Paszport techniczny oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone podczas instalacji aparatury

·    Certyfikaty zgodności w języku polskim

·     Materiały zużywalne ( m.in. toner do drukarki ) na koszt Oferenta ( zużycie około 4 na rok)

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Oferenta

3. Pozytywna opinia o oferowanej  technice wydana przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii lub Instytut Wojskowy Medyczny.

Zapotrzebowanie na 24 miesiące

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (testów/zestawów/opak.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych na 3 krwinkach wzorcowych w PTA techniką kolumnową | 15 000 testów | 33696100-6 |
| 2 | Bezpośredni test antyglobulinowy (Wymagany minimalny profil parametrów: IgA, IgG, IgM, C3c, C3d,) | 50 testów | 33696100-6 |
| 3 | Międzynarodowa Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem | 8 zestawów | 33696100-6 |
| 4 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał w PTA ( objętość zestawu 3x10 ml ) | 60 zestawów | 33696100-6 |
| 5 | Odczynnik dla dawców i biorców ( poj. 500 ml ) | 12 opak. | 33696100-6 |
| 6 | Końcówki do pipet ( opakowanie po 1000 szt.) | 20 opak. | 33696100-6 |
| 7 | Zestaw do oznaczania antygenów ABD u biorców , gdzie anty-D nie wykrywa kategorii DVI (D VI-) | 750 testów | 33696100-6 |
| 8 | Zestaw do oznaczania antygenów ABD u dawców , gdzie anty-D wykrywa kategorię DVI (D VI+) | 1500 testów | 33696100-6 |
| 9 | Zestaw krwi kontrolnej do codziennej kontroli jakości wymaganej przepisami ( wymagane: 0,05IU/ml anty-D IgG i inne przeciwciało) | 24 zestawy | 33696100-6 |

Odczynniki, kontrole                                                              kod CPV    33696100-6

Czynsz dzierżawny na 24 miesiące:                                      kod CPV     38434000-6

Pakiet nr 14.

Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych do badań z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą dwóch aparatów półautomatycznych przystosowanych do wykonywania tych badań.

Wymagania ogólne:

- Oferent zobowiązuje się włączyć analizatory półautomatyczne w szpitalny system i ESKULAP (automatyczna transmisja wyników badań ) na własny koszt

- Oferent zobowiązuje się dostarczyć 2 analizatory półautomatyczne

- Z pierwszą dostawą Oferent dostarczy : karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach dopuszczalny nośnik elektroniczny) i metodyki oznaczeń w języku polskim

- Odbiór opakowań po instalacji urządzenia przez Oferenta

- W kalkulacji należy uwzględnić materiały kalibracyjne i kontrolne w trakcie trwania umowy oraz materiały eksploatacyjne

- W przypadku niedoszacowania oferty Dostawca pokryje koszty nieoszacowanych materiałów

- Analizatory nowe lub -jeśli używane- rok produkcji  nie starszy niż 2012r.. po aktualnym przeglądzie serwisowym

Parametry graniczne dwóch analizatorów półautomatycznych:

- Analizatory z min. dwoma kanałami pomiarowymi

- Metody pomiarowe: wiskozymetryczna,  krzepnięciowa, chromogenna lub immunoturbidymetryczna

- Minimum 10 inkubowanych pozycji probówkowych

- Automatyczne przeliczanie wyników badań

- Termostatowane pozycje na odczynniki

- Możliwość wydruków wyników

- Materiał kontrolny na dwóch poziomach: prawidłowy i patologiczny wykonywany  naprzemiennie.

Parametry graniczne dla odczynników:

- Odczynniki ważne po otwarciu na pokładzie analizatora co najmniej 5 dni, w temperaturze lodówki co najmniej 10 dni

- Termin ważności odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego

- Tromboplastyna o ISI ok. 1,0

Zapotrzebowanie na 24 miesiące:

PT                                                7000

APTT                                           1500

Odczynniki, kontrole                                                              kod CPV    33696500-0

Czynsz dzierżawny na 24 miesiące:                                      kod CPV      38434000-6

Pakiet nr 15.

Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych do badań z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą aparatu automatycznego przystosowanego do wykonywania tych badań.

Wymagania ogólne:

- Podłączenie analizatora do systemu ESKULAP ( automatyczna transmisja wyników badań ) na koszt Oferenta

- Z pierwszą dostawą Oferent dostarczy : karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach dopuszczalny nośnik elektroniczny) i metodyki oznaczeń w języku polskim

- Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 lub 2016 .

- Dostawa stołu laboratoryjnego do oferowanego analizatora.

- W kalkulacji należy uwzględnić materiały kalibracyjne i kontrolne w trakcie trwania umowy oraz materiały eksploatacyjne

- W przypadku niedoszacowania oferty Dostawca pokryje koszty nieoszacowanych materiałów

- Odbiór opakowań po instalacji urządzenia przez Oferenta.

Parametry graniczne analizatora automatycznego:

1. Aparat koagulologiczny w pełni automatyczny,

2. Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepialną, chromogenną, immunologiczną

3. Wydajność analizatora min 50 testów na godz. dla PT i APTT,

4. Ilość miejsc na próby badane min 20

5. Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i prób badanych

6. Możliwość programowania i wstawiania próbek badanych bez konieczności zatrzymywania urządzenia

7. Aparat wyposażony w automatyczny przebijak korków do probówek systemu zamkniętego

8. Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych w testach tego wymagających

9. Ciągłe monitorowanie objętości odczynników na pokładzie (ml lub szt. testów dostępnych do badań)

10. Automatyczne usuwanie zużytych kuwet

11. Możliwość chłodzenia odczynników na pokładzie urządzenia

12. Min 12 pozycji odczynnikowych na pokładzie analizatora

13. Wymagany UPS  i zewnętrzna drukarka

14. Materiał kontrolny na dwóch poziomach: prawidłowy i patologiczny wykonywany naprzemiennie ( 1 poziom dziennie )

15. Wyniki kontroli przedstawione w postaci raportów zbiorczych bądź krzywych Levey- Jenningsa z możliwością archiwizacji

16.Możliwość wykonywania badań CITO

17.Zaoferowanie zewnątrzlaboratoryjnej niezależnej kontroli jakości dla jednego analizatora ( RANDOX RQ9135/a) na koszt Dostawcy

18. Oprogramowanie w języku polskim

Parametry graniczne dla odczynników:

- Odczynniki ważne po otwarciu na pokładzie analizatora co najmniej 7 dni, w temperaturze lodówki co najmniej 10 dni

- Termin ważności odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego

- Oznaczanie  czasu PT i APTT min do 280 sekund

- Fibrynogen met. Clausa, liniowość  od 1,5 do 9,0 g/l

- Liniowość dla d-dimer min 7000 ng/ml FEU w pierwszym oznaczeniu

- Tromboplastyna o ISI ok. 1,0 ± 0,1

- Certyfikat dla d-dimer poświadczający zastosowanie testu do wykluczenia zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej

- Odczynniki i analizator od jednego producenta

Zapotrzebowanie na 24 miesiące:

PT                                                20000

APTT                                           10000

Fibrynogen                                     3000

D-dimer                                          5000

Odczynniki                                                                            kod CPV      33696500-0

Czynsz dzierżawny na 24 miesiące:                                      kod CPV      38434000-6

Pakiet nr 16.

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą 3 analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej

Warunki graniczne analizatorów:

- Mierzone parametry:

- Analizator I: pH, pCO2, pO2, satO2, Na, K, Cl, Ca2+, oksymetria

- Analizator II: pH, pCO2, pO2, satO2, Na, K, Cl, Ca2

- Analizator III: pH, pCO2, pO2, satO2, Na, K, Cl, Ca2

- Możliwość wykonania analizy z : surowicy, krwi pełnej, dializatów, płynów z jam ciała, materiału kontrolnego,

- Pobranie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary, bez konieczności stosowania adapterów,

- Elektrody niewymagające uzupełniania płynów

- Zamknięty pojemnik na ścieki wymieniany niezależnie od pojemników na odczynniki,

- Wbudowana drukarka wewnętrzna

- Możliwość wpisywania danych pacjenta do analizatora (imię i nazwisko, PESEL, nr badania),

- Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa i na żądanie operatora,

- Aparaty odczynnikowe, odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach, wymieniane zależnie od zużycia

- Kontrola jakości na 3 poziomach ( wykonywana  naprzemiennie, codziennie na jednym poziomie )

- Oprogramowanie w języku polskim

- Odczynniki gotowe do użycia, stabilność po otwarciu min 25 dni , data ważności min 6 m-cy po dostarczeniu do Zamawiającego

- Podłączenia analizatorów do systemu ESKULAP (automatyczne przesyłanie wyników badań) na koszt Dostawcy,

- Instrukcja obsługi analizatorów i metodyki w języku polskim dostarczona wraz z instalacją ,

- Serwis autoryzowany z potwierdzeniem autoryzacji przez producenta analizatora.

- Analizatory i odczynniki od tego samego producenta

- Analizatory wraz z UPS zabezpieczającym awaryjne zasilanie

- Analizatory  nowe lub jeśli używane – rok produkcji nie starszy niż 2012r. W przypadku zaoferowanie analizatorów używanych powinny one być po aktualnym przeglądzie serwisowym i mieć wymienione części zużywalne (m.in. elektrody, wężyki)

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Oferenta

- W kalkulacji należy uwzględnić materiały kalibracyjne i kontrolne w trakcie trwania umowy oraz materiały eksploatacyjne

- Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości  RIQAS (RQ9134) dla jednego analizatora na koszt Dostawcy

Zapotrzebowanie na 24 miesiące

Analizator I        30000 oznaczeń

Analizator II       15000 oznaczeń

Analizator III       5000 oznaczeń

Odczynniki                                                  kod CPV 33696500-0

Czynsz                                                        kod CPV 38434000-6

Pakiet nr 17.

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą trzech analizatorów hematologicznych, w tym jednego dokonującego pomiaru płynów z jam ciała i retikulocytów

Pakiet zawiera odczynniki potrzebne do wykonania:

140 000 morfologii ( 70 tysięcy 5-diff i 70 tysięcy morfologii bez rozdziału krwinek białych ) w ciągu 24 miesięcy oraz materiał kontrolny do kontroli codziennej dla każdego analizatora

Warunki graniczne analizatorów:

- Wykonanie morfologii krwi z różnicowaniem na 5 populacji leukocytów z zastosowaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera, bez barwienia cytochemicznego

- Możliwość wykonania morfologii bez rozdziału krwinek białych (CBC)

- Automatyczna analiza minimum 24 parametrów ( bezpośredni pomiar RBC, PLT, HGB, HCT, WBC, NEUT#, NEUT%, MONO#, MONO%, EO#, EO%, BASO#, BASO%, LYMPH#, LYMPH% )

- Minimalny zakres liniowości pomiaru parametrów (bez rozcieńczenia) WBC: do 440 x 103/μl, PLT: do 5000 x 103/μl, RBC min. do 8 x 106/μl

- Monitorowanie poziomów odczynników przez operatora

- Odczynniki i aparaty od jednego producenta, wyposażone w podajniki do próbek badanych

- Ważność odczynników ( z wyjątkiem krwi kontrolnej ) co najmniej 6 m-cy po dostarczeniu do Zamawiającego

- Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacje o stopniu zaawansowania patologii

- Możliwość oceny anizocytozy erytrocytów wyrażonej zarówno jako RDW-SD i RDW-CV

- Automatyczne płukanie końcówki aspirującej krew

- Bezcyjankowa metoda pomiaru hemoglobiny w osobnym kanale pomiarowym

- Objętość próbki aspirowanej do wykonania analizy – nie więcej niż 25 μl, wydajność minimum 60 ozn./godz. w trybie CBC i CBC+5DIFF

- Archiwizacja wyników badań pacjentów oraz kontroli jakości badań ( krzywe L-J )

- System kontroli jakości bezpośrednio w oprogramowaniu, możliwość pracy w trybie „on-line”

- Materiał kontrolny na 3 poziomach (niski, normalny, wysoki), badanie wykonywane codziennie na innym poziomie

- Podłączenie analizatorów do systemu ESKULAP (automatyczne przesyłanie wyników badań) Na koszt Dostawcy

- Materiały eksploatacyjne ( m.in. toner do drukarki ) na koszt Oferenta

- Instrukcja obsługi analizatora i metodyki w języku polskim dostarczona wraz z instalacją

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Oferenta

- Analizatory z atestem CE, fabrycznie nowe: rok produkcji 2016 lub 2017r.

- Wymaga się aby jeden z analizatorów wyposażony był w podajnik na min 10 próbek badanych i wykonywał oznaczenia w innych płynach ustrojowych (PMR, płyny z jam ciała); parametry raportowane: WBC-BF, RBC-BF, komórki jednojądrzaste MN(#, %), komórki o jądrze segmentowanym PMN (#, %) oraz RET (#, %) z krwi pełnej oraz posiadał stół laboratoryjny

- Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości  RIQAS ( RQ9118 ) dla jednego analizatora na koszt Dostawcy.

- Na wezwanie zamawiającego należy przesłać:

Ulotki odczynnikowe

Odczynniki                                             kod CPV 33696500-0

Czynsz                                                   kod CPV 38434570-2

Pakiet nr 18.

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą 2  analizatorów do badań immunodiagnostycznych

Warunki graniczne analizatorów:

- Metoda badań – chemiluminescencja,

- Aparaty kompaktowe, umożliwiające pracę na stole laboratoryjnym

- Wymaga się aby jeden z analizatorów posiadał stół laboratoryjny ( dostawa na koszt Oferenta)

- Otrzymanie wyniku dla troponiny 10-13 minut,

- Wydajność min 80 analiz/godz.

- Jednorazowe naczyńka reakcyjne

- Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym,

- Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu,

- Możliwość podawania materiału badanego zarówno w probówkach pierwotnych jak i naczynkach wtórnych

- Dane o materiałach kalibracyjnych i kontrolnych wczytywane automatycznie z kodów kreskowych do analizatora dla wszystkich testów

- Odczynniki z poz. 1 – 21 gotowe do użycia, bez konieczności wcześniejszego przygotowania ( rozpuszczania, rozcieńczania )

- W przypadku gdy wymagana ilość testów nie obejmuje pełnego opakowania należy zaoferować  pełne opakowanie, które spełni wymóg zamawiającego

- Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowany analizator lub być dla niego dedykowane

( walidacja ) z wyj. kontroli niezależnej

- Program kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji ( wykresy Levey-Jeningsa )

- Automatyczne monitorowanie stanu odczynników i materiałów zużywalnych ( szt. lub ml )

- Trwałość odczynników na pokładzie po otwarciu powyżej 4 tygodni

- Termin ważności odczynników: min 6 m-cy

- System chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora zgodnie z zaleceniami producenta

- Analizatory wraz z UPS zabezpieczającym awaryjne zasilanie

- Podłączenia analizatora do systemu ESKULAP ( automatyczne przesyłanie wyników badań ) na koszt Dostawcy

- Instrukcja obsługi analizatora i metodyki w języku polskim dostarczona wraz z instalacją

- Analizatory z CE fabrycznie nowe lub jeśli używane – rok produkcji nie starszy niż 2012. W przypadku zaoferowania analizatorów używanych wymaga się aby były one po aktualnym przeglądzie serwisowym i miały wymienione części zużywalne.

- Oprogramowanie aparatów w języku polskim

- Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości (RIQAS RQ9127/a i RQ9125/b oraz RQ9151(oznaczanie jakościowe)  na koszt Dostawcy  dla jednego analizatora

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Oferenta

- Zapewnienie prawidłowych warunków pracy dla oferowanego analizatora – stabilna i odpowiednia temperatura w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego poprzez zainstalowanie odpowiedniego klimatyzatora na czas trwania umowy dzierżawy  ( wszelkie koszty związane z obsługą i konserwacją poniesione przez Oferenta )

- W kalkulacji należy uwzględnić materiały kalibracyjne i kontrolne w trakcie trwania umowy oraz materiały eksploatacyjne

- Czas trwania umowy 01.07.2017-30.06.2019

Zapotrzebowania na 24 miesiące

| Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1 | TSH | 13000 |
| 2 | fT4 | 4000 |
| 3 | fT3 | 3000 |
| 4 | AFP | 1200 |
| 5 | CEA | 1500 |
| 6 | PSA | 2500 |
| 7 | HbsAg | 2500 |
| 8 | IgE całk. | 3000 |
| 9 | Troponina | 3000 |
| 10 | Takrolimus | 1500 |
| 11 | Anty-TPO | 1000 |
| 12 | Anty-Tg | 600 |
| 13 | Anty HCV | 2500 |
| 14 | Anty Hbs | 1000 |
| 15 | CK MB MASS | 500 |
| 16 | Ca 125 | 600 |
| 17 | Ca 19-9 | 800 |
| 18 | Ca 15-3 | 400 |
| 19 | PCT BRAHMS | 2500 |
| 20 | Witamina D | 800 |
| 21 | Witamina B12 | 400 |
| 22 | proBNP | 700 |

Odczynniki                                          kod CPV 33696500-0

Czynsz                                                kod CPV 38434580-5

Pakiet nr 19.

Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych do badań z zakresu biochemii wraz z dzierżawą trzech analizatorów przystosowanych do wykonywania tych badań.

Parametry graniczne analizatora:

- Wymagane są 3 analizatory fabrycznie nowe lub jeśli używane – rok produkcji nie starszy niż 2012. W przypadku zaoferowania analizatorów używanych wymaga się aby były one po aktualnym przeglądzie serwisowym i miały wymienione części zużywalne (m.in. elektrody, wężyki)

- Analizatory  w pełni automatyczne, pracujące w trybie „pacjent po pacjencie” oraz wykonujące analizy w trybie pilnym (CITO) bez konieczności zatrzymywania pracy urządzeń,

- Odczynniki i analizator od jednego producenta

- W przypadku gdy wymagana ilość testów nie obejmuje pełnego opakowania należy zaoferować  pełne opakowanie, które spełni wymóg zamawiającego

- Wydajność minimalna analizatorów ok. 350 oznaczeń na godzinę.

- Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku

- Możliwości analityczne: substraty, enzymy, ISE, białka specyficzne, D-Dimer, leki

- Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR, płynie z opłucnej, we krwi pełnej

- Monitorowanie poziomu odczynników ( ml lub szt.)

- Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników „dostępnych na pokładzie” bez przerywania pracy analizatora

- Możliwość ciągłego dostawiania próbek badanych bez przerywania pracy analizatora

- Priorytetowe badanie próbek CITO

- Możliwość jednoczesnego wstawienia dużej ilości próbek badanych ( min 60 ) i ok. 30 odczynników

- Możliwość wykonywania badań z probówek pierwotnych jak i z naczynek na mikropróbki

- Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbek po przekroczeniu liniowości metody

- Odczynniki płynne, gotowe do użycia bez konieczności ich przygotowania przed wstawieniem do analizatora (rozpuszczania, rozcieńczania), system zamknięty

- Liniowość dla CRP min 150 mg/l w pierwszym oznaczeniu ( dołączyć do oferty )

- Detektor skrzepu w badanej próbce

- Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli  na pokładzie analizatora zgodnie z zaleceniami producenta

- Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole wewnętrzne muszą pochodzić od tego samego producenta. Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki były kompatybilne z urządzeniami oferowanymi przez dzierżawcę.

- Zużycie wody poniżej 3l/godz., zamawiający nie wymaga stacji uzdatniania wody

- Wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla odczynników,

- Wymagane jest aby odczynniki posiadały znak zgodności CE i min 6 m-cy termin ważności po dostarczeniu do Zamawiającego

- Monitorowanie kontroli jakości z wykorzystaniem wykresów graficznych

- Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania ( minimum 15 minut )

- Podłączenie oferowanych urządzeń do systemu ESKULAP ( automatyczne przesyłanie wyników badań ) na koszt Oferenta

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Dostawcę

- Instrukcje obsługi aparatów, instrukcje stosowanych odczynników w języku polskim

- Wymagane jest oprogramowanie aparatów w języku polskim

- Zapewnienie prawidłowych warunków pracy dla oferowanych analizatorów – stabilna i odpowiednia temperatura w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego poprzez zainstalowanie odpowiedniego klimatyzatora na czas trwania umowy dzierżawy ( wszelkie koszty związane z obsługą i konserwacją poniesione przez Oferenta )

- Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości z zakresu chemii klinicznej  RIQAS (RQ9113) na koszt Oferenta dla 1 urządzenia.

- Zapewnienie szafy chłodniczej na czas trwania umowy dzierżawy: jednodrzwiowa, drzwi szklane, poj 450-550 l, zewnętrzny wskaźnik temperatury, obieg powietrza, automatyczne odszranianie, min 5 półek, min zakres temp +20C  +80C,  o wymiarach nie większych niż 170x75x75

- Wymaga się aby jeden analizator posiadał stół laboratoryjny

- W kalkulacji należy uwzględnić materiały kalibracyjne i kontrolne w trakcie trwania umowy oraz materiały eksploatacyjne

Zapotrzebowanie na 24 miesiące

| Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1 | Amylaza | 2100 |
| 2 | Fosfataza zasadowa | 24000 |
| 3 | Aminotransferaza alaninowa | 50000 |
| 4 | Aminotransferaza asparaginianowa | 40000 |
| 5 | CK | 1000 |
| 6 | GGTP | 1600 |
| 7 | LDH | 3000 |
| 8 | Lipaza | 1000 |
| 9 | Bilirubina całkowita | 35000 |
| 10 | Bilirubina bezpośrednia | 1400 |
| 11 | Cholesterol całkowity | 10000 |
| 11 | HDL metodą bezpośrednią | 5000 |
| 12 | Triglicerydy | 5500 |
| 13 | Glukoza metodą heksokinazową | 60000 |
| 14 | Żelazo | 4000 |
| 15 | UIBC | 1500 |
| 16 | Ferrytyna | 800 |
| 17 | Magnez | 3000 |
| 18 | Wapń | 25000 |
| 19 | Fosforany | 1500 |
| 20 | Białko całkowite | 15000 |
| 21 | Białko w moczu | 900 |
| 22 | Albumina | 10000 |
| 23 | Kreatynina | 70000 |
| 24 | Kwas moczowy | 7000 |
| 25 | Mocznik | 20000 |
| 26 | ASO | 600 |
| 27 | CRP | 30000 |
| 28 | RF | 1000 |
| 29 | Wankomycyna | 800 |
| 30 | α1 antytrypsyna | 3000 |
| 31 | Teofilina | 900 |
| 32 | D-dimer | 4000 |
| 33 | Sód | 70000 |
| 34 | Potas | 75000 |
| 35 | Chlorki | 5000 |
| 36 | Mleczany | 200 |
| 37 | IgM | 600 |
| 38 | IgA | 600 |
| 39 | IgG | 1200 |

Odczynniki, kontrole i materiały eksploatacyjne                    kod CPV    33696500-0

Czynsz dzierżawny na 24 miesiące:                                      kod CPV   38434500-1

Pakiet nr 20

Zadanie 1. Dzierżawa analizatora do wykrywania DNA Mycobacterium tuberculosis complex w technologii real-time PCR

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora do wykrywania DNA Mycobacterium tuberculosis complex w technologii real-time PCR | - system zautomatyzowany, łączący etapy izolacji, amplifikacji oraz detekcji przyrostu produktu w czasie rzeczywistym. - W skład systemu wchodzi komputer z oprogramowaniem umożliwiającym kontrolę działania podzespołów systemu oraz analizę i archiwizację wyników. - Identyfikacja prób z zastosowaniem czytnika kodów kreskowych, który jest częścią systemu. - Możliwość monitorowania przebiegu reakcji. - Reakcja przebiega w zamkniętych zestawach testowych zawierających kontrole wymagane w przebiegu reakcji. - System wyposażony w minimum dwa moduły umożliwiające równoczesne wykonanie dwóch niezależnych oznaczeń. - Możliwość wykonywania oznaczeń pojedynczych próbek. - Rok produkcji – nie starszy niż 2012 r. | okres dzierżawy od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r. | 38434000-6 |

Zadanie 2. Dostawa odczynników do molekularnej diagnostyki drobnoustrojów przy pomocy analizatora wyszczególnionego w zadaniu 1 (do 30.06.2019 r.)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki umożliwiające wykrywanie DNA Mycobacterium tuberculosis wraz z oznaczeniem mutacji odpowiedzialnej za oporność na rifampicynę |  | 1200 oznaczeń | 33124130-5 |
| 2 | Odczynniki umożliwiające wykrywanie toksyn Clostridium dificile z próbek kału wraz z rozróżnieniem szczepu NAP1. Zestaw zawiera odpowiednie wymazówki do pobrania materiału. |  | 80 oznaczeń | 33124130-5 |

- W okresie obowiązywania umowy Dostawca zapewnia udział w 2 turach w ciągu roku (4 kontrole w okresie obowiązywania umowy) międzynarodowej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie molekularnej diagnostyki M. tuberculosis

- Termin ważności testów – 6 miesięcy

Pakiet nr 21

Zadanie 1. Dzierżawa analizatorów do monitorowania wzrostu prątków gruźlicy oraz do monitorowania posiewów krwi

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora do hodowli prątków gruźlicy | - łączna ilość miejsc inkubacyjnych – minimum 640 - funkcje - identyfikacji próby w sposób umożliwiający jej lokalizację w aparacie, - inkubacji - detekcji dokonywane w sposób automatyczny - system detekcji wzrostu prątków oparty na pomiarze zmiany fluorescencji barwnika umieszczonego w probówce inkubacyjnej w wyniku spadku zawartości tlenu w podłożu w momencie wzrostu bakterii. - możliwość oznaczenia lekowrażliwości prątków na pięć leków przeciwprątkowych (streptomycyna, izoniazyd, rifampicyna, etambutol, pyrazynamid) - dostawca zapewnia zasilacz awaryjny UPS - materiały eksploatacyjne na koszt oferenta - rok produkcji – nie starszy niż 2012 | okres dzierżawy od 1.07.2017 r. do 30.06.2019 r. | 38434000-6 |
| 2 | Dzierżawa analizatora do monitorowania posiewów krwi | - ilość miejsc inkubacyjnych – minimum 50 - funkcje - identyfikacji próby w sposób umożliwiający jej lokalizację w aparacie, - inkubacji - detekcji dokonywane w sposób automatyczny - zasada działania oparta na pomiarze zmian właściwości fizycznych (pomiar kolorymetryczny lub fluorescencji) sensora zawartego w butelce z pożywką, będących efektem uwalniania metabolitów w trakcie namnażania się drobnoustrojów. - rok produkcji – nie starszy niż 2012 r. | okres dzierżawy od 1.07.2017 r. do 30.06.2019 r. | 38434000-6 |

Zadanie 2. Dostawa podłóż hodowlanych przystosowanych do analizatorów wyszczególnionych w zadaniu 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoża do posiewów krwi w kierunku bakterii tlenowych |  | 700 | 33124130-5 |
| 2 | Podłoża do posiewów krwi w kierunku bakterii beztlenowych |  | 700 | 33124130-5 |
| 3 | Podłoża do posiewów krwi w kierunku bakterii tlenowych z czynnikiem neutralizującym antybiotyk |  | 1800 | 33124130-5 |
| 4 | Podłoża do posiewów krwi w kierunku bakterii beztlenowych z czynnikiem neutralizującym antybiotyk |  | 1800 | 33124130-5 |
| 5 | Podłoże do hodowli prątków z krwi nie wymagające dodatku suplementów wzrostowych |  | 100 | 33124130-5 |
| 6 | Podłoża pediatryczne do posiewu krwi |  | 200 | 33124130-5 |
| 7 | Probówki z podłożem Middlebrooka oraz wskaźnikiem fluorescencyjnym do hodowli prątków |  | 10000 | 33124130-5 |
| 8 | Probówki z podłożem do oznaczania wrażliwości na pyrazynamid |  | 800 | 33124130-5 |
| 9 | Zestaw leków do oznaczania wrażliwości prątków na streptomycynę, izoniazyd, rifampicynę i etambutol |  | 12 opak. | 33124130-5 |
| 10 | Suplement antybiotykowy niezbędny do wykonania w.w ilości posiewów |  | 70 opak. | 33124130-5 |
| 11 | Zestaw do oznaczania wrażliwości na pyrazynamid (lek i suplement) |  | 12 opak. | 33124130-5 |

- W okresie obowiązywania umowy Dostawca zapewnia udział w 2 turach w ciągu roku (4 kontrole w okresie obowiązywania umowy) międzynarodowej zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości w zakresie hodowli M. tuberculosis

- Termin ważności – 6 miesięcy

Pakiet nr 22.

Dostawa gotowych podłóż mikrobiologicznych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | ilość (sztuk) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Columbia agar + 5% KB |  | 7000 | 33124130-5 |
| 2 | Chocolate Haemophilus agar + PolyVitex + bacytracyna |  | 5000 | 33124130-5 |
| 3 | CLED agar |  | 3000 | 33124130-5 |
| 4 | Trypcase Soy agar |  | 900 | 33124130-5 |
| 5 | Schaedler agar + Wit. K3 + 5% KB |  | 100 | 33124130-5 |
| 6 | Schaedler agar + Wit. K3 + 5% KB + neomycyna + wankomycyna |  | 100 | 33124130-5 |
| 7 | MacConkey agar z fioletem kryst. |  | 2400 | 33124130-5 |
| 8 | Sabouraud agar + chloramfenikol |  | 2500 | 33124130-5 |
| 9 | Mannitol salt agar |  | 700 | 33124130-5 |
| 10 | Enterococcosel agar |  | 1000 | 33124130-5 |
| 11 | CHROMagar Candida |  | 600 | 33124130-5 |
| 12 | CHROMagar MRSA |  | 100 | 33124130-5 |
| 13 | CHROMagar Streptococcus gr. B |  | 400 | 33124130-5 |
| 14 | CHROMagar KPC |  | 200 | 33124130-5 |
| 15 | CHROMagar VRE |  | 100 | 33124130-5 |
| 16 | Legionella GVPC |  | 100 | 33124130-5 |
| 17 | Podłoże do wykrywania ruchu z reakcją barwną |  | 50 | 33124130-5 |
| 18 | Schaedler bulion + Wit. K3 + 0.02% agaru | objętość min. 9 ml | 300 | 33124130-5 |
| 19 | BHI bulion | objętość min. 9 ml | 1600 | 33124130-5 |
| 20 | Bulion Todd-Hewitt z gentamicyną i kwasem nalidyksowym | objętość min. 9 ml | 500 | 33124130-5 |
| 21 | Podłoże Loewenstein-Jensen + zieleń malachitowa + glicerol | objętość min. 9 ml | 12000 | 33124130-5 |
| 22 | Podłoże Stonebrinka | objętość min. 9 ml | 12000 | 33124130-5 |

- Zamówienie w pozycjach 1 – 16 dotyczy gotowych podłóż na płytkach o średnicy 90 mm, wykonanych z polistyrenu, z wieczkami wyposażonymi w żebra wentylacyjne, pozycje 17 - 22 podłóż w probówkach. Dla podłóż wymienionych w pozycjach 21 i 22 wymagane zakręcane probówki szklane.

- Opis płytki (producent, nazwa podłoża, numer serii i data ważności) umieszczone na części płytki związanej z podłożem (zamawiający nie dopuszcza opisu na wieczku i na bocznej powierzchni płytki).

- Opis podłóż w probówkach musi być czytelny (nadruk lub naklejona etykieta).

- Podłoża na płytkach pakowane po 10 sztuk w szczelne opakowania celofanowe lub foliowe i umieszczone w oryginalnym opakowaniu kartonowym. Kartonowe opakowanie zbiorcze może zawierać wielokrotność liczby 10. Każde opakowanie kartonowe opatrzone etykietą zawierającą te same informacje co zawarte w nich płytki.

- W punkcie 5 i 6 zamawiający dopuszcza podłoże z witaminą K1, a punkcie 6 – z suplementem kanamycyna + wankomycyna.

- Dostawca zapewnia dostawę podłóż co tydzień (1 raz w tygodniu).

- Dostawca do każdej partii podłóż dołącza świadectwo kontroli jakości w wersji papierowej.

- Zamawiający wymaga załączenia do oferty dla pozycji 21 i 22 przykładowego certyfikatu jakości wystawionego przez Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka w Warszawie lub równorzędną jednostkę zagraniczną dla serii podłoża wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2016

- Termin ważności minimum 5 tygodni, a dla podłóż w pozycji 18 – 22 minimum 24 tygodnie.

- Podłoża, które uległy przerostowi  dostawca wymienia na własny koszt.

Pakiet nr 23.

Dostawa podłóż do manualnego posiewu krwi

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | podłoża płynne do hodowli bakterii tlenowych i beztlenowych w manualnym systemie posiewu krwi wraz ze wskaźnikiem wzrostu bakterii | 40 sztuk | 33124130-5 |

Termin ważności – 6 miesięcy

Pakiet nr 24.

Dostawa podłóż hodowlanych do hodowli prątków w systemie MB/BacT

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże płynne Middlebrooka do posiewów materiałów klinicznych wymagających homogenizacji | 1200 szt. | 33124130-5 |
| 2 | Zestaw liofilizowanych antybiotyków zapobiegających kontaminacji | 12 opak. | 33124130-5 |

Termin ważności – 6 miesięcy

Pakiet nr 25.

Dostawa produktów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki metodami manualnymi

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże MH agar | 12000 szt. | 33124130-5 |
| 2 | Podłoże MH agar + 5% KB | 100 szt. | 33124130-5 |
| 3 | Podłoże MH-F agar | 1600 szt. | 33124130-5 |
| 4 | Podłoże Mueller Hinton z kloksacyliną | 60 szt. | 33124130-5 |
| 5 | Krążki antybiotykowe. Opak. po 50 szt. | 1200 opak. | 33124130-5 |
| 6 | Paski z gradientem stężenia antybiotyku do oznaczania wartości MIC. Opak. po 10 szt. | 20 opak. | 33124130-5 |
| 7 | Roztwór kwasu fenyloboronowego do oznaczania KPC. Opak. a 2 ml | 6 szt. | 33124130-5 |
| 8 | Roztwór EDTA do oznaczania MBL. Opak.. a 2 ml | 6 szt. | 33124130-5 |
| 9 | Zestaw wzorców Mc Farlanda | 2 zestawy | 33124130-5 |

Specyfikacja:

Pozycje 1 – 4

- Zamówienie w pozycjach 1 – 4 dotyczy gotowych podłóż na płytkach o średnicy 90 mm, wykonanych z polistyrenu, z wieczkami zaopatrzonymi w żebra wentylacyjne.

- Podłoża na płytkach pakowane po 10 sztuk w szczelne opakowania celofanowe lub foliowe i umieszczone w oryginalnym opakowaniu kartonowym. Kartonowe opakowanie zbiorcze może zawierać wielokrotność liczby 10.

- Opis płytki (producent, nazwa podłoża, numer serii i data ważności) umieszczone na części płytki związanej z podłożem (zamawiający nie dopuszcza opisu na wieczku i na bocznej powierzchni płytki).

- Dostawca zapewnia dostawę podłóż co tydzień (1 raz w tygodniu).

- Dostawca do każdej partii podłóż dołącza świadectwo kontroli jakości w formie papierowej.

- Termin ważności – minimum 4 tygodnie

Pozycja 5

- Wszystkie krążki powinny posiadać termin ważności minimum 2 lata i pochodzić od jednego producenta.

- Krążki powinny być przystosowane do przechowywania w temperaturze 2 – 8 stopni C.

- Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.

- Każda fiolka zamknięta w oddzielnym, hermetycznie zamkniętym blistrze zawierającym pochłaniacz wilgoci.

- Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg wydrukowane dwustronnie.

- Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli jakości (dopuszczalna forma elektroniczna), które powinno zawierać:

  - nazwę producenta, nazwę antybiotyku , stężenie, numer serii, datę ważności

  - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku

  - kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami zahamowania wzrostu.

- Fiolki z antybiotykami powinny być zgodne z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji dyspenserów OXOID, będących na wyposażeniu zamawiającego. W innym przypadku Sprzedający musi zapewnić zamawiającemu na okres trwania umowy min. 3 sztuk dyspenserów kompatybilnych z oferowanymi krążkami.

- Sprzedający zapewnia krążki według aktualnych potrzeb zamawiającego, w pełnym asortymencie stężeń i antybiotyków wymaganych zaleceniami CLSI oraz EUCAST.

- Sprzedający zapewnia możliwość zakupu 1 fiolki krążków w danym asortymencie.

- Do oferty należy dołączyć wzorce produktu (minimum 3 fiolki różnych antybiotyków) wraz ze świadectwami kontroli jakości. Wzorce nie podlegają zwrotowi.

Pozycja 6

- Wszystkie paski powinny posiadać termin ważności minimum 9 miesięcy.

- Paski powinny być przystosowane do przechowywania w temperaturze 2 – 8 stopni C.

- Każdy pasek powinien być pakowany indywidualnie w hermetycznym opakowaniu.

- Opakowanie każdego pojedynczego paska powinno zawierać następujące informacje: nazwę antybiotyku, zakres oznaczanych wartości MIC, numer serii i datę ważności.

- Każdy pasek opisany powinien być symbolem antybiotyku oraz czytelną skalą umożliwiającą odczyt wartości MIC.

- Sprzedający zapewnia możliwość zakupu wg aktualnych potrzeb zamawiającego opakowań zawierających 10 sztuk pasków jednego rodzaju z następującego wyboru:

- penicylina G

- cefotaksym

- imipenem

- meropenem

- wankomycyna

- teikoplanina

- ciprofloksacyna

- metronidazol

- Do oferty należy dołączyć wzorce produktu (minimum 3 sztuki pasków zawierających różne antybiotyki) wraz ze świadectwami kontroli jakości. Wzorce nie podlegają zwrotowi.

Pozycja 7, 8 i 9

Termin ważności – 3 miesiące

Pakiet 26.

Dostawa testów Nordmann-Poirel

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test Nordmann-Poirel | 40 oznaczeń | 33124130-5 |

Test w postaci panelu zawierającego wszystkie niezbędne odczynniki i substraty w postaci liofilizowanej wraz ze zintegrowanym wzorcem gęstości zawiesiny bakteryjnej.

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 27.

Dostawa testów do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do oznaczania wrażliwości grzybów drożdżopodobnych | 120 testów | 33124130-5 |

Zestaw powinien umożliwiać oznaczenie wrażliwości metodą rozcieńczeniową na następujące leki:

- amfoterycynę B

- anidulafunginę

- mikafunginę

- flukonazol

- itrakonazol

- posakonazol

- worikonazol

przy zastosowaniu stężeń zgodnych z normą EUCAST.

Zestaw powinien zawierać wszystkie podłoża i odczynniki niezbędne do wykonania testu.

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet  nr  28.

Dostawa podłóż do oznaczania lekowrażliwości prątków gruźlicy

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże Lowensteina - Jensena SM 4mg/l | 300 szt. | 33124130-5 |
| 2 | Podłoże Lowensteina - Jensena SM 8mg/l | 300 szt. | 33124130-5 |
| 3 | Podłoże Lowensteina - Jensena EMB 2mg/l | 300 szt. | 33124130-5 |
| 4 | Podłoże Lowensteina - Jensena EMB 4mg/l | 300 szt. | 33124130-5 |
| 5 | Podłoże Lowensteina - Jensena RMP 40mg/l | 300 szt. | 33124130-5 |
| 6 | Podłoże Lowensteina - Jensena RMP 80mg l | 300 szt. | 33124130-5 |
| 7 | Podłoże Lowensteina – Jensena INH 0,2mg/l | 300 szt. | 33124130-5 |
| 8 | Podłoże Lowensteina - Jensena INH 0,4mg/l | 300 szt. | 33124130-5 |
| 9 | Podłoże Lowensteina - Jensena bez zieleni malachitowej | 900 szt. | 33124130-5 |

Dla każdej serii podłóż wymagane jest świadectwo jakości Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie lub równorzędnej jednostki zagranicznej. Należy załączyć świadectwa dla co najmniej dwóch serii podłoża wyprodukowanych w roku 2016.

Termin ważności – 4 miesiące.

Pakiet nr 29.

Dostawa olejku imersyjnego

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zestaw składający się z buteleczek z olejkiem imersyjnym z wbudowanym zakraplaczem (3 szt. po 10 ml) oraz statywu roboczego zabezpieczającego przed wyciekiem olejku (1 szt.) | 15 | 33124130-5 |

- Współczynnik załamania światła – 1,513 +/- 0,005 w 25oC

- Lepkość – 1000 mPa/s w 25oC

- Olejek wolny od polichlorowane bifenyli

- Nie wykazuje fluorescencji

- Termin ważności – 36 miesięcy.

Pakiet nr 30.

Dostawa testów do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów w systemie Mikro-LA-test

| l. p. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do identyfikacji pałeczek z rodz. Enterobacteriaceae | Ocena na podstawie 16 cech biochemicznych badanego drobnoustroju. Opak. po 60 testów | 40 | 33124130-5 |
| 2 | Testy do identyfikacji pałeczek z rodz. Enterobacteriaceae | Ocena na podstawie 24 cech biochemicznych badanego drobnoustroju. Opak. po 40 testów | 2 | 33124130-5 |
| 3 | Odczynnik na fenyloalaninę. Opak. 18 ml |  | 4 | 33124130-5 |
| 4 | Odczynnik na indol. Opak. 18 ml |  | 6 | 33124130-5 |
| 5 | Testy do identyfikacji Gram-ujemnych pałeczek niefermentujących. | Ocena na podstawie 24 cech biochemicznych badanego drobnoustroju. Opak. po 40 testów | 8 | 33124130-5 |
| 6 | Testy do identyfikacji Gram-dodatnich ziarenkowców katalazo-dodatnich. | Ocena na podstawie 16 cech biochemicznych badanego drobnoustroju. Opak. po 60 testów | 4 | 33124130-5 |
| 7 | Testy do identyfikacji Gram-dodatnich ziarenkowców katalazo-dodatnich, bezodczynnikowy | Ocena na podstawie 24 cech biochemicznych badanego drobnoustroju. Opak. po 40 testów | 2 | 33124130-5 |
| 8 | Odczynniki na azotany. Opak. 18 ml |  | 2 | 33124130-5 |
| 9 | Odczynnik na fosfatazę. Opak. 18 ml |  | 2 | 33124130-5 |
| 10 | Testy do identyfikacji Gram-dodatnich ziarenkowców katalazo-ujemnych, bez-odczynnikowy. | Ocena na podstawie 24 cechy biochemicznych badanego drobnoustroju. Opak. po 40 testów. | 2 | 33124130-5 |
| 11 | Nośnik zawiesiny do w.w. testu. Opak. po 20 testów |  | 4 | 33124130-5 |
| 12 | Testy do identyfikacji bakterii z rodzaju Neisseria. . | Ocena na podstawie 8 cech biochemicznych badanego drobnoustroju. Opak. po 36 testów | 1 | 33124130-5 |
| 13 | Nośnik zawiesiny do w.w. testu |  | 1 | 33124130-5 |
| 14 | Test do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych. | Ocena na podstawie 8 cech biochemicznych badanego drobnoustroju. Opak. po 36 testów | 2 | 33124130-5 |
| 15 | Test paskowy do oznaczania aktywności oksydazy | Opak. po 50 szt. | 12 | 33124130-5 |
| 16 | Test paskowy do oznaczania aktywności beta-glukuronidazy | Opak. po 50 szt | 20 | 33124130-5 |
| 17 | Test paskowy do oznaczania aktywności beta-galaktozydazy | Opak. po 50 szt | 2 | 33124130-5 |
| 18 | Test paskowy do wykrywania aktywności acetatesterazy | Opak. po 50 szt | 3 | 33124130-5 |
| 19 | Test paskowy do oznaczania aktywności pyrrolidonyloaryl- amidazy | Opak. po 50 szt | 3 | 33124130-5 |
| 20 | Odczynnik do w.w. testu |  | 1 | 33124130-5 |
| 21 | Test paskowy do wykrywania wytwarzania acetoiny | Opak. po 50 szt | 1 | 33124130-5 |
| 22 | Odczynnik do w.w. testu |  | 1 | 33124130-5 |
| 23 | Test do oznaczania MIC ampicyliny met. rozcieńczeniową | Opak. po 36 szt. | 1 | 33124130-5 |
| 24 | Test do oznaczania MIC penicyliny met. rozcieńczeniową | Opak. po 36 szt. | 4 | 33124130-5 |
| 25 | Test do oznaczania MIC piperacyliny/tazobaktamu met. rozcieńczeniową | Opak. po 36 szt. | 2 |  |
| 26 | Test do oznaczania MIC ceftazydymu met. rozcieńczeniową | Opak. po 36 szt. | 2 | 33124130-5 |
| 27 | Test do oznaczania MIC cefepimu met. rozcieńczeniową | Opak. po 36 szt. | 2 | 33124130-5 |
| 28 | Test do oznaczania MIC imipenemu met. rozcieńczeniową | Opak. po 36 szt. | 2 | 33124130-5 |
| 29 | Test do oznaczania MIC meropenemu met. rozcieńczeniową | Opak. po 36 szt. | 2 | 33124130-5 |
| 30 | Test do oznaczania MIC ciprofloksacyny met. rozcieńczeniową | Opak. po 36 szt. | 2 | 33124130-5 |
| 31 | Test do oznaczania MIC kolistyny met. rozcieńczeniową | Opak. po 36 szt. | 4 | 33124130-5 |
| 32 | Test do oznaczania MIC linezolidu met. rozcieńczeniową | Opak. po 36 szt. | 2 | 33124130-5 |
| 33 | Test do oznaczania MIC wankomycyny met. rozcieńczeniową | Opak. po 36 szt. | 4 | 33124130-5 |
| 34 | Test do oznaczania MIC teikoplaninyy met. rozcieńczeniową | Opak. po 36 szt. | 2 | 33124130-5 |
| 35 | Nośnik zawiesiny do oznaczania MIC bakterii Gram-ujemnych | Opak. po 30 szt. x 13 ml | 10 | 33124130-5 |
| 36 | Nośnik zawiesiny do oznaczania MIC bakterii Gram-dodatnich | Opak. po 30 szt. x 13 ml | 2 | 33124130-5 |

Testy muszą być kompatybilne z systemem Mikro-LA-test (czytnikiem i oprogramowaniem) będącym własnością zamawiającego.

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 31.

Dostawa zestawów do izolacji DNA

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do izolacji bakteryjnego DNA | 576 izolacji | 33124130-5 |
| 2 | Zestaw do izolacji wirusowego DNA | 96 izolacji | 33124130-5 |
| 3 | Statyw do przeprowadzenia izolacji DNA w technologii kulek magnetycznych | 1 szt. | 38437000-7 |
| 4 | Pipeta 6-kanałowa | 1 szt. | 38437000-7 |

- Zestawy do manualnej izolacji bakteryjnego i wirusowego DNA z zawiesin kultur bakteryjnych oraz z następujących materiałów klinicznych:

- krew pełna

- osocze

- surowica

- mocz

- plwocina

- BAL

- płyn mózgowo-rdzeniowy

- wymazy

- Izolacja oparta na technologii kulek magnetycznych.

- Zestaw zawiera wszystkie niezbędne do przeprowadzenia izolacji odczynniki.

- Wyjściowa objętość materiału do izolacji: 0,2 – 1,0 ml.

- Objętość eluatu: 60 – 100 µl.

- Statyw na 24 próbki do izolacji DNA w 4 zestawach po 6 prób.

- Nastawna pipeta 6-kanałowa przystosowana do pracy z próbkami umieszczonymi w w/w statywie.

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 32.

Dostawa krążków identyfikacyjnych do diagnostyki mikrobiologicznej

| l. p. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krążki V | opak po 50 szt. | 24 | 33124130-5 |
| 2 | Krążki X | opak po 50 szt. | 24 | 33124130-5 |
| 3 | Krążki X+V | opak po 50 szt. | 24 | 33124130-5 |
| 4 | Krążki z optochiną | opak po 50 szt. | 36 | 33124130-5 |
| 5 | Krążki z bacytracyną 0,04 j. | opak po 50 szt. | 8 | 33124130-5 |
| 6 | Krążki z furazolidonem 100 ug | opak po 50 szt. | 8 | 33124130-5 |
| 7 | Krążki z polimyksyną B 300 j. | opak po 50 szt. | 8 | 33124130-5 |
| 8 | Krążki z nowobiocyną 5 ug | opak po 50 szt. | 8 | 33124130-5 |
| 9 | Krążki do różnicowania gatunków Enterococcus faecalis i faecium | opak po 50 szt. | 8 | 33124130-5 |
| 10 | Krążki do różnicowania Gardnerella vaginalis | opak po 50 szt. | 2 | 33124130-5 |
| 11 | Krążki do testu cefinazowego | opak po 50 szt. | 8 | 33124130-5 |

Wymagane świadectwo kontroli jakości do każdej dostawy.

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 33.

Dostawa testów do wykrywania antygenów drobnoustrojów patogennych.

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus | 800 oznaczeń | 33124130-5 |
| 2 | Test lateksowy do identyfikacji gronkowców metycylinoopornych | 50 oznaczeń | 33124130-5 |
| 3 | Test lateksowy do identyfikacji Streptococcus pneumoniae | 240 oznaczeń | 33124130-5 |
| 4 | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców beta-hemolizujących | 150 oznaczeń | 33124130-5 |
| 5 | Test lateksowy do identyfikacji grup serologicznych bakterii z rodzaju Legionella | 50 oznaczeń | 33124130-5 |
| 6 | Test lateksowy do identyfikacji pałeczek Salmonella | 30 oznaczeń | 33124130-5 |
| 7 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Legionella pneumophila w moczu | 120 oznaczeń | 33124130-5 |
| 8 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu | 44 oznaczenia | 33124130-5 |
| 9 | Test immunochromatograficzny do wykrywania p/ciał IgM p/Chlamydophila pneumoniae | 100 oznaczeń | 33124130-5 |

Pozycja 1

Test powinien wykrywać:

- clumping factor

- białko A

- grupowo swoisty antygen powierzchniowy S. aureus (przeciwciałami monoklonalnymi)

Pozycja 2

Test powinien wykrywać białko PBP2a.

Pozycja 3

Test wykonany w technologii suchego lateksu.

Pozycja 4

Test powinien umożliwiać określenie przynależności paciorkowców beta-hemolizujących do grup serologicznych A, B, C, D, F i G wg Lancefield.

Pozycja 5

Test powinien różnicować drobnoustroje z rodzaju  Legionella sp na co najmniej następujące grupy:

- Legionella pneumophila sg 1.

- Legionella pneumophila sg 2 – 14

- Legionella spp.

Pozycja 7

Test powinien wykrywać antygeny Legionella pneumophila co najmniej serogrupy 1 i 6

Termin ważności dla całego asortymentu wymienionego w pakiecie – 12 miesięcy.

Pakiet nr 34.

Dostawa testów do identyfikacji prątków kwasoopornych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test immunochromatograficzny wykrywający antygen MPT 64 Mycobacterium tuberculosis complex w hodowlach płynnych | 700 oznaczeń | 33124130-5 |

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 35.

Dostawa testów do diagnostyki zakażeń Clostridium difficile

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kasetkowy test immunoenzymatyczny do równoczesnego oznaczania toksyn A i B oraz dehydrogenazy glutaminianowej w kale | 250 szt. | 33124130-5 |

- Zamawiający wymaga, aby oznaczenie wszystkich badanych parametrów odbywało się poprzez jednorazowe dodanie badanej próby do jednej studzienki.

- Wymagane parametry analityczne  testu:

próg wykrywalności toksyny A   < 0,65 ng/ml

próg wykrywalności toksyny B   < 0,20 ng/ml

próg wykrywalności dehydrogenazy glutaminianowej   ≤ 0,8 ng/ml

- Zamawiający wymaga, aby w materiałach producenta dołączanych do testu zawarte były wyniki badania czułości i swoistości testu w odniesieniu do metod referencyjnych.

- Termin ważności – 6 miesiecy.

Pakiet nr 36.

Dostawa testów do identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator do uzyskiwania warunków beztlenowych wraz z pojemnikami jednorazowymi do hodowli. | do stosowania bez katalizatora | 70 szt. | 33124130-5 |
| 2 | Generator do uzyskiwania warunków beztlenowych do użycia w pojemniku o poj. do 3 litrów. | do stosowania bez katalizatora | 30 szt. | 33124130-5 |
| 3 | Wskaźnik warunków beztlenowych |  | 100 szt. | 33124130-5 |
| 4 | Testy do biochemicznej identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych |  | 40 oznaczeń | 33124130-5 |

Testy wymienione w pozycji 4 zawierać muszą wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania oznaczenia.

Termin ważności – 6 miesięcy

Pakiet nr 37.

Dostawa odczynników w postaci roztworów roboczych do barwienia preparatów mikroskopowych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fuksyna karbolowa roztwór do barwienia prątków metodą Z-N, opak. a 1 l. | roztwór do barwienia „na zimno” | 3 | 33124130-5 |
| 2 | Odbarwiacz Ebnera do barwienia Z-N, opak. a 1 l. |  | 6 | 33124130-5 |
| 3 | Błękit metylenowy roztwór do barwienia prątków metodą Z-N, opak. a 1 l. | roztwór do barwienia „na zimno” | 3 | 33124130-5 |
| 4 | Auramina do barwienia prątków, opak. 4 x 250 ml | roztwór do barwienia prątków metodą fluorescsencyjną | 15 | 33124130-5 |
| 5 | Fiolet krystaliczny do barwienia metodą Grama opak. a 1 l. | roztwór gotowy do użycia | 6 | 33124130-5 |
| 6 | Płyn Lugola do barwienia metodą Grama opak. a 1 l. | roztwór gotowy do użycia | 6 | 33124130-5 |
| 7 | Safranina do barwienia metodą Grama opak. a 1 l. | roztwór gotowy do użycia | 6 | 33124130-5 |
| 8 | Probówki do liczenia retykulocytów we krwi żylnej lub włośniczkowej zawierające 100 µl odczynnika na bazie błękitu brylantowo-krezylowego, opak. a 100 szt. |  | 2 | 33124130-5 |
| 9 | Barwnik Giemzy, opak. a 100 ml | roztwór gotowy do użycia | 20 | 33124130-5 |
| 10 | Barwnik May-Grunwalda, opak. a 100 ml | roztwór gotowy do użycia | 25 | 33124130-5 |
| 11 | Zestaw do szybkiego barwienia rozmazów 3x500 ml |  | 2 | 33124130-5 |

Pakiet nr 38.

Dostawa zestawów do kontroli wydajności płuczek i czytników ELISA oraz precyzji pipet automatycznych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zestaw do kontroli wydajności płuczek i czytników ELISA oraz precyzji pipet automatycznych | 6 opak. | 33124130-5 |

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 39.

Dostawa odczynników chemicznych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sodowy wodorotlenek, opak a 1 kg. | cz.d.a. | 4 | 33696300-8 |
| 2 | Sodu chlorek, opak. a 1 kg | cz.d.a. | 4 | 33696300-8 |
| 3 | Kwas solny 0,2 N odważka analityczna | ampułka PE | 20 | 33696300-8 |
| 4 | Tri-sodu cytrynian 2.hydrat, opak. a 250 g. | cz.d.a. | 6 | 33696300-8 |
| 5 | Nadmanganian potasu, opak. a 100 g. | cz.d.a. | 1 | 33696300-8 |
| 6 | N-acetylo-L-cysteina, opak. a 100 g. | cz.d.a. | 10 | 33696300-8 |
| 7 | di-sodu wodorofosforan bezwodny, opak. a 250 g. | cz.d.a. | 4 | 33696300-8 |
| 8 | Potasu diwodorofosforan, opak. a 250 g. | cz.d.a. | 4 | 33696300-8 |
| 9 | Kwas szczawiowy, opak. 250 g | cz.d.a. | 1 | 33696300-8 |
| 10 | Metanol, opak. 1 l | cz.d.a. | 40 | 33696300-8 |
| 11 | Etanol 96% skażony benzoesanem danatonium oraz ketonem metylowo-etylowym, opak. 1 l |  | 40 | 33696300-8 |

Termin ważności – 12 miesięcy

Pakiet nr 40.

Dostawa testów do diagnostyki molekularnej

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do identyfikacji prątków niegruźliczych | 160 oznaczeń | 33124130-5 |
| 2 | Testy do wykrywania Bordetella spp. | 120 oznaczeń | 33124130-5 |
| 3 | Testy do wykrywania Chlamydophila pneumoniae | 120 oznaczeń | 33124130-5 |
| 4 | Testy do wykrywania Legionella pneumophila | 120 oznaczeń | 33124130-5 |
| 5 | Testy do wykrywania Mycoplasma pneumoniae | 200 oznaczeń | 33124130-5 |
| 6 | Testy do wykrywania wirusa grypy | 80 oznaczeń | 33124130-5 |

- Przedmiotem zamówienia są testy do diagnostyki molekularnej infekcji bakteryjnych.

- Testy powinny umożliwiać wizualną identyfikację produktu reakcji z wykorzystaniem metody oligochromatografii (testy typu Line Probe Assay)

- Zamawiający wymaga testów możliwych do stosowania w systemach otwartych z wykorzystaniem powszechnie dostępnego sprzętu laboratoryjnego, np. typowych termocyklerów. Oferowany zestaw powinien zawierać wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia etapu amplifikacji i hybrydyzacji.

- . Termin ważności – 6 miesięcy

Pozycja 1.

- testy do identyfikacji molekularnej prątków niegruźliczych namnożonych z hodowli materiałów klinicznych.

- Zamawiający wymaga, aby test umożliwiał identyfikację co najmniej następujących taksonów:

M. abscessus, M. avium, M. chelonae, M. fortuitum, M. gordonae, M. interjectum,

M. intracellulare, M. kansasii,

M. malmoense, M. marinum/M. ulcerans, M. peregrinum, M. scrofulaceum, M. xenopi.

Pozycja 2 - 6

- testy do wykrywania patogenów w materiałach z dróg oddechowych.

Pozycja 2

- Zamawiający wymaga, aby test umożliwiał różnicowanie gatunków Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis

Pozycja 6

- Zamawiający wymaga, aby test umożliwiał różnicowanie wirusa grypy typu A oraz podtypu A H1N1.

Pakiet nr 41.

Dostawa testów IGRA

| Lp. | Nazwa | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw probówek (4 szt.) do pobierania krwi składający się z probówki kontrolnej, dwóch probówek opłaszczonych swoistymi antygenami M. tuberculosis oraz probówki zawierającej mitogen | 4000 zestawów | 33141625-7 |
| 2 | Zestaw do oznaczania poziomu interferonu gamma metodą ELISA (zestaw – 2 płytki po 96 oznaczeń każda + odczynniki | 90 zestawów | 33141625-7 |
| 3 | Zestaw do kontroli jakości testu na trzech poziomach stężeń interferonu gamma | 6 opakowań | 33141625-7 |

- Test przeznaczony do wykrywania stanu zakażenia organizmu prątkami gruźlicy  metodą pomiaru poziomu interferonu gamma w krwi pełnej wydzielanego w odpowiedzi na stymulację swoistymi antygenami Mycobacterium tuberculosis.

- Zastosowane do stymulacji antygeny nie mogą dawać reakcji krzyżowej z antygenami szczepu BCG.

- Test zawiera dwie probówki zawierające antygeny Mycobacterium tuberculosis, z których jedna służy do pomiaru odpowiedzi immunologicznej ze strony limfocytów CD4, a druga – CD8.

- Test musi posiadać kontrolę ujemną (pomiar stężenia endogennego interferonu gamma) oraz dodatnią (pomiar stężenia interferonu gamma wydzielanego w odpowiedzi na stymulację mitogenem).

- Pomiar stężenia interferonu gamma jest wykonywany w technice ELISA.  Zestaw ELISA oraz probówki stanowią integralne części systemu diagnostycznego

- Dostawca zapewnia Zamawiającemu bezpłatny udział w rocznym cyklu zewnętrznej kontroli międzylaboratoryjnej.

- Termin ważności – 12 miesięcy.

Pakiet nr 42.

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą  analizatora parametrów krytycznych

Warunki graniczne analizatorów:

- Mierzone parametry: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca2+,HCT, Glu, Lac, O2Hb, HHb MetHb, tHb, SO2

- Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej

- Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary,

- Wbudowana drukarka wewnętrzna

- Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa i na żądanie operatora, bez użycia butli gazowych

- Graficzny wykres trendów u pacjenta

- Odczynniki w zamkniętym pojemniku wymiennym niezależnie od czujników pomiarowych, stabilne minimum 40 dni, zawierającym pojemnik na ścieki, data ważności min 6 m-cy po dostarczeniu do Zamawiającego

- Mapa równowagi kwasowo-zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych

- Czujniki pomiarowe stabilne minimum 20 dni

- Automatyczna transmisja danych z analizatora do LSI ,

- Podłączenia analizatora do sieci ESKULAP na koszt Dostawcy,

- Instrukcja obsługi analizatorów i metodyki w języku polskim dostarczona wraz z instalacją ,

- Gwarancja na czas dzierżawy urządzeń obejmująca bezpłatne naprawy i przeglądy serwisowe ( min 1 raz w roku ),

- Serwis 24 godzinny,

- Usunięcie awarii przez serwis w ciągu 24 godzin od zgłoszenia,

- Serwis autoryzowany z potwierdzeniem autoryzacji przez producenta analizatora.

- Analizatory i odczynniki od tego samego producenta

- Analizatory wraz z UPS zabezpieczającym awaryjne zasilanie

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Oferenta

Odczynniki        kod CPV 33696500-0

Czynsz              kod CPV 38434000-6