**Poznań, dnia 14.02.2020 r.**

**Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę przeciwciał i materiałów zużywalnych do wykonywania barwień immunohistochemicznych antygenów predykcyjnych PDL-1, ALK i ROS1**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytania i odpowiedzi:**

**ZESTAW I**

Pyt.1  Dot. Zał 1.B Pakiet II

 Czy Zamawiający dopuści zestaw farmakodiagnostyczny do oznaczania PD-L1 wraz z systemem, na którym zestaw ten został, jako jedyny test do oznaczania PD-L1,  zwalidowany klinicznie, podczas badań klinicznych prowadzonych przez producenta leku stosowanego w immunoterapii pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca? Zestaw zawiera przeciwciało PD-L1 klon 22C3 zaakceptowany przez Ministerstwo Zdrowia, wszystkie niezbędne odczynniki i kontrole do wykonania reakcji IHC, oraz zwalidowany klinicznie w czasie badań klinicznych prowadzonych przez producenta leku system oceny wyników barwienia.

Odp.:

Zamawiający zgadza się na zaoferowanie zestawu farmakodiagnostycznego do oznaczania PD-L1 wraz z systemem do barwień immunohistochemicznych na zasadzie użyczenia do czasu zakończenia trwania umowy tj. do 19 Listopada 2021 roku, przy spełnieniu niżej opisanych warunków:

- dostarczenie, zainstalowanie sprzętu, przeszkolenie pracowników najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu podpisania umowy.

- rok produkcji aparatu nie starszy niż 2017.

- co najmniej 20 miejsc na barwione szkiełka.

- aparat posiadający niezbędne certyfikaty do diagnostyki pacjenta CE i IVD

- możliwość pracy z następującymi rodzajami preparatów: skrawki parafinowe, cytospiny, bioptaty.

- aparat zabezpieczający tkankę przed wyschnięciem na każdym etapie barwienia.

- wyposażenie urządzenia w system UPS.

- opcja zaprogramowania aparatu na „opóźniony start”

- temperatura operacji – pokojowa

- barkodowy, kreskowy lub czipowy system identyfikacji odczynników i szkiełek.

- w przypadku transportu i montażu – należy uwzględnić fakt, iż szerokość drzwi prowadzących do pomieszczenia przewidzianego jako miejsce wykonywania badań IHC wynosi 90 cm a odległość otworu drzwiowego od przeciwległej ściany wynosi 140 cm. Brak możliwości składowania dużych ładunków. Sprzęt powinien być tak spakowany aby była możliwość bezkonfliktowego dostarczenia go na miejsce użytkowania lub dostawa w przypadku ładunku wielkogabarytowego była tak logistycznie rozwiązana by dostawa, rozpakowanie i montaż odbyły się tego samego dnia. Brak możliwości składowania wymusza przechowywanie skrzyń transportowych przez Wykonawcę.

- sprzęt i oprogramowanie do obsługi informatycznej w zestawie.

- Instrukcja obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji oraz dokumentacja techniczna w języku polskim, założenie paszportu technicznego wraz z dostawą aparatu/ów.

- dostarczony sprzęt obsługi informatycznej SYSTEMU IHC zaopatrzony we właściwe oprogramowanie, z gotowymi protokołami barwień.

- możliwość archiwizacji przez system wykonanych badań.

- możliwość tworzenia raportów dziennych, miesięcznych i rocznych pracy urządzenia.

- zapewnienie pomocy technicznej w przypadku awarii.

Pyt.2.

Dot. Zał. 1A Pakiet II poz. 2 tabeli

Z uwagi na to, że akcesoria do drukowania etykiet na szkiełka mogą być konfekcjonowane w różny sposób np. w postaci zestawu, którego cena obejmuje zarówno taśmę , jak i naklejki, prosimy o dopuszczenie zestawu składającego się z taśmy i naklejek.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego zestawu.

**ZESTAW II**

**Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy**

Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Par. 2 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin załatwienia reklamacji wynosił 5 dni?

Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Par. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Par. 4 ust. 1 pkt 1 - 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Par. 4 ust. 1 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Par. 4 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 19.02.2020 roku.**

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

w załączeniu:

- formularz cenowy NOWY (Załącznik nr 1A),

– umowa bezpłatnego korzystania z systemu (Załącznik nr 4a),

- umowa powierzenia danych osobowych (Załącznik nr 6)