{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":79,"n_cols":10,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,6],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,5,6],[3,7,5,7],[3,8,5,8],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,7,7,7],[6,8,7,8],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,5,10,5],[8,6,10,6],[8,7,10,7],[8,8,10,8],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,8,12,8],[13,0,14,0],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[13,8,14,8],[15,0,16,0],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[15,6,16,6],[15,7,16,7],[15,8,16,8],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,6],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[29,2,30,6],[29,7,30,7],[29,8,30,8],[29,9,30,9],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[31,2,32,6],[31,7,32,7],[31,8,32,8],[31,9,32,9],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,2,34,6],[33,7,34,7],[33,8,34,8],[33,9,34,9],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[35,2,36,6],[35,7,36,7],[35,8,36,8],[35,9,36,9],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[37,2,38,6],[37,7,38,7],[37,8,38,8],[37,9,38,9],[39,2,39,6],[40,2,40,6],[45,1,45,6],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[48,2,49,2],[48,3,49,3],[48,4,49,4],[48,5,49,5],[48,6,49,6],[48,7,49,7],[48,8,49,8],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[50,2,52,2],[50,3,52,3],[50,4,52,4],[50,5,52,5],[50,6,52,6],[50,7,52,7],[50,8,52,8],[69,0,69,1],[73,0,73,6],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[75,2,76,6],[77,2,77,6],[78,2,78,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Pakiet 1"]
[null,"Staplery jednorazowe i ładunki do staplerów jednorazowych"]
["l.p.","nazwa wyrobu","zapotrzebowanie roczne /szt./ \n(a)","1. nazwa handlowa, producent \n2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany","cena netto za szt. \n(b)","wartość ogółem netto\n (a x b = c)","stawka VAT","VAT","Wartość ogółem brutto"]
[1,"Stapler liniowy jednorazowego użytku o długości 30mm, z jedną lub dwoma dźwigniami umożliwiającymi obsługę jedną ręką - zamykającą i spustową, załadowany ładunkiem do tkanki: \na) naczyniowej (min. dwa rzędy zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,0mm) \nb) normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm)                                                                                               \nc) grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm).                                         \nZamawiający określi parametry staplera (a, b lub c) przy składaniu zamówienia.",90]
[]
[]
[2,"Stapler liniowy jednorazowego użytku o długości 55-60mm, z jedną lub dwoma dźwigniami - zamykającą i spustową, umożliwiający pracę jedną ręką, załadowany ładunkiem do tkanki:                                                                                                                                                      a) normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm) \nb) grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm). \nZamawiający określi parametry staplera (a lub b ) przy składaniu zamówienia.",12]
[]
[3,"Ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku o długości 30mm do tkanki: \na) naczyniowej (min. dwa rzędy zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,0mm) \nb) normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm)                                                                                               \nc) grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm).                                         \nZamawiający określi parametry ładunku (a, b lub c) przy składaniu zamówienia.",12]
[]
[]
[4,"Ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku o długości 55-60mm do tkanki:                                                                                        a) normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm) \nb) grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm). \nZamawiający określi parametry ładunku (a lub b ) przy składaniu zamówienia.",6]
[]
[5,"Stapler liniowy z nożem jednorazowego użytku o dł. 75-80 mm i wysokości zszywek po zamknięciu 1,5 mm lub 2,0mm posiadający cztery rzędy zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości dla prawidłowego zamykania się w zmienionych chorobowo tkankach. Zamawiający określi parametry staplera  przy składaniu zamówienia.                  LUB                                                                                                         ",42]
[null,"stapler liniowy jednorazowego użytku z wbudowaną sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu) i grubej (2,0mm po zamknięciu). Stapler dostarczany jest wraz z ładunkiem posiadającym 6 rzędów tytanowych zszywek, o dł. linii szwu ok. 81mm. Zamawiający określi parametry staplera przy składaniu zamówienia."]
[6,"Ładunk do staplera liniowego jednorazowego użytku o dł. 75-80mm i wysokości zszywek po zamknięciu 1,5 mm lub 2,0 mm posiadający  cztery rzędy zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości dla prawidłowego zamykania się w zmienionych chorobowo tkankach. Zamawiający określi parametry ładunku przy składaniu zamówienia. LUB",48]
[null,"Ładunek kompatybilny do staplera liniowego z nożem jednorazowego użytku z wbudowaną sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu) i grubej (2,0mm po zamknięciu), ładunek posiadający 6 rzędów tytanowych zszywek, o dł. linii szwu 81mm. Zamawiający określi parametry ładunku przy składaniu zamówienia."]
[7,"Stapler liniowy jednorazowego użytku z łamaną głowicą, o długości linii szycia 55mm i wysokości zszywki przed zamknięciem 4,8mm i 3,5 mm. Zamawiający określi parametry staplera przy składaniu zamówienia.",2]
[8,"Stapler liniowy jednorazowego użytku z łamaną głowicą, o długości linii szycia 30mm i wysokości zszywki przed zamknięciem 4,8mm. ",1]
[]
["* Zamawiający wymaga, aby:"]
["a) wszystkie zszywki wykonane były z tytanu lub stopu tytanu,  formowały się na tkankach prawidłowo, zapewniały bezpieczeństwo podczas specjalistycznych procedur operacyjnych"]
["oraz umożliwiały zaimplantowanym pacjentom przeprowadzenie badań diagnostycznych MRI"]
["b) wszystkie staplery i ładunki w ramach jednego pakietu pochodziły od jednego producenta."]
[]
[]
["Parametry oceny technicznej, pakiet 1"]
["Lp.","Parametry oceniane","Uzasadnienie medyczne kryteriów",{"$nulls":4},"Pozycje","Oferowane podać:","ocena"]
[{"$nulls":8},"tak/nie"]
[1,"Możliwość wielokrotnego odpalenia staplera w jednej procedurze medycznej","Bezpośredni wpływ na jakość hemostazy",{"$nulls":4},"1-2 i 5",null,"Tak - 5 pkt\nNie - 0 pkt"]
[]
[2,"Potrójna linia zszywek dla ładunku do tkanki naczyniowej.","Bezpieczeństwo zamykania naczyń.",{"$nulls":4},1,null,"Tak - 5 pkt\nNie - 0 pkt"]
[]
[3,"Możliwość manualnego i automatycznego opuszczania pinu ograniczającego tkankę.","Aplikacja zszywek we właściwym miejscu. Równoległe zamknięcie kowadła i ładunku.",{"$nulls":4},"1 do 2",null,"Tak - 5 pkt\nNie - 0 pkt"]
[]
[4,"Pośrednia pozycja zamknięcia staplera (umożliwiające manipulowanie tkanką przy złożonym staplerze) ","Pewność hemostazy i zaopatrzenia naczyń krwionośnych we właściwym miejscu.",{"$nulls":4},5,null,"Tak - 5 pkt\nNie - 0 pkt"]
[]
[5,"Zabezpieczenie przed odpaleniem niezaładowanego zszywkami staplera lub staplera z uszkodzonym ładunkiem","Bezpieczeństwo użycia staplera – zapobiega możliwości przecięcia tkanki nożem bez wyprowadzenia zszywek.",{"$nulls":4},5,null,"Tak - 5 pkt\nNie - 0 pkt"]
[]
[6,"Nóż umieszczony jest w ładunku, zawsze nowy po każdym przeładowaniu staplera","Zachowanie czystości onkologicznej, za każdym razem nowy niestępiony nóż",{"$nulls":4},5,null,"Tak - 10 pkt\nNie - 0 pkt"]
[7,"Kąt zgięcia szczęk instrumentu min. 120 stopni, kąt obrotu min. 320 stopni.","Możliwość aplikacji w trudno dostępnych miejscach.",{"$nulls":4},"7 i 8",null,"Tak - 5 pkt\nNie - 0 pkt"]
[]
[]
[]
[null,"Pakiet 2"]
[null,"Zestawy do zabiegów Vat`s Lobectomii wraz z ładunkami"]
["l.p.","nazwa wyrobu","zapotrzebowanie roczne /szt./ \n(a)","1. nazwa handlowa, producent \n2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany","cena netto za szt. \n(b)","wartość ogółem netto\n (a x b = c)","stawka VAT","VAT","Wartość ogółem brutto"]
[1,"Zestaw składający się z niżej wymienionych narzędzi:\n1.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio/grubego - 1 szt.\nŁadunki pasujące do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnące z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadające artykulację 45° w dwie strony, długość ładunku i wysokość zszywki jak poniżej: \n2.  Długość ładunku 45mm, wysokość zszywki 2,5mm przed zamknięciem - 2 szt.\n3.  Długość ładunku 60mm, wysokość zszywki 4,8mm przed zamknięciem - 3 szt.\n4.  Przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych, sterylny, jednorazowego użytku umożliwiający uzyskanie trzech trybów energii monopolarnej - 1 szt.\n5.  Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 12mm. Trzon wykonany z poliwęglanu, worek z materiału odpornego na rozerwania i pęknięcia - ripstop nylon. Pojemność 1200 ml.\n6.  Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego - 1 szt.",22]
[2,"Zestaw składający się z niżej wymienionych narzędzi:\n1.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony  przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego - 2 szt.\n2.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego  zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio-grubego - 1 szt.\n3.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio grubego - 3 szt.\n4.  Urządzenie z trzema przyciskami aktywacji energii monopolarnej i regulatorem suwakowym do zmiany mocy. Ostrze elektrody powleczone silikonem ze złączem sześciokątnym. Długość przewodu min.3m. Jednorazowe, sterylne - 1 szt.\n5.  Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 12mm. Trzon wykonany z poliwęglanu, worek z materiału odpornego na rozerwania i pęknięcia - ripstop nylon. Pojemność 1200 ml. - 1 szt.\n6.  Jednorazowy retraktor do osłony powłok brzusznych, posiadający dwa pierścienie i rękaw łączący, rozmiar \"xs\" nacięcie od 2 do 4 cm. - 1 szt.\n7.  Przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych, sterylny, jednorazowego użytku umożliwiający uzyskanie trzech trybów energii monopolarnej - 1 szt.\n8. Jednorazowa elektroda haczykowa płaska, średnica 5mm, długość 36cm - 1 szt.\n9. Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego - 1 szt.",22]
[]
[3,"Zestaw składający się z niżej wymienionych narzędzi:\n1.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony  przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego - 2 szt. \n2.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio-grubego - 1 szt.\n3.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio grubego - 3 szt.\n4.  Urządzenie z trzema przyciskami aktywacji energii monopolarnej i regulatorem suwakowym do zmiany mocy. Ostrze elektrody powleczone silikonem ze złączem sześciokątnym. Długość przewodu min.3m. Jednorazowe, sterylne - 1 szt.\n5.  Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 12mm. Trzon wykonany z poliwęglanu, worek z materiału odpornego na rozerwania i pęknięcia - ripstop nylon. Pojemność 1200 ml. - 1 szt.\n6.  Jednorazowe narzędzie endoskopowe do zamykania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych wraz z naczyniami limfatycznymi o średnicy 5mm, długość trzonu 37cm, szczęki zakrzywione o długości 20mm, nóż umieszczony w szczękach, trzon obracany o 350 stopni - 1 szt.\n7.  Jednorazowy retraktor do osłony powłok brzusznych, posiadający dwa pierścienie i rękaw łączący, rozmiar \"xs\" nacięcie od 2 do 4 cm. - 1 szt.\n8.  Przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych, sterylny, jednorazowego użytku umożliwiający uzyskanie trzech trybów energii monopolarnej - 1 szt.\n9. Jednorazowa elektroda haczykowa płaska, średnica 5mm, długość 36cm - 1 szt.\n10. Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego - 1 szt.\n",14]
[]
[]
[4,"Zestaw składający się z niżej wymienionych narzędzi:\n1. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadające artykulację 45° w dwie strony, długość ładunku 60mm, wysokość zszywki 4,8mm przed zamknięciem - 2 szt.\n2. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadające artykulację 45° w dwie strony, długość ładunku 45mm, wysokość zszywki 4,8mm przed zamknięciem - 1 szt.                                                                                  \n3. Przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych, sterylny, jednorazowego użytku umożliwiający uzyskanie trzech trybów energii monopolarnej - 1 szt.\n4. Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego - 1 szt.",40]
[5,"Zestaw składający się z niżej wymienionych narzędzi:\n1.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony  przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego - 2 szt.\n2.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio-grubego - 1 szt.\n3.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio grubego - 3 szt.\n4.  Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego - 1 szt.",4]
[6,"Zestaw składający się z niżej wymienionych narzędzi:\n1.  Jednorazowe narzędzie torakoskopowe do zamykania i rozdzielania naczyń płucnych wraz naczyniami limfatycznymi o średnicy 5mm, długość trzonu 30cm, szczęki zakrzywione o długości 20mm, nóż umieszczony w szczękach, trzon obracany o 350 stopni - 1 szt. \n2.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio-grubego - 1 szt.\n3.  Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio grubego - 3 szt.\n4. Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 12mm. Trzon wykonany z poliwęglanu, worek z materiału odpornego na rozerwania i pęknięcia - ripstop nylon. Pojemność 1200 ml. - 1 szt.\n5.  Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego - 1 szt.",4]
[7,"Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) i (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo/średniego i średnio/grubego.",36]
[8,"Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) i (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo/średniego i średnio/grubego.",18]
[9,"Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadające artykulację 45° w dwie strony, długość ładunku 45mm, wysokość zszywki 2,5mm; 3,5mm i 4,8mm przed zamknięciem.",24]
[10,"Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadające artykulację 45° w dwie strony, długość ładunku 60mm, wysokość zszywki 2,5mm; 3,5mm i 4,8mm przed zamknięciem.",24]
[11,"Uniwersalny jednorazowy stapler endoskopowy do ładunków  jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360°, stapler przyjmuje ładunki 30mm, 45mm, 60mm, długość trzpienia 6cm",24]
[12,"Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego",24]
[13,"Ładunek zagięty w kształcie półkola pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem, o długości 60mm, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio/grubego.",6]
[14,"Ładunek do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku i zakrzywionym końcem, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem, o długości 30mm lub 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średni/naczyniowy.",6]
[15,"Ładunek do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (4,0mm-4,5mm-5,0mm) przed zamknięciem, o długości 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego bardzo grubego.",6]
[16," Jednorazowy retraktor do osłony powłok brzusznych, posiadający dwa pierścienie i rękaw łączący, rozmiar \"xs\" nacięcie od 2 do 4 cm i \"s\" 2,5 do 6cm.",5]
[17,"Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 12mm. Trzon wykonany z poliwęglanu, worek z materiału odpornego na rozerwania i pęknięcia - ripstop nylon. Pojemność 1200 ml.",10]
[18,"Czynsz dzierżawny wielorazowego uniwersalnego staplera elektrycznego  wraz z adapterem oraz akcesoriami, kompatybilnego z wyżej wymienionymi ładunkami i jednorazowymi osłonami.","4 miesiące"]
[]
["* Zamawiający wymaga by:"]
["a) wszystkie zszywki wykonane były z tytanu lub stopu tytanu,  formowały się na tkankach prawidłowo, zapewniały bezpieczeństwo podczas specjalistycznych procedur operacyjnych"]
["oraz umożliwiały zaimplantowanym pacjentom przeprowadzenie badań diagnostycznych MRI;"]
["b) wszystkie produkty w ramach jednego pakietu pochodziły od jednego producenta;"]
[]
["Parametry oceny technicznej, pakiet 2"]
["Lp.","Parametry oceniane","Uzasadnienie kryteriów",{"$nulls":4},"Pozycje","Oferowane podać:","ocena"]
[{"$nulls":8},"tak/nie"]
[1,"Każdy z elementów zestawu pakowany oddzielnie w sterylne opakowanie, całość w jednym opakowaniu zbiorczym.","Optymalizacja kosztów zużycia.",{"$nulls":4},"1 do 6",null,"Tak - 10 pkt\nNie - 0 pkt"]
[2,"Na opakowaniu etykieta z numerem katalogowym zestawu, numerem lotu, datą produkcji i listą wszystkich komponentów wraz numerami katalogowymi.","Poprawna identyfikacja wyrobu.",{"$nulls":4},"1 do 6",null,"Tak - 10 pkt\nNie - 0 pkt"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}