WCPiT /EA/381-48/2020 		Poznań, 2021-02-16

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę testów i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej oraz podłóż, testów i odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej. Dzierżawę sprzętu na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PYTANIE nr 1:

1. Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od podpisania umowy powierzenia przetwarzania

danych osobowych w sytuacji, kiedy do takiego przetwarzania nie dochodzi w związku

z uwzględnieniem przez Wykonawcę ochrony danych osobowych w fazie projektowania

analizatorów i ich oprogramowania oraz stosowaniem domyślnej ochrony danych

w ustawieniach analizatorów?

Odpowiedź Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dotyczy tylko pakietu 4 i 6.

PYTANIE nr 2:

Dotyczy załącznik nr 4- Kary umowne, rozwiązanie umowy, § 4, pkt 1 - pakiet 41

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 1% wartości niedostarczonej w terminie części dostawy?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE nr 3:

Dotyczy pakietu 31

1. Czy Zamawiający dopuści szybki test antygenowy COVID-19, spełniający wymagania zawarte w Stanowisku Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID w sprawie możliwości wykorzystania testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 i zgodny z rekomendacjami WHO, charakteryzujący się wyższą niż wymagana czułością (95,15%) i swoistością (98,5%) diagnostyczną?

Zgodnie z rekomendacjami WHO, test antygenowy do użytku diagnostycznego powinien charakteryzować się czułością ≥ 80% i swoistością ≥ 97% w porównaniu do testów molekularnych. Ze względu na poważne konsekwencje wyników fałszywie ujemnych, zespół ekspertów w Polsce zaleca, by do diagnostyki używać testów antygenowych o czułości diagnostycznej ≥ 90% i swoistości diagnostycznej ≥ 97%8, w odniesieniu do danych walidacyjnych deklarowanych przez producenta w procesie rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro.

Pragniemy nadmienić, iż zgodnie z posiadaną dokumentacją, proponowane i zgłoszone przez nas testy antygenowe w wyniku przeprowadzonych dodatkowo ewaluacyjnych badań niezależnych, potwierdziły bardzo dobrą korelację do zestawu referencyjnego oraz metody PCR oraz w pełni spełniają rekomendacje WHO.

Dla potwierdzenia, że oferowane testy spełniają rekomendacje WHO przesyłam kartę katalogową.

Oferowane przez nas testy spełniają wymagania obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych, posiadają wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania, spełnia wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego w przedmiotowym zakresie oraz spełnia wymogi dyrektyw unijnych.

Zwracamy uwagę, że się lista AOTMiTu nie zawiera listy dostawców, których testy są jedynymi rekomendowanymi do użycia w celach diagnostyki COVID-19. AOTMiT wykonała jedynie analizę skuteczności szybkich testów antygenowych w COVID-19 na  podstawie wskazanych źródeł oraz specyfikacji producenta. Lista jest sukcesywnie aktualizowana, zgodnie z nowymi rozwiązaniami diagnostycznymi in vitro rejestrowanymi w URPL.

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu testów bez dodatkowych wymazów kontrolnych, które służą jedynie „do weryfikacji zdolności użytkownika do poprawnego wykonania testu i interpretacji wyników”.

Oferowane przez nas testy są zarejestrowane jako produkt IVD dlatego skierowane są do wykonania przez profesjonalny personel. Opis wykonania testu wraz z formą graficzną a także z interpretacją wyniku, zawarty jest w znajdującej się wewnątrz instrukcji w języku polskim. Każda kasetka testowa oprócz linii testowej posiada linię kontrolną świadczącą o poprawności.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawów diagnostycznych składających się z : kasetki (25 szt.), wymazówki (25 szt.), probówki ekstrakcyjnej (25 szt.), buforu ekstrakcyjnego (25 szt.), zakraplacza z filtrem (25 szt.), instrukcji użycia w języku polskim.

Odpowiedź Ad1: Zamawiający dopuszcza wyższą czułość 95,15% i swoistość 98,5% diagnostyczną, pozostałe wymagania bez zmian.

Ad2: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 4:

Dotyczy załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, pakiet 41

Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę definicji ilości  - Zestaw probówek (4 szt.) do pobierania krwi  składający się z…, na opakowania zbiorcze w skład którego wchodzi 4x 50 sztuk zestawów?

Uzasadnienie: Zestawy probówek opisywane w przedmiocie zamówienia oferowane są w nierozdzielnych opakowaniach zbiorczych zawierających 50 sztuk zestawów.

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na opakowania zbiorcze w skład którego wchodzi 4x 50 sztuk zestawów. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 5:

Dotyczy załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, pakiet 41

Pytanie: Czy Zamawiający w przypadku:  Zestaw probówek (4 szt.) do pobierania …,  dopuści   minimalny termin ważności produktu 8 miesięcy, licząc od daty dostawy?

Uzasadnienie: Opisany przez Zamawiającego produkt ma krótszy termin ważności niż 12 miesięcy. Wykonawca jest w stanie zapewnić dostawy produktu z minimalnym okresem ważności 8 miesięcy.

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE nr 6:

Dotyczy załącznik nr 4 - Umowa dostawa odczynników, § 2, pkt 2, pakiet 41

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 dniu roboczych od daty złożenia zamówienia.

Uzasadnienie: Produkty zawarte w pakiecie wysyłane są z magazynu centralnego Wykonawcy znajdującego się poza granicami Polski, co niekiedy może wpłynąć na wydłużenie terminów dostawy do 6 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiający zmienia zapis umowy na następujący:

Dostawy będą się odbywać sukcesywnie w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia pisemnie lub mailem– zgodnie ze złożonym zamówieniem, za wyjątkiem krwinek, których dostawa nastąpi zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem. Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca, z uwagi na cykliczny okres produkcji krwinek co 5 tygodni.

PYTANIE nr 7:

Pakiet nr 8

1. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jednej kontroli międzynarodowej w

ciągu roku.

Odpowiedź Zamawiający wymaga zaoferowania jednej kontroli międzynarodowej w ciągu roku dla pakietu 8.

PYTANIE nr 8:

dot. Pakiet nr 6 - Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatury do oznaczeń serologicznych mikrometodą kolumnową

- Prosimy o potwierdzenie, że w załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia, dla pakietu 6 w pkt.: ”Analizator posiadający system detekcji skrzepów i zakorkowanych próbek”, Zamawiający ma na myśli również optyczną detekcję innych zakorkowanych odczynników, jak np. odczynniki krwinkowe?

Odpowiedź Zamawiający potwierdza ma na myśli również optyczną detekcję innych zakorkowanych odczynników.

PYTANIE nr 9:

- Prosimy o potwierdzenie, że w pakiecie 6 w celu zabezpieczenia przed kontaminacją oferowany analizator winien wykorzystywać jednorazowe naczynka lub dedykowane fabrycznie w opakowaniach przez producenta oddzielne (jednorazowe) dla każdego badania porcje odczynnika wykorzystywanego do przygotowywania zawiesin krwinek badanych?

Odpowiedź Zamawiający potwierdza, że analizator winien wykorzystywać jednorazowe naczynka lub dedykowane fabrycznie w opakowaniach przez producenta oddzielne (jednorazowe) dla każdego badania porcje odczynnika wykorzystywanego do przygotowywania zawiesin krwinek badanych .

PYTANIE nr 10:

- Prosimy o potwierdzenie, że w pakiecie 6 oprogramowanie oferowanego analizatora musi umożliwiać wprowadzanie wyników badań wykonanych manualnie?

Odpowiedź Zamawiający wyjąsnia: oprogramowanie powinno umożliwiać weryfikację badań poprzez manualne wprowadzenie wyników po wizualnej ocenie operatora.

PYTANIE nr 11:

- Prosimy o potwierdzenie, że oprogramowanie oferowanego w pakiecie 6 analizatora musi umożliwiać archiwizację wyników badań (protokół badania oraz obraz bezpośredni mikrokolumny łącznie z kielichem reakcyjnym) w postaci kolorowych zdjęć oraz umożliwiać powiększania pojedynczych mikrokolumn?

Odpowiedź Zamawiający potwierdza, że oprogramowanie oferowanego w pakiecie 6 analizatora musi umożliwiać archiwizację wyników badań w wyżej opisany sposób.

PYTANIE nr 12:

- Prosimy o potwierdzenie, że wydajność oferowanego w pakiecie 6 analizatora musi wynosić min. 30 grup z badaniem przeglądowym przeciwciał odpornościowych na godzinę?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wyżej opisany analizator.

PYTANIE nr 13:

- Prosimy o potwierdzenie, że oferowany w pakiecie 6 analizator winien umożliwiać ciągłe przechowywanie odczynników krwinkowych na pokładzie przez min. 7 dni bez potrzeby ich wyjmowania?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wyżej opisany analizator.

PYTANIE nr 14:

- Prosimy o potwierdzenie, że w pakiecie 6 pkt. „Zapotrzebowanie” (załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia), ppkt. 2 i 3 wymagane są odpowiednio Karty do kontroli grupy krwi biorcy w zakresie anty-A, anty-B, anty-DVI(-) oraz Karty do kontroli grupy krwi dawcy w zakresie anty-A, anty-B, anty-DVI(+)?

Odpowiedź Zamawiający potwierdza, że wymagane są odpowiednio Karty do kontroli grupy krwi biorcy w zakresie anty-A, anty-B, anty-DVI(-) oraz Karty do kontroli grupy krwi dawcy w zakresie anty-A, anty-B, anty-DVI(+) .

PYTANIE nr 15:

- Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z wymogiem „Zewnatrzlaboratoryjna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 4 x w roku z możliwością wprowadzania uzyskanych wyników on-line, rekomendowana przez IHiT”, Zamawiający wymaga zaoferowania kontroli zewnątrzlaboratoryjnej IHiT Warszawa, czy dopuszcza również odpowiadającą kontrolę zewnątrzlaboratoryjną międzynarodową?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza także kontrolę zewnątrzlaboratoryjną międzynarodową.

PYTANIE nr 16:

- Czy ze względu na specyfikę asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cykl produkcyjny wymaganych wyrobów (zwłaszcza produktów krwinkowych) Zamawiający dopuści, aby realizacja całego asortymentu w ramach pakietu 6 odbywała się cyklicznie nie rzadziej niż raz na miesiąc, wg załączonego do oferty/dostarczonego raz w roku harmonogramu dostaw na dany rok, tak jak wymaga to Zamawiający dla krwinek wzorcowych, z jednoczesnym zapewnieniem możliwości dostaw w trybie pilnym tzw. na cito w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną realizację asortymentu z pakietu 6.

PYTANIE nr 17:

- Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z wymogiem zaoferowania końcówek do pipet, Zamawiający oczekuje w ramach urządzeń zapewniających ciągłość pracy w przypadku awarii analizatora automatycznego poza inkubatorem i wirówką zapewnienia także dwóch pipet automatycznych dedykowanych do oferowanego systemu nie starszych niż z roku 2017 r.?

Odpowiedź Zamawiający potwierdza wyżej opisany wymóg.

PYTANIE nr 18:

- Prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku wymaganych inkubatora oraz wirówki do kart, Zamawiający dopuści urządzenia zainstalowane po raz pierwszy/pracujące od 2017 r., ale wyprodukowane odpowiednio inkubator - sierpień 2015 r., wirówka – kwiecień 2016 r.?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wyżej opisany inkubator i wirówkę.

PYTANIE nr 19:

1. Pakiet nr 31 – dostawa testów antygenowych do diagnostyki COVID-19:

a) Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie zestawu w którym wymazówka po ekstrakcji pozostaje w

szczelnej zamkniętej probówce z buforem?

Odpowiedź Zamawiający wymaga zaoferowanie zestawu w którym wymazówka po ekstrakcji pozostaje w

szczelnej zamkniętej probówce z buforem.

PYTANIE nr 20:

1. Pakiet nr 31 – dostawa testów antygenowych do diagnostyki COVID-19:

b) Czy Zamawiający wymaga by oferowana giętka flokowana wymazówka do nosogardzieli posiadała

przewężenie umożliwiające w bezpieczny sposób jej przełamanie?

Odpowiedź Zamawiający wymaga by oferowana giętka flokowana wymazówka do nosogardzieli posiadała

przewężenie umożliwiające w bezpieczny sposób jej przełamanie.

PYTANIE nr 21:

1. Pakiet nr 31 – dostawa testów antygenowych do diagnostyki COVID-19:

c) Czy Zamawiający wymaga by oferowany bufor inaktywował wirusa SARS-CoV-2?

Odpowiedź Zamawiający wymaga by oferowany bufor inaktywował wirusa SARS-CoV-2.

PYTANIE nr 22:

1. Pakiet nr 31 – dostawa testów antygenowych do diagnostyki COVID-19:

d) Czy Zamawiający wymaga by probówka transportowa umożliwiała transport próbek do 2 godzin w temp

pokojowej?

Odpowiedź Zamawiający wymaga, by probówka transportowa umożliwiała transport próbek do 2 godzin w temp pokojowej.

PYTANIE nr 23

1. Pakiet nr 31 – dostawa testów antygenowych do diagnostyki COVID-19:

e) Czy pod pojęciem probówka szczelnie zamykana Zamawiający rozumie probówkę zakręcaną w sposób

uniemożliwiający przypadkowe otwarcie podczas transportu?

Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia: probówka musi być zakręcaną w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie podczas transportu.

PYTANIE nr 24:

1. Pakiet nr 31 – dostawa testów antygenowych do diagnostyki COVID-19:

f) Czy Zamawiający wymaga testu o wykrywalności nie gorszej niż 2,5 x 101,8 TCID50/ml SARSCoV-2?

Odpowiedź Zamawiający wymaga testu o wykrywalności nie gorszej niż 2,5 x 101,8 TCID50/ml SARSCoV-2.

PYTANIE nr 25:

Pytanie 1

Dotyczy pakietu  nr 11

•Wykonanie morfologii krwi z różnicowaniem na 5 populacji leukocytów z zastosowaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera, bez barwienia cytochemicznego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w analizatorach  bez podajnika różnicowanie WBC na 5 populacji leukocytów odbywało się z zastosowaniem cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera bez barwieniem cytochemicznego?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 26:

Pytanie 2

Dotyczy pakietu  nr 11

•Objętość próbki aspirowanej do wykonania analizy – nie więcej niż 25 μl, wydajność minimum 60 ozn./godz. w trybie CBC i CBC+5DIFF

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku analizatora z podajnikiem objętość próbki we krwi pełnej wynosiła 80 µl, natomiast w trybie kapilarnym 20 µl? W dwóch pozostałych analizatorach objętość aspirowanej próbki dla krwi pełnej będzie wynosiła 15µl? Wydajność odpowiednio 110 ozn/ h i 60 ozn./h.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 27:

Pytanie 3

Dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 25  pozycji 1 aby wszystkie krążki antybiotykowe posiadały pozytywną opinię KORDL, która jest potwierdzeniem wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa stosowania w procesie diagnostycznym?

Odpowiedź Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 25  pozycji 1 aby wszystkie krążki antybiotykowe posiadały pozytywną opinię KORDL.

PYTANIE nr 28:

Pytanie 4

Dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 25 pozycji 1 aby krążki zostały poddane porównaniu przeprowadzonym przez EUCAST i w raporcie/wyniku uzyskały bardzo dobre wyniki?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, aby w Pakiecie nr 25 pozycji 1 aby krążki zostały poddane porównaniu przeprowadzonym przez EUCAST.

PYTANIE nr 29:

Pytanie 5

Dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 25 pozycji 2 aby wszystkie paski z gradientem stężenia antybiotyku do oznaczania wartości MIC posiadały pozytywną opinię KORLD, która jest potwierdzeniem wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa stosowania w procesie diagnostycznym?

Odpowiedź Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 25 pozycji 2 aby wszystkie paski z gradientem stężenia antybiotyku do oznaczania wartości MIC posiadały pozytywną opinię KORLD.

PYTANIE nr 30:

Pytanie 6

Dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiający odstąpi w Pakiecie nr 25 pozycjach 1 i 2 od wymogu dołączenia wzorców produktów tj. 3 fiolek krążków antybiotykowych i 3 sztuk pasków zawierających różne antybiotyki?

Uzasadnienie: Producent nie przewiduje darmowych dostaw próbek produktów.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 31:

Pytanie 7

Dotyczy pakietu nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w Pakiecie nr 31 testu immunochromatograficznego o parametrach zgodnych z załączoną metodyką, spełniającego wytyczne WHO dla wykrywania antygenu w diagnozie SARS-CoV-2 i posiadającego status EUL WHO z jednoczesnym zaproponowaniem kontroli testu jako osobnej pozycji?

Jednocześnie Oferent zobowiązuje się zabezpieczyć dla każdego opakowania testów antygenowych jeden zestaw kontroli składający się z jednej kontroli negatywnej i jednej kontroli pozytywnej?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 32:

Pytanie 8

Dotyczy pakietu nr 33

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 33 pozycji 4 aby test zawierał w zestawie kontrolę dodatnią i ujemną w postaci wymazówek?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 33:

Dotyczy – pakietu nr 1

- Czy Zamawiający dopuści materiał kontrolny w fiolkach 1,8 ml?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 34:

Dotyczy – pakiet nr 8

- Czy Zamawiający dopuści analizatory półautomatyczne pracujące w oparciu o następujące metody pomiarowe: krzepnięciowa, chromogenna i immunoturbidymetryczna?

Uzasadnienie Zamawiający będzie wykonywał na aparacie oznaczenia PT i APTT , które standardowo są wykonywane metoda krzepnięciową.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza analizatory półautomatyczne pracujące w oparciu o następujące metody pomiarowe: krzepnięciowa, chromogenna i immunoturbidymetryczna.

PYTANIE nr 35:

Dotyczy – pakiet nr 8

- Czy Zamawiający dopuści odczynnik do PT liofilizat ważny po otwarciu na pokładzie analizatora co najmniej 36 godzin,  w temperaturze lodówki 5 dni?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 36:

Dotyczy – pakiet nr 8

- Czy Zamawiający dopuści odczynnik Kalibrator, op. 10x1ml ważny po otwarciu na pokładzie analizatora 8 godzin, w temperaturze lodówki 1 dzień?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza odczynnik Kalibrator, op. 10x1ml ważny po otwarciu na pokładzie analizatora 8 godzin, w temperaturze lodówki 1 dzień.

PYTANIE nr 37:

Dotyczy – pakiet nr 8

- Czy Zamawiający dopuści odczynnik Osocze kontrolne ( poziom normalny i patologiczny), op. 10x1ml ważny po otwarciu na pokładzie analizatora 4 godziny, w temperaturze lodówki 8 godzin?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 38:

Dotyczy – Pakiet 16

- Czy Zamawiający dopuści testy z płytkami Elisa zawierającymi testowe paski mikrotitracyjne do odrywania z ośmioma pojedynczymi studzienkami opłaszczonymi antygenem?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 39:

Dotyczy – Pakiet 16

- Czy Zamawiający dopuści zestawy odczynnikowe w klasie IgG oraz IgM, w których oznaczenia można prowadzić zarówno jakościowo jak i ilościowo? Obie formy oznaczenia prowadzone są z użyciem jednego kalibratora, przy czym zastosowanie krzywej standardowej typu 4PL umożliwia uzyskanie wyników ilościowych w jednostkach U/ml lub IU/ml?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 40:

Dotyczy – Pakiet 16

- Czy Zamawiający dopuści zestawy z kontrolą negatywną?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 41:

Dotyczy – Pakiet 16

- Czy Zamawiający dopuści zestawy do badania przeciwciał klasy IgM, w których odczynnik ( bufor) do rozcieńczania surowicy nie zawiera absorbentu czynnika reumatoidalnego i IgG, ale absorbent ten jest dołączony do zestawu jako osobny odczynnik?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 42:

Dotyczy – Pakiet 31

- Czy Zamawiający dopuści zestawy testowe, w których kontrola dodatnia i ujemna testu będzie dołączana dodatkowo do zestawu?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 43:

1. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej policzonej w ilościach uwzględniających ważność folki na opakowaniu. Umożliwi to Zamawiającemu oszczędność materiału kontrolnego z zachowaniem najwyższej jakości.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie krwi kontrolnej policzonej w ilościach uwzględniających ważność folki na opakowaniu.

PYTANIE nr 44:

2. Załącznik nr 1, pakiet nr 11

Prosimy Zamawiającego o możliwość zapewnienia bezpośredniego kontaktu z inżynierem serwisu pn.-pt. w godzinach 7:30-17:00, sob.-nd. oraz dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 9:00-14:00.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zapewnienie bezpośredniego kontaktu z inżynierem serwisu pn.-pt. w godzinach 7:30-17:00, sob.-nd. oraz dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 9:00-14:00.

PYTANIE nr 45:

3. Załącznik nr 1, pakiet nr 11

Czy Zamawiający wymaga by wszystkie odczynniki w tym materiał kontrolny pochodziły od producenta aparatu?

Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia, że odczynniki muszą być kompatybilne z dzierżawionymi aparatami.

PYTANIE nr 46:

4. Załącznik nr 1, pakiet nr 11

Czy Zamawiający wymaga jednego rodzaju materiału kontrolnego dla wszystkich trzech aparatów pozwalającego na kontrolę zarówno parametrów CBC, DIFF jak i RET?

Odpowiedź Zamawiający wymaga jednego rodzaju materiału kontrolnego dla wszystkich trzech aparatów pozwalającego na kontrolę zarówno parametrów CBC, DIFF jak i RET.

PYTANIE nr 47:

Biochemia

Dotyczy Pakietu nr 13, I. parametry graniczne trzech analizatorów, Załącznik nr 1:

- Prosimy o doprecyzowanie czy jedynym oznaczeniem wykonywanym w moczu jest Białko? Jeśli nie, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kontroli do parametrów biochemicznych w moczu od innego producenta niż pozostały asortyment i analizator?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 48:

Dotyczy Pakietu nr 13, I. parametry graniczne trzech analizatorów, Załącznik nr 1:

- Z uwagi na fakt, że płyny z jam ciała z reguły są pochodzenia surowiczego i stężenia poszczególnych analitów oznacza się w obu materiałach (surowica, płyn z jam ciała) w oparciu o tą samą metodykę, czy Zamawiający dopuści aby oznaczenia te zaoferować w oparciu o protokoły aplikacyjne oraz odczynniki dla surowicy?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza aby oznaczenia te zaoferować w oparciu o protokoły aplikacyjne oraz odczynniki dla surowicy.

PYTANIE nr 49:

Dotyczy Pakietu nr 13, I parametry graniczne trzech analizatorów, Załącznik nr 1:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby sporadycznie pojedyncze odczynniki i kontrole posiadały termin ważności minimum 3 miesiące licząc od daty dostawy? Wynika to z cyklu produkcyjnego Wytwórcy na który Oferent nie ma wpływu.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 50:

Immunochemia

- Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym hs i zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego?

Odpowiedź Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym hs i umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego.

PYTANIE nr 51:

- Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test ProBNP umożliwiał wiarygodne monitorowanie pacjentów z niewydolnością serca leczonych nowymi lekami z grupy ARNI (sekubitril z walsartanem - Entresto)?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, aby oferowany test ProBNP umożliwiał wiarygodne monitorowanie pacjentów z niewydolnością serca leczonych nowymi lekami z grupy ARNI.

PYTANIE nr 52:

- Prosimy o wyrażenie zgody, by dla jednego testu dane o materiałach kontrolnych wprowadzane były manualnie.

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę, by dla jednego testu dane o materiałach kontrolnych wprowadzane były manualnie.

PYTANIE nr 53:

- Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki w opisie: "Odczynniki z poz 1-23 gotowe do użycia..." podczas gdy w tabeli wymienione są odczynniki w poz 1-21.

Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia powinno być 1-21.

PYTANIE nr 54:

- Prosimy o wyrażenie zgody, by sporadycznie termin ważności odczynników wynosił 4-6 miesięcy.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 55:

Mocze

- W związku z koniecznością zaoferowania pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków oznaczających 10 parametrów fizykochemicznych z 11 polem kompensacyjnym na którym analizator automatycznie oznacza barwę bez pomiaru stężenia kwasu askorbinowego?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 56:

- W związku z wymogiem "automatycznej kalibracji", czy Zamawiający wymaga również konieczności podglądu i wydruku wartości dla poszczególnych oznaczeń parametrów fizykochemicznych?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza podgląd i wydruk wartości dla poszczególnych oznaczeń parametrów fizykochemicznych.

PYTANIE nr 57:

- W związku z warunkiem automatycznego usuwania pasków czy Zamawiający wymaga aby analizator automatycznie informował użytkownika o zbliżającym się zapełnieniu pojemnika na odpady?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 58:

- Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków testowych o czułości pola białka: 9 -18 mg/dl oraz pola glukozy 30-50 mg/dl?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków testowych o czułości pola białka: 9 -18 mg/dl oraz pola glukozy 30-50 mg/dl.

PYTANIE nr 59:

Zalacznik_nr_1_-_opis_przedmiotu_zamowienia Pakiet nr 10.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę "24 godzinny" na "24 godzinny w dni robocze"?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza serwis 24 godzinny w dni robocze.

PYTANIE nr 60:

Pytania do SIWZ dot. Pakiet 17,36:

1. Dot. Pakietu nr 17, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 13 i 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wskazane dokumenty były dostępne na stronie internetowej oferenta? Strona została stworzona aby usprawnić procesy w dostawach, co więcej, towar wysyłany jest prosto z magazynu, gdzie pracownicy nie mają wiedzy, która dostawa jest pierwsza.

Odpowiedź Zamawiający wymaga ww. dokumentów w formie papierowej albo na nośniku elektronicznym.

PYTANIE nr 61:

2. Dot. Pakietu nr 17, Opis przedmiotu zamówienia, poz. 4-7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności odczynników wynoszący min. 4 miesiące i w związku z powyższym zmodyfikuje zapis umowy w §1 ust. 5? Oferowany termin ważności został podany zgodnie z zaleceniami producenta. Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiający zmienia terminy na następujące:

Termin ważności – pozycja 1 – 3 oraz 8 – 14 minimum 5 miesięcy

Pozycja 4 – 7 minimum 4 miesiące.

PYTANIE nr 62:

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w tabeli asortymentowo-cenowej kolumny z „ceną netto za pełne opakowanie handlowe”?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowań zbiorczych. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 63:

w związku z toczącym się postępowaniem zwracamy się z następującymi zapytaniami                             do Zamawiającego w zakresie pakietu nr 4:

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymagań w zakresie wykonywania przez Wykonawcę zewnętrznej kontroli międzylaboratoryjnej. Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający wskazał: „Zapewnienie niezależnej zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości na koszt Oferenta min 2 razy w roku”, natomiast zgodnie z zapisami załącznika nr 4 (Wzór umowy dostawy - § 2 pkt. 9) Zamawiający wymaga: „W ramach umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu udział w rocznym cyklu zewnętrznej kontroli międzylaboratoryjnej, potwierdzonej certyfikatem dostarczonym w formie papierowej do siedziby Zamawiającego w terminie 30 dni                       od zakończenia cyklu. (dotyczy pakietu 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 41)”. Jaka częstotliwość kontroli jest wymagana przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiający wymaga udziału w jednej zewnętrznej kontroli międzylaboryjnej na każdy cykl.

PYTANIE nr 64:

w zakresie pakietu nr 4: Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wpisanie do tabeli nr 1 załącznika nr 2 (Formularz ofertowy) dodatkowego odczynnika do eliminowania reakcji krzyżowych, który może być wykorzystany do wykonania oznaczeń wskazanych przez Zamawiającego? Jeśli tak - prosimy o określenie ilości odczynnika, jaka powinna zostać skalkulowana dla opakowania 1 x 40 g.

Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia: Wykonawca powinien skalkulować ilość opakowań tak, aby wystarczyło dla podanej przez Zamawiającego ilości testów.

PYTANIE nr 65:

w zakresie pakietu nr 4: Pytanie 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wpisanie oraz skalkulowanie odpowiedniej ilości materiału zużywalnego tj. buforu płuczącego do tabeli nr 2 załącznika nr 2 (Formularz ofertowy), który jest niezbędny do wykonania oznaczeń wskazanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza skalkulowanie odpowiedniej ilości materiału zużywalnego.

PYTANIE nr 66:

w zakresie pakietu nr 4: Pytanie 4.

Czy Zamawiający w ramach zapewnienia przez Wykonawcę back up’u zautomatyzowanego sprzętu wyrazi zgodę na pozostawienie urządzeń tj. skaner, kołyska, zestaw komputerowy wraz                   z drukarką, które są obecnie używane w Laboratorium Zamawiającego? Urządzenia te są w pełni sprawne i posiadają aktualne badania techniczne.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 67:

Pytanie 1

Dotyczy: załącznik nr 1; opis przedmiotu zamówienia, pakiet nr 31, punkt 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw w którego skład wchodzą hermetycznie zapakowane kasetki testowe; sterylne wymazówki z nylonową, flokowaną końcówką do nosogardła; dwie buteleczki buforu ekstrakcyjnego; 8 pozycyjny, numerowany statyw na probówki ekstrakcyjne oraz probówki ekstrakcyjne z nakładanymi końcówkami w formie zakraplacza z filtrem umożliwiającego bezpośrednie, precyzyjne nałożenie próbki na okienko testowe kasetki?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 68:

Pytanie 2

Dotyczy: załącznik nr 1; opis przedmiotu zamówienia, pakiet nr 31, punkt 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw którego bufor ekstrakcyjny ma udowodnione, poświadczone przez producenta działanie inaktywujące wirusy oraz którego etap wstępnej ekstrakcji zajmuje tylko 2 minuty i nie wymaga posiadania mieszadła typu vortex?

Wyjaśnienie: Oferowane testy zawierają wymazówkę którą umieszcza się w probówce z buforem ekstrakcyjnym i której wystający trzonek ułatwia manipulowanie wymazówką podczas krótkiego etapu ekstrakcji. Miękka probówka ekstrakcyjna ułatwia optymalny odzysk materiału podczas ekstrakcji, natomiast działanie lizujące buforu ekstrakcyjnego sprawia że wyjęcie wymazówki z probówki ekstrakcyjnej nie wiąże się z ryzykiem zakażenia dla osoby wykonującej test.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 69:

Pytanie 3 do pakietu 26 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga aby oznaczenie odbywało się na jednej płytce testowej?

Odpowiedź Zamawiający wymaga aby oznaczenie odbywało się na jednej płytce testowej.

PYTANIE nr 70:

Zapytania do pakietu nr 31- Dostawa testów antygenowych do diagnostyki COVID-19

1. Czy zamawiający odstąpi od wymagania kontroli dodatniej i ujemnej testu ze względu na fakt, iż kontrola ta nie jest przeprowadzana dla każdego testu tylko dla pojedynczego testu z danej serii/partii a producent nie wymaga przeprowadzania dodatkowej kontroli ?

Zgodnie z zarządzeniem Nr. 174/2020/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 05.11.2020 zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczeń świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późniejszymi zmianami) oraz wymaganiami stawianymi przez WHO nie wymaga się kontroli dodatniej i ujemnej dla testów antygenowych wykrywających SARS-CoV-2.

Dodatkowa kontrola dodatnia i ujemna nie stanowi również wymogu w zakresie możliwości refundacji z NFZ, bowiem zgodnie z wytycznymi i wymaganiami MZ testy podlegające refundacji muszą spełniać następujące wymagania: muszą posiadać czułość min. 90%, swoistość min 97% - potwierdzone w niezależnych opublikowanych badaniach lub badaniach zrealizowanych na polskiej populacji w podmiocie leczniczym, zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 71:

Zapytania do pakietu nr 31- Dostawa testów antygenowych do diagnostyki COVID-19

2. Czy Zamawiający potwierdza, że test musi posiadać brak reaktywności krzyżowej z koronawirusem HKU1 udokumentowany w metodyce ?

Odpowiedź Zamawiający potwierdza, że test musi posiadać brak reaktywności krzyżowej z koronawirusem HKU1 udokumentowany w metodyce.

PYTANIE nr 72:

Zapytania do pakietu nr 31- Dostawa testów antygenowych do diagnostyki COVID-19

3. Czy zamawiający wymaga aby wymazówka po ekstrakcji pozostała w zamkniętej probówce ekstrakcyjnej – brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej?

Odpowiedź Zamawiający wymaga aby wymazówka po ekstrakcji pozostała w zamkniętej probówce ekstrakcyjnej – brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej.

PYTANIE nr 73:

Zapytania do pakietu nr 31- Dostawa testów antygenowych do diagnostyki COVID-19

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu antygenowego spełniającego poniższe parametry:

- testu antygenowy spełniający wymogi Dyrektywy 98/79/EC CE IVD, zgłoszony w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, spełniający wymagania WHO, co do czułości i specyficzności, posiadającego niezależne publikacje naukowe (badanie niezależnej jednostki) potwierdzające deklarowaną czułość i specyficzność testów o czułości 97,6% i swoistości 99,9%, posiadający wbudowaną kontrolę wewnętrzną w postaci prążka kontrolnego potwierdzającego prawidłowe funkcjonowanie testu, posiadający udokumentowany brak reakcji krzyżowych z koronawirusem HKU1?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza opisany test antygenowy.

PYTANIE nr 74:

Pakiet nr 8

1. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jednej kontroli międzynarodowej w

ciągu roku.

Odpowiedź Zamawiający wymaga zaoferowania jednej kontroli międzynarodowej w ciągu roku dla pakietu 8.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 18.03.2021 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.