WCPiT/EA/381-13/2021 		Poznań, 2021-06-21

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowaniaoudzieleniezamówieniaprowadzonegowtrybiepodstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę wyrobów medycznych do podaży leków

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIA 1:

- Dotyczy projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do umowy:

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyboru przez producenta.

Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji.

Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie.

Uzasadnienie: Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymywaniem dostaw innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości                 i tańszych w zakupie dla dystrybutora pod pretekstem gołosłownych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

- Dot. Pakietu 6, Pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kraników pakowanych po 100 sztuk z przeliczeniem zgodnie z SIWZ.

- Dot. Pakietu 6, Pozycja 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kranika wytrzymałego na ciśnienie 3 Barów. Kraniki te są stosowane we wszystkich procedurach wymagających wytrzymałości na ciśnienie wytwarzane podczas procedur medycznych.

- Dot. Pakietu 7, Pozycja 10.11.12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie strzykawek z NaCl których całkowita pojemność wyrażona jest skalą nominalną znajdującą się na korpusie strzykawki.

Pojemność dla strzykawki

3 ml = 3 ml dla 10 ml = 10 ml itd.

- Dot. Pakietu 7, Poz. 12

Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o dopuszczenie strzykawek 10 ml z przeliczeniem żądanej pojemności łącznej pozycji zgodnie z SIWZ. Z godnie z wiedzą techniczną oraz wytycznymi strzykawka o przekroju strzykawki 10 ml jest gwarantem skutecznego przeprowadzenia procedury spłukiwania. W sytuacji potrzeby nap. przepłukania portów lub cewników PICC producenci zalecają stosowanie minimalnej pojemności 10 ml lub większej czyli nap. 2 X 10 ml.

Strzykawka 20 ml jest unikalnym produktem oferowanym przez ograniczoną liczbę wykonawców co też powoduje ograniczenie konkurencji w sytuacji pozostawienia tej pozycji jak pierwotnie.

- Dot. Pakietu 7, Pozycja. 13

Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o odstąpienie pierwotnych wymogów i dopuszczenie alternatywnego produktu o podanych parametrach :

Łącznik bezigowy z neutralnym przemieszczaniem płynu typu NeutraClear,

- kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip, o długości calkowitej 2,7cm, zabezpieczony od strony podłączenia do wkłucia koreczkiem

- przeznaczony do użytku z urządzeniami do terapii dożylnej i dotętniczej

- silikonowa łatwa do dezynfekcji membrana SplitSeptum, w poliwęglanowym konektorze, która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji

- pomarańczowy pierścień uszczelniający działa jako wskażnik wizualny co daje pewność niezmiennego uszczelnienia po wielokrotnej aktywacji

- prosty i przezroczysty tor przepływu (przepływ laminarny) umożliwia łatwe przepłukiwanie i kontrolę wzrokową procedury

- dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi nie zawiera lateksu, DEHP, metalu

- odporny na ciśnienie do 325 psi (22bary), kompatybilny ze wstrzykiwaczem do środka kontrastującego

- czas użycia 7 dniu lub 600 aktywacji

- wymagany przepływ 140ml/min

- objętość wypełnienia wynosząca 0,05 ml

- pakowany pojedynczo, sterylny.

Odpowiedzi:

ad 1: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Ad 2: Zamawiający dopuszcza.
ad 3:  Zamawiający dopuszcza przeliczenia,  zgodnie z zapisami SWZ pkt XVII ppkt 5

ad 4: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

ad 5 – 7: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane parametry w zakresie objętym pytaniem.

PYTANIA 2:

Pakiet 1 poz. 1:

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do wstrzykiwaczy insulinowych typu "PEN" w rozmiarze 0.33x 12,5 mm  zamiast 0,33 z 12,7 mm.  Długość obu igieł wyrażona w calach jest taka sama i wynosi ½”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane parametry w zakresie objętym pytaniem.

Pakiet 1 poz. 2a:

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł jednorazowych z ostrzem trójpłaszczyznowym w rozmiarach Rozm 0,5x25,  rozm 0,6 x 32 mm zamiast 30 mm (długość obu igieł wyrażona w calach jest taka sama i wynosi 1 ¼” , rozm 0,7x40, rozm 0,8x40, rozm 0,9x40, rozm 1,2x40 według potrzeb zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane parametry w zakresie objętym pytaniem.

Pakiet 1 poz. 2b:

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł jednorazowych w rozmiarze 1.6mmx40mm tego samego producenta co igły w innych rozmiarach

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 1 poz. 2c:

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tępej do bezpiecznego pobierania leków z fiolek 18G, 1,2 x 40mm z otworem centralnym, która chroni przed zakłuciem osobę  pobierająca lek oraz zapobiega defragmentacji korka.

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający  w celu wygodnego i efektywnego pobierania leków z pojemników wielodawkowych o różnej pojemności  oczekuje zaoferowania igieł tępych 18 G 1,2 o długości 25 mm, 40 mm oraz 50 mm w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 6 poz. 1:

1/ Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie kraników trójdrożnych pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe parametry zgodnie z  SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenia,  zgodnie z zapisami SWZ pkt XVII ppkt 5

Pakiet 6 poz. 2:

1/ Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie kraników trójdrożnych pakowanych po 75  szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości,  Pozostałe parametry zgodnie z  SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenia,  zgodnie z zapisami SWZ pkt XVII ppkt 5

Pakiet 6 poz. 1  i 2:

1/ Prosimy Zamawiającego   o wyjaśnienie czy  oczekuje aby  kraniki trójdrożne  miały  podwójne zabezpieczenie pozycji otwarty-zamknięty, tj.  – optyczny i wyczuwalny identyfikator  położenia.  co gwarantuje precyzyjne i lekkie ustawianie wartości przepływów oraz minimalizuje ryzyko niezamierzonego wlewu czy przypadkowego dostania się powietrza do systemu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane parametry w zakresie objętym pytaniem.

Pakiet 6 poz. 2:

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kranik trójdrożny wyposażony był w przedłużacz  o średnicy  4,1 x 2,9 mm, co umożliwia osiągniecie wyższych przepływów podczas  terapii płynowo-lekowej

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 7 poz.1:

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowej  strzykawki  trzyczęściowej  z końcówką Luer-Lock, pojemność 30 ml., logo producenta strzykawki na cylindrze, opakowanie 50 szt.  opakowanie 1 szt. z wyraźnie zaznaczonym  miejscem   otwarcia  (wskaźnik optyczny i wyczuwalny).  Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane parametry w zakresie objętym pytaniem.

Pakiet 7 poz.2:

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowej  strzykawki  trzyczęściowej  z końcówką Luer-Lock, pojemność 10 ml., logo producenta strzykawki na cylindrze,.  opakowanie 1 szt . z wyraźnie zaznaczonym  miejscem   otwarcia  (wskaźnik optyczny i wyczuwalny).  Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane parametry w zakresie objętym pytaniem.

Pakiet 7 poz. 3:

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowej  strzykawki  trzyczęściowej  z końcówką Luer-Lock, pojemność 3 ml., logo producenta strzykawki na cylindrze,.  opakowanie 1 szt . z wyraźnie zaznaczonym  miejscem   otwarcia  (wskaźnik optyczny i wyczuwalny). opakowanie  100  szt.    Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane parametry w zakresie objętym pytaniem.

Pakiet 7 poz. 4 i poz. 5:

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego urządzenia  do pobierania leku z fiolki firmy IcuMedical, specjalizującej się w innowacyjnych urządzeniach dla OIOM-u i onkologii , działającego w systemie zamkniętym,   z kodem ONB, umożliwiającego rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki. Mocowany na fiolkę o średnicy 20mm, zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli i oparów niebezpiecznych, wyrównuje różnicę ciśnień w trakcie rozpuszczania leku do bańki o wielkości 100 ml, podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń. Jałowe, pakowane oddzielnie, kompatybilne z lekami cytostatycznymi.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 7 poz. 6:

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego urządzenia (łącznika) na strzykawkę firmy IcuMedical, specjalizującej się w innowacyjnych urządzeniach dla OIOMu i onkologii, działającego w systemie zamkniętym, z kodem ONB, umożliwiającym  pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie zamkniętym. Urządzenie umożliwia bezpieczne przeniesienie leku w strzykawce i podanie do pojemnika z lekiem, kompatybilne z dowolną strzykawką 3-częściową Luer Lock  kompatybilne z lekami cytostatycznymi , zapewniającego  suche, szczelne połączenia.

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy urządzenie (łącznik na strzykawkę) ma umożliwiać niezależny obrót strzykawki po podłączeniu do leku i możliwość ustawienia skali strzykawki niezależnie od fiolki.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 7 poz. 7

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie zestaw infuzyjny do podaży leków cytostatycznych o długości ok. 200 cm, jak dotychczas stosowane ,pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane parametry w zakresie objętym pytaniem.

Pakiet 7 poz. 9

Prosimy zamawiającego czy przyrządy uniwersalne do butelki i worka  mają być wyposażone w zewnętrzny okrągły filtr  zamykany klapką ułatwiający odpowietrzenie oraz skrzydełka umożliwiające bezpieczne i stabilne wpięcie do pojemnika z płynem infuzyjnym

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 7 poz. 10:

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego roztworu  0,9% NaCl o objętości min. 3 ml, w strzykawce sterylnej z zewnątrz , jak dotychczas stosowane, z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, z  długim korek zamykającym o długości min.12 mm, posiadającym gwintowane przedłużenie  zamykającym wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegającym przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. z tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do cewnika, specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki zgodny z normą ISO 7886-1 , gotowa do użycia  bez konieczności odblokowywania tłoka, , klasa IIb.sterylizowana radiacyjnie  Okres ważności min. 24 m-ce .

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 7 poz. 11:

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego roztworu 0,9% NaCl o objętości min. 10  ml, w strzykawce sterylnej z zewnątrz, jak dotychczas stosowane , z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, z  długim korek zamykającym o długości min.12 mm, posiadającym gwintowane przedłużenie  zamykającym wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegającym przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki.  z tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do cewnika, specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki zgodny z normą ISO 7886-1 , gotowa do użycia  bez konieczności odblokowywania tłoka, , klasa IIb.sterylizowana radiacyjnie  Okres ważności min. 24 m-ce .

. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 7 poz. 12:

/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego roztworu 0,9% NaCl o objętości min. 20  ml, w strzykawce sterylnej z zewnątrz , jak dotychczas stosowane z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, z  długim korek zamykającym o długości min.12 mm, posiadającym gwintowane przedłużenie  zamykającym wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegającym przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki.  z tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do cewnika, specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki zgodny z normą ISO 7886-1 , gotowa do użycia  bez konieczności odblokowywania tłoka, , klasa IIb.sterylizowana radiacyjnie  Okres ważności min. 24 m-ce .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki o pojemności  20ml oraz strzykawki o pojemności 10ml – z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet 7 Poz.10,11,12

1/Prosimy Zamawiającego  o wyjaśnienie czy strzykawka ma być gotowa do użycia  bez konieczności odblokowywania tłoka, potwierdzone w instrukcji  użycia -jak dotychczas stosowane

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

2/Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na cylindrze ma być dodatkowe oznaczenie zawartej objętości roztworu (piktogram) i oznaczenie o zgodności z USP.

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 7 poz.15:

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza do podawania leków cytostatycznych i przeciwciał monoklonalnych z filtrem 0,2 mikrona w linii; może być stosowany z pompami, długość zestawu 25 cm, objętość wypełnienia 2,9 ml, średnica drenu 2,5 mm, wbudowany w linię filtr infuzyjny o powierzchni 10cm2,

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane parametry w zakresie objętym pytaniem.

PYTANIA 3:

Pakiet nr 2, poz. 1, 2, 3

Proszę o dopuszczenie:

Przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z medycznego PVC.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 2, poz. 1

Proszę o dopuszczenie:

Przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem o długości wyłącznie 180 cm.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 2, poz. 1, 3

Proszę o dopuszczenie:

Przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem o długości wyłącznie 150 cm.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 2, poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z nazwą importera (i jednocześnie dostawcy przyrządu) bezpośrednio na przyrządzie oraz nazwą producenta na op. jednostkowym? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez opaski stabilizującej dren?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopszcza.

Pakiet nr 2, poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuszcza przyrządy bez opcji łącznika dodatkowej iniekcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza..

Pakiet nr 2, poz. 4, 5

Proszę o odstąpienie od wpisania strzykawek w menu pomy i dopuszczenie strzykawek kompatybilnych z pompami.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 2, poz. 6, 7

Proszę o dopuszczenie przedłużaczy wyłącznie o dł. Drenu 150 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopszcza.

Pakiet 6, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kranika o wytrzymałości 4-4,5 bara. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 28.06.2021 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do  27.07.2021 roku.

Zamawiający publikuje zmodyfikowaną instrukcję SKE pod nazwą: „21.06.2021r. Zalacznik nr 2 formularz cenowy_opz”