## Załącznik nr 1
ZAŁĄCZNIK NR 1
PAKIET nr 1 ( CPV 33141323-0; 33190000-8 )
Igły do biopsji, szczypce, szczoteczki cytologiczne bronchoskopowe
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Igła Wanga do transbronchialnej biopsji aspiracyjnej cytologiczna pojedyncza. Średnica igły 22G, dł. igły 13mm, dł. robocza min. 130mm. Średnica robocza do kanału 2,0 mm. Kateter z igłą zabezpieczony metalową tulejką osłaniającą ostrze igły i zabezpieczający kanał roboczy przed przebiciem. Jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, sterylna. | szt. | 250
2. | Igła Wanga do transbronchialnej biopsji aspiracyjnej histologiczna podwójna do rejonów centralnych. Średnica igły zewnętrznej 19G oraz wewnętrznej 21G, dł. igły zewnętrznej 15 mm oraz wewnętrznej 13 mm, długość robocza min. 130 cm, średnica robocza do kanału 2,0 mm. Kateter z igłą zabezpieczony metalową tulejką osłaniającą ostrze igły i zabezpieczający kanał roboczy przed przebiciem. Jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, sterylna. | szt. | 30
3. | Szczoteczki cytologiczne bronchoskopowe jednorazowego użytku, śr. 1,8 mm, zakończone metalową kulką, sterylne, w osłonce, dł. min. 120 cm. | szt. | 1500
4. | Szczypce biopsyjne do gastroskopu, jednorazowego użytku, dł. 140-150 cm | szt. | 20
5. | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe jednorazowego użytku, śr. max. 1,8 mm i śr.max. 2,2 mm wg potrzeb zamawiającego. | szt. | 1500
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 2 ( CPV 33141620-2 )
Zestaw do konikotomii
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Zestaw do konikotomii metodą Seldingera, typu Mini-Trach, zawierający specjalnie zabezpieczony skalpel, cewnik do odsysania 10F o dobrym poślizgu, igła Tuchy 16G, 2 cm do przekłucia stożka sprężystego krtani, strzykawka 10 ml, elastyczna prowadnica o długości 50 cm, zaoblone rozszerzadło o dł. 7 cm, zaoblony prowadnik ułatwiający wprowadzenie kaniuli, wykonana z silikonowego PCW kaniula Blue Line o średnicy wewnętrznej 4 mm, łącznik 15 mm, tasiemki do przytwierdzenia kaniuli do szyi. | szt. | 2
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 3 ( CPV33141320-9; 33141323-0)
Igła do EBUS
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Jednorazowe igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA); długość narzędzia 700 mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40 mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20 mm; średnica ostrza igły 22G; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 1,8 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0 mm; na końcówce ostrza igły znajdują się otworki, które wzmacniają echo; wewnątrz narzędzia znajduje się wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniający stałą drożność igły; posiada regulację wysunięcia osłonki (pokrętło) oraz suwak-slider regulujący stopień wysunięcia igły; na części sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły; posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20 mm; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki; igła współpracuje z endoskopami ultradźwiękowymi, w których kierunek skanowania ultradźwiekowego jest równoległy do kierunku wprowadzania; | op. | 10 |  |  |  |  | 0
1 opakowanie zawiera: 5 sterylnych gotowych do użycia igieł do biopsji aspiracyjnej.
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 4 ( CPV 33100000-1; 331400000-3; 33141620-2)
Rurki dooskrzelowe, intubacyjne, tracheostomijne, opaski do rurek
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z ufiksowanym na stałe przezroczystym uchwytem mocującym z naniesionym rozmiarem i nazwą producenta, wyposażona w prowadnicę, sterylna, pakowana w sztywne opakowanie pojedyncze. Rozmiar od 6 do 9 według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 40
2. | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem, silikonowana; sterylna; dwa mankiety niskociśnieniowe, wysokoobjętościowe; linia RTG na całej długości; miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu; wyposażona w prowadnicę oraz dwie tasiemki mocujące; baloniki kontrolne znakowane rozmiarem rurki; bez lateksu i ftalanów. Rozmiary od 5 do 10 w wersji ze stałym lub ruchomym szyldem według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 20
3. | Rurka intubacyjna zbrojona, silikonowana, z prowadnicą w środku, metalowa spirala wzmacniająca zatopiona w ściance rurki na całej długości do łącznika (łącznik 15 mm), dwa oznaczenia głębokości nad mankietem w postaci dwóch pełnych pierścieni. Rozmiar od 5 do 8,5 według potrzeb zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 130
4. | Rurki dooskrzelowe, silikonowane, bez ftalanów, lewostronne sterylne z dwoma niskociśnieniowymi mankietami: tchawiczym i oskrzelowym; dla łatwej identyfikacji mankiet oskrzelowy: światło proksymalne i oskrzelowy balonik kontrolny oznaczone tym samym kolorem, przezroczysty mankiet tchawiczy, spoczynkowo ściśle przylegający do rurki. Linia rtg na całej długości. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. Rozmiary 28, 32, 35, 37, 39, 41 według potrzeb zamawiającego. | szt. | 568
5. | Rurki dooskrzelowe, silikonowane, prawostronne sterylne z dwoma niskociśnieniowymi mankietami: tchawiczym i oskrzelowym; dla łatwej identyfikacji mankiet oskrzelowy: światło proksymalne i oskrzelowy balonik kontrolny oznaczone tym samym kolorem, przezroczysty mankiet tchawiczy, spoczynkowo ściśle przylegający do rurki; Linia RTG na całej długości. Rurka ma być w zestawie z zestawem złączy. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. Rozmiary 28, 32, 35, 37, 39, 41 według potrzeb zamawiającego. | szt. | 423
6. | Rurki dooskrzelowe jednokanałowe, silikonowane, prawostronne sterylne z dwoma niskociśnieniowymi mankietami; otwór Murphy,ego o zaokrąglonych krawędziach; gładkie ścianki rurki ułatwiające stosowanie cewnika do odsysania; gładkie zakończenia rurki oraz połączenie mankietów z rurką; linia RTG na całej długości; prowadnica pokryta tworzywem medycznym; podziałka centymetrowa; baloniki kontrolne znakowane rozmiarem rurki; bez letaksu i ftalanów. Rurki mają być w zestawie z 2 łącznikami kątowymi podwójnie obrotowymi z podwójnym portem oraz cewnikami do kontrolowanego odsysania. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. Rozmiary 6,5 - 8,5 według potrzeb zamawiającego. | szt. | 10
7. | Rurki dooskrzelowe jednokanałowe, silikonowane lewostronne sterylne z dwoma niskociśnieniowymi mankietami; gładkie ścianki rurki ułatwiające stosowanie cewnika do odsysania; gładkie zakończenia rurki oraz połączenie mankietów z rurką; linia RTG na całej długości; prowadnica pokryta tworzywem medycznym; podziałka centymetrowa; baloniki kontrolne znakowane rozmiarem rurki; bez letaksu i ftalanów. Rurki mają być w zestawie z 2 łącznikami kątowymi podwójnie obrotowymi z podwójnym portem oraz cewnikami do kontrolowanego odsysania. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. Rozmiary 6,5 - 8,5 według potrzeb zamawiającego. | szt. | 10
8. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnienieniowym i otworem Murphy,ego, z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na baloniku kontrolnym; wykonane z termoczułego PCV, silikonowane. Rozmiary 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; według potrzeb zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 460
9. | Rurka dooskrzelowa tracheostomijna lewa. Długości 7-9 cm, silikonowana, wykonana z termoplastycznego PCV, linia RTG na całej długości, ruchoma ramka umożliwiająca regulacje długości. Rozmiary 35, 37,39 według potrzeb zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 7
10. | Rurka dooskrzelowa tracheostomijna prawa. Długości 7-9 cm, silikonowana, wykonana z termoplastycznego PCV, linia RTG na całej długości, ruchoma ramka umożliwiająca regulacje długości. Rozmiary 35, 37,39 według potrzeb zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 7
11. | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu, silikonowana, ze stałym lub ruchomym przezroczystym szyldem, mankiet w kształcie walca, dwie tasiemki mocujące w opakowaniu, boczny dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem z zatyczką (stożkowa końcówka Luer) umożliwiającym podłączenie urządzeń ssących. Rozmiary 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 wg potrzeb zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 25
12. | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu, silikonowana, z mankietem niskociśnieniowym wysokoobjętościowym w kształcie walca, balonik kontrolny znakowany rozmiarem, boczny dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem z zatyczką (stożkowa końcówka Luer) umożliwiającym podłączenie urządzeń ssących. Rozmiary 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 wg potrzeb zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 130
13. | Łącznik do rurek dooskrzelowych jednorazowy - zestaw złączy do rurek dooskrzelowych; dwa kominki z podwójnym portem, zaciski na obu ramionach wykonanych z silikonu, sterylne, jednorazowego użytku. | szt. | 470
14. | Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem ekstra długa. Rurka z ruchomym szyldem, wygięta w łuk, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, bez ftalanów, bez lateksu, wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej oraz ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Rurka dostępna w opcji z mankietem niskociśnieniowym lub bez. Skrzydełka szyldu, miękkie, gładkie i przezroczyste. W zestawie prowadnica do rurki oraz 2 tasiemki mocujące. Rozmiary 6,0 - 10,0 w długości min. 155 mm dla każdego rozmiaru. Rurka sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. | szt. | 3
15. | Prowadnice z materiału o właściwościach poślizgowych, skalowane co 1 cm; do trudnych intubacji, sterylne, jednorazowe, dł. 60-100 cm.; rozmiary 3,3 do 5 mm wg potrzeb zamawiającego. | szt. | 80
16. | Opaska do rurek tracheostomijnych, wykonana z miękkiego, delikatnego materiału, możliwość regulacji długości, jednorazowego użytku. | szt. | 650
17. | Opaska do rurek intubacyjnych, wykonana z miękkiego, delikatnego materiału, możliwość regulacji długości, jednorazowego użytku. | szt. | 350
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 5 ( CPV 33141642-2; 33141640-8; 33141600-6; 33141620-2 )
Zestawy do drenażu, dreny, pojemniki do pobierania wydzieliny, łączniki, końcówki do odsysania, maski anestetyczne, filtry oddechowe
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, czterokomorowy, pracujący bezgłośnie, z mechanicznym regulatorem (pokrętłem regulującym siłę ssania) pozwalającym na stały monitoring ciśnienia śródpłucnego; posiadający bezigłowe porty do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej; w całości przezroczysty. | szt. | 700
2. | Dren jałowy do odsysania pola operacyjnego z dwoma rozszerzeniami. Przezroczysty dren z rozszerzeniami przeźroczystymi, opakowanie podwójne - folia, papier. Długość 180 cm, średnica wewnętrzna 7 mm. | szt. | 1300
3. | Dren jałowy do odsysania pola operacyjnego z dwoma rozszerzeniami. Przezroczysty dren z rozszerzeniami przeźroczystymi, opakowanie podwójne - folia, papier. Długość 220 cm, średnica wewnętrzna 7 mm. | szt. | 700
4. | Pojemnik do systemu ssącego o pojemności 2 l jednorazowy; z pokrywą z szerokim portem do pobierania próbek (min. 28 mm); ze skalą do precyzyjnego określenia zapełnienia na wyznaczonym polu i łącznikiem do podłączenia pacjenta i próżni. | szt. | 672
5. | Pojemnik do systemu ssącego o pojemności 2 l wielorazowy, ze skalą do precyzyjnego określenia zapełnienia minimum co 100 ml, z uchwytem do mocowników, bez dodatkowych przyłączy, z polietylenu. Wysokość max. 23 cm, średnica 14,5 cm. UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na swój koszt uchwytów do pojemników w ilości określonej przez Zamawiającego. Uchwyt powinien powodować stabilne mocowanie na ramie łóżka lub szynie Modura. | szt. | 38
6. | Wkład workowy jednorazowy. Jednorazowe wkłady workowe o pojemności 2 l (do wielorazowych pojemników); worek na stałe połączony z pokrywą zawierającą wewnętrzny filtr hydrofobowy automatycznie odcinajacy ssanie po napełnieniu się wkładu jak i filtr antybakteryjny, z minimum jednym uchwytem do demontażu wkładu po jego napełnieniu.W pokrywie króćce pozwalające na bezpośrednie przyłączenie standardowego drenu balonowego, otwór o średnicy min. 28 mm do wsypania proszku żelującego. | szt. | 480
7. | Dren balonowy uniwersalny, średnica wew. 6 mm, długość 50 m, wykonany z przezroczystego elastycznego materiału, poszerzenia przekroju w odstępach co 90 cm, bez linii przewodzącej. | op. | 280
8. | Łącznik prosty schodkowy, do drenów o śr. wew. od 8-14 mm, sterylny. Kompatybilny z drenami z pozycji 2, 3, 7. | szt. | 1500
9. | Łączniki Y do drenów o śr. wew. 6 - 13 mm, sterylny. | szt. | 100
10. | Łącznik prosty do drenów o śr. wew. 5 - 11mm, niesterylny. | szt. | 25
11. | Końcówka do odsysania z pola operacyjnego, zagięta (typ Yankauer) o śr. wew. 7,3 mm, długości 25 cm, sterylna. | szt. | 1000
12. | Pojemnik do pobierania wydzieliny z oskrzeli. Probówka 40ml | szt. | 950
13. | Zestaw do jejunostomii, cewnik poliuretanowy z linią rtg, z systemem mocowania do skóry, dwa mandryny wprowadzające z rozrywalnymi kaniulami, z dwiema strzykawkami o pojemności 3 ml, długość cewnika 80 cm; sterylny, rozmiar Ch-8. | szt. | 9
14. | Przewód oddechowy do respiratora typ TRILOGY do nieinwazyjnej, mechanicznej wentylacji płuc. | szt. | 100
15. | Maska anestetyczna z wstępnie wypełnionym mankietem powietrznym o anatomicznym kształcie zapewniającym wygodne i pewne niskociśniśnieniowe uszczelnienie. Zawór w części ustnej maski umożliwiający dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Mankiet i korpus przezroczyste, wykonane z PCV, bez ftalanów. Opakoawanie kodowane kolorystycznie. Biologicznie czyste. 6 rozmiarów w zależności od potrzeb zamawiajacego. | szt. | 1200
16. | Rurka ustno-gardłowa Guedela; jednorazowa, sterylna; pakowana pojedynczo; kodowana kolorystycznie. Rozmiary 0/5 - 6 cm, 2/7 cm, 3/8 cm, 4/9 cm, 5/10 cm, 6/12 cm wg potrzeb zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 1546
17. | Filtr oddechowy antybakteryjno-wirusowy elektrostatyczny dla dorosłych, zakres obj. oddech. 150 - 1200 ml, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny, skuteczność filtracji 99,999%, przestrzeń martwa 50 - 52 ml, opór 2,7 cm przy 60 l/min, waga 28 - 30 g, skuteczność nawilżania min. 33 mg H2O/L przy Vt 500 ml. | szt. | 2200
18. | Filtr oddechowy antybakteryjno-wirusowy elektrostatyczny, bez wymiennika, dla dorosłych, zakres obj. oddech. 150 - 1200 ml, skuteczność filtracji 99,999%, przestrzeń martwa 35 - 37 ml, opór 2,1cm przy 60 l/min, waga 19 - 21g. | szt. | 2100
19. | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią, ze zintegrowanym złączem O2, sterylny, ze zbiornikiem na wydzielinę, wydajność nawilżania min. 28 mg H2O/l, przestrzeń martwa 15 - 17 ml, waga 8 - 10 g, opór przepływu 1,8 cm H2O dla 60l/min; centralnie umiejscowiony port do odsysania. | szt. | 550
20. | Łącznik między pacjentem a rurami do respiratora, karbowany, z gumową zatyczką do odsysania i samouszczelniającym portem do bronchoskopii, z podwójnie obrotowym złączem kątowym, sterylny, jednorazowy z możliwością regulowania długości w zakresie 7 - 16 cm. | szt. | 625
| * Pozycje 1-11 od jednego producenta w celu zachowania kompatybilności. | [5 empty] | wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 6 ( CPV 33157100-6; 33157000-5; 33141620-2 )
Maski tlenowe i obwody oddechowe
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Zestaw do obwodu oddechowego do respiratora, składający się z nebulizatora o pojemności 10 ml (skalowany co 2 ml), drenu tlenowego 1,8 m, ustnika, złączki T. Końcówki złączki T kompatybilne z filtrami oddechowymi i łącznikiem karbowanym . | szt. | 200
2. | Kompletny układ oddechowy 22 mm do respiratora; długość 1,6 m; do pasywnego nawilżania z odłączalną gałęzią. | szt. | 40
3. | Maska tlenowa typu Eco dla dorosłych z drenem 2,1 m, maska wykonana z polipropylenu (pozbawiona PVC, ftalanów); sztywny, lekki korpus pozbawiony elementów metalowych (przyjazny środowisku MRI) , niemożliwe odkształcenie maski; szczelnie przylegający miękki mankiet uszczelniający dostosowujący się do różnej wielkości twarzy, dopasowujący się do anatomicznego kształtu. Dolna krawędź maski posiada profil podwójnego podbródka. Maska posiada regulację obwodu głowy, umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy. Mikrobiologicznie czysta, pakowana pojedynczo. | szt. | 150
4. | Maska tlenowa do podawania wysokich stężeń tlenu, bez oddechu zwrotnego, dla dorosłych, wykonana z polipropylenu, bez PCV, nie zawiera ftalanów, nie zawiera lateksu (oznakowane międzynarodowym symbolem „latex free” opakowanie jednostkowe): - posiada rezerwuar tlenu - część nosowa jest wyprofilowana – nie posiada blaszki; - posiada termoplastyczny, elastomerowy, uszczelniający, bezciśnieniowy mankiet ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą (profil podwójnego podbródka); - mocowanie maski odbywa się za pomocą gumki z możliwością regulacji; - w zestawie z maską znajduje się dren o długości 2,1 m i przekroju gwiazdkowym zapewniającym drożność. | szt. | 600
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 7 ( CPV 33141642-2; 33141600-6 )
Zestawy do drenażu, pojemniki do pobierania wydzieliny
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Wkład jednorazowy 2000 ml - uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez koniecznosci wciskania wkładu na kanister, posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port 7,2/12 mm, dający możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach ), pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25 mm do wsypania proszku żelującego w saszetkach, wkład wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, uchwyt pętlowy oraz zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV. | szt. | 720
2. | Pojemnik wielorazowy z uchwytem do mocowania o pojemności 2000 ml- przezroczysty, wyskalowany w ml, skala z 3 stron widziana z każdej perspektywy, wyposażony w zintegrowany zaczep 30 mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura, wyposażony w zintegrowany wymienny króciec do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączenia drenu ssącego od kanistra lub pokrywy wkładu przy jego wymianie, odporny na mycie w temp. 85oC i sterylizację w autoklawie w temp. 121oC. UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na swój koszt uchwytów do pojemników w ilości określonej przez Zamawiającego. Uchwyt powinien powodować stabilne mocowanie na ramie łóżka lub szynie Modura. | szt. | 30
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 8 ( CPV 33141642-2; 33141600-6)
Zestawy do drenażu, pojemniki do pobierania wydzieliny
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Wkład o poj. 2000 ml posiada w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny (także do zabiegów ortopedycznych), gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wyposażony w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną oraz w szeroki port do aplikowania środka żelującego w saszetkach; posiada dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu oraz szeroki port. Ochrona przeciwbryzgowa przed wcześniejszym zamknięciem filtra (oraz zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta) następuje dzięki wewnętrznemu wyprofilowaniu w postaci zastawki plastikowej dzielącej od spodu pokrywę na trzy komory. Wkłady się same zasysają i uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu, wymiana wkładów po odłączeniu drenu ssania z pokrywy wkładu, bez odłączania od źródła ssania | szt. | 1800
2. | Pojemnik wielorazowy, kompatybilny z oferowanymi wkładami (2000 ml), ze skalą pomiarową (widoczna z dwóch stron), z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp. 121o.C, wyposażone w zaczep do mocowania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na swój koszt uchwytów do pojemników w ilości określonej przez Zamawiającego. Uchwyt powinien powodować stabilne mocowanie na ramie łóżka lub szynie Modura. | szt. | 30
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 9 ( 33140000-3 )
Rurki tracheostomijne z wkładem wymiennym
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Rurki tracheostomijne z wymiennym wkładem wykonane z polietylenu przeznaczone do stosowania u chorych po całkowitym lub częściowym usunięciu krtani, w leczeniu zmian chorobowych wywołanych dusznością krtaniową, podczas nowotworów krtani i gardła dolnego, w przypadku obrzęku i uniedrożnienia drogi oddechowej. W skład zestawów rurek wchodzą nastepujace elementy składowe: 1) rurka wewnętrzna łukowato wygięta i stożkowo zbieżna, zamocowana w sposób trwały na kołnierzu, rurka może mieć otwór w środkowej części na łuku lub być bez otworu (według potrzeb zamawiającego); 2) rurka wewnętrzna z pierścieniem ułatwiającym jej swobodne wyciąganie, może mieć otwór/otwory w środkowej części na łuku (według potrzeb zamawiającego); 3) kapturki zabezpieczające rurkę przed wypadnięciem oraz dodatkowo: kapturek zwykły z płytką wewnątrz i pierścieniem blokującym, ułatwiającym wtórne wykształcenie mowy; kapturek osłonowy (zmieniający kierunek wdychanego i wydychanego powietrza), kapturek osłonowy z kratką (zabezpieczający przezd wpadaniem ciał obcych); 4) zatyczka (umożliwiająca naukę oddychania naturalnym torem oddechowym); 5 ) tasiemka mocująca. | szt. | 20 | 112
Rozmiary od 5 do 12 w długościach od S-60 mm do LL-130 mm oraz zestawy rurek według potrzeb zamawiającego.
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 10 ( CPV 33141620-2; 33141642-2; 33141323-0 )
Zestawy do tracheostomii , zastawka, zestawy do drenażu
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Zastawka Heimlicha z zaworem jednokierunkowym chroniącym przed powrotem odessanego płynu, zakończona obustronnie łącznikiem schodkowy umożliwiającym połączenie z workiem i drenem od pacjenta, w zestawie z workiem (z wbudowanym filtrem) o pojemnści 600 ml wyskalowanym co 50 ml (w przedziale do 50 ml co 10 ml ) i z drenem łączacym worek z zastawką długości min. 50 cm. | szt. | 20
2. | Zestaw do tracheostomii przeskórnej metodą bezkrwawą (Griggsa) bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Bez peanu. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiajacej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiar 7 i 8 wg potrzeb zamawiającego. | szt. | 30
3. | Zamknięty system do drenażu grawitacyjnego: worek 600 ml z zastawką płytkową, kranikiem spustowym, wyskalowany w zakresie 0 - 100 ml co 25 ml i w zakresie 100 - 600 ml co 100 ml; zintegrowany z workiem dren 100 cm; 100% silikon; wtopiona linia RTG; perforowanie eliptycznymi otworami. Rozmiary 15, 18, 20, 24, 28 wg potrzeb zamawiającego. Pakowane po 10 szt. | op. | 45
4. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, jednokomorowy z rurką i drenem łączącym. Pakowany pojedynczo. | op. | 64
5. | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą typu Veressa; Ch 12. | szt. | 5
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 11 ( CPV 33141620-2; 33141600-6; 33141642-2 )
Zestaw do drenażu-pojemniki , dreny
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Nietłukący jednorazowy wyskalowany kanister do drenażu elektronicznego typu Thopaz do zbierania wydzieliny, sterylny, wykonany z polipropylenu, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatnie ciśnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 0,8 l. Pakowany po 6 szt. | op. | 130
2. | Jednorazowy dren dwukanałowy (dren pomiarowy i dren pacjenta) wykonany z PCV, wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, z końcówką pojedynczą, dł. 1,5 m, śr. 5 mm. Pakowany po 10 szt. | op. | 90
3. | Jednorazowy dren dwukanałowy (dren pomiarowy i dren pacjenta) wykonany z PCV, wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, z końcówką podwójną, dł.1,5 m, śr.5 mm. Pakowany po 10 szt. | op. | 10
4. | Nietłukący jednorazowy wyskalowany kanister do drenażu elektronicznego typu Thopaz do zbierania wydzieliny, sterylny, wykonany z polipropylenu, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatnie ciśnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 0,3l. Pakowany po 12 szt. | op. | 70
5. | Uszczelka do ssaka typu Thopaz. | szt. | 10
6. | Zatyczka do drenu typu Thopaz. | szt. | 20
7. | Wkłady jednorazowe 2,5 l kompatybilne ze zbiornikami 2,5 l z trwale dołączoną pokrywą, wyposażone w dwa uchwyty do wygodnego demontażu w kształcie pętli o szerokości 9,5 cm umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne, uszczelnianie automatyczne po zamontowaniu wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący z zastawką zapobiegajacą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, ze zintegrowanym filtrem oraz z ochroną przeciwbryzgową chroniącą filtr. | szt. | 30
8. | Filtr antybakteryjny o właściwościach hydrofobowych montowany bezpośrednio na zbiorniku zabezpieczajacym z końcówkami typu Medela. | szt. | 10
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 12 ( CPV 33141323-0 )
Igła do biopsji przezoskrzelowej
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Igła wykonana z nitinolu - sprężysta, giętka, odporna na deformacje, zagięcia i załamania, na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS. Mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, regulowana długość osłonki igły i długość wysunięcia igły, średnica igły: 19G, | szt. | 2
2. | Igła wykonana ze stali kobaltowo - chromowej na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS. Osłonki igły o średnicach, zależnych od średnicy igły. Zaokrąglone końcówki osłonki. Mandryn wykonany z nitinolu,wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, regulowana długość osłonki igły i długość wysunięcia igły, średnica igły: 25/22/19 G wg potrzeb zamawiającego | szt. | 10
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 13 ( CPV 33190000-8 )
Zaworki ssące i biopsyjne
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1 | Zaworki ssące do bronchoskopu, jednorazowe, sterylne opak. a 20 sztuk | op. | 3
2 | Zaworki biopsyjne sterylne, jednorazowe op.a 20 szt. | op. | 3
3 | Szczoteczki jednorazowe do BW- 411B a 50 szt. | op. | 1
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 14 ( CPV 33190000-8 ) Ustniki do endoskopii
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Ustniki do endoskopii rozm. 20-22 mm x 23-27 mm z gumką regulowaną, bez lateksu, pakowane pojedynczo. | szt. | 5250
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 15 ( CPV 33141323-0 )
Igła do biopsji przezoskrzelowej
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Igła do biopsji przezoskrzelowej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS) dostosowana do aparatów firmy Pentax, mocowanie do aparatu nie wymagające użycia adaptera, średnica igły 22 G, igła oraz sztylet wykonane z nitinolu, regulowany zakres wysunięcia osłonki rękojeści 67-71 cm, średnica teflonowej osłonki 1,8 mm, długość wysunięcia igły max. 4 cm. Regulacja długości wysunięcia igły oraz osłonki bez użycia śrubek, blokowanie wysunięcia igły i cewnika odbywa się za pomocą dwóch pierścieni obracających się wokół rękojeści. W opakowaniu strzykawka podciśnieniowa o pojemności 20ml. | szt. | 510
lub igła biopsyja ultrasonograficzna do aparatu EBUS firmy Pentax o wysokiej rozdzielczości HDFNA, przeznaczona do celowanego pobierania próbek zmian podśluzówkowych i zewnątrzściennych w obrębie lub obok drzewa tchawiczo-oskrzelowego lub przewodu pokarmowego przez kanał roboczy endoskopu ultrasonograficznego; Igła 22G ze specjalnymi wgłębieniami wspomagającymi widoczność, posiada numeryczną identyfikację rozmiaru na rękojeści, dł. 45 mm, przedłużenie 0 - 5 cm, wykonana ze stali nierdzewnej, ścięta; mandryn wykonany z nitinolu, zakończenie mandrynu ścięte na równo z igłą. Koszulka PEEK umożliwiajaca lepszą punkcyjność i dokładne pozycjonowanie podczas zabiegu, średnica koszulki 4,1 Fr dł. 744 mm, regulacja koszulki 0-3 cm. Strzykawka próżniowa o poj. 10ml z dwiema blokadami tłoczka. Regulacja wysunięcia igły i osłonki za pomocą pokręteł. Naturalnie wyprofilowany uchwyt zapewnia precyzyjną ochronę nad igłą. Pokrętło zabezpieczające i blokujące. Znacznik referencyjny „zero” zapewnia całkowite wycofanie igły do koszulki. Minimalny kanał roboczy 2,0 mm. Pakowana pojedynczo.
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 16 ( CPV 33190000-8 )
Akcesoria do endoskopii jednorazowe
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Zawór ssący jednorazowego użytku do bronchoskopów giętkich typu Pentax EB19-J10, korpus zaworu trwale połączony ze sztywnym, ok. 6- centymetrowej długości przyłączem rurki ssaka spasowanym z łożem w rękojeści endoskopu. | szt. | 1100
2. | Szczotki do mycia kanałów roboczych bronchoskopów oraz EBUS, jednorazowe, jednostronne, cewnik teflonowy dł. 720 mm, śr. 1,45 mm, śr. włosia 3,0 mm. | szt | 3000
3. | Szczotki do mycia kanałów roboczych gastroskopów, jednorazowe, dł. min. 230 cm, śr. 1,8 mm, śr. włosia 6,0mm | szt. | 500
4. | Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku, gastroskopowe. Łyżeczki owalne z okienkiem, z kolcem lub bez, śr. osłonki 2,3 mm. Dł. narzędzia 160 cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. Możliwość otwierania i zamykania łyżeczek bez względu na stopień podgięcia endoskopu. Min. śr. kanału roboczego 2,8 mm. | szt. | 200
5. | Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku, kolonoskopowe. Łyżeczki owalne z okienkiem, z kolcem lub bez, śr. osłonki 2,3 mm. Dł. narzędzia 230 cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. Możliwość otwierania i zamykania łyżeczek bez względu na stopień podgięcia endoskopu. Min. śr. kanału roboczego 2,8 mm. | szt, | 150
6. | Szczotki krótkie jednorazowe do mycia gniazd zaworów bronchoskopów, dwustronne, główki o średnicy 14 mm oraz 6 mm. | szt. | 1000
wartość podatku VAT ogółem