FORMULARZ OFERTOWY

NA

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH

Z ZAKRESU

BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

W WIELKOPOLSKIM CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII

| # D A N E O F E R E NTA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### OFERENT ### Nazwa oferenta zgodnie ### z dokumentem rejestracyjnym |  |  |  |  |  |  |
| ### Osoba/y ### Uprawniona/e ### do reprezentowania |  |  |  |  |  |  |
| ### Forma Organizacyjna |  |  |  |  |  |  |
| Adres siedziby firmy: Kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer |  |  |  |  |  |  |
| Numer telefonu: |  |  | Fax: |  | e-mail: |  |
| Wpisu do właściwego rejestru | Nr |  |  | Data rejestracji |  | Oznaczenie organu dokonującego wpisu |
| Wpisu do właściwego rejestru | Nr |  |  | Data rejestracji |  | Oznaczenie organu dokonującego wpisu: |

........................................................

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK OFERTOWY

SZPITAL W LUDWIKOWIE

| L.p | Rodzaj badania | Szacunkowa ilość badań w miesiącu | kwota należności za 1 badanie | kwota należności za określoną ilość badań miesięcznie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | badanie głowy z kontrastem | 5 |  |  |
| 2 | badanie głowy bez kontrastu | 3 |  |  |
| 3 | badanie jamy brzusznej z kontrastem | 10 |  |  |
| 4 | badanie jamy brzusznej bez kontrastu | 3 |  |  |
| 5 | badanie miednicy z kontrastem | 3 |  |  |
| 6 | badanie miednicy bez kontrastu | 3 |  |  |
| 7 | badanie klatki piersiowej z kontrastem, badanie HRCT płuc spiralne z kontrastem | 30 |  |  |
| 8 | badanie klatki piersiowej bez kontrastu, badanie HRCT bez kontrastu | 15 |  |  |
| 9 | badanie kl. Piersiowej w kierunku zatorowości (program naczyniowy) | 15 |  |  |
| 10 | badanie inne z kontrastem | 4 |  |  |
| 11 | badanie inne bez kontrastu | 3 |  |  |
| 12 | biopsja pod kontrolą KT | 3 |  |  |
| 13 | badanie kręgosłupa z kontrastem | 3 |  |  |
| 14 | badanie kręgosłupa lędźwiowego bez kontrastu | 5 |  |  |
| 15 | badanie kręgosłupa lędźwiowego z kontrastem | 3 |  |  |
| 16 | badanie zatok z kontrastem | 3 |  |  |
| 17 | badanie zatok bez kontrastu | 3 |  |  |
| 18 | badanie kręgosłupa odcinek szyjny z kontrastem | 3 |  |  |
| 19 | badanie twarzoczaszki z kontrastem | 3 |  |  |
|  |  | 120 | X |  |

Proponowany czas trwania umowy…………………………………………..

.................................

Data i podpis Oferenta

PARAMETRY TOMOGRAFU

Szpital w Ludwikowie

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat TK umożliwiający wykonywanie pełnego zakresu badań klinicznych obejmującego: - badań przesiewowych klatki piersiowej w trybie niskodawkowych przy napięciu 100 kV - badań miąższu płucnego w trybie HRCT - badania klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi badaniami narządów tych obszarów anatomicznych - badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych na odcinku min. do 160 cm, wraz z automatyczną analizą ich przebiegu oraz oceną ilościową wymiarów |  |
|  | Aparat umożliwiający jednocześnie (w trakcie jednego obrotu układu lampa – detektor) uzyskiwanie: - min. 16 nienakładających się warstw akwizycyjnych w trakcie akwizycji aksjalnej - min. 16 nienakładających się warstw akwizycyjnych w trakcie akwizycji spiralnej |  |
|  | Wszystkie elementy zestawu fabrycznie nowe. Rok produkcji – nie wcześniej niż 2018. |  |
|  | Certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego: - deklaracja zgodności - certyfikat CE - wpis do rejestru wyrobów medycznych |  |
|  | Certyfikaty i świadectwa dla konsoli lekarskiej: - deklaracja zgodności - certyfikat CE |  |
|  | Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z (odniesiona do izocentrum) w akwizycji min. 16 warstw submilimetrowych |  |
|  | Obciążenie blatu stołu z zachowaniem pełnej funkcjonalności i pełnej precyzji min. 220kg |  |
|  | Wskaźnik zatrzymania oddechu z odwróconym w kierunku pacjenta wyświetlaczem licznika czasu pozostałego do końca wstrzymania oddechu. |  |
|  | Generator RTG wysokiej częstotliwości o maksymalnej nominalnej mocy 60 kW dostępnej dla pełnego zakresu napięć 80-140 kV. |  |
|  | Maksymalne napięcie lampy RTG używane w protokołach klinicznych 140 kV |  |
|  | Możliwość ustawienia napięcia 100 kV w celu diagnostyki przesiewowej płuc. |  |
|  | Minimalne napięcie lampy RTG używane w protokołach klinicznych 80 (kV) |  |
|  | Minimalny zakres zmian prądu lampy RTG tomografu od 10(mA) do 440(mA) |  |
|  | Pojemność cieplna anody lampy 6,3 (MHU) |  |
|  | Czas najkrótszego skanu dla 16 warstw wykonywanych jednocześnie w trybie spiralnym dla rozdzielczości standardowej oraz wysokiej 0,5 (s) |  |
|  | Liczba warstw uzyskiwanych w jednym obrocie lampy: 32. |  |
|  | Minimalna długość pola badania bez konieczności przekładania pacjenta 170 (cm) |  |
|  | Rozdzielczość niskokontrastowa poniżej 5 mm przy różnicy gęstości 3 HU, dla napięcia 120 kV, określony dla najkrótszego skanu pełnego, mierzony na fantomie CATPHAN 20 cm, przy warstwie 10 mm |  |
|  | Dawka potrzebna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej określonej w pkt wyżej nie większa niż 13,3 mGy |  |
|  | Technologia redukcji artefaktów związana z pochłanianiem fotonów i utwierdzaniem wiązki oraz redukcji artefaktów smugowe wywoływane przez obecność w ciele pacjenta metalowych obiektów np. implantów biodrowych |  |
|  | Możliwość wykonywania badań przy obniżonej dawce promieniowania dla pacjenta |  |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa zmierzona na fantomie CATPHAN przy 0% MTF w dowolnej osi 18,5 (pl/cm) |  |
|  | Rekonstrukcyjny algorytm iteracyjny uwzględniający statystykę fotonową i szum od badanego obiektu, poprawiający jakość obrazu poprzez wielokrotne przetwarzanie danych surowych |  |
|  | Dwukierunkowy intercom dla komunikacji głosowej z pacjentem. |  |
|  | System automatycznego instruktażu głosowego dla pacjenta w języku polskim. |  |
|  | Synchronizacja startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. |  |
|  | Niezależna konsola lekarska działająca przy wyłączonym tomografie. |  |
|  | Pomiary geometryczne (długości/kątów/powierzchni/objętości) |  |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, inne) |  |
|  | Manipulacja obrazem (negatyw, obrót i odbicia lustrzane, powiększone, dodawanie i subtrakcja). |  |
|  | Rekonstrukcyjne MPR (również skośny i krzywoliniowe) |  |
|  | Prezentacja i przetwarzanie 3D: - rekonstrukcje MPR (tick i thin) – w dowolnej płaszczyźnie, przekroje naczyń - edycja 3D - rekonstrukcje VRT – rekonstrukcja naczyń - rekonstrukcje SSD – powierzchniowa z pikseli - rekondstrukcje angio – CT (MinIP i MaxIP) |  |
|  | Automatyczna wizualizacja całego naczynia: przekroje prostopadłe, podłużne, poprzeczne, przebieg naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy. |  |
|  | Automatyczne usuwanie z obrazu struktur kostnych. |  |
|  | Prezentacja układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych. |  |
|  | Ocena zmian ogniskowych w płucach. |  |
|  | Ocena zmian ogniskowych w obrębie tkanki płucnej wraz z automatyczną oceną trendów wzrostu. |  |
|  | Automatyczna identyfikacja zmian ogniskowych śródmiąższowych i przyopłucnych przez program komputerowy. |  |
|  | Ocena drzewa oskrzelowego płuc. |  |
|  | Automatyczna segmentacja prawego i lewego płuca oraz drzewa oskrzelowego. |  |
|  | Automatyczna prezentacja drogi powietrznej oskrzela wraz z rozwinięciem go na płaszczyźnie. |  |
|  | Automatyczny pomiar grubości ścian dróg oddechowych, średnicy światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian. |  |
|  | Automatyczne pomiary ilościowe do oceny POCHP i rozedmy. |  |
|  | Automatyczna segmentacja litych guzów płuc. |  |
|  | Automatyczna segmentacja częściowo litych guzów płuc. |  |
|  | Automatyczna segmentacja nielitych guzów płuc. |  |
|  | Automatyczna, dwugłowicowa strzykawka do podawania kontrastu i roztworu NaCl w trakcie badania tomograficznego |  |
|  | Archiwizacja obrazów w systemie PACS z dostępem on line przez 5 lat oraz dystrybucją badań na oddziały szpitalne. |  |
|  | Archiwizacja opisów w systemie RIS sprzężonym z systemem PACS wraz z możliwością przygotowywania zestawień statystycznych dla potrzeb programów naukowych, przesiewowych i dla NFZ. |  |
|  | Integracja RIS i PACS ze szpitalnym systemem Eskulap, możliwość wykonywamia opisów w badania w oknach systemu Eskulap. |  |
|  | Kopia bezpieczeństwa na taśmach LTO. |  |
|  | Zapis badania TK i opisu oraz programu do odtwarzania na dowolnych PC na płytach CD lub DVD wraz z nadrukiem zawierającym dane pacjenta, datę badania, nazwę i logo Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. |  |
|  | Opis badań pilnych w czasie 12 godzin. |  |
|  | Badania pilne opisywane w systemie teleradiologii 24h. |  |
|  | Dwa zestawy komputerowe z drukarką do wykonywania opisów badań w systemie Eskulap ze stosownymi licencjami dla Eskulapa. |  |
|  | Wyposażenie w konsolę operatora oraz w konsole lekarskie. |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wykonywanie biopsji przezskórnej pod kontrolą TK. |  |

.................................

Data i podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK OFERTOWY

SZPITAL W CHODZIEŻY

| L.p | Rodzaj badania | Szacunkowa ilość badań w miesiącu | kwota należności za 1 badanie | kwota należności za określoną ilość badań miesięcznie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | badanie głowy z kontrastem | 15 |  |  |
| 2 | badanie głowy bez kontrastu | 2 |  |  |
| 3 | badanie jamy brzusznej z kontrastem | 4 |  |  |
| 4 | badanie jamy brzusznej bez kontrastu | 2 |  |  |
| 5 | badanie miednicy z kontrastem | 2 |  |  |
| 6 | badanie miednicy bez kontrastu | 2 |  |  |
| 7 | badanie klatki piersiowej z kontrastem, badanie HRCT płuc spiralne z kontrastem | 220 |  |  |
| 8 | badanie klatki piersiowej bez kontrastu, badanie HRCT bez kontrastu | 35 |  |  |
| 9 | badanie kl. Piersiowej w kierunku zatorowości (program naczyniowy) | 55 |  |  |
| 10 | badanie inne z kontrastem | 5 |  |  |
| 11 | badanie inne bez kontrastu | 2 |  |  |
| 12 | biopsja pod kontrolą KT | 15 |  |  |
| 13 | badanie kręgosłupa z kontrastem | 2 |  |  |
| 14 | badanie kręgosłupa lędźwiowego bez kontrastu | 4 |  |  |
| 15 | badanie kręgosłupa lędźwiowego z kontrastem | 2 |  |  |
| 16 | badanie zatok z kontrastem | 3 |  |  |
| 17 | badanie zatok bez kontrastu | 1 |  |  |
| 18 | badanie kręgosłupa odcinek szyjny z kontrastem | 3 |  |  |
| 19 | badanie twarzoczaszki z kontrastem | 1 |  |  |
|  |  | 375 | X |  |

Proponowany czas trwania umowy…………………………………………..

.................................

Data i podpis Oferenta

PARAMETRY TOMOGRAFU

Szpital w Chodzieży

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat TK umożliwiający wykonywanie pełnego zakresu badań klinicznych obejmującego: - badań przesiewowych klatki piersiowej w trybie niskodawkowych przy napięciu 100 kV - badań miąższu płucnego w trybie HRCT - badania klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi badaniami narządów tych obszarów anatomicznych - badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych na odcinku min. do 160 cm, wraz z automatyczną analizą ich przebiegu oraz oceną ilościową wymiarów |  |
|  | Aparat umożliwiający jednocześnie (w trakcie jednego obrotu układu lampa – detektor) uzyskiwanie: - min. 16 nienakładających się warstw akwizycyjnych w trakcie akwizycji aksjalnej - min. 16 nienakładających się warstw akwizycyjnych w trakcie akwizycji spiralnej |  |
|  | Wszystkie elementy zestawu fabrycznie nowe, Rok produkcji, nie wcześniej niż 2013. |  |
|  | Certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego: -deklaracja zgodności -certyfikat CE -wpis do rejestru wyrobów medycznych |  |
|  | Certyfikaty i świadectwa dla konsoli lekarskiej: - deklaracja zgodności - certyfikat CE |  |
|  | Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z (odniesiona do izocentrum) w akwizycji min. 16 warstw submilimetrowych |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie blatu stołu z zachowaniem pełnej funkcjonalności i pełnej precyzji 180kg +/- 0,25mm |  |
|  | Wskaźnik zatrzymania oddechu z odwróconym w kierunku pacjenta wyświetlaczem licznika czasu pozostałego do końca wstrzymania oddechu. |  |
|  | Generator RTG wysokiej częstotliwości o maksymalnej nominalnej mocy 60 kW dostępnej dla pełnego zakresu napięć 80-140 kV. |  |
|  | Maksymalne napięcie lampy RTG używane w protokołach klinicznych 140 kV |  |
|  | Możliwość ustawienia napięcia 100 kV w celu diagnostyki przesiewowej płuc. |  |
|  | Minimalne napięcie lampy RTG używane w protokołach klinicznych 80 (kV) |  |
|  | Minimalny zakres zmian prądu lampy RTG tomografu od 10(mA) do 440(mA) |  |
|  | Pojemność cieplna anody lampy 6,3 (MHU) |  |
|  | Czas najkrótszego skanu dla 16 warstw wykonywanych jednocześnie w trybie spiralnym dla rozdzielczości standardowej oraz wysokiej 0,5 (s) |  |
|  | Grubość najcieńszej warstwy (dla jednoczesnej akwizycji co najmniej 16 warstw) 0,625 (mm) |  |
|  | Maksymalna długość pola badania bez konieczności przekładania pacjenta 170 (cm) |  |
|  | Rozdzielczość niskokontrastowa poniżej 5 mm przy różnicy gęstości 3 HU, dla napięcia 120 kV, określony dla najkrótszego skanu pełnego, mierzony na fantomie CATPHAN 20 cm, przy warstwie 10 mm |  |
|  | Dawka potrzebna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej określonej w pkt wyżej nie większa niż 13,3 mGy |  |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa zmierzona na fantomie CATPHAN przy 0% MTF w dowolnej osi 18,5 (pl/cm) |  |
|  | Rekonstrukcyjny algorytm iteracyjny uwzględniający statystykę fotonową i szum od badanego obiektu, poprawiający jakość obrazu poprzez wielokrotne przetwarzanie danych surowych |  |
|  | Dwukierunkowy intercom dla komunikacji głosowej z pacjentem. |  |
|  | System automatycznego instruktażu głosowego dla pacjenta w języku polskim. |  |
|  | Synchronizacja startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. |  |
|  | Niezależna konsola lekarska działająca przy wyłączonym tomografie. |  |
|  | Pomiary geometryczne (długości/kątów/powierzchni/objętości) |  |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, inne) |  |
|  | Manipulacja obrazem (negatyw, obrót i odbicia lustrzane, powiększone, dodawanie i subtrakcja). |  |
|  | Rekonstrukcyjne MPR (również skośny i krzywoliniowe) |  |
|  | Prezentacja i przetwarzanie 3D: - rekonstrukcje MPR (tick i thin) – w dowolnej płaszczyźnie, przekroje naczyń - edycja 3D - rekonstrukcje VRT – rekonstrukcja naczyń - rekonstrukcje SSD – powierzchniowa z pikseli - rekondstrukcje angio – CT (MinIP i MaxIP) |  |
|  | Automatyczna wizualizacja całego naczynia: przekroje prostopadłe, podłużne, poprzeczne, przebieg naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy. |  |
|  | Automatyczne usuwanie z obrazu struktur kostnych. |  |
|  | Prezentacja układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych. |  |
|  | Ocena zmian ogniskowych w płucach. |  |
|  | Ocena zmian ogniskowych w obrębie tkanki płucnej wraz z automatyczną oceną trendów wzrostu. |  |
|  | Automatyczna identyfikacja zmian ogniskowych śródmiąższowych i przyopłucnych przez program komputerowy. |  |
|  | Ocena drzewa oskrzelowego płuc. |  |
|  | Automatyczna segmentacja prawego i lewego płuca oraz drzewa oskrzelowego. |  |
|  | Automatyczna prezentacja drogi powietrznej oskrzela wraz z rozwinięciem go na płaszczyźnie. |  |
|  | Automatyczny pomiar grubości ścian dróg oddechowych, średnicy światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian. |  |
|  | Automatyczne pomiary ilościowe do oceny POCHP i rozedmy. |  |
|  | Automatyczna segmentacja litych guzów płuc. |  |
|  | Automatyczna segmentacja częściowo litych guzów płuc. |  |
|  | Automatyczna segmentacja nielitych guzów płuc. |  |
|  | Automatyczna, dwugłowicowa strzykawka do podawania kontrastu i roztworu NaCl w trakcie badania tomograficznego |  |
|  | Archiwizacja obrazów w systemie PACS z dostępem on line przez 5 lat oraz dystrybucją badań na oddziały szpitalne. |  |
|  | Archiwizacja opisów w systemie RIS sprzężonym z systemem PACS wraz z możliwością przygotowywania zestawień statystycznych dla potrzeb programów naukowych, przesiewowych i dla NFZ. |  |
|  | Integracja RIS i PACS ze szpitalnym systemem Eskulap, możliwość wykonywamia opisów w badania w oknach systemu Eskulap. |  |
|  | Kopia bezpieczeństwa na taśmach LTO. |  |
|  | Zapis badania TK i opisu oraz programu do odtwarzania na dowolnych PC na płytach CD lub DVD wraz z nadrukiem zawierającym dane pacjenta, datę badania, nazwę i logo Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. |  |
|  | Opis badań pilnych w czasie 12 godzin. |  |
|  | Badania pilne opisywane w systemie teleradiologii 24h. |  |
|  | Dwa zestawy komputerowe z drukarką do wykonywania opisów badań w systemie Eskulap ze stosownymi licencjami dla Eskulapa. |  |
|  | Wyposażenie w konsolę operatora oraz w konsole lekarskie. |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wykonywanie biopsji przezskórnej pod kontrolą TK. |  |

.................................

Data i podpis Oferenta