WCPiT/EA/381-12/2021 		Poznań, 09.07.2021 r

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę trzech komór hiperbarycznych

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zmienia treść SWZ.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Dot. SIWZ – załącznik nr 1 NOWY - Czy Zamawiający dopuści tlenową komorę hiperbaryczną o parametrach wystarczających do bezpiecznego i skutecznego przeprowadzania terapii hiperbarycznej tj.:

1.

- Komora na kółkach jezdnych przeznaczona do terapii tlenem hiperbarycznym z możliwością wentylacji pacjenta tlenem o stężeniu min. 92 % - Cylinder komory akrylowo – aluminiowy - Wejście do komory przez przezroczysty, przesuwny właz - W pełni automatyczne sterowanie

- Automatyczne sterowanie za pomocą interfejsu z kolorowym dotykowym ekranem z poziomu dwóch panelów sterowania, zewnętrznego oraz wewnętrznego z możliwością zabezpieczenia panelu wewnątrz przed przypadkową zmianą ustawień.

- Średnica wewnętrzna min. 80 cm - Średnica zewnętrzna max. 98 cm - Długość komory: min. 220 cm - Waga komory poniżej 250 kg wraz z wyposażeniem - Masa ciała pacjenta do 140 kg

- Ciśnienie operacyjne do 1.5 ATA - Zasilanie: 230V, 50 Hz

- Panel sterowania z wbudowaną dedykowaną podwójną bezolejową sprężarką powietrza o wydajności powyżej 150 litrów na minutę ze względu na wymóg dobrej wentylacji i ograniczenie gromadzenia się dwutlenku węgla w komorze - Kolorowy ekran dotykowy na panelu sterowania wyświetlający min. parametry: - czas lokalny - czas zabiegu - aktualne ciśnienie w komorze w kPa - aktualną temperaturę w komorze - Wbudowany system dwustronnej komunikacji pacjent/operator - Automatyczne sterowanie z możliwością ustawienia (dostęp na panelu zewnętrznym i wewnętrznym) takich parametrów jak: - prędkość sprężania: wolno, umiarkowanie, szybko - czas terapii - Możliwość zablokowania dostępu do wewnętrznego panelu sterowania – blokada dla pacjenta – pacjent widzi wszystkie parametry ale nie ma po zablokowaniu możliwości ich zmiany – możliwość samodzielnej pracy komory od wewnątrz - Wbudowany zewnętrzny i wewnętrzny zawór bezpieczeństwa - Dwa zawory bezpieczeństwa - Układ oddechowy dla dwóch pacjentów

- Ze względu iż gaz oddechowy podawany pacjentowi musi spełniać odpowiednie normy - medyczny koncentrator tlenu o parametrach: - waga do 30 kg - stężenie tlenu min. 92 % przy przepływie 10 l/min - przepływ 1-10 litrów na minutę - certyfikat CE na urządzenie medyczne dla koncentratora tlenu (certyfikat załączyć do oferty) - Deklarację Zgodności producenta (załączyć do oferty)

Odp.

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) w zakresie zadanych pytań.

Zamawiający umieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania folder pod nazwą: „09.07.2021 Załącznik nr 1 - opz NOWY”

Dodatkowo, Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia wprowadzając wymóg dostarczenia w ramach wyposażenia dodatkowego lampy antybakteryjnej i antywirusowej ze zdalnym sterowaniem do zastosowania wewnątrz komory (pkt. 18 załącznika nr 1).

2.

W związku z powyższym i tym, że komora do ciśnienia 1.5 ATA jest urządzeniem do poprawy zdrowia rozumiemy, że Zamawiający wymaga tylko Deklaracji Zgodności producenta potwierdzających spełnienie odpowiednich norm dla tego typu urządzenia czyli na samą komorę a ze względu ze zarazem jest to urządzenie oddechowe rozumiemy że Zamawiający wymaga żeby urządzenie wytwarzające gaz oddechowy (tlen) - koncentrator tlenu, który jest wyposażeniem komory, był urządzeniem medycznym i posiadał certyfikat medyczny CE potwierdzający spełnienie wszelkich norm dotyczących gazów oddechowych – jest to minimalny wymóg Ustawowy dla urządzeń wytwarzających gazy oddechowe. Powyższe ma olbrzymie znaczenie na skuteczność i bezpieczeństwo pracy z komorą hiperbaryczną.

Jeśli Zamawiający dopuszcza a zarazem wymaga takiego rozwiązania jak opisane powyżej prosimy o wprowadzenie takich zmian w SWIZ oraz w umowie.

Odp.

Zamawiający wymaga Certyfikatu medycznego CE tylko dla koncentratora tlenu, a nie dla komory hiperbarycznej.

Dla komory hiperbarycznej wymagana jest Deklaracja Zgodności CE producenta potwierdzająca spełnienie odpowiednich norm dla tego typu urządzenia.

Komora hiperbaryczna nie musi być zarejestrowana (zgłoszona) do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zamawiający modyfikuje tym samym opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) oraz odpowiedzi z dnia 06.07.2021 r.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019r. poz. 2019 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 14.07.2021 r.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą terminu składania ofert, termin związania ofertą zostaje przedłużony do dnia 12.08.2021 r.