PAKIET NR 5

DIATERMIA Zestaw do koagulacji - 1 szt

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |
| Nazwa |  |
| Typ/model |  |

| LP | Nazwa parametru lub wymagana funkcja | Wymagania graniczne i/lub ocena punktowa | Parametry oferowane (Proszę opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy. W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, proszę podać dokładną wartość oferowanych parametrów) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat mono i bipolarny wyposażony w funkcję zamykania naczyń o średnicy do 7 mm z automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej do właściwości fizykochemicznych tkanek. | TAK |  |
|  | Wybór parametrów pracy za pomocą kolorowego ekranu LCD oraz przycisków funkcyjnych | TAK |  |
|  | Aktywacja urządzenia sygnalizowana akustycznie oraz wizualnie za pomocą grafiki na ekranie LCD | TAK |  |
|  | - Możliwość regulacji natężenia sygnałów akustycznych | TAK |  |
|  | Możliwość integracji odsysacza dymu chirurgicznego. | TAK |  |
|  | Odporność urządzenia na impuls defibrylacji | TAK |  |
|  | Układ monitorowania przylegania elektrody neutralnej | TAK |  |
|  | Wykrywanie nieprawidłowej pracy, sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w połączeniu z wyświetlaniem komunikatów zapisanych w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnych i bipolarnych przy użyciu włącznika nożnego | TAK |  |
|  | Aktywacja funkcji cięcia monopolarnego przez włącznik nożny i przycisk na uchwycie | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego zakończenia koagulacji, nie dopuszczająca do przesuszenia tkanek | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie narzędzi do zamykania naczyń, z jednoczesnym automatycznym ustawieniem parametrów pracy | TAK |  |
|  | Instrument do rozdzielania i zamykania naczyń krwionośnych wraz z naczyniami limfatycznymi do 7 mm włącznie długość narzędzia do 370 cm, trzon obracany, średnica ramienia narzędzia do max. 5,5 mm wystarczający na wykonanie minimum 6 zabiegów. | TAK |  |
|  | Instrument do zabiegów otwartych umożliwiający jednoczesne ciecie i zamykanie naczyń do 7 mm włącznie, pęczków tkanek oraz naczyń limfatycznych, długość narzędzia max. 20 cm na wykonanie min. 10 zabiegów Jednorazowy, sterylny nóż kompatybilny z w/w instrumentem, 10 szt. Lub Klema do zabiegów otwartych współpracująca z jednorazowymi nakładkami z nożem do zamykania naczyń do 7mm włącznie. Długość szczęk max. 25mm, zakrzywione pod kątem 30 stopni na wykonanie min. 10 zabiegów Jednorazowe nakładki z nożem współpracujące z wielorazową klemą. Długość szczęk max. 25mm, długość aktywnej elektrody 22,5mm – 10 szt. | TAK |  |
|  | Wózek pod aparat elektrochirurgiczny | TAK |  |
|  | Włącznik nożny, dwu lub trzy przyciskowy do aktywacji energii monopolarnej. | TAK |  |
|  | Kabel elektrody neutralnej długości co najmniej 4 m | TAK |  |
|  | Możliwość skoagulowania tkanki bez jednoczesnego jej przecięcia | TAK |  |
|  | Rozproszenie termiczne na sąsiadujące tkanki dla jednorazowej końcówki laparoskopowej nie większe niż 2,0 mm | TAK Punktacja: a) 1,5–2,0mm- 10pkt b)mniej niż 1,5mm– 20pkt |  |
|  | Maksymalna temperatura szczęk narzędzia jednorazowego laparoskopowego przy pojedynczej i wielokrotnej aktywacji nie większa niż 100 stopni Celsjusza. | TAK |  |
|  | Możliwość użycia narzędzia laparoskopowego jako grasper oraz do preparowania na tępo | TAK |  |
|  | Zamykanie naczyń do 7mm włącznie wraz z naczyniami limfatycznymi. | TAK |  |
|  | Aktywacja trzech rodzajów energii monopolarnej w jednej elektrodzie, cięcie, koagulacja, oraz trzeci tryb łączący w sobie cięcie i koagulację w jednym. | Punktacja: a) 3 rodzaje energii- 20pkt b) mniej niż 3 – 0pkt |  |
|  | Narzędzie laparoskopowe z ergonomiczną rękojeścią umożliwiającą zaciśnięcie na tkance i koagulację poprzez dociśnięcie rękojeści urządzenia do przycisku aktywującego. | Punktacja: a) Urządzenie ze szczękami zakrzywionymi- 20pkt b) urządzenie ze szczękami prostymi – 0pkt |  |

Podpis  wykonawcy

……………………………………..