Pakiet nr 6

Urządzenia do monitorowania funkcji życiowych – 8 sztuk  z centralą monitorującą

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |
| Nazwa |  |
| Typ/model |  |

| Lp. |  | Parametry techniczne Warunki graniczne | Parametr wymagany |  |  | Parametry oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Kardiomonitory o budowie kompaktowej z modułami zabudowanymi na stałe wewnątrz aparatu, zasilane z sieci 230 VAC / 50 Hz oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 60 min. Zintegrowana rączka do przenoszenia kardiomonitora. | Tak |  |  |  |  |
| 2. |  | Ekran LCD TFT o przekątnej min. 12'' (obraz o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli, do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie. Ekran wbudowany w monitor, obudowa wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie. | Tak przekątna ekranu 12-14” – 10 pkt przekątna ekranu ≥ 15” - 20 pkt |  |  |  |  |
| 3. |  | Niska waga monitora ułatwiająca transport, max do 7 kg | Tak Waga < 6,5 kg – 20 pkt Waga 6,5 - 7 kg - 10 pkt |  |  |  |  |
| 4 |  | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz | Tak |  |  |  |  |
| II. KARDIOMONITOR - 8szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | MODUŁ EKG - (ST/Arytm /Resp) Możliwość wybrania jednej z min. 4 prędkości dla fali EKG. Pomiar EKG. Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii. Pomiar akcji serca w zakresie min. 15-300 ud/min. W komplecie kabel EKG 3-żyłowy - 1 szt. | Tak |  |  |  |  |
| 2. |  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. ±1,0 mV Analiza ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie | Tak |  |  |  |  |
| 3. |  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 1 -150 odd/min. Prezentacja krzywej oddechu. Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie min. 5-45s. Wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG | Tak |  |  |  |  |
| 4. |  | MODUŁ SPO2 Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla dorosłych. | Tak |  |  |  |  |
| 5. |  | MODUŁ ciśnienia nieinwazyjnego Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i automatyczny. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min. Pamięć w menu ciśnienia min. 15 ostatnich pomiarów. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie Pomiar rytmu serca: min. 40-240ud./min W komplecie przewód interfejsowy i 2 mankiety dla dorosłych o rozmiarach: 23-33 cm oraz 34-43 cm. | Tak |  |  |  |  |
| 6. |  | kardiomonitory współpracujące z centralą monitorującą zamontowane na stanowiskach wskazanych przez Zamawiającego | Tak |  |  |  |  |
| III. KARDIOMONITOR CENTRALNY DO MONITOROWANIA KARDIOMONITORÓW – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kolorowy monitor min. 17 cali (min. 1280x1024 pikseli) zintegrowany z obudową centrali w jednej, wspólnej obudowie. |  |  |  | Tak przekątna ekranu <19” – 10 pkt przekątna ekranu ≥ - 19” - 20 pkt |  |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 godz. |  |  |  | Tak |  |  |
| 3 | Możliwość obserwacji min. 8 monitorowanych stanowisk jednocześnie. |  |  |  | Tak |  |  |
| 4 | Możliwość obserwacji na ekranie centrali wszystkich monitorowanych na kardiomonitorach parametrów. |  |  |  | Tak |  |  |
| 5 | Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk - min. 6 (nie tylko EKG). |  |  |  | Tak |  |  |
| 6 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez mysz i klawiaturę komputerową. |  |  |  | Tak |  |  |
| 7 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio w kardiomonitorach. |  |  |  | Tak |  |  |
| 8 | Archiwizacja wszystkich parametrów tj. wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych oraz wszystkich wartości cyfrowych i trendów z min. 96 godz. monitorowania. |  |  |  | Tak |  |  |
| 9 | Zapis trendów graficznych i tabelarycznych z min. 96 godz. z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s |  |  |  | Tak |  |  |
| 10 | Możliwość wydruku na sieciowej drukarce laserowej w formacie A4. |  |  |  | Tak |  |  |
| 11 | Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali. |  |  |  | Tak |  |  |
| 12 | Możliwość zmiany jasności ekranów w kardiomonitorach z pozycji centrali. |  |  |  | Tak |  |  |
| 13 | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor- centrala, centrala-monitor. |  |  |  | Tak |  |  |
| 14 | Wbudowane złącze USB umożliwiające kopiowanie danych zapisanych w pamięci centrali na zewnętrzny nośnik pamięci. Wyposażenie: drukarka laserowa umożliwiająca wydruki z centrali oraz poszczególnych kardiomonitorów. |  |  |  | Tak |  |  |
| IV. WYMAGANIA DODATKOWE kardiomonitory |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Układy alarmowe najważniejszych parametrów. Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. |  | Tak |  |  |  |
| 2. |  | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów. Możliwość alarmowania na poziomie parametrów medycznych i technicznych. |  | Tak |  |  |  |
| 3. |  | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 72 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 10s. Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 72 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych, wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych na zewnętrzny nośnik pamięci poprzez port uSb. |  | Tak |  |  |  |
| 4. |  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy oraz menu w języku polskim |  | Tak |  |  |  |
| 5. |  | Monitory wyposażone w stojak jezdny wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w 6 kól jezdnych - 4 szt. |  |  |  |  |  |

Podpis  wykonawcy

…………………………………