WCPiT /EA/381-24/2021 					Poznań, 24.09.2021 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania:

Pytania dotyczące pakietu nr 2 - Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca – 1 szt. – Załącznik nr 1B - Tabela

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG: -  posiadający 19” w pełni dotykowy monitor LED,

- zapewniający możliwość pracy na wbudowanych bateriach do 7 h,

- posiadający elektrycznie sterowany wózek z wyświetlaczem informującym o naładowaniu baterii,

- z głowicami: liniową i convex wyposażonymi w przyciski umożliwiające sterowanie niektórymi funkcjami aparatu,

- z oprogramowaniem do wizualizacji igły biopsyjnej, ale w zakresie niżej wymienionych wymagań stawianych przez Zamawiającego posiadający rozbieżności?

Dotyczy pkt.2. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania mobilny aparat ultrasonograficzny z pełną regulacją w formie panelu dotykowego wraz ze stolikiem jezdnym?

Dotyczy pkt.3. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający w pełni dotykowy 19” ekran zintegrowany z podstawą jezdną bez możliwości montażu/demontażu urządzenia bez narzędzi dodatkowych?

Dotyczy pkt.6. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG o zakresie pasma częstotliwości pracy aparatu: 2 - 18 MHz?

Dotyczy pkt.8. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania mobilny aparat USG z możliwością pracy z akumulatora. Czas pracy z w pełni naładowanego akumulatora do 7 godz.?

Dotyczy pkt.10. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG o gotowości do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia do 44 sek.?

Dotyczy pkt.12. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG o Ilości niezależnych kanałów procesowych 28672?

Dotyczy pkt.18. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w trybach: BMP/JPG/PNG/DCM/AVI?

Dotyczy pkt.19. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z posiadający 2 gniazda USB 3.0 do podłączania urządzeń zewnętrznych?

Dotyczy pkt.21. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający możliwość ustawienia menu w języku polskim?

Dotyczy pkt.25. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z kolorowym w pełni dotykowym monitorem typu LED?

Dotyczy pkt.36. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG o zakresie ustawienia głębokości penetracji 1 – 30 cm?

Dotyczy pkt.37. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG o zakresie dynamiki dla obrazu 2D wyświetlanym na ekranie 180 dB?

Dotyczy pkt.38. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG o maksymalnej prędkość odświeżania w trybie 2D 357 obr./sek.?

Dotyczy pkt.39. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z możliwością kompensacji głębokościową (pozioma) wzmocnienia – 3 strefy (TGC) i LGC 2 strefy?

Dotyczy pkt.44. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG o maksymalnej prędkość odświeżania w trybie CD 132 obr./sek.?

Dotyczy pkt.45. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z ilością map kolorów 8?

Dotyczy pkt.50. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z prędkością przepływu w zakresie 2.7mm/s do 9.24 m/s?

Dotyczy pkt.54. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z prędkością przepływu w zakresie 13.4mm/s do 38.5m/s?

Dotyczy pkt.58. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z pakietem obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatycznym obrysem spektrum oraz obliczeniami parametrów:

MV VTI, MV PHT, MVA(VTI), MV Dec Time, MR Vmax, MR VTI, LVOT VTI, AV Vmax, AV VTI, AV Acc Time, AV Dec Time, AVA(VTI), AVA(PHT), AR PHT, AR VTI, AAo Vmax, DAo Vmax,  TV VTI, TV Vmax, TR PHT, RVOT VTI, PV Vmax, PV VTI, PV Acc Time, PVA(PHT), MPA Vmax, RPA Vmax, LPA Vmax?

Dotyczy pkt.59. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający możliwość przesyłania raportów w formatach PDF/HTML?

Dotyczy pkt.60. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG bez automatycznego pomiaru IVC i możliwości prezentacji wyników  w formie wykresu?

Dotyczy pkt.61. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG bez automatycznego pomiaru linii B i

automatycznego przedstawienia w formie koloru stopienia nasilenia procesu chorobowego?

Dotyczy pkt.62. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG bez automatycznego pomiaru frakcji wyrzutowej za pomocą jednego przycisku?

Dotyczy pkt.71. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z wieloczęstotliwościowym elektronicznym przetwornikiem typu convex z kątem pola obrazowego głowicy 70 stopni oraz posiadającym przyciski ułatwiające sterowanie niektórymi funkcjami aparatu?

Dotyczy pkt.74. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z wieloczęstotliwościowym elektronicznym przetwornikiem typu convex o głębokości obrazowania do 30 cm oraz posiadającym przyciski ułatwiające sterowanie niektórymi funkcjami aparatu?

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY

Dotyczy pkt.83. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG bez możliwości rozbudowy o funkcję badania kardiologicznego z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego LVO?

Dotyczy pkt.91. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG bez możliwości rozbudowy o funkcję głosowego sterowania aparatem?

Dotyczy pkt.92. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę wieloczęstotliwościową elektroniczna o zakrzywionym czole głowicy współpracująca z Ciągłym Dopplerem lecz z głowicą wieloczęstotliwościowej elektroniczna o prostym czole głowicy współpracująca z Ciągłym Dopplerem?

Dotyczy pkt.96. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę wieloczęstotliwościową elektroniczną o zakrzywionym czole głowicy lecz o prostym czole głowicy (brak promienia krzywizny)?

Dotyczy pkt.97. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z możliwością rozbudowy o głowicę wieloczęstotliwościową elektroniczną o prostym czole głowicy i głębokości skanowania do 30 cm?

Dotyczy pkt.97. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z możliwością podłączenia głowic endocavitarnej, liniowych w tym typu hokej, microconvex?

Dotyczy pkt.100. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG bez możliwości rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru grubości ścian żołądka wraz z pomiarem pola powierzchni?

Dotyczy pkt.101. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG bez możliwości rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru objętości pęcherza moczowego?

Dotyczy pkt.103. tabeli.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG bez możliwości rozbudowy o funkcję  automatycznego pomiaru tętna płodu?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.