WCPiT/EA/381-30/2021 Poznań, 25.10.2021 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę przeciwciał i materiałów zużywalnych do badań immunohistochemicznych, diagnostycznych i antygenów predykcyjnych (ALK, ROS1, PDL1) wraz z dzierżawą systemów do wykonywania barwień IHC**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. **(**Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 284 ust 1 tejże ustawy, zmienia treść SWZ.

**Pytania i odpowiedzi:**

**ZESTAW I**

1. Dotyczy SWZ:

Załącznik 2b

Lista wymaganych przeciwciał oraz wymagane względem nich parametry.

Czy Zamawiający zgodzi się na załączona listę 104 przeciwciał z katalogu wykonawcy z których bedzie mógł zamawiać łącznie z wylistowami w SIWZ przeciwciałami stanowiącymi wymagane min 200 przeciwciał ?

5267196001 A-1-Antichymotrypsin (ACT)

5267200001 A-1-Antitrypsin (AAT)

5268176001 ACTH

5267161001 Actin, Muscle Specific

5268303001 Actin, Smooth Muscle

7047762001 Adenovirus

6523838001 Androgen Receptor

5973945001 Annexin A1

6732348001 Arginase-1

6364497001 Basal Cell Cocktail

6419445001 Basal Cell Cocktail

5267226001 BCA-225

5973767001 BG8, Lewis y

7047703001 Cadherin 17

5435684001 Calponin-1

8313466001 Carbonic Anhydrase IX

7391439001 Caveolin-1

7047673001 CD13

6419151001 CD14

7047681001 CD16

5973929001 CD163

5463467001 CD2

5269059001 CD21

5973902001 CD21

5973899001 CD25

7391447001 CD33

6648550001 CD38

6364985001 CD44

5267340001 CD45R

5267366001 CD57

5269091001 CD61

5463483001 CD63

6433162001 CD71

5463491001 CDX-2

5267439001 Collagen Type IV

5269148001 COX-2 (Cyclooxygenase 2)

6425135001 Cytokeratin 10

6732429001 Cytokeratin 14

6373658001 Cytokeratin 17

5269440001 Cytokeratin 19

7292821001 Cytokeratin 5

7292864001 Cytokeratin 5/14

5267471001 Cytokeratin 8

5269776001 Cytokeratin 8 & 18

8416931001 DLL3

5435676001 Ep-CAM (Epithelial Specific Antigen)

6374409001 Epithelial Related Antigen

5268117001 Fascin

5268087001 FITC Albumin

5267994001 FITC C1q

5267978001 FITC C3

5267960001 FITC Fibrinogen

5267927001 FITC IgA (Immunoglobulin A)

5267919001 FITC IgG ( (Immunoglobulin G)

5267935001 FITC IgM (Immunoglobulin M)

5267943001 FITC Kappa

5267951001 FITC Lambda

7292848001 FOXA1

6548938001 FoxP1

5268192001 FSH (Follicle Stimulating Hormone)

5269164001 Galectin-3

5267536001 Gastrin

7107749001 GATA3

5268257001 GH (Growth Hormone)

5269784001 Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP)

5267544001 Glucagon

6419178001 GLUT-1

7107757001 Glutamine Synthetase

5269172001 Glycophorin A

5269466001 Granzyme B

7292830001 Hemoglobin A

7047746001 Herpes Simplex Virus 1

6433375001 HGAL

5269229001 HHV-8 (Human Herpes Virus Type 8)

5973830001 Human Placental Lactogen (hPL)

5267625001 IgA (Immunoglobulin A)

5973821001 IgD (Immunoglobulin D)

5267633001 IgG (Immunoglobulin G)

6523854001 IgG4

5267641001 IgM (Immunoglobulin M)

8313474001 Inhibin, alpha

6523862001 INI-1

5267013001 Kappa

5463548001 Ksp-Cadherin

5267021001 Lambda

5268222001 LH (Luteinizing Hormone)

6586546001 LMO2

5267668001 Lysozyme

5267676001 Macrophage

6419186001 Melanoma Associated Antigen

6419194001 Melanoma Associated Antigen

5549175001 MITF

8033668001 MLH1

5267714001 Neurofilament

7391455001 Neutrophil elastase

5973791001 Oct-2

5463602001 Oct-4

5867088001 p120 Catenin

5973961001 p21WAF1

5269300001 p27kip1

6523897001 p57kip1

5463637001 Perforin

5973953001 PGP 9.5 (Protein Gene Product 9.5)

6433405001 Phosphohistone-H3 (PHH3)

5267757001 PLAP (Placental Alkaline Phosphatase)

**Zamawiający będzie korzystał jedynie z wymienionych w załączniku nr 2b przeciwciał (załącznik nr 2b). Zamawiający zmienia zapisy SWZ w tym zakresie.**

1. Czy Zamawiający w tabeli z pozycji 3 ma na myśli przeciwciało p504s?

**Zamawiający ma na myśli przeciwciało p504s.**

1. Załącznik 2a

Parametry wymagane systemu do barwień immunohistochemicznych, mikroskopów, stacji uzdatniania wody, drukarek i materiałów zużywalnych.

pakiet nr 1

pkt 3 Czy Zamawiający ma na myśli wymóg równoczasowego załadowania min 80 szkiełek do systemu barwienia które automatycznie w tym czasie przejdą proces barwienia bez żadnych czynności manualnych?

**Zamawiający ma na myśli jednoczasowe załadowanie minimum 80 szkiełek.**

1. pkt 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu z wykorzystaniem pierwotnych przeciwciał różnych producentów oraz specyficznym dla aparatu systemem detekcji pozwalającym na zachowanie certyfikacji CE-IVD w systemie dedykowanych przeciwciał i detekcji?

**Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym pkt. 14 przybiera postać: „Możliwość wykorzystania pierwotnych przeciwciał różnych producentów – otwarty układ pracy dla przeciwciał”.**

1. Dotyczy: stacji uzdatniania wody Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego urządzenia z filtrem UV o parametrach produkowanej wody odpowiadających wymogom dla wód I i II klasy czystości oraz spełniających wymagania FP X?

**Urządzenie musi być fabrycznie nowe o przepustowości 10l wody 3 klasy czystości lub wyższej. W związku z tym opis wymogów względem stacji uzdatniania wody zyskuje dodatkowy punkt, brzmiący: „ Minimum trzecia klasa czystości wody wg PN-EN ISO 3696:1999”**

1. Pakiet nr 2 - Panel predykcyjny – przeciwciała ALK i ROS1.

Czy w przypadku zaoferowania najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 1 Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od warunku dostawy dodatkowego aparatu do barwień IHC w pakiecie nr 2 do barwień ALK i ROS? Barwienia te byłyby wówczas wykonywane na tym samym systemie do barwień IHC który zostałby dostarczony wraz z pakietem nr 1. Prośbę swą motywujemy możliwością zaoferowania bardziej atrakcyjnej ceny biorąc pod uwagę wymaganą niewielka ilość barwień ROS i ALK miesięcznie ok 80/ miesiąc) podczas gdy jednorazowo system który zamierzamy zaoferować jest znacznie bardziej przepustowy. 80 preparatów może wybarwić w czasie ok 3,5 godz- nie obciążając wydajności pozostałych barwień z pakietu nr 1 oszczędzając przestrzeń i czas potrzebny do obsługi dodatkowego systemu

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawiam zapisy SWZ bez zmian.**

1. pkt 7 Czy Zamawiający dopuści przeciwciało ROS stosowane w diagnostyce, oznakowane CE-IVD w przypadku którego nie ma wymogów Ministerstwa Zdrowia co do stosowanego klonu w programie lekowym w NSCL ?

**Zamawiający dopuszcza ww. przeciwciało.**

1. Wzór umowy dzierżawy

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu maksymalnie do ośmiu tygodni od podpisania umowy jeśli wykonawca zobowiąże się do umożliwienia wykonywania badań IHC na starszym sprzęcie, o takiej samej wydajności w tym czasie?

Prosimy o możliwość zainstalowania i uruchomienia sprzętu do automatycznego barwienia IHC w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostawy Prosimy o wyrażenie zgody na dostawę wymaganego osprzętu od poddostawców w postaci 2 mikroskopów oraz stacji wody w ciągu 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

**Dostawa urządzeń (czynności określone w § 2 ust. 1 i 2 postanowień umowy – załącznik 4a) wykonana zostanie nie później niż w terminie 28 dni od podpisania umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości wykonywanych badań w postaci dostarczenia w ciągu 14 dni od podpisania umowy aparatów zastępczych do czasu sprowadzenia aparatów fabrycznie nowych spełniających wymogi wymienione w opisie zamówienia wymagania.**

**Pytania do umowy**

1. Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej?

**Zamawiający uzna za siłę wyższą poszczególne zjawiska kierując się obowiązującymi przepisami.**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o dopuszczalności wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu

umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu, przy spełnieniu oczywiście dodatkowych założeń? Propozycja postanowienia poniżej:

„Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego zamiennika lub produktu zmodyfikowanego, w szczególności udoskonalonego, o ile zamiennik ten jest produktem o

właściwościach równoważnych bądź lepszych w stosunku do zamienianego, odpowiadających charakterystyce pierwotnego produktu.

W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na zmianę wynagrodzenia z tytuły realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, nie wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data."

Uzasadnienie:

Zmiana opisana powyżej jest korzystna dla Zamawiającego i może usprawnić proces wprowadzania zmian korzystnych dla Zamawiającego, także po stronie wykonawcy, ponieważ w przypadku zastąpienia danego produktu udoskonalonym, wymaga to wprowadzania zmian w bardzo wielu umowach.

Dopuszczenie w takich sytuacjach formy pisemnego zawiadomienia dla skuteczności tej zmiany byłoby racjonalnym postępowaniem.

**Zamawiający pozostawia zapisy postanowień umowy bez zmian.**

**3.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Zamawiający nie przewiduje elektronicznej formy umowy.**

**Załącznik nr 4 umowa dostawy**

**Par. 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania Umowy, Strony postanawiają, że do cen netto przedmiotów objętych umową doliczany będzie podatek od towarów i usług według nowej stawki od momentu wejścia w życie nowej stawki podatku VAT.

**Zamawiający pozostawia zapisy postanowień umowy bez zmian.**

**Par. 3 ust. 7** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji

zobowiązania”?

**Zamawiający pozostawia zapisy postanowień umowy bez zmian.**

**Par. 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w niniejszym postanowieniu zdania:

"Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, w szczególności w przypadku, gdy z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa i związanymi z tym

światowymi ograniczeniami w produkcji lub dostawach m. in. wyrobów medycznych oraz utrudnieniami

w transporcie i logistyce, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw

cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości

określenia orientacyjnego terminu zakończenia obecnej sytuacji."?

**Zamawiający pozostawia zapisy postanowień umowy bez zmian.**

**Par. 4 ust. 1 pkt 1 -2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „dzień” na „dzień zwłoki”?

**Zamawiający pozostawia zapisy postanowień umowy bez zmian.**

**Par. 4 ust.1 pkt 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

**Zamawiający pozostawia zapisy postanowień umowy bez zmian.**

**Par. 4 ust. 3** Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody?"

Ewentualnie dodanie: wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści?

**Zamawiający pozostawia zapisy postanowień umowy bez zmian.**

**Par. 4 ust. 6** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Zamawiający pozostawia zapisy postanowień umowy bez zmian.**

**Par. 4 ust. 6 pkt. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie „nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający

zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas

Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do

dnia zapłaty całości zaległych należności”.?

**Zamawiający pozostawia zapisy postanowień umowy bez zmian.**

**Pytania do zał. 4a umowa dzierżawy**

**Par. 3 ust. 4-8** Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

**Zamawiający pozostawia zapisy postanowień umowy bez zmian.**

**Par. 4 ust. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego”?

**Zamawiający pozostawia zapisy postanowień umowy bez zmian.**

**Par.4 ust. 3 -4 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

**Zamawiający pozostawia zapisy postanowień umowy bez zmian.**

**Par. 4 ust.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji

zobowiązania”?

**Zamawiający pozostawia zapisy postanowień umowy bez zmian.**

**Par. 4 ust. 8** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

**Zamawiający pozostawia zapisy postanowień umowy bez zmian.**

**Par. 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w niniejszym postanowieniu zdania:

"Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, w szczególności w przypadku, gdy z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji lub dostawach m. in. wyrobów medycznych oraz utrudnieniami w transporcie i logistyce, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji akcji serwisowej przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia

orientacyjnego terminu zakończenia obecnej sytuacji."?

**Zamawiający pozostawia zapisy postanowień umowy bez zmian.**

**Par. 5ust. 1 pkt 1 -3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „dzień” na „dzień zwłoki”?

**Zamawiający pozostawia zapisy postanowień umowy bez zmian.**

**Par. 5 ust. 1 pkt 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

**Zamawiający pozostawia zapisy postanowień umowy bez zmian.**

**Par. 5 ust. 3** Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody?"

ewentualnie dodanie: wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści?

**Zamawiający pozostawia zapisy postanowień umowy bez zmian.**

**Par. 6 ust. 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w

pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Zamawiający pozostawia zapisy postanowień umowy bez zmian.**

**Par. 7** Czy Zamawiający dołączy umowę powierzenia? Ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wg wzoru wykonawcy?

**Zamawiający nie przewiduje podpisania umowy powierzenia danych osobowych.**

**ZESTAW II**

Dot. Zał. nr 2a

1. W związku z tym, że niedostępne są jeszcze aparaty IHC oferujące możliwość jednoczasowego wykonania 80 barwień prosimy o wyjaśnienie czy wymóg z pkt. 1 aby aparat był fabrycznie nowy z 2021, dotyczy również aparatów, które będą musiały być dostawione?

**Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia aparatów fabrycznie nowych, także tych dostawionych. Zamawiający dopuszcza aparaty fabrycznie nowe nie starsze niż 2020 rok. W tym zakresie modyfikuje zapisy SWZ.**

2. Czy Zamawiający dopuści system IHC, w którym odparafinowanie odbywa się w odrębnych modułach? Taki system, mimo jednego kroku manualnego związanego z przeniesieniem ramek ze szkiełkami z modułu do bezksylenowego odparafinowywania i odkrywania antygenów do aparatu IHC, pozwala na skrócenie czasu oczekiwania na wybarwione szkiełka z 3,5 g do 2,5 godz.

**Zamawiający podtrzymuje wymóg wykonania wszystkich etapów barwień na pokładzie jednego aparatu.**

3. Czy Zamawiający wymaga, aby mikroskopy były fabrycznie nowe?

**Zamawiający wymaga by mikroskopy były fabrycznie nowe.**

Dot. Zał. nr 1b

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie 7 przeciwciał stężonych, jeśli Wykonawca dostarczy wykalibrowane pipety, a rozcieńczenia tych przeciwciał, po wcześniejszym ustaleniu, będą przygotowywane przez przedstawiciela Wykonawcy?

**Zamawiający podtrzymuje wymóg maksymalnej liczby przeciwciał stężonych w liczbie 3 sztuk.**

5. Prosimy o wyłączenia z pakietu nr 1 przeciwciała EBV i włączenie go do pakietu 2. W chwili obecnej jedynie firma Roche oferuje przeciwciała ROS1 i EBV, dopuszczone do diagnostyki in vitro na rynku europejskim. Zapisy SWZ w obecnym kształcie uniemożliwiają innym Wykonawcom złożenie oferty.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

6. W przypadku braku pozytywnych odpowiedzi na nasze wcześniejsze zapytania, prosimy o wydzielenie przeciwciała PD-L1 do odrębnego pakietu. Obecne zapisy SWZ, zawierające wymagania, które może spełnić wyłącznie firma Roche, uniemożliwiają złożenie konkurencyjnej oferty na przeciwciało, którego klon został zaaprobowany przez MZ i którego przydatność kliniczna została, jako jedyna na rynku, potwierdzona badaniami klinicznymi dla leku Pembrolizumab (Keytruda).

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**ZESTAW III**

**Dotyczy SWZ:**

|  |
| --- |
| **Prosimy o dopuszczenie dwóch nowych mikroskopów o parametrach jak poniżej:**  Dwa mikroskopy laboratoryjne z transformatorem sieciowym mieszczonym poza statywem. W korpusie mikroskopu znajduje się miejsce do schowania zasilacza, tak aby nie leżał obok. |
| Statyw optyczny korygowany do nieskończoności. |
| Powiększenie całkowite od 40x do 400x |
| Tubus okularowy z regulacją rozstawu okularów. Regulacja dioptryjna w obu okularach. |
| Rewolwer na cztery obiektywy 4x 10x, 20x, 40x |
| Oświetlenie ledowe |
| Precyzyjny mechanizm przesuwu preparatu z zakresem pracy 76 mm x 30 mm. (szerokość x długość). |
| Zapewniony serwis podczas trwania umowy |

**Zamawiający dopuszcza mikroskopy o wyżej wskazanych parametrach.**

**Zamawiający zmienia brzmienie opisu przedmiotu zamówienia mikroskopu – zmiany dotyczą punktów:**

**- pkt. 4 – przyjmuje on brzmienie – „ Tubus okularowy z możliwością korekcji dioptryjnej”**

**- pkt. 6 – przyjmuje on brzmienie – „6. Oświetlenie modułowe z systemem łatwej wymiany żarówek, halogenowe lub ledowe”**

**- pkt. 7 – ulega wykasowaniu**

**- pkt. 8 – Przyjmuje brzmienie: Precyzyjny mechanizm przesuwu preparatu z zakresem pracy minimum 75 mm x 30 mm. (szerokość x długość).**

**Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmodyfikowane załączniki o nazwach:**

**Załącznik nr 2 a - NOWY z 25.10.2021,**

**Załącznik nr 2 b - NOWY z 25.10.2021,**

**Załącznik nr 4a - postanowienia - wzór umowy na dzierżawę aparatów - NOWY z 25.10.2021.**

Działając na podstawie art. 286 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża terminy:

- składania i otwarcia ofert do **29.10.2021 roku** (godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian).

- termin związania ofertą to **27.11.2021 r.**