| PAKIET NR 1 ZESTAW DO TRENINGU WYTRZYMAŁOŚCIOWEGO I WYDOLNOŚCIOWEGO – 3 ZESTAWY |  |
| --- | --- |
| L.p. | Parametry (funkcje) wymagane (minimalne) |
| Elementy składające się na 1 zestaw: |  |
| 1 | Ergometr Eliptyczny – 2 sztuki |
|  | Właściwości: - Zintegrowany system kart RFID - Bezpieczny system awaryjnego zatrzymania - Możliwość treningu przy ruchu do przodu oraz do tyłu - Kółka transportowe Parametry techniczne: - Zasilanie 220-240 V/48-60 Hz - Dokładność: 5% do 400W, powyżej: 10% - Indukcyjny system hamowania - Zakres prędkości od 20-120 kroków na minutę - Zakres Mocy 15-200W - Regulacja poziomu intensywności ćwiczeń w krokach co 5W Programy treningowe: - SzybkiStart - Program bazujący na pulsie - Program ze stała ilością generowanych Watów - Program chodzenia po wzgórzach Wymiary: - Długość x Szerokość x Wysokość: 180-190 x 60-70 x 170-180 cm Waga: max. 95 kg Maksymalna waga pacjenta: 200 kg Urządzenie współpracujące ze stacją terapeuty. |
| 2 | Ergometr kardiologiczny z oparciem – 2 sztuki |
|  | Właściwości: - Zintegrowany system kart RFID - Łatwy dostęp dla łatwego wsiadania na rowerek - Pozioma i pionowa regulacja siedziska - Kółka transportowe Parametry techniczne: - Zasilanie 220-240 V/48-60 Hz - Dokładność: 5% do 400W, powyżej: 10% - Indukcyjny system hamowania - Zakres prędkości od 20-120 rpm - Zakres Mocy 15-600W - Regulacja poziomu intensywności ćwiczeń w krokach, co 5W Programy treningowe: - SzybkiStart - Program bazujący na pulsie - Program ze stała ilością generowanych Watów - Program chodzenia po wzgórzach Opcje: - Regulowane pedały Wymiary: - Długość x Szerokość x Wysokość: 160-170 x 50-70 x 120-130 cm Waga: max. 75 kg Maksymalna waga pacjenta: 200 kg Urządzenie współpracujące ze stacją terapeuty. |
| 3 | Stepper kardiologiczny – 1 sztuka |
|  | Właściwości: - Niezależny system pedałów - Kółka transportowe - Parametry techniczne: - Zasilanie 220-240 V/48-60 Hz - Zakres prędkości od 15-155 schodów na minutę - Regulacja poziomu intensywności ćwiczeń w krokach, co 5 schodów Programy treningowe: - SzybkiStart - Program bazujący na pulsie - Program ze stała ilością generowanych Watów - Program chodzenia po wzgórzach Wymiary: - Długość x Szerokość x Wysokość: 100-110 x 70-80 x 180-185 cm - Waga: max. 115 kg - Maksymalna waga pacjenta: 200 kg Urządzenie współpracujące ze stacją terapeuty. |
| 4 | Oprogramowanie do zarządzania zestawem treningu do rehabilitacji onkologicznej wraz ze stacją roboczą – 1 sztuka |
|  | Stacja terapeuty wyposażona w: - komputer klasy PC z systemem operacyjnym zgodnym z systemem HIS posiadanym przez Zamawiającego - monitor o wysokiej rozdzielczości - przycisk z funkcją zatrzymania awaryjnego - wyłącznik główny - switch posiadający minimum 8 portów LAN - urządzenie wielofunkcyjne - czytnik kart RFID pozwalających odczytywać ID pacjenta, kompatybilny z urządzeniami do treningu kardiologicznego Zainstalowane na komputerze stacji terapeuty dedykowane oprogramowanie: - posiadające bazę danych pacjentów - odczytujące i programujące ID pacjenta na kartach RFID - przechowujące dane o każdym ćwiczeniu/teście pacjenta - generujące raporty postępów w formie plików pdf, csv - umożliwiające podłączenie i obsługę dedykowanych urządzeń do testów i treningu kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym Opcjonalnie w przypadku podłączenia do stacji terapeuty kompatybilnego rowerka kardiologicznego i/lub bieżni, zainstalowane na komputerze stacji terapeuty dedykowane oprogramowanie: - pozwalające przeprowadzić test IPN – test submaksymalnego obciążenia kardiologicznego, poprawność testu poparta badaniami naukowymi - pozwala przeprowadzić test IPN w różnych warunkach, na rowerku kardiologicznym oraz w czasie chodu lub biegu na bieżni - automatycznie dopasowujące optymalny poziom pulsu do aktualnego stanu pacjenta - klasyfikujące aktualny poziom sprawności badanego do jednego z pięciu poziomów - przedstawiające propozycje treningowe dla danego pacjenta na bazie wyników testu IPN, indywidualnie dla każdego z urządzeń mogących współpracować ze stacją terapeuty - przedstawiające propozycje treningowe dla danego pacjenta na bazie wyników testu IPN, adekwatnie z wybranym przez terapeutę celem treningowym, metabolizm tłuszczy, trening aerobowy |