|  |
| --- |
| **PAKIET NR 2** **Bieżnia do treningu rehabilitacyjnego – 4 sztuki** |
| L.p. | Parametry (funkcje) wymagane (minimalne) |
| 1 | * Prędkość taśmy regulowana 0-25 km/h, regulacja prędkości co 0,5 km/h
* Kąt wzniesienia regulowany 0 do 25%, regulacja nachylenia co 0,5% poprzez wbudowany inklinometr
* Współpraca z systemami komputerowymi, posiadającymi oprogramowanie do realizacji próby wysiłkowej
* Łagodny rozruch od 0 km/h z pełnym obciążeniem
* Taśma antypoślizgowa
* Długość użytkowa pasa bieżni 1500 mm +/- 10%
* Maksymalne wymiary podstawy bieżni 1940 x 780 mm
* Obciążalność do 200 kg +/- 10%
* Masa bieżni do 165kg +/- 10%
* Zasilanie 230 V, 50 Hz
* Program i instrukcja obsługi w języku polskim
* Dwa awaryjne wyłączniki bezpieczeństwa
* Certyfikat CE (dyrektywa 93/42/EWG Aneks II), urządzenie w I klasie ochronności z częścią aplikacyjną typy BF
* Przeprowadzenie 6 minutowego testu marszu
* Bieżnia może być sterowana z poziomu oprogramowania komputerowego do wykonywania prób wysiłkowych
 |