{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz bez cen","Arkusz1","Arkusz2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz bez cen","index":0,"n_rows":21,"n_cols":10,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZAŁĄCZNIK NR 2"]
[null,"PAKIET nr 1   CPV 33184100-4           Stenty przełykowe i akcesoria                                                                                        "]
[null,"PAKIET  DEPOZYTOWY  "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie dwuletnie ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeżeli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Prowadniki do protezowań w układzie pokarmowym dróg żółciowych / trzustkowych/ przełyku / jelit. hydrofilne końcówki proste lub zagięte. Średnice 0,035 cala, prowadniki , o minimalnej długości 260cm(+/20cm)","szt.",30]
["2.","Samorozprężalna proteza nitinolowa skracająca się po uwolnieniu, niepokrywane i pokrywane w całości lub częściowo silikonem od zewnątrz i wewnątrz. Markery rtg widoczne na zestawie wprowadzającym określające długość protezy po rozprężeniu plus markery na końcach protezy. Zestaw wprowadzający średnicy 24(+/-1) Fr giętki, przezroczysty, zbrojony wewnętrznie. Proteza uwalniana całkowicie jedną ręką z rękojeścią pistoletową umożliwiająca wielokrotne rozkładania i zamykanie protezy w stopniu maksymalnym na każdym etapie zabiegu w celu jej umiejscowienia. Blokada zabezpieczenie przed wypadnięciem protezy, dodatkowo pętla do repozycji stentu na jej końcu. Kształt protez dwukielichowy-poszerzony na obu końcach. Średnice protez 23mm, 25mm w miejscu fiksacji oraz 18mm, 20mm w miejscu zwężenia. Długość protez 8, 10, 12, 12.5, 15cm","szt.",30]
["3.","Endoskopowy węglowy tatuaż do trwałego oznaczania miejsc w ukł. minimum 36 m-cy utrzymania w polu widzenia. Pak. (opakowanie 10 strzykawek o poj. 5 ml )","szt.",1]
[null,"Zamawiający wymaga dostarczenia na zasadach Komisu 5 szt. wybranych przez niego stentów.       ",{"$nulls":5},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 2   CPV 33184100-4                                                                                            Stenty samorozprężalne oskrzelowe"]
[null,"PAKIET  DEPOZYTOWY "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie dwuletnie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeżeli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Stent oskrzelowy prosty, nitinolowy samorozprężalny o dł. 20, 30, 40, 50, 60, 80mm i średnicy 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20mm, końce stentu sferyczne szersze o 2 mm. Stent całkowicie lub częściowo powlekany silikonem (odkryte końce) do wyboru przez Zamawiającego. Stent wyposażony w co najmniej 4 markery RTG wykonane z tantalu lub złota umieszczone na końcu dystalnym i proksymalnym. Uwalniany, za pomocą dwuczęściowej rękojeści prostej. Wewnętrzny kateter zakończony taperowaną oliwką ułatwiającą umieszczenie stentu. Zestaw wprowadzający OTW o długości 600mm, dostępny w trzech wariantach 4mm/12Fr, 6mm/18Fr, 7mm/21Fr; 2 markery RTG na zestawie wprowadzającym ułatwiające określenie położenia stentu przed i w trakcie jego uwalniania; kompatybilny z prowadnikiem 0.035\"; wyposażony w kanał do irygacji oraz blokadę rękojeści w postaci pokrętła zapobiegającego przypadkowemu uwolnieniu stentu z zestawu. Możliwość implantacji obok bronchoskopu","szt.",30]
["2.","Stent nitinolowy samorozprężalny „J\" - dostępne rozmiary części tchawicznej i oskrzelowej odpowiednio: średnica16/12mm, długość 40/30mm oraz średnica 20/14mm i długość 50/30mm. Stent całkowicie powlekany silikonem. Stent wyposażony w co najmniej 6 markerów RTG wykonanych z tantalu lub złota. Stent uwalniany za pomocą dwuczęściowej rękojeści prostej, załadowany do systemu wprowadzania OTW 7mm/21Fr. Zestaw wprowadzający posiada wewnętrzny prowadnik zakończony taperowaną oliwką ułatwiającą umieszczenie stentu w zwężeniu. Długość zestawu wprowadzania 600mm, 2 markery RTG na zestawie wprowadzającym ułatwiające określenie położenia stentu przed i w trakcie jego uwalniania, kompatybilny z prowadnikiem 0.035\"; wyposażony w kanał do irygacji oraz blokadę rękojeści w postaci pokrętła zapobiegającego przypadkowemu uwolnieniu stentu z zestawu. Możliwość implantacji obok bronchoskopu.","szt.",2]
["3.","Stent nitinolowy samorozprężalny „Y\" - dostępne rozmiary: długość części tchawicznej 40, 45, 50mm; średnica części tchawicznej 16, 18, 20mm, długość części oskrzelowej odpowiednio 20, 30mm oraz 15, 30mm, średnica części oskrzelowej 12 i 14mm. Stent w całości pokryty silikonem, odnoga prawa bez pokrycia na długości 5mm w części dystalnej, wyposażony w minimum 5 markerów RTG wykonanych z tantalu lub złota (na końcu dystalnym, proksymalnym oraz w miejscu rozdwojenia stentu). Stent uwalniany za pomocą dwuczęściowej rękojeści prostej, załadowany do systemu wprowadzania OTW 24 i 25 Fr, o długości 600mm, uwalniany za pomocą prutej nici. Części oskrzelowe stentu po uwolnieniu z aplikatora z możliwością repozycji. Zestaw wyposażony w dwa wewnętrzne katetery, każdy zakończony taperowaną oliwką (w dwóch kolorach) ułatwiającą wprowadzenie stentu do zwężenia; 2 markery RTG na zestawie wprowadzającym ułatwiające określenie położenia stentu przed i w trakcie jego uwalniania, kompatybilny z prowadnikiem 0.035\"; wyposażony w kanał do irygacji oraz podwójną blokadę rękojeści w postaci pokręteł zapobiegających przypadkowemu uwolnieniu stentu z zestawu oraz określająca tzw. „punkt bez powrotu\". Możliwość implantacji obok bronchoskopu.","szt.",5]
["4.","Stenty silikonowe kształt klepsydry do zwężeń po intubacyjnych. Długości segmentów stentu 40mm, 50mm, 45mm, 55mm. Średnice segmentow 12/10/12mm, 14/12/14mm, średnice segmentów stentu 15/13/15mm, 16/14/16mm, 16/14/16mm. Grubośc ścianki 1,2mm i 1,5mm.","szt.",4]
[null,"Zamawiający wymaga dostarczenia na zasadach Komisu 6 szt. wybranych przez niego stentów.      ",{"$nulls":5},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 4   ( CPV 33141000-0; 33141310-6 )"]

{"sheet":"Arkusz1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}