Załącznik nr 1

Pakiet nr 9

Urządzenie do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego przy użyciu gorącej pary – 1 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| I | Urządzenie do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego przy użyciu gorącej pary. |
| 1. | Urządzenie do mycia trudnodostępnych elementów narzędzi i sprzętu medycznego, przy użyciu wytworzonej pary wodnej |
|  | Gotowość do pracy po podłączeniu do instalacji elektrycznej i napełnieniu wodą |
|  | Modułowa regulacja ciśnienia pozwalająca na ustawienie parametrów mycia dla bardzo delikatnych instrumentów medycznych |
|  | Ciśnienie robocze 0- 4 bary, płynnie regulowane za pomocą potencjometru |
| 5. | Wymienne dysze ze złączkami typu luer lock pozwalające na skuteczne mycie narzędzi o różnych kształtach i przekrojach oraz trudnodostępnych miejsc |
| 6. | Moc minimum 1,1 kW |
| 7. | Temperatura robocza maksymalnie 160°C |
| 8. | Pojemność zbiornika minimum 3,5 l |
| 9. | Maksymalne wymiary podstawy urządzenia 330 x 370 mm |
| 10. | Obudowa urządzenia ze stali nierdzewnej |