Załącznik nr 1

Pakiet nr 10

Myjnia dezynfektor – 1 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| I | Myjnia dezynfektor |
| 1. | Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji naczyń higienicznych i butów szpitalnych. |
| 2. | Model stojący na posadzce, wykonany ze stali nierdzewnej, panel sterujący umiejscowiony na frontowej ścianie urządzenia, z przyciskami membranowymi, ekranem wyświetlającym informacje o temperaturze oraz wartości współczynnika A0, ładowanie od frontu, drzwi uchylne |
| 3. | Maksymalne wymiary zewnętrzne, ze względu na istniejącą zabudowę: - Szerokość : 600 mm - Głębokość : 600 mm - Wysokość: 820-860 mm |
| 4. | Specjalistyczny kosz do mycia obuwia operacyjnego na minimum 6 par butów, wydajność mycia: min 24 pary butów/h; drugi kosz z uchwytami dedykowany do mycia tac i naczyń higienicznych |
| 5. | Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji dostosowane do wyżej opisanego asortymentu |
| 6. | Dezynfekcja termiczna wyrażona wskaźnikiem A0 |
| 7. | Komora mycia ze stali nierdzewnej, bez spoin, z nachyleniem sufitu, wysokość załadunku minimum 400 mm |
| 8. | System dysz myjących zbudowany z dwóch rotacyjnych ramion wykonanych ze stali chromowo-niklowej |
| 9. | Urządzenie wyposażone w system filtracji i odzysku wody, maksymalne zużycie wody na cykl płukania 2.6 l. |
| 10. | Mikrokomputerowe sterowanie, pracą urządzenia z możliwością bezprzewodowego zapisu i rejestracji wyników na PC oraz przeprowadzenia walidacji u producenta |
| 11. | Urządzenie wyposażone w system Aqua-stop co umożliwia bezpośrednie podłączenie do zasilania zgodnie z normą PN/EN 1717 |
| 12. | Długość rur przyłączeniowych 1.2-1.5 m |
| 13. | Zasilanie z 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400 V, 50 Hz. |
| 14. | Całkowity pobór mocy minimum 12.2 kW |
| 15. | Moc wytwornicy podgrzewania wody minimum 4 kW |
| 16. | Moc bojlera minimum 7.5 kW |