Pakiet nr 7

Tor wizyjny do torakoskopii – 1 sztuka

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |
| Nazwa |  |
| Typ/model |  |

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Wymagania graniczne i/lub ocena punktowa | Parametry oferowane (Proszę opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy. W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, proszę podać dokładną wartość oferowanych parametrów) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KAMERA MEDYCZNA – 1 szt. | TAK |  |
|  | Medyczna kamera endoskopowa pracująca w standardzie min. Full HD 1080p tj. rozdzielczość 1920 x 1080 p lub w rozdzielczości 4K | TAK |  |
|  | Skanowanie progresywne | TAK |  |
|  | Czułość nie gorsza niż 1,2 lux | TAK |  |
|  | Waga głowicy kamery nie większa niż 500g | TAK |  |
|  | Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 3 programowalne przyciski | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania kamerą, rejestratorem i źródłem światła z głowicy kamery | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3’’ wysokiej rozdzielczości w technologi CMOS lub system kamery w rozdzielczości 4K | Tak |  |
|  | Głowica kamery dostosowana do zabiegów jednoportowych – z przewodem zamocowanym w linii prostej z głowicą kamery | TAK |  |
|  | Zoom optyczny min 1,8x | TAK |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na dotykowym panelu sterującym urządzenia. | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min 2 wyjścia DVI przesyłające sygnał wideo w rozdzielczości 1920 x 1080 ze skanowaniem progresywnym oraz wyjście S-Video | TAK |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji nasycenia i temperatury barwowej koloru czerwonego i niebieskiego (funkcje R-Gain, R-Hue, B-Gain, B-Hue) | TAK |  |
|  | Praca konsoli kamery w trzech trybach wysokiej rozdzieleczości – 1920x1080p, 1280x1024p, 1280x720p umożliwiająca podłączenie odbiorników sygnału pracujących w innych rozdzielczościach niż kamera. | TAK |  |
|  | MONITOR min 26” | TAK |  |
|  | Monitor medyczny z podświetleniem LED | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 26" | TAK |  |
|  | Rozdzielczość obrazu nie gorsza niż 1080p | TAK |  |
|  | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - minimum 4 efekty. | TAK |  |
|  | Wejście cyfrowe: min DVI, VGA, 3G/HD/SD-SDI, C-Video/SOG, S-Video, Component/RGBs (Y/G, Pb/B, Pr/R, HS, VS) | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | TAK |  |
|  | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i min 4 przyciski na panelu przednim | TAK |  |
|  | Dedykowana osłona na monitor ochraniająca ekran | TAK |  |
|  | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 szt. | TAK |  |
|  | Źródło światła LED, medyczne | TAK |  |
|  | Moc źródła światła LED min 200 W. Nie dopuszcza się mocy odpowiadającej 200W źródła światła ksenonowego | Powyżej 200W – 10 pkt, 200 W i mniej – 0 pkt |  |
|  | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | TAK |  |
|  | Żywotność „żarówki” min 60000 godzin | TAK |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |
|  | Płynna lub skokowa regulacja natężenia oświetlenia | TAK |  |
|  | OPTYKA LAPAROSKOPOWA – szt. 1 Optyka o kącie patrzenia 300, długość robocza min 30 cm, średnica 5,5mm, autoklawowalna, | TAK |  |
|  | Optyka spajana laserowo | Tak – 10 pkt , Nie 0 pkt |  |
|  | Optyka z podwójnym płaszczem zwiększającym odporność na uszkodzenia systemu optycznego | Tak – 10 pkt , Nie 0 pkt |  |
|  | KONTENER DO STERYLIZACJI OPTYK – 1 szt. Kontener z silikonowymi uchwytami do przechowywania transportu i sterylizacji optyk | TAK |  |
|  | WOZEK APARATUROWY – 1 szt. | TAK |  |
|  | Mobilny wózek aparaturowy na czterech antystatycznych, podwójnych kółkach, min dwa kółka wyposażone w blokadę | TAK |  |
|  | Min 4 półki | TAK |  |
|  | Jedna szuflada | TAK |  |
|  | Uchwyt na głowicę kamery | TAK |  |
|  | Ramię ruchome długość min 700mm | TAK |  |
|  | Wieszak na worki z płynem do irygacji | TAK |  |
|  | Moduł zasilający, z listwą z min dziesięcioma gniazdami | TAK |  |
|  | Kable urządzeń ukryte w listwach bocznych wózka | TAK |  |

Podpis wykonawcy

……………………………………..