Załącznik nr 1

Pakiet nr 4

Pozycja 1 Łóżko szpitalne z szafką i materacem – 10 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| I | Łóżko szpitalne |
| 1 | Łóżko szpitalne, fabrycznie nowe, regulowane elektrycznie |
| 2 | Długość całkowita łóżka 2100 mm (+/- 100 mm) Zamawiający dopuszcza łóżko posiadające długość całkowitą 2230 mm (+/- 10 mm) |
| 3 | Szerokość całkowita łóżka maksymalnie 995 mm |
| 4 | Wymiary leża 1900x900 mm (+/- 100 mm) |
| 5 | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 170 kg |
| 6 | Minimalny zakres funkcji łóżka regulowanych za pomocą siłowników elektrycznych: - zmiana wysokości leża - regulacja kąta uniesienia segmentu pleców - regulacja kąta uniesienia segmentu ud |
| 7 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych. Konstrukcja podstawy łóżka musi umożliwiać podjazd dźwigiem do unoszenia pacjenta w pozycji leżącej i wykonanie przyłóżkowego zdjęcia rtg przy użyciu ramienia C. Przewody elektryczne ukryte w konstrukcji łóżka (bez wiszących kabli). Całość wykonana z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na wilgoć i działanie środków do dezynfekcji. Wszystkie powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości, bez trudnodostępnych elementów. |
| 8 | Czterosegmentowe leże wypełnione perforowanymi panelami zapewniającymi cyrkulację powietrza. Nie dopuszcza się rozwiązania w postaci wypełnienia leża siatką z drutu. |
| 9 | Regulowana wysokość w zakresie min. 500-700 mm |
| 10 | Kąt uniesienia segmentu oparcia pleców min. 70° |
| 11 | Kąt uniesienia segmentu oparcia ud min. 35° Zmawiający dopuszcza Kąt uniesienia segmentu oparcia ud 32 stopnie |
| 12 | Wbudowany akumulator |
| 13 | Sterowanie łóżka za pomocą pilota przewodowego |
| 14 | Barierki boczne zabezpieczające minimum na ¾ długości leża, nie zwiększające podanych wymiarów zewnętrznych łóżka |
|  | Szczyty łóżka wykonane z trwałych tworzyw, odpornych na uszkodzenia mechaniczne; z możliwością demontażu bez użycia narzędzi; spełniające wszystkie wymienione wyżej warunki dotyczące utrzymania czystości i dezynfekcji |
| 16 | Centralna blokada kół |
| 17 | Średnica kół min. 125 mm |
| 18 | Odbojniki umieszczone w każdym narożniku łóżka, nie zwiększające podanych wymiarów zewnętrznych łóżka |
| 19 | Funkcja CPR uruchamiana manualnie, dźwignia łatwodostępna, oznakowana kolorem czerwonym |
| 20 | Hamulec w formie poprzecznej dźwigni na szerokości nie mniejszej niż rozstaw kół |
| 21 | Dodatkowe wyposażenie: - koszyczek na worki urologiczne, - gięty wieszak kroplówki lub uchwytu ręki, z możliwością montażu w każdym narożniku łóżka - półka na rzeczy osobiste pacjenta zlokalizowana pod łóżkiem, możliwa do samodzielnego umiejscowienia po obu stronach łóżka bez użycia narzędzi - materac piankowy (opisany poniżej) |
| 22 | Materac dopasowany do wymiarów leża łóżka szpitalnego. |
| 23 | Pokrowiec materaca zapinany na zamek wzdłuż 3 jego boków - wodoodporny (min. 2000 mm słupa wody), - paroprzepuszczalny (min. 1000g/m2/24h), - odporny na dezynfekcję środkami chemicznymi, - odporny na pranie w temperaturze minimum 90° Celsjusza, - odporny na sterylizację parową minimum w temperaturze 120°C przez 20 minut - niepalny |
| 24 | Gęstość pianki min. 30 kg/ m3 |
| 25 | Wysokość materaca min. 120 mm |

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| I | Szafka przyłóżkowa |
| 1 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym wykonana z wytrzymałego tworzywa np. HPL oraz stopu aluminium |
| 2 | Szafka wyposażona w: - blat górny zabezpieczony z trzech stron relingami, - blat boczny, - szufladę otwieraną na dwie strony, - wolną przestrzeń na rzeczy pacjenta poniżej szuflady - zamykaną część z możliwością otwierania na dwie strony |
| 3 | Wysuwany blat boczny z uchwytem nie wystającym poza obrys blatu, ułatwiającym wyciąganie |
| 4 | Mechanizm blatu bocznego wyposażony w rączkę służącą do regulacji jego wysokości |
| 5 | Mechanizm regulacji blatu bocznego oparty na bezawaryjnej konstrukcji wsuwanych kolumn |
| 6 | Całość odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezynfekcyjnych, łatwa do utrzymania w czystości |
| 7 | 4koła niebrudzące powierzchni podłogi, w tym co najmniej dwa blokowane Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową wyposażoną w cztery kółka oraz dodatkowo jedno kółko pod odejmowanym blatem bocznym |
| 8 | Wymiary szafki (wysokość x szerokość x głębokość) 800x600x400 mm (+/- 50 mm) Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o głębokości 451 mm oraz wysokości 875 m Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową posiadającą wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) 768 x 680 x 470 mm |
| 9 | Wymiary blatu bocznego 300x450 mm (+/- 30 mm) |
| 10 | Wysokość blatu roboczego 750 mm (+/- 30 mm) |
| 11 | Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie min. 750-950 mm |

Pozycja 2 Materac szpitalny w pokrowcu zmywalnym – 205 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| I | Materac szpitalny w pokrowcu zmywalnym |
| 1 | Materac o wymiarach szerokość 85-90 cm długość 195-200 cm . Wyposażony w pokrowiec wodoodporny, paroprzepuszczalny, odporny na dezynfekcję |
| 2 | Gęstość pianki min. 30 kg/ m3 |
| 3 | Materac z minimum 25 otworami wentylacyjnymi w środkowej jego części |
| 4 | Otwory wentylacyjne o średnicy 12 mm (+/- 2 mm) i 8 mm (+/- 2 mm) |
| 5 | Wysokość materaca min. 120 mm |
| 6 | Wykonany z poliestru z wodoszczelną, paroprzepuszczalną i antyalergiczną powłoką poliuretanową |
| 7 | Pokrowiec z wodoszczelnością min. 2000 mm słupa wody |
| 8 | Przepuszczalność pokrowca min. 1000g/m2/24h |
| 9 | Możliwość sterylizacji parowej w temperaturze 120°C przez min. 20 minut |

Pozycja 3 Wózki inwalidzkie – 27 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| I | Wózki inwalidzkie |
| 1 | - Wózek fabrycznie nowy, przeznaczony do transportu pacjentów w pozycji siedzącej |
| 2 | - Składana aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej |
| 3 | - Długość całkowita z podnóżkiem: 1000 mm (+/- 30 mm) |
| 4 | Szerokość siedziska: 400-500 mm |
| 5 | - Szerokość po złożeniu: 300 mm (+/- 30 mm) |
| 6 | - Waga całkowita maksymalnie 15 kg |
| 7 | - Odległość siedziska od podnóżka mieszcząca się w przedziale 350 -450 mm (+/- 50 mm) |
| 8 | - Odległość siedziska od podłokietnika: 220-240 mm (+/- 30 mm) |
| 9 | - Maksymalny promień skrętu: 1500 mm |
| 10 | - Średnica kół tylnych musi umożliwiać pacjentowi samodzielne korzystanie z wózka |
| 11 | Odporny na korozję - wykonany z aluminium |
| 12 | - Wyciągane i odchylane podłokietniki za oparcie |
| 13 | Obciążenie min. 130 kg |
| 14 | Możliwość zmiany wysokości siedziska od podłoża |
| 15 | Możliwość zmiany wysokości podparcia pod łokieć |
| 16 | Możliwość zaadoptowania wózka dla osób po amputacji kończyn |
| 17 | Podnóżki ściągane i odchylane na zewnątrz i do wewnątrz |

Pozycja 4 Wózek szpitalny do transportu czystej i brudnej bielizny – 10 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| I | Wózek szpitalny do transportu czystej i brudnej bielizny |
| 1 | Wózek higieniczny służący do zmiany bielizny pościelowej |
| 2 | Duże koła jezdne ułatwiające transport wózka i obrót wózka wokół własnej osi, z możliwością blokady |
| 3 | Zamykana część z półkami służąca do przechowywania czystej bielizny |
| 4 | Blat roboczy na akcesoria do utrzymania czystości |
| 5 | Uchwyt do prowadzenia wózka |
| 6 | Minimum jeden stelaż na worek o pojemności 120 litrów na brudną bieliznę z mocowaniem uniemożliwiającym obsuwanie się worka, dodatkowa konstrukcja podpierająca worek od dołu |
| 7 | Całość odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezynfekcyjnych, łatwa do utrzymania w czystości |
| 8 | Długość całkowita 800-1000 mm (+/- 100 mm) |
| 9 | Głębokość całkowita 500 mm (+/- 100 mm) |
| 10 | Wysokość całkowita 1200 mm (+/- 100 mm) Zamawiający dopuszcza wózek szpitalny do transportu czystej i brudnej bielizny o całkowitej wysokości 1080 mm. |

Pozycja 5 Wózek transportowo-kąpielowy – 1 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| I | Wózek transportowo-kąpielowy |
| 1 | Wózek kąpielowy z jednosegmentowym leżem |
| 2 | Wymiary zewnętrzne 2050x800 mm (+/- 50 mm) Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne 1980x740mm Zamawiający dopuszcza wózek posiadający wymiary zewnętrzne 2095 x 730 mm |
| 3 | Długość leża 1900 mm (+/- 100 mm) Zamawiający dopuszcza długość leża 1780 mm. |
| 4 | Szerokość leża 650 mm (+/- 50 mm) Zamawiający dopuszcza wózek posiadający leże o szerokości 560 mm. |
| 5 | Pozycja przechyłu wzdłużnego realizowana za pomocą sprężyny gazowej 5° - ułatwiająca odpływ wody |
| 6 | Przechył wzdłużny realizowany poprzez przechylenie całego leża nogami w dół |
| 7 | Wysokość składanych barierek bocznych min. 180 mm |
| 8 | Hydrauliczna, nożna regulacja wysokości w zakresie min. 550-950mm Zamawiający dopuszcza wózek posiadający hydrauliczną, nożną regulację wysokości w zakresie 545 – 930 mm Zamawiający w pkt. 8 dopuszcza regulację 540 – 910 mm |
| 9 | Cichobieżne koła w obudowie tworzywowej o średnicy min. 150 mm Zamawiający dopuszcza cichobieżne koła w obudowie tworzywowej o średnicy 125mm |
| 10 | Centralna blokada kół z możliwością blokady kierunkowej |
| 11 | Rama wykonana ze stali malowanej proszkowo |
| 12 | Wysokość specjalnego materaca kąpielowego min. 270mm Zamawiający dopuszcza wózek posiadający wysokość specjalnego materaca kąpielowego 250 mm |
| 13 | Materac zintegrowany z odpływem, do którego dołączany jest min. metrowy wąż |
| 14 | Wodoodporna poduszka w formie półwałka |
| 15 | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 170 kg |
| 16 | Waga wózka maksymalnie 100 kg Zamawiający dopuszcza wózek transportowo - kąpielowy o wadze 103 kg. |
| 17 | Wózek wyposażony w szczyty stanowiące ogranicznik dla dedykowanego materaca |

Pozycja 6 Podnośnik pacjentów w pozycji leżącej – 1 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |  |
| --- | --- | --- |
| I | Podnośnik pacjentów w pozycji leżącej |  |
|  |  | Podnośnik pacjenta regulowany za pomocą siłownika elektromechanicznego |
|  |  | Podnośnik wykonany z wysoko wytrzymałego aluminium oraz stali |
|  |  | Sterowanie przy użyciu pilota |
|  |  | Pilot przewodowy umożliwiający sterowanie wysokością podnoszenia, zmianą rozstawu podstawy podnośnika oraz możliwością zmiany pozycji z leżącej na siedzącą |
|  |  | Sygnalizacja niskiego poziom baterii, oraz awarii |
|  |  | Podnośnik wyposażony w przednie koło o średnicy min. 75 mm i tylne koła o średnicy min. 100 mm |
|  |  | Tylne koła wyposażone w indywidualne hamulce |
|  |  | Elektrycznie sterowana i sztywna, czteropunktowa rama do zaczepiania nosideł. Mocowanie podwieszenia zabezpieczone mechanicznie |
|  |  | Rama umożliwiająca właściwe pozycjonowanie pacjenta – przejście z pozycji leżącej do półleżącej podczas przenoszenia pacjenta. |
|  |  | Możliwość elektrycznej zmiany pozycji (z leżącej na siedzącą i na odwrót) podczas przenoszenia za pomocą pilota przewodowego |
|  |  | Możliwość podnoszenia pacjenta zarówno z wózka, jak i łóżka |
|  |  | Maksymalna wysokość przy złożeniu 1450 mm (+/- 50 mm) Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokość przy złożeniu 1151 mm Zamawiający w pkt. 12 dopuszcza maksymalną wysokość przy złożeniu 1350 mm |
|  |  | Maksymalna wysokość przy rozłożeniu 2150 mm (+/- 50 mm) Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokość przy rozłożeniu 1808 mm. |
|  |  | Szerokość podnośnika ze złożonymi nogami 700 mm (+/- 50 mm) |
|  |  | Szerokość podnośnika z rozłożonymi nogami 1200 mm (+/- 50 mm) |
|  |  | Możliwość opuszczenia podnośnika przy pomocy mechanizmu umieszczonego na siłowniku w razie awarii zasilania |
|  |  | Przycisk awaryjny zatrzymujący działanie podnośnika w razie niepożądanych sytuacji |
|  |  | Akumulator pozwalający na korzystanie z funkcji podnośnika bez zasilania sieciowego |
|  |  | Wyjmowany akumulator o pojemności min. 3Ah Zamawiający dopuszcza wyjmowany akumulator o pojemności 2,9 Ah |
|  |  | Możliwość podjechania pod łóżko pacjenta, niezależnie od konstrukcji podstawy łóżka |
|  |  | Wysokość podstawy jezdnej 110 mm (+/- 10 mm) |
|  |  | Przycisk awaryjny wyłączający elektryczne regulacje oznaczony kolorem czerwonym w łatwo dostępnym miejscu |
|  |  | Minimalna przestrzeń pozwalająca na zastosowanie podnośnika 1500x1500mm |
|  |  | Maksymalny udźwig min. 200 kg |
|  |  | Waga urządzenia maksymalnie 65 kg |
|  |  | Nogi rozszerzające się przy pomocy siłownika elektromechanicznego – regulacja z pilota |
|  |  | Poziom głośności przy pełnym obciążeniu maksymalnie 49 dB Zamawiający w pkt. 27 dopuszcza głośność 52 dB |
|  |  | Możliwość rozbudowy podnośnika o dedykowany system ważący |
|  |  | Leże podtrzymujące ciało pacjenta minimum w odcinku od głowy do ud na całej ich długości |
|  |  | Nosidło wykonane z materiału odpornego na działanie chemicznych środków dezynfekcyjnych |