## Sheet1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa zestawu/Producent/Nr katalogowy (jeśli istnieje) | Wielkość opakowania oferowanego produktu | Szacowana przez wykonawcę liczba opakowań umożliwiająca wykonanie 840 oznaczeń w ciągu 12 miesięcy, przy założeniu prowadzenia badania dla min 20 prób jednocześnie w jednym przebiegu diagnostycznym | Cena jednostkowa opakowania (PLN netto) | Wartość netto | stawka VAT% | Wartość VAT | Wartość brutto
|  |  |  | A | B | C=AXB | D | E=CxD | F=C+E
1. | Zestaw odczynników i elementów zużywalnych do izolacji DNA z tkanek utrwalonych w formalinie i zatopionych w bloczku parafinowym (FFPE); pozwala na izolację genomowego DNA z pojedynczego skrawka tkanki FFPE o grubości 5μm, procedura izolacji trwa do 3 godzin. Dedykowany do użycia z zestawem odczynników do oznaczenia mutacji w genach EGFR i BRAF zwalidowanych diagnostycznie do wykorzystania z analizatorem PCR w czasie rzeczywistym z automatyczną interpretacją wyników. Zestaw zwalidowanych diagnostycznie do wykorzystania z analizatorem PCR w czasie rzeczywistym z automatyczną interpretacją wyników. Zestaw posiada certyfikat CE do diagnostyki in vitro (CE-IVD) potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Okres przydatności odczynników co najmniej 6 miesięcy. |  | 24 reakcji/ op |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw odczynników i elementów zużywalnych do izolacji DNA z biopsji płynnej (krew obwodowa); pozwalający na izolację wolnokrążącego DNA nowotworu z osocza , procedura izolacji do 3 godzin. Dedykowany do użycia z zestawem odczynników do oznaczenia mutacji w genach EGFR, KRAS i BRAF zwalidowanych diagnostycznie do wykorzystania z analizatorem PCR w czasie rzeczywistym z automatyczną interpretacją wyników. Zestaw musi posiadać certyfikat CE do diagnostyki in vitro (CE-IVD) potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Okres przydatności odczynników co najmniej 6 miesięcy. |  | 24 reakcji/ op |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw odczynników do diagnostyki in vitro mutacji w eksonach 18, 19, 20, 21 genu EGFR metodą PCR w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem automatycznego analizatora PCR. Test pozwala na identyfikację co najmniej 41 najczęstszych mutacji genu EGFR; test wykrywa <5% sekwencji zmutowanego allelu na tle DNA typu dzikiego w 5 μm próbce tkanki FFPE zawierającej >10% komórek nowotworowych - walidacja na materiale klinicznym (tkankach) potwierdzona wynikami prezentowanymi w instrukcji wykonania testu; Zestaw zwalidowany do wykonania kompletnego oznaczenia w oparciu o nie więcej niż 150 ng DNA jednego pacjenta. Walidacja testu z oferowanym zestawem do izolacji DNA z tkanek FFPE potwierdzona wynikami badań w instrukcji wykonania testu. Zestaw zwalidowany do wykonania kompletnego oznaczenia w oparciu o cfDNA pacjenta uzyskanego z co najmniej 2 ml osocza. Zestaw zawiera kontrolę dodatnią (zawiera analizowane mutacje) i ujemną (nie zawiera analizowanych mutacji). Możliwość przechowywania odczynników w stanie płynnym w temperaturze do +8ºC przez okres do 90 dni. Enzymatyczne zabezpieczenie przed kontaminacją produktami PCR (uracylo-N-glikozylaza). Zestaw zawiera odczynniki pozwalajace na przbadanie próbek co najmniej 24 pacjentów pod warunkiem jednoczesnej analizy co najmniej 3 pacjentów w pojedynczej reakcji. Zestaw zwalidowany diagnostycznie do wykorzystania z analizatorem PCR w czasie rzeczywistym z automatyczną interpretacją wyników. Zestaw posiada certyfikat CE do diagnostyki in vitro (CE-IVD) potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Okres przydatności odczynników co najmniej 6 miesięcy. |  | 120 reakcje/ op |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Płytki plastikowe 96-dołkowe do przeprowadzania reakcji PCR w czasie rzeczywistym w objętości 10-100 μl wraz z samoprzylepną folią do zamykania płytek, przezierną optycznie do zastosowania przy reakcji PCR w czasie rzeczywistym; płytki i folia wykonane z materiałów odpornych termicznie do temperatury co najmniej 100°C, wolne od DNAz, RNAz oraz kwasów nukleinowych; plytki posiadają unikatowe kody kreskowe w celu identyfikacji i archiwizacji próbek oraz wyników diagnostycznych; płytki i folia dedykowane do wykorzystania w analizatorze PCR w czasie rzeczywistym z automatyczną interpretacją wyników. Okres przydatności materiałów co najmniej 6 miesięcy. |  | 50 płytek/op |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Końcówki do pipet automatycznych z filtrem 0,1-10 ul służące do izolacji DNA/wykonania oznaczeń EGFR |  | 960 szt. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Końcówki do pipet automatycznych z filtrem 2-20 ul służące do izolacji DNA/wykonania oznaczeń EGFR |  | 960 szt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Końcówki do pipet automatycznych z filtrem 20-200 ul służące do izolacji DNA/wykonania oznaczeń EGFR |  | 960 szt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Końcówki do pipet automatycznych z filtrem 100-1000 ul służące do izolacji DNA/wykonania oznaczeń EGFR |  | 960 szt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 2-propanol 99,8% 2,5L CZDA |  | 2,5L |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | końcówki do pipetora Multipette 0,2 ml (Combitips advanced®, Eppendorf Quality™, 0,2 mL) |  | 100 szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | CE-IVD Cell-Free DNA Collection Tube 50 |  | 50 szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Ethanol 99,8% 2,5L |  | 2,5L |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Woda do PCR i rozpuszczenia enzymów |  | 1L |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Probówki 1,5 ml Safe-lock Eppendorf służące do izolacji DNA |  | 1000 szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TABELA 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa zestawu/Producent/Nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Kwota czynszu netto (za miesiąc) | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT (za miesiąc) | Kwota czynszu brutto (za miesiąc) | Wartość netto dzierżawy za 12 miesiące | Warość VAT dzierżawy za 12 miesiące | Wartość brutto dzierżawy za 12 miesiące
|  |  | A | B | C=AxB | D=A+C | 12xA | 12xB | 12xD
1. | Dzierżawa analizatora PCR w czasie rzeczywistym oraz kompletu urządzeń dodatkowych niezbędnych do przygotowania próbki z materiałem genetycznym oraz wykonania badania mutacji genu EGFR. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM (TABELA 1 + TABELA 2)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto (12 miesiące) | Wartość VAT (12 miesiące) | Wartość brutto (12 miesiące)
1. | Testy diagnostyczne do wykrywania mutacji genu EGFR ( wraz z zestawem do izolacji DNA z FFPE i cfDNA osocza) oraz płytkami 96 dołkowymi do reakcji real time PCR i końcówkami do pipet oraz probówkami 1,5 ml. | 0 | 0 | 0
2. | Dzierżawa aparatu real time PCR oraz kompletu urządzeń dodatkowych do przygotowania próbek oraz wykonania badania w laboratorium molekularnym. | 0 | 0 | 0
Łączna kwota oferty: |  | 0 | 0 | 0