Załącznik nr 1

Pakiet nr 1

Pozycja 1 Videobronchoskop 5.2 – 1 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| Videobronchoskop 5.2, wymagania ogólne |  |
|  | Wideobronchoskop w pełni kompatybilny z wideoprocesorami będącymi na wyposażeniu szpitala: EPK-i, EPK-i5000, EPK-i7010 |
|  | Średnica kanału roboczego – min. 2,0 mm |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika– max 5,2 mm |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max 5,4 mm |
|  | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w wysokiej rozdzielczości |
|  | Minimalne kąty zagięcia końcówki : góra 210 stopni, dół 130 stopni |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli |
|  | Kąt obserwacji – min. 120 st. |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer |
|  | Długość robocza 600mm |
|  | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora |
|  | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu z możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia |
|  | Tryb obrazowania w filtracji cyfrowej dla drzewa oskrzelowego |
|  | Zastosowanie jednorazowych zaworków ssących |

Pozycja 2 Videobronchoskop 3.9 – 1 szt

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| Videobronchoskop 3.9, wymagania ogólne |  |
|  | Wideobronchoskop w pełni kompatybilny z wideoprocesorami będącymi na wyposażeniu szpitala: EPK-i, EPK-i5000, EPK-i7010 |
|  | Średnica kanału roboczego – min. 1,2 mm |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika– max 3,9 mm |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max 3,7 mm |
|  | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w wysokiej rozdzielczości |
|  | Minimalne kąty zagięcia końcówki : góra 210 stopni, dół 130 stopni |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli |
|  | Kąt obserwacji – min. 120 st. |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer |
|  | Długość robocza 600mm |
|  | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora |
|  | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu z możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia |
|  | Tryb obrazowania w filtracji cyfrowej dla drzewa oskrzelowego |
|  | Zastosowanie jednorazowych zaworków ssących |

Pozycja 3 Videobronchoskop 6.4 – 5 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| Videobronchoskop 6.4, wymagania ogólne |  |
|  | Wideobronchoskop w pełni kompatybilny z wideoprocesorami będącymi na wyposażeniu szpitala: EPK-i, EPK-i5000, EPK-i7010 |
|  | Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika– max 6,4 mm |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max 6,1 mm |
|  | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w wysokiej rozdzielczości |
|  | Minimalne kąty zagięcia końcówki : góra 180 stopni, dół 130 stopni |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli |
|  | Kąt obserwacji – min. 120 st. |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer |
|  | Długość robocza 600mm |
|  | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora |
|  | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu z możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia |
|  | Tryb obrazowania w filtracji cyfrowej dla drzewa oskrzelowego |
|  | Zastosowanie jednorazowych zaworków ssących |

Pozycja 4 Tor wizyjny HD – 1 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| Tor wizyjny HD, wymagania ogólne |  |
|  | PROCESOR WIZYJNY WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI HD ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA –1 szt. |
|  | Kompatybilny z wszystkimi oferowanymi wideoendoskopami oraz kompatybilny z wideoendoskopami bedącymi na wyposażeniu szpitala |
|  | Bezpieczne i bezpośrednie podłączenie z wideoendoskopami bedącymi na wyposażeniu szpitala: EB-1975K, EB19-J10,EB11-J10, EB19-J10U, EB-1970UK |
|  | Sygnał wyjściowy min. 1080i, rozdzielczość min. 1920x1080 |
|  | Pompa powietrzna z regulacją nadmuchu |
|  | Typ oświetlenia w źródle światła – ksenon |
|  | Moc oświetlenia – min. 300W |
|  | Dotykowy programowalny panel sterowania funkcjami procesora |
|  | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna |
|  | Możliwość podłączenia wideoendoskopów wysokiej rozdzielczości HD, standardowej rozdzielczości SD oraz echoendoskopów EUS,EBUS |
|  | Pełna integracja dwukierunkowa z systemem RIS/PACS posiadanym przez Zamawiającego (licencje, komunikacja), w jednej lokalizacji, wskazanej przez Zamawiającego |
|  | MONITOR MEDYCZNY LCD – 1 szt. |
|  | Rozmiar ekranu monitora – min. 27” |
|  | Rozdzielczość ekranu LCD monitora – min. 1920x1080 |
|  | Wejście sygnału monitora umożliwiające podłączenie procesora wizyjnego w standardzie: DVI-D |
|  | Luminacja min. 1000 cd/m² |
|  | Kontrast min. 1000:1 |
|  | Kąt widzenia 178° |
|  | WÓZEK ENDOSKOPOWY –1 szt. |
|  | Podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół |
|  | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu na wózku |
|  | Listwa zasilająca zamocowana na wózku |
|  | Centralny włącznik wózka |
|  | Wózek wyposażony w wieszak na dwa endoskopy |