Załącznik nr 1

Pakiet nr 2

Szafa endoskopowa – 2 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| Szafa endoskopowa, wymagania ogólne |  |
|  | Szafa do przechowywania endoskopów z rejestracją |
|  | Przechowywanie endoskopów w czystości mikrobiologicznej co najmniej 168 h |
|  | Funkcja suszenia realizowana poprzez wentylację komory i nadmuch powietrza do kanałów endoskopu. |
|  | Wprowadzenie i ewidencjonowanie endoskopów poprzez klawiaturę numeryczną kod |
|  | Konstrukcja scalonych dwóch niezależnie pracujących, samodzielnych komór roboczych z niezależnym zasilaniem i niezależną rejestracją zdarzeń umożliwiająca przechowywanie do 4 lub do 8 endoskopów ze wspólnym układem sterowania i interfejsem. |
|  | Wyposażenie w czytnik kodów RFID |
|  | Dostęp użytkowników poprzez zastosowanie indywidualnych kart. |
|  | Automatyczna blokada drzwi po zamknięciu |
|  | Wymiary: Głębokość: 550 mm +/-50 mm Szerokość: max. 1400 mm Wysokość: 2160 mm +/-50 mm |
|  | Przeszklone drzwi i wewnętrzne oświetlenie dla kontroli wzrokowej. |
|  | Osiem stanowisk na endoskopy giętkie z przyłączami kanałowymi |
|  | Zasilanie powietrzem klasy medycznej z wbudowanej sprężarki i z sieci szpitalnej. |
|  | Panel LCD informujący o aktualnym statusie endoskopów oraz o monitorowanych parametrach środowiskowych |
|  | Wewnętrzny wentylator o parametrach przepływu 40 mᶾ/h, zapewniający 80-krotną wymianę powietrza w komorze w ciągu godziny. |
|  | Filtrowanie metodą HEPA Skuteczność filtru komory HEPA 13 - 0,3 µm - 99,95% Skuteczność filtru nadmuchu kanałów endoskopu HEPA 14 - 0,3 µm - 99,995% |
|  | Współpraca z powietrzem o ciśnieniu nie przekraczającym 0,03Mpa (0,3 atm). zasilanie powietrzem przyłącze G ½” |
|  | Podłączenie do zasilania 230V, 50 Hz |
|  | Ciągła wymiana powietrza wewnątrz komory roboczej |
|  | Szafa wykonana ze stali nierdzewnej gat. AISI 304 |
|  | Szafa do przechowywania endoskopów umożliwiająca dosuszenie, przechowywanie endoskopów w kontrolowanych warunkach. Czas przechowywania oraz wszystkie pozostałe istotne parametry warunków przechowywania, a także dane personalne użytkownika i informacje o modelu przechowywanego endoskopu są udokumentowane wydrukiem. System z ekranem dotykowym i wbudowaną drukarką Możliwość kontroli warunków przechowywania endoskopów: - temperatura - ciśnienie wewnątrz komory endoskopu - ciśnienie w kanałach endoskopu - czas przechowywania endoskopu - kontrola czasu otwarcia drzwi - blokada przed nadmiernym ciśnieniem przy zasilaniu powietrzem zewnętrznym - wilgotność względna |
|  | Szafa wyposażona w polskie menu |
|  | Przechowanie endoskopów w pozycji pionowej |