Załącznik nr 1

Pakiet nr 3

Automatyczna myjnia endoskopowa na dwa endoskopy wraz ze zmiękczaczem i osmozą – 2 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| Automatyczna myjnia endoskopowa na dwa endoskopy wraz ze zmiękczaczem i osmozą, wymagania ogólne |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji minimum dwóch endoskopów elastycznych |
|  | Możliwość mycia endoskopów różnych producentów, system załadowczy z bezpośrednim podłączeniem kanałów endoskopu do myjni, wraz ze zmiękczaczem i osmozą |
|  | Złącza do podłączenia kanału water-jet umieszczonego w konektorze endoskopu. |
|  | Proces dezynfekcji w temperaturze 30-35C |
|  | Jednokrotne użycie roztworów roboczych (środka myjącego i dezynfekcyjnego) |
|  | Obudowa i komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej |
|  | Praca w szczelnym systemie zamkniętym |
|  | Ostatnie płukanie wodą zdezynfekowaną |
|  | Wbudowany w urządzenie system do dezynfekcji wody do ostatecznego płukania |
|  | Automatyczna kontrola szczelności endoskopu podczas całego procesu, urządzenie wyposażone w zintegrowany automatyczny system testowania szczelności endoskopów, automatyczne przerwanie procesu w przypadku wykrycia nieszczelności endoskopu w trakcie procesu |
|  | Wysuwane, niezależne kosze do umieszczania endoskopów |
|  | Uchylne poziomo, całkowicie przeszklone drzwi komory |
|  | Możliwość zaprogramowania dodatkowych programów lub modyfikacji poszczególnych etapów procesu mycia i dezynfekcji dostęp do funkcji programowania dla uprawnionych osób zabezpieczony kodem |
|  | Automatyczny program termicznej samodezynfekcji urządzenia |
|  | Kolorowy ekran dotykowy do obsługi urządzenia bezpośrednio przez dotyk dowolnego pola, z wyświetlaniem w postaci tekstowej czasu procesu i komunikatów o kolejnych krokach/ fazach procesu, temperaturze w komorze oraz informacji dot. testu szczelności. |
|  | Wyświetlanie komunikatów w języku polskim |
|  | Wyświetlanie komunikatu o konieczności wykonania przeglądu |
|  | Pomiar ilości dozowanych środków przy użyciu przepływomierzy z możliwością ich kalibracji |
|  | Pomiar temperatury przy użyciu czujników temperatury z możliwością ich kalibracji |
|  | Zasilanie elektryczne 400V / 50Hz |
|  | ## Wbudowana drukarka rzeczywistych parametrów procesu |
|  | Sygnalizacja braku środków: myjącego i dezynfekcyjnego |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego komputera klasy PC z oprogramowaniem do archiwizacji parametrów procesu |
|  | Wyposażona w automatyczny system rozpoznawania endoskopów - skaner |
|  | Proces dezynfekcji przy użyciu środka dezynfekcyjnego opartego na kwasie nadoctowym (PAA) zatwierdzonym przez producenta urządzenia |