### Załącznik nr 1A

Pakiet nr 1

### APARATURA DO PROWADZENIA TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ

### Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej (CRRT)

|  | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
|  | Możliwość wykonywania heparynowych zabiegów CVVHD, CVVH, CVVHDF z pre- lub postdylucją |
|  | Możliwość wykonywania cytrynianowych zabiegów CVVHD, CVVHDF z postdylucją |
|  | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety |
|  | Zintegrowane dreny cytrynianu i wapnia z układem krążenia pozaustrojowego |
|  | Nieprzerwana podaż cytrynianu podczas zmiany worków dializatu, substytutu, filtratu |
|  | Możliwość podłączenia worka/worków na filtrat do 20 L |
|  | Możliwość zmiany i zapamiętania domyślnych parametrów dla każdego rodzaju zabiegu |
|  | Zakres przepływu substytutu 10 - 160 ml/min. |
|  | Zakres regulacji temperatury dializatu/substytutu 35 – 39 ºC |
|  | Możliwość wyłączenia ogrzewania roztworów |
|  | Regulowana ultrafiltracja 0 – 990 ml/godz. |
|  | Wydajność pompy krwi 10 – 450 ml/min |
|  | Zintegrowany, obrotowy uchwyt hemofiltra |
|  | Możliwość ustawiania ekranu w 3 płaszczyznach |
|  | System pomocy kontekstowej |
|  | Możliwość regulacji poziomu krwi w jeziorku żylnym z poziomu ekranu |
|  | Dwa detektory powietrza |
|  | 6 pomp perystaltycznych zintegrowanych na płycie czołowej |
|  | Dodatkowa pompa strzykawkowa z automatyczną detekcją podłączenia strzykawki 30/50 ml |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego, żylnego i przed filtrem bez kontaktu z powietrzem |
|  | Możliwość uzyskania wstecznego przepływu krwi bez konieczności rozłączania układu krążenia pozaustrojowego i płukania cewnika |
|  | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające podtrzymanie krążenia pozaustrojowego przez co najmniej 15 min. |
|  | Niezależne odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu czy filtratu |
|  | System bilansując grawimetryczny z czterema niezależnymi wagami |
|  | Dokładność ważenia na każdej wadze: 1 g |
|  | Możliwość przejścia w czasie zabiegu w „tryb pielęgnacji” z wyłączonym bilansowaniem i zmniejszonym przepływem krwi |
|  | Wózek jezdny aparatu na 4 niezależnych kołach, w tym 2 z dwustopniową blokadą |
|  | Dwa uchwyty z przodu i z tyłu aparatu ułatwiające przesuwanie/obracanie urządzenia |
|  | Detektor przecieku krwi |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji |