Załącznik nr 1B

Pakiet nr 2

APARAT USG PRZYŁÓŻKOWY Z KOLOROWYM DOPPLEREM

| LP | Parametry graniczne (wymagane) |  |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcja i konfiguracja |  |  |
|  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej |  |
|  | Cyfrowy, szerokopasmowy układ formowania wiązki |  |
|  | Aparat o konstrukcji tabletowej, ultramobilny |  |
|  | Zakres stosowanych częstotliwość pracy min. od 1MHz do 12MHz (określony zakresem częstotliwości głowic pracujących z zestawem) |  |
|  | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania wynosząca min. 65 000 |  |
|  | Dynamika systemu min.170 dB |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna waga zestawu wraz z ładowarką max. 2 kg |  |
|  | Tablet z monitorem dotykowym o przekątnej min. 10 cali (2 szt.) |  |
|  | Czas pracy zestawu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia z prądu minimum 120 minut |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na wbudowanym dysku twardym o pojemności min. 16GB z możliwością eksportowania danych na nośniki przenośne w formatach kompatybilnych z posiadanym przez zamawiającego systemem Windows oraz DICOM. |  |
|  | Zasilanie głowicy ultrasonograficznej z wbudowanego w urządzenie obrazujące (tablet) akumulatora |  |
|  | Głębokość penetracji/obrazowania 2D (B-mode) w minimalnym wymaganym zakresie od 1 do 30cm regulowana przez dotyk |  |
|  | Regulacja jasności przez dotyk |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu („frame rate”) w trybie 2D (B-mode) min. 70 obrazów/sekundę. |  |
|  | Funkcja redukująca szumy adaptacyjne i artefakty w obrazowaniu 2D |  |
|  | Złożone obrazowanie wielokierunkowe badanych struktur w czasie rzeczywistym (wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami) |  |
|  | Funkcja automatycznej ciągłej optymalizacji obrazu B-Mode (ustawienie jasności, kontrastu obrazu i kompensacji wzmocnienia głębokościowego TGC), niewymagająca od użytkownika ręcznego uruchamiania. |  |
|  | Opcja obrazowanie w trybie pełnego ekaranu (full screen) |  |
|  | Oprogramowanie do eksportu danych i transmisji sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 |  |
|  | Oprogramowanie do badań: - jamy brzusznej - opłucnej - naczyniowych - mięśniowo-szkieletowych - tkanek miękkich - narządów położonych powierzchniowo - kardiologicznych FAST |  |
| Tryby obrazowania |  |  |
| 1. | Tryby pracy: B-mode (2D) Doppler Kolorowy (CD) z regulacją wielkości okna M-mode |  |
| 2. | Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej |  |
| 3. | Minimum 2 prędkości przepływu kolorowego Dopplera (CD) wybierane przez użytkownika |  |
| Głowice ultrasonograficzne |  |  |
| 1. | Szerokopasmowa elektroniczna głowica sektorowa do badań kardiologicznych, brzusznych, płucnych i FAST Częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 1.0 MHz do 5.0 MHz (+/- 1MHz) Liczba elementów w głowicy min. 64 Kąt pola penetracji głowicy min. 90 stopni Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej Min. 2D, Kolor Doppler, M-Mode |  |
| 2. | Szerokopasmowa elektroniczna głowica liniowa do badań naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych, płucnych, tkanek miękkich, narządów położonych powierzchniowo Częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 3.0 MHz do 12.0 MHz (+/- 1MHz) Liczba elementów w głowicy min. 128 Szerokość czoła głowicy 38mm (+/- 10%) Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej Min. 2D, Kolor Doppler, M-Mode |  |
| Pomiary i pakiety obliczeniowe/raporty |  |  |
| 1. | Pomiar odległości w trybie 2D |  |
| 2. | Możliwość archiwizacji sekwencji obrazów ruchomych i statycznych na dysku twardym aparatu |  |
| Możliwość rozbudowy aparatu |  |  |
| 1. | Możliwość rozbudowy o szerokopasmową elektroniczną głowicę konweksową do badań jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczych, urologicznych i płucnych z wymiennym kablem USB Częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 2.0 MHz do 6.0 MHz (+/- 1MHz) Liczba elementów w głowicy min. 128 Kąt pola penetracji głowicy min. 65 stopni Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej Min. 2D, Kolor Doppler, M-Mode |  |
| Warunki gwarancji: |  |  |
| 1. | Okres gwarancji na głowicę - zgodnie z deklaracją wykonawcy – parametr oceniany. |  |
| 2. | Okres gwarancji na tablet wynoszący min. 24 miesiące liczony od daty przekazania potwierdzonego protokołem odbioru |  |