**Załącznik nr 1C**

**Pakiet nr 3**

**BRONCHOSKOP WYJAZDOWY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry graniczne (*wymagane)*** |
| 1. | Kąt obserwacji: min. 95°  |
| 2. | Kierunek widzenia: 0°  |
| 3. | Zakres głębi ostrości : nie mniejszy niż 3÷50mm  |
| 4. | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej: max. 5,2mm |
| 5. | Średnica kanału roboczego: min. 2,5 mm |
| 6. | Długość robocza: nie mniejsza niż 600 mm  |
| 7. | Długość całkowita 880 mm |
| 8. | Zakresy zaginania końcówki bronchofiberoskopu: góra /dół:- Zakres zaginania końcówki w górę: nie mniej niż 160°- Zakres zaginania końcówki w dół: nie mniej niż 130° |
| 9. | Przyłącze ssania zamontowane na stałe dla celów higienicznych  |
| 10. | Bronchofiberoskop w pełni zanurzalny w środku dezynfekcyjnym  |
| 11. | Pierścień regulacyjny dioptrii, regulowany w celu dostosowania do wzroku użytkownika. |
| 12. | Bateryjne diodowe źródło światła do bronchofiberoskopu , kompatybilne z oferowanym bronchofiberoskopem:1. Lampa typu LED
2. Monitoring stopnia zużycia baterii za pomocą diody
3. Możliwość pełnego zanurzenia wraz z bronchofiberoskopem w środku dezynfekcyjnym
4. Waga nie większa niż 120 g
5. Ilość godzin ciągłej pracy na jednej baterii min 10 h.
 |
| 13. | Walizka do przechowywania aparatu  |
| 14. | Kontener do sterylizacji i przechowywania – 2 szt. |
| 15. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie:Narzędzia:- Kleszcze biopsyjne z okienkiem, wielorazowego użytku, śr. 2,4mm, dł. robocza 1100mm – 1szt.-Woreczek foliowy do usuwania polipów i ciał obcych, jednorazowy, bezlateksowy , z funkcją rotacji, długość narzędzia 160cm, średnica narzędzia 1.8 mm, śr. woreczka 15 mm – 3 szt. |