

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

WCPIT/EA/381-34/2023

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Automat do folii nakrywkowej dla preparatów histopatologicznych – 1 szt.** |
|  | **Automat do folii nakrywkowej dla preparatów histopatologicznych** |
|  | Możliwość sprzężenia z barwiarką - Tissue-Tek Prisma Plus celem utworzenia połączonego systemu barwienia i nakrywania |
|  | Wydajność minimum 1000 szkiełek na godzinę |
|  | Dostarczenie koszyczków na minimum 220 szkiełek |
|  | Możliwość regulowania długości naklejanej taśmy – 45; 50; 55 i 60 mm |
|  | Pojemność ładowania: 60 preparatów (3 koszyczki po 20 preparatów) |
|  | Pojemność rozładunkowa: 240 preparatów (12 koszyczki po 20 preparatów) |
|  | Dopuszczalne wymiary szkiełek: Rozmiar: 24,7 - 26,5 mm x 74,7 - 76,5 mm |
|  | Grubość: 0,9 - 1,2 mm |
|  | Kompatybilny rozpuszczalnik: Tylko ksylen klasy odczynnika lub klasy analitycznej |
|  | Kontrola oparów: Filtry z węglem aktywnym w urządzeniu, opcjonalne przyłącze wentylacji zewnętrznej |
|  | W ramach zakupu montaż urządzenia, sparowanie z barwiarką i przeszkolenie personelu |
|  | Zestaw instalacyjny: dostarczenie materiałów zużywalnych na wystarczających na oklejenie 200 szkiełek |

Urządzenie nie może być wyprodukowane wcześniej niż w 2022 r.

Wykonawca dostarcza wraz ze sprzętem instrukcję obsługi w języku polskim.