WCPiT/EA/381-26/2023

Poznań, 29.05.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa odzieży ochronnej i serwet chirurgicznych”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZESTAW I

Czy Zamawiający wymaga aby maski FFP2, FFP3 były medyczne? Podane w wymaganiach normy tj.: PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Maski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) odnoszą się do masek ochronnych natomiast maski medyczne posiadają dodatkowo niewymienioną w wymaganiach normę EN 14683:2019+AC:2019.

Odpowiedź:

Dla masek FFP2 i FFP3 Zamawiający wymaga zgodności masek z normą EN 14683. Są to maski ochronne medyczne (jak w opisie).

ZESTAW II

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści rękaw zakończony gumką? Opis jest dość niejasny”

Niesterylny fartuch zabiegowy -wizytacyjny wykonany z miękkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze od 20g/m2 do 35g/m2 z rękawami zakończonymi elastycznym ściągaczem.  Rozmiar L; XL wg potrzeb zamawiajacego  lub uniwersalny. Fartuch wiązany w pasie na troki .Rękaw zakończony gumką. Może być pakowany w opakowania x 10 szt.

Odpowiedź:

Rękawy niesterylnych fartuchów zabiegowych mogą być zakończone elastycznym ściągaczem lub gumką.

ZESTAW III

Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zielonej osłony na stolik Mayo wykonanej z folii polietylenowej (55 g/m2), obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min. 80 g/m2? Wytrzymałość na rozerwanie w strefie wzmocnionej min. 100 kPa, nieprzemakalność na całej powierzchni min. 100 cm H2O.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanych osłon na stolik.

Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania pokrowca w rozmiarze 13 x 250 cm, z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanych pokrowców.

ZESTAW IV

PAKIET nr  12

Czy Zamawiający dopuści czepki typu clip pakowane po 200 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 25 op.?

Odpowiedź:

Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PAKIET nr  13

Czy Zamawiający dopuści czepki w rozmiarze uniwersalnym obszerne?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

ZESTAW V

Pakiet 4:

Czy zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny SMMS.

Pakiet 5:

1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wyrobów spełniających normę EN 13795-1, a więc będących wyrobami medycznymi?

Zgodnie ze stanowiskiem URPLWMiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795-1.

2. Jeżeli Zamawiający nie wymaga wyżej opisanych parametrów, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów higienicznych spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kategorii I?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt był wyrobem medycznym.

Pakiet 6:

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na buty z wytrzymałej włókniny o gramaturze 57g/m2 i pakowane po 10 szt w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści ochraniacze na buty z wytrzymałej włókniny o gramaturze 57g/m2 i pakowane po 10 szt. w opakowaniu zbiorczym.

Pakiet 6:

1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wyrobów spełniających normę EN 13795-1, a więc będących wyrobami medycznymi?

Zgodnie ze stanowiskiem URPLWMiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795-1.

2. Jeżeli Zamawiający nie wymaga wyżej opisanych parametrów, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów higienicznych spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kategorii I?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt był wyrobem medycznym.

Pakiet 9:

1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wyrobów spełniających normę EN 13795-1, a więc będących wyrobami medycznymi?

Zgodnie ze stanowiskiem URPLWMiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795-1.

2. Jeżeli Zamawiający nie wymaga wyżej opisanych parametrów, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów higienicznych spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kategorii I?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt był wyrobem medycznym.

Pakiet 12:

1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wyrobów spełniających normę EN 13795-1, a więc będących wyrobami medycznymi?

Zgodnie ze stanowiskiem URPLWMiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795-1.

2. Jeżeli Zamawiający nie wymaga wyżej opisanych parametrów, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów higienicznych spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kategorii I?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt był wyrobem medycznym.

Pakiet 13:

Czy zamawiający dopuści czepek chirurgiczny męski o kroju furażerki wykonanej w włókniny polipropylenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 13:

1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wyrobów spełniających normę EN 13795-1, a więc będących wyrobami medycznymi?

Zgodnie ze stanowiskiem URPLWMiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795-1.

2. Jeżeli Zamawiający nie wymaga wyżej opisanych parametrów, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów higienicznych spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kategorii I?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt był wyrobem medycznym.

ZESTAW VI

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 3

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylną osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145cm, wykonana z mocnej nieprzemakalnej, piaskowanej folii polietylenowej – kolor aqua  z warstwą ochronną i dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika, parametry techniczne: osłona na stolik Mayo - Folia PE o grubości 60µm, warstwa chłonna laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 85g/m².  Wytrzymałość na rozerwanie/ rozdarcie min. 185kPa w strefie wzmocnionej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt z wyżej opisanymi parametrami.

Pakiet nr 3

Pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylny pokrowiec na przewody 13x250cm wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE z prostą końcówką, złożony teleskopowo z 1 taśmą samoprzylepną do zamocowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt z wyżej opisanymi parametrami.

ZESTAW VII

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia:

Pakiet 5, poz. 1

- Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

  - Mankiet 5 cm

  - Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)

  - Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko

  - Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

Pakiet 10, poz. 1

- Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku

Pakiet 11, poz. 3-4

Czy zamawiający wydzieli poz.3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku

Pakiet 11, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20  cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 11, poz. 4

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 16 g/m2, w kolorze niebieskim, bez aplikacji, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm,  średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 13

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20  cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

ZESTAW VIII

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku

Pakiet 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pokrowce na buty w kolorze niebieskim – zgodnie z SWZ.

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku

Pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jałowe, trójwarstwowe laminowane o gramaturze 75 g/m2, w kolorze niebieskim, wykonane z włókniny polipropylenowej 28 g/m2, folii PE 25 g/m2 i polipropylenu 22 g/m2, nieprzemakalne i chłonne na całej powierzchni, chłonność 350%, w rozmiarze 150x210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny PP o gramaturze 25g/m2 w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 11, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm, wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie  i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem, wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm, szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm, szyty techniką owerlok?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g/m²,  ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm, pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/ dyspensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk, w kolorze zielonym i/lub niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, o średnicy ok. 47 cm, szyty techniką owerlok, w opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk, w kolorze zielonym i/lub niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt.

Pakiet 11, pozycja 3-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g/m²,  ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm, pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/ dyspensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, o średnicy ok. 47 cm, szyty techniką owerlok, w opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 13

Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 13

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  głębokość  11,5cm +/- 1cm, wymiary denka 24,8cm x 5cm +/- 1cm, szerokość troków 3,2cm +/- 0,5cm, szyty techniką owerlok, w opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

Zapis:

”Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku” dotyczy wszystkich pozycji.

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 oraz art. 271 ust 2 i 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 01.06.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 30.06.2023 r.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania załącznik pn:

„Załącznik nr 1 - załącznik cenowy – NOWY”