WCPiT /EA/381-31/17		            Poznań,2017-09-21

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego

na

DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH STERYLNYCH I NIESTERYLNYCH

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 16 poz. 1 i 2 przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt;  obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

1.Pakiet 10, pozycja 1 – Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty przez większą ilość wykonawców.

2.Pakiet 10, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną o filtracji bakteryjnej 99,99%, ciśnieniu różnicowym Pa = 32,78 Pa/cm2, posiadającą troki górne o długości 43 cm oraz troki dolne dł. 37 cm, lub zakładaną na gumki, spełniające pozostałe parametry?

3.Pakiet 11, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną z osłoną na oczy pakowaną po 25 sztuk z przeliczeniem ilości do 20 opakowań?

4.Pakiet 11, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści maskę w kształcie typu „kaczy dziób”, spełniającą pozostałe parametry?

5.Pakiet 12, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 160x210 cm?

6.Pakiet 12, pozycja 4 – Czy Zamawiający wymaga fartuchów spełniających jednocześnie wymagania normy 89/686/EWG dotyczącej środków ochrony  osobistej?

Odpowiedź:  ad 1,2,6 - Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ad 3,4,5 - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Pakiet 10 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-3 z pakietu 10 i utworzenie odrębnego, co pozwoli innym Wykonawcą złożyć ważną i konkurencyjną cenowo ofertę.

Pakiet 10, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej do przedłużonych procedur wykonana z min. trzech warstw włóknin, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%. Ciśnienie różnicowe 2.52 mmH2O/cm2. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy.

Pakiet 10, pozycja 2-3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości czepka o kroju furażerki uniwersalnego, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMMS o gramaturze max. 10 g/m2. Pakowany w kart. 100 szt.

Odpowiedź:  Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 4

PAKIET 16 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Pompa elastomerowa jednorazowego użytku do podaży leków. Objętość nominalna 275 ml; prędkość podaży 4ml/h wygodny kształt płaskiego dysku o trwałej i przejrzystej obudowie zewnętrznej , pełna przezroczystość, umożliwiająca czytelną obserwację leku w pompie, mała wielkość; port do napełniania zamknięty przykręcanym koreczkiem chroniącym przed uszkodzeniem mechanicznym i kontaminacją. Port do napełnienia zintegrowany z zastawką bezpowrotną, zabezpieczającą przed wypływem leku z pompy przez port do napełnienia. Drenik infuzyjny z zaciskiem umożliwiającym zatrzymanie infuzji oraz  filtrem cząsteczkowym 1,2 um wraz z odpowietrznikiem, koniec drenu luer lock , zamknięty koreczkiem umożliwiającemu odpowietrzenie dreniku bez zdejmowania koreczka. Maksymalna objętość napełnienia 335 ml.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 17 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony o wymiarach 15x122cm pakowanej po 20 szt. z odpowiednim przeliczenie ilości opakowań tj. Wykonawca zaoferuje 15 opakowań po 20szt.

Odpowiedź:  Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PAKIET 18

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha nie będącego wyrobem medycznym, a co za tym idzie objętego 23 % stawką podatku VAT.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o rękawach zakończonych uchwytem na kciuk.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze 20 g/m2, rękawy fartucha zakończone elastycznymi gumkami.

ad 1 - Odpowiedź: Zamawiający wymaga fartucha - zgodnie z SIWZ, obłożonego podatkiem Vat w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Ad2 - Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Ad 3 - Odpowiedź:  Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 5

Zapytanie I  - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 10 :

1.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 10 poz. 2 czepek chirurgiczny damski wykonany w całości z chłonnej i przewiewnej włókniny perforowanej ściągnięty z tyłu lekką nie uciskającą gumką. Sposób pakowania w kartoniki w formie podajnika po max 120szt. Gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Kolor niebieski.?

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 10 poz. 3 czepek chirurgiczny męski wykonany w całości z chłonnej i przewiewnej włókniny perforowanej wiązany z tyłu na troki. Wydłużona przednia część z możliwością wywinięcia. Sposób pakowania w kartoniki w formie podajnika po max 100szt. Gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Kolor niebieski?

3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 10 poz. 5 Sterylny pokrowiec foliowy na przewody aparatury medycznej. Pokrowiec wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, złożony teleskopowo, z samouszczelniającą się elastyczną końcówką z dodatkowymi taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcach, o wymiarach 18 x250cm?

4.  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 10 poz. 6  sterylną osłonę na stolik Mayo wzmocnioną o wymiarach min. 79x145cm, wykonana z mocnej nieprzemakalnej folii - z warstwą chłonną o wymiarach 65x85cm i dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika;Wymagane minimalne parametry techniczne: Laminat dwuwarstwowy składający się z włókniny o gramaturze min. 40g/m² oraz folii PE 55mikronów oraz PE-film min 60 mikronów. Wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro min. 102/82kPa. Nieprzemakalność całej powierzchni serwety min 800cmH2O?

Odpowiedź:  ad 1-4 Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Pakiet 16

Pyt. 1 – Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 dopuści: Pompa elastomerowa jednorazowego użytku do podaży leków, objętość nominalna 300 ml, prędkość podaży 4ml/h wygodny owalny kształt, duża przeźroczystość , umożliwiająca czytelną obserwację leku w pompie, pompy wyposażone w układ bezigłowy w części wypełnienia pompy, co gwarantuje, że układ jest zamknięty i zapobiega przenikaniu leku do otoczenia, w momencie odłączenia strzykawki, system automatycznie się zamyka, bez konieczności zastosowania koreczka Luer Lock, co zapobiega rozproszeniu zarówno leku resztkowego, jak również jakichkolwiek oparów przez cały czas podawania leków, drenik infuzyjny z zaciskiem umożliwiającym zatrzymanie infuzji oraz filtrem z podwójną funkcją filtracyjną:  antybakteryjną 5,0 μm i powietrza 0,03 μm, maksymalna objętość napełnienia 360 ml ?

Pyt. 2 – Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 dopuści: Pompa elastomerowa jednorazowego użytku do podaży leków, objętość nominalna 300 ml, prędkość podaży 5ml/h wygodny owalny kształt, duża przeźroczystość , umożliwiająca czytelną obserwację leku w pompie, pompy wyposażone w układ bezigłowy w części wypełnienia pompy, co gwarantuje, że układ jest zamknięty i zapobiega przenikaniu leku do otoczenia, w momencie odłączenia strzykawki, system automatycznie się zamyka, bez konieczności zastosowania koreczka Luer Lock, co zapobiega rozproszeniu zarówno leku resztkowego, jak również jakichkolwiek oparów przez cały czas podawania leków, drenik infuzyjny z zaciskiem umożliwiającym zatrzymanie infuzji oraz filtrem z podwójną funkcją filtracyjną:  antybakteryjną 5,0 μm i powietrza 0,03 μm, maksymalna objętość napełnienia 360 ml ?

Odpowiedź ad 1 i 2:  Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7

Pakiet nr 6

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły z maksymalna długością jej wysunięcia do 50 mm, minimalna długość wysunięcia 0,5 mm, stopień wysunięcia blokowany pokrętłem, całkowite schowanie igły wskazane na skali wysunięcia, całkowite schowanie igły wskazywane kliknięciem - bez konieczności posiadania znacznika,  pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź:  Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 13

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników o rozmiarze 22 x 27 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

WCPIT/EA/381- 31 /17  pakiet 3 pozycja 10 d, e, f, g termin składania ofert: 22.09.2017

- Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach:

dla pozycji 10 d – 17 cm

dla pozycji 10 e – 20 cm

dla pozycji 10 f – 25 cm

dla pozycji 10 g – 30 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie  pozycji 10 d, e, f i g do osobnego pakietu?

Odpowiedź:  Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.