WCPiT /EA/381-48/2023 Poznań, 2023-06-13

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji**

**„Wymiana serwera wraz z modernizacją oprogramowania tomografu**

**komputerowego EVO 3.68 MID HINO SN: A1600110YC**

**oraz zakup stacji opisowej”**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**PYTANIA:**

1. *Opisany monitor to model EIZO MX-315. Model ten nie spełnia wymogów monitora diagnostycznego do opisywania badań RTG.*

*Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie monitora o przekątnej, 30,4”, rozdzielczości 2560 x 1600, jasności maksymalnej 1050 cd/m2, jasności skalibrowanej DICOM 600 cd/m2, głębi bitowej 30 bitów, wizyjnych wejściach sygnałowych 2x DisplayPort, będącego wyrobem medycznym zgodnym z MDR, klasyfikowanego w klasie IIa, służącego również do opisów badań RTG.*

2. Pytanie do pkt. Monitor opisowy

*Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie monitora opisowego o standardowym poborze mocy 12W, a maksymalnym 46W.*

3. Pytanie do pkt. 3 UPS

*Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie UPS bez matrycy LED, VA i przekątnej 21,5”, ponieważ są to parametry dotyczące monitora, a nie UPS.*

4. Pytanie do pkt. 4 Komputer, Karta graficzna

*Czy zamawiający dopuści kartę graficzną ze sterownikiem medycznym producenta monitora diagnostycznego o parametrach: 4 GB pamięci, złącza 2x miniDP, 1 x DP?*

**Odpowiedź ad 1-4: Zamawiający dopuszcza wszystkie proponowane parametry sprzętów.**

Zamawiający publikuje zmodyfikowany załącznik nr 2 pod nazwą: **„13.06.23\_Zalacznik nr 2 - formularz cenowy”.** Zgodnie z art.  271 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

**Termin składania i otwarcia ofert to 19.06.2023r.**

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**Termin związania ofertą to 18.07.2023r.**