WCPiT /EA/381-53/2023 		Poznań, 2023-07-18

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zakup foteli zabiegowych do chemioterapii oraz łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi i materacami.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ  na podstawie art. 137 ust.1-2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść SWZ, w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia -  załącznika nr 1 pakiet  1 Fotele zabiegowe do chemioterapii  pozycja nr 21, w następujący sposób:

Pakiet nr 1 pozycja  nr 21. Dopuszczalne obciążenie minimum 225 kg

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania :- zmodyfikowany Zalacznik nr 1 pakiet  1 Fotele zabiegowe do chemioterapii, pn „18.07.2023 Zalacznik nr 1 pakiet  1 Fotele zabiegowe do chemioterapii”

oraz udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia .

PYTANIE ZESTAW nr 1:

Pakiet nr 1 – Fotel zabiegowy do chemioterapii – 10 szt.

- Prosimy o doprecyzowanie, Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela do chemioterapii wyposażonego w funkcję automatycznej pozycji reanimacyjnej (pozycję Trendelenburga) uruchamianej jednym przyciskiem, po naciśnięciu, którego, fotel sam wykonuje ruchy segmentami fotela aż do uzyskania pozycji reanimacyjnej, bez konieczności trzymania tego przycisku?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymaga aby pozycja Trendelenburga uzyskiwana była przez naciśnięcie jednego, wyraźnie oznaczonego przycisku. Pozycja wyjściowa fotela uzyskiwana przez naciśnięcie jednego oznaczonego przycisku na pilocie.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii o długości 2000 mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 540-790 mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z podstawą wyposażoną w pojedyncze koła o średnicy 100mm z systemem centralnej blokady kół?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii wyposażony blat boczny o wymiarach 430x330 mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii wyposażony wieszak na torbę pacjenta zamiast plecaka na rzeczy pacjenta opisanego w punkcie 20, załącznik nr 1?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii o szerokości całkowitej fotela 875 mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 560-960 mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

PYTANIE ZESTAW nr 2:

Pakiet nr 1

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy do chemioterapii, który posiada elektryczną regulację wysokości w zakresie 530 do 890 mm realizowaną z pilota przewodowego?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z zapisami SWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy do chemioterapii, który nie posiada synchronicznej regulacji segmentów fotela, tylko każdy segment porusza się osobno?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

- Czy Zamawiający będzie wymagał , aby fotel zabiegowy do chemioterapii, posiadał plecak na rzeczy pacjenta zlokalizowany z tyłu segmentu oparcia pleców, będący integralną częścią fotela?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

PYTANIE ZESTAW nr 3:

Rozdział V SWZ.

- Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży termin realizacji zamówienia (Pakiet nr 2) do 42 dni od dnia podpisania umowy? W okresie wakacyjnym, wielu producentów sprzętu ma zaplanowane postoje.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

Załącznik nr 1. Pakiet nr 2.

- Łóżko, punkt 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z przewodem zasilającym prostym, nie skręcanym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z przewodem zasilającym prostym, nie skręcanym.

- Szafka, punkt 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie od 745 do 990 mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie od 745 do 990 mm.

- Szafka, punkt 17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki bez dodatkowego uchwytu zewnętrznego na ręcznik?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

PYTANIE ZESTAW nr 4:

Pytanie 1.

Dotyczy pakietu 1. Fotel zabiegowy do chemioterapii – 10szt. Pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego szerokość całkowita wynosi: 1043mm? Istnieje możliwość szybkiego demontażu podłokietników bez wykorzystania narzędzi, co pozwala na zmniejszenie szerokości fotela do 650mm – na wypadek koniczności przejazdu przez wąskie drzwi.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego szerokość całkowita wynosi: 1043mm.

Pytanie 2.

Dotyczy pakietu 1. Fotel zabiegowy do chemioterapii – 10szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego wysokość siedziska regulowana jest elektrycznie w zakresie: od 550 do 750mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

Pytanie 3.

Dotyczy pakietu 1. Fotel zabiegowy do chemioterapii – 10szt. Pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego segment podudzia regulowany jest w zakresie: od 0 do 35o ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego segment podudzia regulowany jest w zakresie: od 0 do 35o.

Pytanie 4.

Dotyczy pakietu 1. Fotel zabiegowy do chemioterapii – 10szt. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii wyposażony w koła pojedyncze o średnicy 125mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

Pytanie 5.

Dotyczy pakietu 1. Fotel zabiegowy do chemioterapii – 10szt. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii wyposażony w koła z indywidualnymi blokadami?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

Pytanie 6.

Dotyczy pakietu 1. Fotel zabiegowy do chemioterapii – 10szt. Pkt. 14.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii wyposażony w pilot bez możliwości blokady jego funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

Pytanie 7.

Dotyczy pakietu 1. Fotel zabiegowy do chemioterapii – 10szt. Pkt. 20.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii bez plecaka na rzeczy pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

Pytanie 8.

Dotyczy pakietu 1. Fotel zabiegowy do chemioterapii – 10szt. Pkt. 22.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii bez zasilania akumulatorowego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

Pytanie 9.

Dotyczy pakietu 1. Fotel zabiegowy do chemioterapii – 10szt. Pkt. 23.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii bez instalacji wyrównania potencjałów?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

Pytanie 10.

Dotyczy pakietu 1. Fotel zabiegowy do chemioterapii – 10szt. Pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, wyposażony w zintegrowany, regulowany blat boczny, z możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi, o wymiarach użytkowych: 550 x 330 [mm]?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

PYTANIE ZESTAW nr 5:

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 1 foteli ambulatoryjnych stosowanych zarówno w chemioterapii, hemodializach jak i w krwiodawstwie o parametrach jak niżej:

Ad. 4 Regulacja wysokości leża  - zakres minimalny 550-770 mm,

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

Ad. 5 Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców 80°,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kątową regulację segmentu oparcia pleców 80°.

Ad. 8 Zakres regulacji podnóżka 250 mm,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres regulacji podnóżka 250 mm.

Ad. 19 Blat boczny, z możliwością demontażu, wymiary 400x560 mm.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE ZESTAW nr 6:

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „…od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie” na „…od daty uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmiany.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt 1,2,4:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

1) za zwłokę w wykonaniu czynności określonych w § 1 ust. 1 w wysokości 0,5 % wartości za niedostarczonej części przedmiotu umowy brutto - za każdy dzień,, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy

2) za zwłokę w czynnościach określonych w § 2 ust. 8, § 4 ust. 2, 3, 4, 6, 7 i 8 w wysokości 0,2 % wartości wadliwej części przedmiotu umowy brutto - za każdy dzień, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy

3) za niewykonanie obowiązku określonego w § 4 ust. 11 w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każde zdarzenie,

4) w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości umowy brutto.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmiany.

3. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zgodnie z § 3 ust.5 umowy Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy: www.efaktura.gov.pl.

W związku z modyfikacją i  udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia zapisy SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz publikuje zmodyfikowane załączniki pod nazwą, „18.07.2023 Zalacznik nr 1 Pakiet 1 Fotele zabiegowe do chemioterapii” i „18.07.2023 Zalacznik nr 1 Pakiet 2 Łóżko szpitalne z szafką przyłóżkową i materacem ”.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 24.07.2023 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie, zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do  22.08.2023 roku.