WCPIT/EA/381-61 /2023

Załącznik nr 1

Pakiet nr 6  Cyfrowy zestaw do drenażu  – 15 szt.

|  | Parametry graniczne (wymagane) |  |
| --- | --- | --- |
| L.p | Opis | Liczba szt. |
| 1 | Przenośny zestaw ssący (waga max. 1 kg bez zbiorników) o wymiarach (max.10 x 25 x 30 cm) z uchwytem i paskiem do przenoszenia | 15 |
| 2 | Pompa ssąca z wbudowanym akumulatorem umożliwiający ciągłą pracę urządzenia, wyposażona w stację dokującą |  |
| 3 | Pompa ssąca elektryczna o wydajności minimum 5 l/min ±10% i zakresie podciśnienia od 1 do 100 cmH2O przystosowana do ciągłego prowadzenia drenażu klatki piersiowej |  |
| 4 | Pompa z elektronicznym system pomiaru i monitorowania parametrów drenażu z wbudowanym panelem elektronicznym z menu obsługi w języku polskim, umożliwiającym sterowanie urządzenia oraz ustawianie i zapisywanie parametrów na wewnętrznej pamięci. |  |
| 5 | Wyświetlacz prezentujący parametry drenażu (przynajmniej w jednostkach): - podciśnienie ustawione i zmierzone (cmH2O), przeciek powietrza (ml/min), ilości płynu (ml), ilość płynu (ml/1h), ilość płynu (ml/24h) w systemie cyfrowym oraz graficznym (w postaci trendów historycznych – do 72 godzin terapii) |  |
| 6 | Możliwość przeprowadzenia testu drożności cewnika. |  |
| 7 | System alarmowy ostrzegający m.in. o: konieczności wymiany kanistra, zatkaniu drenów, nieszczelności układu, rozładowanej baterii |  |
| 8 | Oprogramowanie do zestawu umożliwiające przenoszenie, prezentację oraz archiwizowanie danych z przebiegu drenażu pacjenta na PC |  |
| 9 | System zabezpieczony przed powrotem powietrza do klatki piersiowej pacjenta oraz przed przelaniem, tj. przed zassaniem odsysanych wydzielin do wnętrza pompy i wylaniem wydzielin poza układ ssący |  |
| 10 | Zestaw przystosowany do współpracy z jednorazowymi sterylnymi kanistrami do zbierania wydzieliny o różnych pojemnościach zbiorników w przedziale 300ml do min. 800ml oraz drenami z końcówką pojedynczą i podwójną. |  |