## Tracheotomia, drenaż
ZAŁĄCZNIK NR 1
PAKIET nr 1 ( CPV 33141323-0; 33190000-8 )
Igły do biopsji, szczypce, szczoteczki cytologiczne bronchoskopowe
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Igła Wanga do transbronchialnej biopsji aspiracyjnej cytologiczna pojedyncza. Średnica igły 22G, dł. igły 13mm, dł. robocza min. 130mm. Średnica robocza do kanału 2,0 mm. Kateter z igłą zabezpieczony metalową tulejką osłaniającą ostrze igły i zabezpieczający kanał roboczy przed przebiciem. Jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, sterylna. | szt. | 40
2. | Igła Wanga do transbronchialnej biopsji aspiracyjnej histologiczna podwójna do rejonów centralnych. Średnica igły zewnętrznej 19G oraz wewnętrznej 21G, dł. igły zewnętrznej 15 mm oraz wewnętrznej 13 mm, długość robocza min. 130 cm, średnica robocza do kanału 2,0 mm. Kateter z igłą zabezpieczony metalową tulejką osłaniającą ostrze igły i zabezpieczający kanał roboczy przed przebiciem. Jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, sterylna. | szt. | 5
3. | Szczoteczki cytologiczne bronchoskopowe jednorazowego użytku, śr. 1,8 mm, zakończone metalową kulką, sterylne, w osłonce, dł. min. 120 cm. | szt. | 1600
4. | Szczypce biopsyjne do gastroskopu, jednorazowego użytku, dł. 140-150 cm | szt. | 100
5. | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe jednorazowego użytku, śr. max. 1,8 mm i śr.max. 2,2 mm wg potrzeb zamawiającego. | szt. | 1800
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 2 ( CPV 33100000-1; 331400000-3; 33141620-2; 33141200-2; 33141641-5; 33141200-2)
Rurki dooskrzelowe, intubacyjne, tracheostomijne, opaski do rurek, cewniki typu Thorax
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z ufiksowanym na stałe przezroczystym uchwytem mocującym z naniesionym rozmiarem i nazwą producenta, wyposażona w prowadnicę, sterylna, pakowana w sztywne opakowanie pojedyncze. Rozmiar od 6 do 9 według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 70
2. | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem, silikonowana; sterylna; dwa mankiety niskociśnieniowe, wysokoobjętościowe; linia RTG na całej długości; miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu; wyposażona w prowadnicę oraz dwie tasiemki mocujące; baloniki kontrolne znakowane rozmiarem rurki; bez lateksu i ftalanów. Rozmiary od 5 do 10 w wersji ze stałym lub ruchomym szyldem według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 30
3. | Rurka intubacyjna zbrojona, silikonowana, z prowadnicą w środku, metalowa spirala wzmacniająca zatopiona w ściance rurki na całej długości do łącznika (łącznik 15 mm), dwa oznaczenia głębokości nad mankietem w postaci dwóch pełnych pierścieni. Rozmiar od 5 do 8,5 według potrzeb zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 200
4. | Rurki dooskrzelowe, silikonowane, bez ftalanów, lewostronne sterylne z dwoma niskociśnieniowymi mankietami: tchawiczym i oskrzelowym; dla łatwej identyfikacji mankiet oskrzelowy: światło proksymalne i oskrzelowy balonik kontrolny oznaczone tym samym kolorem, przezroczysty mankiet tchawiczy, spoczynkowo ściśle przylegający do rurki. Linia rtg na całej długości. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. Rozmiary 28, 32, 35, 37, 39, 41 według potrzeb zamawiającego. | szt. | 800
5. | Rurki dooskrzelowe, silikonowane, prawostronne sterylne z dwoma niskociśnieniowymi mankietami: tchawiczym i oskrzelowym; dla łatwej identyfikacji mankiet oskrzelowy: światło proksymalne i oskrzelowy balonik kontrolny oznaczone tym samym kolorem, przezroczysty mankiet tchawiczy, spoczynkowo ściśle przylegający do rurki; Linia RTG na całej długości. Rurka ma być w zestawie z zestawem złączy. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. Rozmiary 28, 32, 35, 37, 39, 41 według potrzeb zamawiającego. | szt. | 520
6. | Rurki dooskrzelowe jednokanałowe, silikonowane, prawostronne sterylne z dwoma niskociśnieniowymi mankietami; otwór Murphy,ego o zaokrąglonych krawędziach; gładkie ścianki rurki ułatwiające stosowanie cewnika do odsysania; gładkie zakończenia rurki oraz połączenie mankietów z rurką; linia RTG na całej długości; prowadnica pokryta tworzywem medycznym; podziałka centymetrowa; baloniki kontrolne znakowane rozmiarem rurki; bez letaksu i ftalanów. Rurki mają być w zestawie z 2 łącznikami kątowymi podwójnie obrotowymi z podwójnym portem oraz cewnikami do kontrolowanego odsysania. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. Rozmiary 6,5 - 8,5 według potrzeb zamawiającego. | szt. | 15
7. | Rurki dooskrzelowe jednokanałowe, silikonowane lewostronne sterylne z dwoma niskociśnieniowymi mankietami; gładkie ścianki rurki ułatwiające stosowanie cewnika do odsysania; gładkie zakończenia rurki oraz połączenie mankietów z rurką; linia RTG na całej długości; prowadnica pokryta tworzywem medycznym; podziałka centymetrowa; baloniki kontrolne znakowane rozmiarem rurki; bez letaksu i ftalanów. Rurki mają być w zestawie z 2 łącznikami kątowymi podwójnie obrotowymi z podwójnym portem oraz cewnikami do kontrolowanego odsysania. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. Rozmiary 6,5 - 8,5 według potrzeb zamawiającego. | szt. | 15
8. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnienieniowym i otworem Murphy,ego, z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na baloniku kontrolnym; wykonane z termoczułego PCV, silikonowane. Rozmiary 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; według potrzeb zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 575
9. | Rurka dooskrzelowa tracheostomijna lewa. Długości 7-9 cm, silikonowana, wykonana z termoplastycznego PCV, linia RTG na całej długości, ruchoma ramka umożliwiająca regulacje długości. Rozmiary 35, 37,39 według potrzeb zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 25
10. | Rurka dooskrzelowa tracheostomijna prawa. Długości 7-9 cm, silikonowana, wykonana z termoplastycznego PCV, linia RTG na całej długości, ruchoma ramka umożliwiająca regulacje długości. Rozmiary 35, 37,39 według potrzeb zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 15
11. | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu, silikonowana, ze stałym lub ruchomym przezroczystym szyldem, mankiet w kształcie walca, dwie tasiemki mocujące w opakowaniu, boczny dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem z zatyczką (stożkowa końcówka Luer) umożliwiającym podłączenie urządzeń ssących. Rozmiary 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 wg potrzeb zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 40
12. | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu, silikonowana, z mankietem niskociśnieniowym wysokoobjętościowym w kształcie walca, balonik kontrolny znakowany rozmiarem, boczny dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem z zatyczką (stożkowa końcówka Luer) umożliwiającym podłączenie urządzeń ssących. Rozmiary 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 wg potrzeb zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 210
13. | Łącznik do rurek dooskrzelowych jednorazowy - zestaw złączy do rurek dooskrzelowych; dwa kominki z podwójnym portem, zaciski na obu ramionach wykonanych z silikonu, sterylne, jednorazowego użytku. | szt. | 650
14. | Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem ekstra długa. Rurka z ruchomym szyldem, wygięta w łuk, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, bez ftalanów, bez lateksu, wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej oraz ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Rurka dostępna w opcji z mankietem niskociśnieniowym lub bez. Skrzydełka szyldu, miękkie, gładkie i przezroczyste. W zestawie prowadnica do rurki oraz 2 tasiemki mocujące. Rozmiary 6,0 - 10,0 w długości min. 155 mm dla każdego rozmiaru. Rurka sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. | szt. | 15
15. | Prowadnice z materiału o właściwościach poślizgowych, skalowane co 1 cm; do trudnych intubacji, sterylne, jednorazowe, dł. 60-100 cm.; rozmiary 3,3 do 5 mm wg potrzeb zamawiającego. | szt. | 170
16. | Opaska do rurek tracheostomijnych, wykonana z miękkiego, delikatnego materiału, możliwość regulacji długości, jednorazowego użytku. | szt. | 1600
17. | Opaska do rurek intubacyjnych, wykonana z miękkiego, delikatnego materiału, możliwość regulacji długości, jednorazowego użytku. | szt. | 800
18. | Rurki tracheostomijne z wymiennym wkładem wykonane z polietylenu przeznaczone do stosowania u chorych po całkowitym lub częściowym usunięciu krtani, w leczeniu zmian chorobowych wywołanych dusznością krtaniową, podczas nowotworów krtani i gardła dolnego, w przypadku obrzęku i uniedrożnienia drogi oddechowej. W skład zestawów rurek wchodzą nastepujace elementy składowe: 1) rurka wewnętrzna łukowato wygięta i stożkowo zbieżna, zamocowana w sposób trwały na kołnierzu, rurka może mieć otwór w środkowej części na łuku lub być bez otworu (według potrzeb zamawiającego); 2) rurka wewnętrzna z pierścieniem ułatwiającym jej swobodne wyciąganie, może mieć otwór/otwory w środkowej części na łuku (według potrzeb zamawiającego); 3) kapturki zabezpieczające rurkę przed wypadnięciem oraz dodatkowo: kapturek zwykły z płytką wewnątrz i pierścieniem blokującym, ułatwiającym wtórne wykształcenie mowy; kapturek osłonowy (zmieniający kierunek wdychanego i wydychanego powietrza), kapturek osłonowy z kratką (zabezpieczający przezd wpadaniem ciał obcych); 4) zatyczka (umożliwiająca naukę oddychania naturalnym torem oddechowym); 5 ) tasiemka mocująca. | szt. | 40
Rozmiary od 5 do 12 w długościach od S-60 mm do LL-130 mm oraz zestawy rurek według potrzeb zamawiającego.
19. | Cewnik THORAX wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA , jednorazowego użytku, jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu, z linią doskonale widoczną w promieniach RTG, z zakończeniem ułatwiającym aplikację, z otworem centralnym i 5 bocznymi otworami, prosty, nieskalowany. Rozmiary 20 CH, 24 CH, 26 CH, 28 CH, 30 CH, 32 CH, 36 CH według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 2250
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 3 ( CPV 33141642-2; 33141640-8; 33141600-6; 33141620-2 )
Zestawy do drenażu, dreny, pojemniki do pobierania wydzieliny, łączniki, końcówki do odsysania, maski anestetyczne, filtry oddechowe
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, czterokomorowy, pracujący bezgłośnie, z mechanicznym regulatorem (pokrętłem regulującym siłę ssania) pozwalającym na stały monitoring ciśnienia śródpłucnego; posiadający bezigłowe porty do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej; w całości przezroczysty. | szt. | 850
2. | Dren jałowy do odsysania pola operacyjnego z dwoma rozszerzeniami. Przezroczysty dren z rozszerzeniami przeźroczystymi, opakowanie podwójne - folia, papier. Długość 180 cm, średnica wewnętrzna 7 mm. | szt. | 1850
3. | Dren jałowy do odsysania pola operacyjnego z dwoma rozszerzeniami. Przezroczysty dren z rozszerzeniami przeźroczystymi, opakowanie podwójne - folia, papier. Długość 220 cm, średnica wewnętrzna 7 mm. | szt. | 1200
4. | Pojemnik do systemu ssącego o pojemności 2000 ml jednorazowy, z niebieską sztywną pokrywką z filtrem mechanicznym z automatycznym zaworem odcinającym abu zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu regulatorów i ściennych gniazd podciśnieniowych do systemu Medi-Vac Guardian. Adaptery 90o umożliwiają podłączenie drenu pod kątem prostym aby zapobiec załamywaniu i utrudnionemi przepływowi płynu. Zamykana polrywa zwiększa bezpieczeństwo pracowników. Pokrywa o średnicy 12,5 cm zawiera porty akcesoriów i ortopedyczny - port do pobierania próbek średnicy 2,5 cm. | szt. | 875
5. | Pojemnik zewnętrzny wielokrotnego użytku o pojemności 1500 ml lub 3000 ml z wewntrznym zaworem wł./wył. Ze skalą pomiarową co 10 ml w przedziale od 10-300 ml, co 100 ml do 300 ml, dren do próźni z końcówką męską. Kompatybilny z wkładem z poz. 6. UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na swój koszt uchwytów do pojemników w ilości określonej przez Zamawiającego. Uchwyt powinien powodować stabilne mocowanie na ramie łóżka lub szynie Modura. | szt. | 38
6. | Elastyczny wkład 1500 mlkompatybilny z pojemnikiem z poz. 5, posiadający zawór jednokierunkowy na porcie pacjenta pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo podczas użytkowania, wyłączania i zwalniania; mechaniczy zawór odcinajacy i filtr bakteryjny ITHAT (Zintegrowany Dwustopniowy Hydroskopowy Wychwyt Aerozolowy) umożliwiają szpitalowi podwójne zabezpieczenie w celu zmniejszenia ryzyka rozpryskiwania krwi. Wytrzymały materiał wkładu zapewnia wytrzymałość i zmniejsza wyciek produktu, Pokrywa przymocowana do wkładu zmniejsza ryzyko rozpryskiwania krwi oraz pomaga unikać dodatkowych czynności przygotowawaczych i zapewnia większe bezpieczeństwo pracownikom. Pokrywa średnicy 12,5 cm, port do pobierania próbek śr 2,5 cm, adapter pacjenta 90o umożliwiają połączenie drenu pod kątem prostym, aby zapobiec załamywaniu i utrudnionemu przepływowi płynu. | szt. | 715
7. | Dren balonowy uniwersalny, średnica wew. 6 mm, długość 50 m, wykonany z przezroczystego elastycznego materiału, poszerzenia przekroju w odstępach co 90 cm, bez linii przewodzącej. | op. | 520
8. | Łącznik prosty schodkowy, do drenów o śr. wew. od 8-14 mm, sterylny. Kompatybilny z drenami z pozycji 2, 3, 7. | szt. | 5400
9. | Łączniki Y do drenów o śr. wew. 6 - 13 mm, sterylny. | szt. | 100
10. | Łącznik prosty do drenów o śr. wew. 5 - 11mm, niesterylny. | szt. | 25
11. | Końcówka do odsysania z pola operacyjnego, zagięta (typ Yankauer) o śr. wew. 7,3 mm, długości 25 cm, sterylna. | szt. | 1450
12. | Pojemnik do pobierania wydzieliny z oskrzeli. Probówka 40ml | szt. | 1000
13. | Zestaw do jejunostomii, cewnik poliuretanowy z linią rtg, z systemem mocowania do skóry, dwa mandryny wprowadzające z rozrywalnymi kaniulami, z dwiema strzykawkami o pojemności 3 ml, długość cewnika 80 cm; sterylny, rozmiar Ch-8. | szt. | 9
14. | Przewód oddechowy do respiratora typ TRILOGY do nieinwazyjnej, mechanicznej wentylacji płuc. | szt. | 100
15. | Maska anestetyczna z wstępnie wypełnionym mankietem powietrznym o anatomicznym kształcie zapewniającym wygodne i pewne niskociśniśnieniowe uszczelnienie. Zawór w części ustnej maski umożliwiający dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Mankiet i korpus przezroczyste, wykonane z PCV, bez ftalanów. Opakoawanie kodowane kolorystycznie. Biologicznie czyste. 6 rozmiarów w zależności od potrzeb zamawiajacego. | szt. | 1950
16. | Rurka ustno-gardłowa Guedela; jednorazowa, sterylna; pakowana pojedynczo; kodowana kolorystycznie. Rozmiary 0/5 - 6 cm, 2/7 cm, 3/8 cm, 4/9 cm, 5/10 cm, 6/12cm lub 6/11cm wg potrzeb zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 1950
17. | Filtr oddechowy antybakteryjno-wirusowy elektrostatyczny dla dorosłych, zakres obj. oddech. 150 - 1200 ml, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny, skuteczność filtracji 99,999%, przestrzeń martwa 50 - 52 ml, opór 2,7 cm przy 60 l/min, waga 28 - 30 g, skuteczność nawilżania min. 33 mg H2O/L przy Vt 500 ml. | szt. | 3900
18. | Filtr oddechowy antybakteryjno-wirusowy elektrostatyczny, bez wymiennika, dla dorosłych, zakres obj. oddech. 150 - 1200 ml, skuteczność filtracji 99,999%, przestrzeń martwa 35 - 37 ml, opór 2,1cm przy 60 l/min, waga 19 - 21g. | szt. | 3250
19. | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią, ze zintegrowanym złączem O2, sterylny, ze zbiornikiem na wydzielinę, wydajność nawilżania min. 28 mg H2O/l, przestrzeń martwa 15 - 17 ml, waga 8 - 10 g, opór przepływu 1,8 cm H2O dla 60l/min; centralnie umiejscowiony port do odsysania. | szt. | 1200
20. | Łącznik między pacjentem a rurami do respiratora, karbowany, z gumową zatyczką do odsysania i samouszczelniającym portem do bronchoskopii, z podwójnie obrotowym złączem kątowym, sterylny, jednorazowy z możliwością regulowania długości w zakresie 7 - 16 cm. | szt. | 1950
21. | Sonda gastrostomijna; wykonana z trwałego, przezroczystego silikonu medycznego, z wewnętrznym silikonowym balonem mocującym, zewnętrznym dyskiem stabilizujący z „uniesioną stopką”, krótkim i zaokrąglonym końcem dystalnym sondy z otwartym światłem oraz znacznikiem RTG, wymiennym złączem umożliwiającym łatwą wymianę trójnika w razie zabrudzenia lub rozciągnięcia, złączem do podawania leków, zgodne ze strzykawkami do karmienia i irygacji, umożliwiającymi podawanie leków bez konieczności odłączania pompy do karmienia oraz sterylnym żelem smarującym.
| rozm 20 Fr, 22 Fr według potrzeb Zamawiającego; | szt. | 8
| rozm. 24 Fr. | szt. | 2
| * Pozycje 1-11 od jednego producenta w celu zachowania kompatybilności. | [5 empty] | wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 4 ( CPV 33157100-6; 33157000-5; 33141620-2 )
Maski tlenowe i obwody oddechowe
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Zestaw do obwodu oddechowego do respiratora, składający się z nebulizatora o pojemności 10 ml (skalowany co 2 ml), drenu tlenowego 1,8 m, ustnika, złączki T. Końcówki złączki T kompatybilne z filtrami oddechowymi i łącznikiem karbowanym . | szt. | 320
2. | Kompletny układ oddechowy 22 mm do respiratora; długość 1,6 m; do pasywnego nawilżania z odłączalną gałęzią. | szt. | 120
3. | Jednorazowy układ oddechowy (rury do respiratora), dla dorosłych, z rur karbowanych rozciągalnych -z pamięcia kształtu, średnica 22 mm, zakres kompresji rur od 40 cm do 150 cm, złącze "Y", łącznik kątowy z portem; łącznik prosty 22 mm mikrobilogicznie czysty. | szt. | 600
4. | Złącze proste do układu oddechowego z pozycji 4. | szt. | 600
5. | Maska tlenowa typu Eco dla dorosłych z drenem 2,1 m, maska wykonana z polipropylenu (pozbawiona PVC, ftalanów); sztywny, lekki korpus pozbawiony elementów metalowych (przyjazny środowisku MRI) , niemożliwe odkształcenie maski; szczelnie przylegający miękki mankiet uszczelniający dostosowujący się do różnej wielkości twarzy, dopasowujący się do anatomicznego kształtu. Dolna krawędź maski posiada profil podwójnego podbródka. Maska posiada regulację obwodu głowy, umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy. Mikrobiologicznie czysta, pakowana pojedynczo. | szt. | 20
6. | Maska tlenowa do podawania wysokich stężeń tlenu, bez oddechu zwrotnego, dla dorosłych, wykonana z polipropylenu, bez PCV, nie zawiera ftalanów, nie zawiera lateksu (oznakowane międzynarodowym symbolem „latex free” opakowanie jednostkowe): - posiada rezerwuar tlenu - część nosowa jest wyprofilowana – nie posiada blaszki; - posiada termoplastyczny, elastomerowy, uszczelniający, bezciśnieniowy mankiet ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą (profil podwójnego podbródka); - mocowanie maski odbywa się za pomocą gumki z możliwością regulacji; - w zestawie z maską znajduje się dren o długości 2,1 m i przekroju gwiazdkowym zapewniającym drożność. | szt. | 320
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 5 ( CPV 33141642-2; 33141600-6 )
Zestawy do drenażu, pojemniki do pobierania wydzieliny
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Wkład jednorazowy 2000 ml - uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez koniecznosci wciskania wkładu na kanister, posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port 7,2/12 mm, dający możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach ), pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25 mm do wsypania proszku żelującego w saszetkach, wkład wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, uchwyt pętlowy oraz zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV. | szt. | 1728
2. | Pojemnik wielorazowy z uchwytem do mocowania o pojemności 2000 ml- przezroczysty, wyskalowany w ml, skala z 3 stron widziana z każdej perspektywy, wyposażony w zintegrowany zaczep 30 mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura, wyposażony w zintegrowany wymienny króciec do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączenia drenu ssącego od kanistra lub pokrywy wkładu przy jego wymianie, odporny na mycie w temp. 85oC i sterylizację w autoklawie w temp. 121oC. UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na swój koszt uchwytów do pojemników w ilości określonej przez Zamawiającego. Uchwyt powinien powodować stabilne mocowanie na ramie łóżka lub szynie Modura. | szt. | 100
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 6 ( CPV 33141642-2; 33141600-6)
Zestawy do drenażu, pojemniki do pobierania wydzieliny
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Wkład o poj. 2000 ml posiada w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny (także do zabiegów ortopedycznych), gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wyposażony w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną oraz w szeroki port do aplikowania środka żelującego w saszetkach; posiada dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu oraz szeroki port. Ochrona przeciwbryzgowa przed wcześniejszym zamknięciem filtra (oraz zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta) następuje dzięki wewnętrznemu wyprofilowaniu w postaci zastawki plastikowej dzielącej od spodu pokrywę na trzy komory. Wkłady się same zasysają i uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu, wymiana wkładów po odłączeniu drenu ssania z pokrywy wkładu, bez odłączania od źródła ssania | szt. | 3300
2. | Pojemnik wielorazowy, kompatybilny z oferowanymi wkładami (2000 ml), ze skalą pomiarową (widoczna z dwóch stron), z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp. 121o.C, wyposażone w zaczep do mocowania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na swój koszt uchwytów do pojemników w ilości określonej przez Zamawiającego. Uchwyt powinien powodować stabilne mocowanie na ramie łóżka lub szynie Modura. | szt. | 30
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 7 ( CPV 33141620-2; 33141642-2; 33141323-0 )
Zestawy do tracheostomii , zastawka, zestawy do drenażu
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Zastawka Heimlicha z zaworem jednokierunkowym chroniącym przed powrotem odessanego płynu, zakończona obustronnie łącznikiem schodkowy umożliwiającym połączenie z workiem i drenem od pacjenta, w zestawie z workiem (z wbudowanym filtrem) o pojemnści 2000 ml wyskalowanym co 100 ml z drenem łączacym worek z zastawką długości min. 50 cm, z kanalikiem spustowym i z zaworem odpowietrzającym | szt. | 150
2. | Zestaw do tracheostomii przeskórnej metodą bezkrwawą (Griggsa) bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Bez peanu. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiajacej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiar 7 i 8 wg potrzeb zamawiającego. | szt. | 40
3. | Zamknięty system do drenażu grawitacyjnego: worek 600 ml z zastawką płytkową, kranikiem spustowym wyskalowanym w zakresie 100 - 600 ml co 100 ml; zintegrowany z workiem dren 100 cm; 100% silikon; wtopiona linia RTG; perforowanie eliptycznymi otworami. Rozmiary 15, 18, 20, 24, 28 wg potrzeb zamawiającego. | szt. | 500
4. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, jednokomorowy z rurką i drenem łączącym. Pakowany pojedynczo. | op. | 46
5. | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą typu Veressa; Ch 12. | szt. | 5
7. | Dren Kehr'a wykonane z czystego 100%-owego silikonu, linia widoczna w RTG, znaczniki co 5 cm, długość ramienia głównego około 50 cm, długość ramienia poprzecznego około 20 cm, podwójnie pakowane,dostarczane z łącznikiem stożkowym. Rozmiary CH 15 i CH 18 wg potrzeb zamawiającego. | szt. | 40
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 8 ( CPV 33141620-2; 33141600-6; 33141642-2 )
Zestaw do drenażu-pojemniki , dreny
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Nietłukący jednorazowy wyskalowany kanister do drenażu elektronicznego typu Thopaz do zbierania wydzieliny, sterylny, wykonany z polipropylenu, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatnie ciśnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 0,8 l. Pakowany po 6 szt. | op. | 200
2. | Jednorazowy dren dwukanałowy (dren pomiarowy i dren pacjenta) wykonany z PCV, wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, z końcówką pojedynczą, dł. 1,5 m, śr. 5 mm. Pakowany po 10 szt. | op. | 150
3. | Jednorazowy dren dwukanałowy (dren pomiarowy i dren pacjenta) wykonany z PCV, wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, z końcówką podwójną, dł.1,5 m, śr.5 mm. Pakowany po 10 szt. | op. | 20
4. | Jednorazowy, sterylny, dren dwukanałowy (dren pomiarowy i dren pacjenta) wykonany z PCV, sterylny, wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, z pediatrycznym łącznikiem pojedynczym, dł. 150 cm i śr. 5 mm. Pakowane po 10 szt. | op. | 3
5. | Nietłukący jednorazowy wyskalowany kanister do drenażu elektronicznego typu Thopaz do zbierania wydzieliny, sterylny, wykonany z polipropylenu, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatnie ciśnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 0,3l. Pakowany po 12 szt. | op. | 120
6. | Uszczelka do ssaka typu Thopaz. | szt. | 10
7. | Zatyczka do drenu typu Thopaz. | szt. | 30
8. | Wkłady jednorazowe 2,5 l kompatybilne ze zbiornikami 2,5 l z trwale dołączoną pokrywą, wyposażone w dwa uchwyty do wygodnego demontażu w kształcie pętli o szerokości 9,5 cm umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne, uszczelnianie automatyczne po zamontowaniu wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący z zastawką zapobiegajacą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, ze zintegrowanym filtrem oraz z ochroną przeciwbryzgową chroniącą filtr. | szt. | 30
9. | Filtr antybakteryjny o właściwościach hydrofobowych montowany bezpośrednio na zbiorniku zabezpieczajacym z końcówkami typu Medela. | szt. | 10
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 9 ( CPV 33141323-0 )
Igła do biopsji przezoskrzelowej
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Igła do biopsji przezoskrzelowej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS) dostosowana do aparatów firmy Pentax, mocowanie do aparatu nie wymagające użycia adaptera, średnica igły 22 G, igła oraz sztylet wykonane z nitinolu, regulowany zakres wysunięcia osłonki rękojeści 67-71 cm, średnica teflonowej osłonki 1,8 mm, długość wysunięcia igły max. 4 cm. Regulacja długości wysunięcia igły oraz osłonki bez użycia śrubek, blokowanie wysunięcia igły i cewnika odbywa się za pomocą dwóch pierścieni obracających się wokół rękojeści. W opakowaniu strzykawka podciśnieniowa o pojemności 20ml. | szt. | 1000
lub igła biopsyja ultrasonograficzna do aparatu EBUS firmy Pentax o wysokiej rozdzielczości HDFNA, przeznaczona do celowanego pobierania próbek zmian podśluzówkowych i zewnątrzściennych w obrębie lub obok drzewa tchawiczo-oskrzelowego lub przewodu pokarmowego przez kanał roboczy endoskopu ultrasonograficznego; Igła 22G ze specjalnymi wgłębieniami wspomagającymi widoczność, posiada numeryczną identyfikację rozmiaru na rękojeści, dł. 45 mm, przedłużenie 0 - 5 cm, wykonana ze stali nierdzewnej, ścięta; mandryn wykonany z nitinolu, zakończenie mandrynu ścięte na równo z igłą. Koszulka PEEK umożliwiajaca lepszą punkcyjność i dokładne pozycjonowanie podczas zabiegu, średnica koszulki 4,1 Fr dł. 744 mm, regulacja koszulki 0-3 cm. Strzykawka próżniowa o poj. 10ml z dwiema blokadami tłoczka. Regulacja wysunięcia igły i osłonki za pomocą pokręteł. Naturalnie wyprofilowany uchwyt zapewnia precyzyjną ochronę nad igłą. Pokrętło zabezpieczające i blokujące. Znacznik referencyjny „zero” zapewnia całkowite wycofanie igły do koszulki. Minimalny kanał roboczy 2,0 mm. Pakowana pojedynczo.
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 10 ( CPV 33190000-8)
Akcesoria do endoskopii jednorazowe
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Zawór ssący jednorazowego użytku do bronchoskopów giętkich typu Pentax EB19-J10, korpus zaworu trwale połączony ze sztywnym, ok. 6- centymetrowej długości przyłączem rurki ssaka spasowanym z łożem w rękojeści endoskopu. | szt. | 1800
2. | Szczotki do mycia kanałów roboczych bronchoskopów oraz EBUS, jednorazowe, jednostronne, cewnik teflonowy dł. 720 mm, śr. 1,45 mm, śr. włosia 3,0 mm. | szt | 1500
3. | Szczotki do mycia kanałów roboczych gastroskopów, jednorazowe, dł. min. 230 cm, śr. 1,8 mm, śr. włosia 6,0mm | szt. | 900
4. | Szczotka dwustronna mycia kanałów roboczych gastroskopów śr. 1,2-1,5 dł. min. 720mm | szt. | 400
5. | Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku, gastroskopowe. Łyżeczki owalne z okienkiem, z kolcem lub bez, śr. osłonki 2,3 mm. Dł. narzędzia 160 cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. Możliwość otwierania i zamykania łyżeczek bez względu na stopień podgięcia endoskopu. Min. śr. kanału roboczego 2,8 mm. | szt. | 100
6. | Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku, kolonoskopowe. Łyżeczki owalne z okienkiem, z kolcem lub bez, śr. osłonki 2,3 mm. Dł. narzędzia 230 cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. Możliwość otwierania i zamykania łyżeczek bez względu na stopień podgięcia endoskopu. Min. śr. kanału roboczego 2,8 mm. | szt, | 100
7. | Szczotki krótkie jednorazowe do mycia gniazd zaworów bronchoskopów, dwustronne, główki o średnicy 14 mm oraz 6 mm. | szt. | 500
8. | Ustniki do endoskopii rozm. 20-22 mm x 23-27 mm z gumką regulowaną, bez lateksu, pakowane pojedynczo. | szt. | 5000
wartość podatku VAT ogółem