WCPiT/EA/381-60/2023		Poznań, 22.08.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup toru wizyjnego do torakoskopii z oprzyrządowaniem

# Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia, a na podstawia art. 137 ust 1 tejże ustawy, zmienia treść SWZ

Pytania i odpowiedzi:

ZESTAW I

Pytanie dotyczy Zestaw I (TORAKOSKOP 4K ICG z dodatkową kamerą do zabiegów otwartych przy użyciu ICG), Medyczny monitor 4K, pkt 76

Czy Zamawiający dopuści monitor medyczny z dużo lepszą matrycą OLED?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie matrycy OLED.

Pytanie dotyczy Zestaw I (TORAKOSKOP 4K ICG z dodatkową kamerą do zabiegów otwartych przy użyciu ICG), Medyczny monitor 4K, pkt 82

Czy Zamawiający dopuści monitor medyczny z kontrastem 1 000 000:1 standard, co jest nieporównywalnie lepszym parametrem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie monitora z kontrastem 1 000 000:1 standard.

Pytanie dotyczy cz 3 „Laparoskop 4K”, IV Medyczny Monitor 4K pkt 8 oraz X Medyczny Monitor 4K pkt 90

Czy Zamawiający dopuści monitor medyczny z wejściami sygnałowymi min :(x1) DVI-I; (x2) HDMI 2.0?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie monitora wyposażonego w wyżej opisane wejścia sygnałowe.

Pytanie dotyczy Zestaw II (TORAKOSKOP 4K ICG), Medyczny monitor 4K, pkt 73

Czy Zamawiający dopuści monitor medyczny z dużo lepszą matrycą OLED?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie matrycy OLED.

Pytanie dotyczy Zestaw II (TORAKOSKOP 4K ICG), Medyczny monitor 4K, pkt 77

Czy Zamawiający dopuści monitor medyczny z kontrastem 1 000 000:1 standard, co jest nieporównywalnie lepszym parametrem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie monitora z kontrastem 1 000 000:1 standard.

Pytanie dotyczy Zestaw II (TORAKOSKOP 4K ICG), Medyczny monitor 4K, pkt 84

Czy Zamawiający dopuści monitor medyczny z wejściami sygnałowymi min :(x1) DVI-I; (x2) HDMI 2.0?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie monitora wyposażonego w wyżej opisane wejścia sygnałowe.

ZESTAW II

1.

Czy Zamawiający rozważy  podzielenie zamówienia na dwie odrębne części : Zestaw I (TORAKOSKOP 4K ICG z dodatkową kamerą do zabiegów otwartych przy użyciu ICG) oraz Zestaw II (TORAKOSKOP 4K ICG)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na dwie odrębne części.

2.

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania poniższego zestawu jako ZESTAW II (Torakoskop 4K ICG).

Zestaw renomowanej firmy został wprowadzony na rynek pod koniec 2022 roku i jest pierwszym systemem otwartym na nadchodzące innowacje, jakie będą wprowadzane w kolejnych latach (uwzględniając sztuczną inteligencję) i tym samym jest to rozwiązanie, które w przyszłości będzie kompatybilne z nowościami technologicznymi jakie się pojawią.

Opis proponowanego zestawu :

Tor wizyjny 4K ICG

Procesor wideo 4K – 1 szt. Procesor wideo 4K z możliwością pracy w podczerwieni IR oraz możliwością rozbudowy do obrazowania w 3D – 1 szt.

Panel dotykowy do sterowania funkcjami procesora i kompatybilnego źródła światła

Procesor wyposażony w system obrazowania z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej

Procesor wyposażony w system obrazowania Yellow Enhance (YE), wzmocnienie koloru żółtego podczas obserwacji w świetle białym (WLI), pozwalające na lepsze uwidocznienie tkanki tłuszczowej i jej wyodrębnienie od innych struktur takich jak np. nerwy , moczowody ,naczynia

Oprogramowanie (licencja) do aktywacji funkcji IR , (1 szt.) Umożliwiające obrazowanie w podczerwieni przy użyciu zieleni indocyjaninowej ICG z zaproponowana głowicą kamery 4K Pen drive z oprogramowaniem do jednorazowego wgrania do procesora aktywujący obrazowanie w bliskiej podczerwieni

Możliwość zakupienia dodatkowego oprogramowania do aktywacji funkcji obrazowania 3D bez potrzeby dołączania kolejnych modułów

Możliwość podłączenia: - głowicy kamery laparoskopowej 4K - głowicy kamery Full HD - głowicy kamery kątowej HDTV - wideolaparoskopów HD - wideocystoskopu HDTV - wideoureterorenoskopu

Możliwość uzyskania obrazu wyższej rozdzielczości z podanej kamery poprzez upscaling do 4K realizowany przez tor wizyjny

Wyjścia wideo: 2x 12G-HDI (4K) , 4x 3G-SDI(od A do D - 4K), 2x 3G(HD)-SDI (HD)

Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash

Pamięć wewnętrzna urządzenia

Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff

Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale od -8 do +8 (w 17 krokach)

Ręczne dostosowanie jasności w przedziale od 1 do 17 (w 17 krokach)

Możliwość dostosowania tonu kolorów: 1) Regulacja odcienia i nasycenia barwy dla trybów WLI i YE od -5 do 5 (w 11 krokach) dla kolorów: czerwonego, pomarańczowego, żółtego, magneta 2) Regulacja dla trybu WLI i obrazowania w wąskim paśmie światła Regulacja tonu czerwieni Regulacja tonu niebieskiego Regulacja Nasycenia barwy czerwonej

3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w wąskim paśmie (Auto, Tryb 1-3)

3 tryby wyświetlania obrazów w trybie obserwacji IR – dla monitora głównego i pomocniczego

Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja)

3 stopnie wzmocnienia obrazu (2 dla struktury, 1 dla krawędzi) dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni (IR) oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła

Funkcja „filtr moire” – dwustopniowy do pracy z fiberoskopami

3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, normalny, niski)

Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (wysoki, średni, niski)

Możliwość przypisania ustawień dla min. 20 użytkowników

Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania

Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty.

Język menu: polski

Źródło światła LED – 1 szt.

Kompatybilne z procesorem 4K – w zestawie przewód komunikacyjny

Zgodne z trybem obserwacji w wąskim paśmie światła (Kompatybilne z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej)

Zgodne z trybem obserwacji Yellow Enhance (YE) wzmocnienie koloru żółtego podczas obserwacji w świetle białym (WLI), pozwalające na lepsze uwidocznienie tkanki tłuszczowej i jej wyodrębnienie od innych struktur takich jak np. nerwy , moczowody ,naczynia

Zgodne z trybem obserwacji IR i światła białego (WLI) 3 tryby obserwacji IR

Automatyczna regulacja jasności – 17 stopni

Głowica kamery 4K CMOS – 1 szt.

Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego oraz trybem IR oraz YE

3 programowalne przyciski funkcyjne

Funkcja jednodotykowego AUTOFOCUS (AF) i funkcja ciągłego trybu AUTOFOCUS (C-AF) Funkcja ciągłego trybu AUTOFOCUS (C-AF) pozwala na pracę w optymalnych ustawieniach ostrości podczas całej operacji

Możliwość regulacji ostrości dedykowanymi przyciskami

Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym

Zoom cyfrowy

Przewód o długości 3 m

Waga 270 g

Całkowicie zanurzalna w środku dezynfekcyjnym

Sterylizacja: autoklaw, STERIS V-PRO maX, STERRAD 100S/NX/100NX

Monitor medyczny 4K– 1 szt.

Rozmiar matrycy min. 31”

Rozdzielczość min. 3840x2160

Stosunek boków obrazu 16:9

Współczynnik kontrastu min.1000 :1

Jasność 450 cd/m2

Funkcje: PIP, POP, obrót , FLIP (lustrzane odbicie oraz obrót 180°), Clone (transmisja obrazu 4K/HD np. PIP/POP jak na monitorze do drugiego monitora lub archiwizatora)

Monitor Medyczny 4K

Rozmiar matrycy min. 54”

Rozdzielczość min 3840x2160

Stosunek boków obrazu 16:9

Jasność min 500 cd/m2

Funkcje: PIP, POP, obrót, wzmocnienie obrazu

Wózek jezdny dedykowany do monitora 55 cali

Przewód sygnałowy do 4 K min 8 metrów – 1 szt.

Przewód sygnałowy 4 K -3 metry

Optyka laparoskopowa IR – 3 szt.

Średnica 10 mm

Kąt patrzenia 30 stopni

Soczewki ED ( soczewki Extra Low Dispertion)

Długość robocza 315-330 mm

Pole widzenia 88 stopni

Kontener do sterylizacji optyk – 3 szt.

Światłowód do optyk laparoskopowych – 3 szt.

Długość 3m

Średnica wiązki 4,25 mm, średnica zewnętrzna 8,4 mm

Nagrywarka medyczna - 1 szt.

Zapis sekwencji video oraz obrazów na dysku wewnętrznym, zewnętrznym nośniku USB Urządzenie obsługiwane poprzez monitor dotykowy będący elementem zestawu Możliwość zarządzania zdalnie z dowolnego komputera pracującego w sieci szpitalnej (rozbudowa o dodatkową licencję/oprogramowanie ) Wyzwalanie nagrywania za pomocą przycisku w menu, opcjonalnych przycisków nożnych lub za pomocą przycisków na głowicy podłączonej kamery Możliwość definiowania listy procedur chirurgicznych Możliwość dodawania adnotacji (notatek) do obrazów i nagrań i zapisywania ich w systemie Wewnętrzny dysk twardy min. 1TB Format zapisu obrazów: JPG lub BMP Format zapisu video: MPEG-4 Porty USB: - na przednim panelu min 2 x USB 2.0 , - na tylnym panelu min. 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 Wbudowany moduł zasilania awaryjnego umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemu w przypadku zaniku zasilania Możliwość rozbudowy do systemu telemedycyny na bazie aplikacji kompatybilnej z IOS i Windows i Android Monitor Dotykowy – 1 szt. Monitor dotykowy o przekątnej ekranu min.15" do sterowania funkcjami nagrywarki medycznej Ramię/uchwyt do monitora dotykowego do zamontowania na wózku medycznym lub kolumnie chirurgicznej – 1 szt

Insuflator wysokoprzepływowy - 1 szt.

Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 45 l/min

Funkcja podgrzewania gazu realizowana przez urządzenia albo osobny moduł dodany do urządzenia

Ciśnienie dwutlenku węgla regulowane do 25 mmHg

Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia;

Wskaźniki dla zadanej i aktualnej wartości ciśnienia w mmHg

Wskaźniki dla zadanej i aktualnej wartości przepływu w l/min

Min.2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni

3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki.

Możliwość podłączenia butli CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2

Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną

W zestawie: dren do insuflacji wielorazowy - 3 szt., filtr do insuflatora – 10 szt., przewód do butli – 1 szt.,

Wózek medyczny

Ramię na monitor mocowane do wózka z możliwością płynnej regulacji

Uchwyt na głowice kamery

Uchwyt na butle CO2

Włączanie urządzeń jednym przyciskiem na wózku

Odpowiedź:

Zaoferowany sprzęt musi spełnić parametry wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.

Opis zamówienia pozostaje bez zmian, za wyjątkiem wprowadzonych przez Zamawiającego modyfikacji – pytania i odpowiedzi  ZESTAW I.

3.

Dot. projektu umowy par. 2 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu załatwienia reklamacji do 5 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

4.

Dot. projektu umowy par. 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu przystąpienia do naprawy do 2 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

5.

Dot. projektu umowy par. 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu zastępczego w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia takiego zapotrzebowania?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

6.

Dot. projektu umowy par. 4 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 12 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

7.

Dot. projektu umowy par. 4 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie oraz na wydłużenie terminu w sposób następujący:

Wykonawca gwarantuje, że trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy w przypadku jego kolejnej awarii. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym, w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

8.

Dot. projektu umowy par. 4 ust. 8 pkt. a i b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „nie dotyczy sytuacji, gdy awaria jest spowodowana użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi”?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

9.

Dot. projektu umowy par. 4 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

„Wykonawca umożliwi Zamawiającemu zgłaszanie awarii: telefonicznie w dni robocze od pn do pt w godz. 8-16 oraz bezpośrednie całodobowe  mailem lub pisemnie we wszystkie dni tygodnia”.?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

10.

Dot. projektu umowy par. 6 ust. 1 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu „W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego kara za przekroczenie terminu naprawy nie zostanie naliczona”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Zgodnie z art.  137 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Termin składania i otwarcia ofert to 29.08.2023

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Termin związania ofertą to 26.11.2023 r.

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W dniu 18.08.2023 r. o godz. 11:59 przekazano ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminów do Dziennika Urzędowego UE.

### Oprócz wyjaśnień, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

- Załącznik nr 1 NOWY - opis przedmiotu zamówienia.

- Treść przesłanego do Dz. U UE ogłoszenia o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu.