## Arkusz1
WCPIT/EA/381-60/2023
Załącznik nr 1
Zestaw I (TORAKOSKOP 4K ICG z dodatkową kamerą do zabiegów otwartych przy użyciu ICG)
Endoskopowa kamera 4K
1 | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS
2 | Wodoszczelna głowica kamery z możliwością obsługi min. 10 funkcji
3 | Kolorowy ekran dotykowy
5 | Rozdzielczość kamery 4K UHD
7 | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja min. 8-stopniowa
9 | Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED
10 | Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fuoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem białym; pozostałe obszary obrazu są ciemne)
11 | Wyświetlanie obrazu w trybie świata białego z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem zielonym
13 | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła
15 | Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – min. 2szt.
17 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia.
23 | Źródło światła LED
24 | Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów: - Światło widzialne - Fluorescencja w bliskiej podczerwieni oraz - Transiluminacja w bliskiej podczerwieni .
25 | Obsługa trzech różnych trybów przy użyciu zieleni indocyjaninowej ICG
26 | Urządzanie posiadające laser emitujący fale o długości 808 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm
27 | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD
28 | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta
29 | Żywotność LED min 60 000 godzin
30 | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów.
31 | Tryb gotowości standby
32 | Menu urządzenia w języku polskim
34 | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów
40 | Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację lasera
41 | Zakres światłowodów od 2 mm do 6,5mm
44 | Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi - 1 szt
45 | Dotykowy panel (min. 8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę
46 | Wyposażony w porty USB 3.0
47 | Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym
49 | możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym
51 | lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika
52 | zapis dźwięku i komentarzy głosowych
53 | Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych
57 | Wejścia wideo min.: 1x DVI, 1xRGBHV(poprzez złacze DVI-I), 3xHDMI
58 | Wyjścia wideo min.: 1xRGBHV(poprzez złacze DVI-I), 3xHDMI
60 | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy , pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe
62 | Nagrywanie w rozdzielczości UHD 4K
64 | Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć
66 | Wbudowany twardy dysk o pojemności min. 1Tb
68 | Wbudowany moduł wifi - obsługa 2,4GHz oraz 5GHz
70 | Moduł sterowania urządzeniai oraz pakiet DICOM
72 | Medyczny monitor 4K
74 | Rozdzielczość obrazu 4096 x 2160
76 | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED (zamawiający dopuszcza zaoferowanie matrycy OLED)
78 | Przekątna ekranu min. 32”, ekran panoramiczny
80 | Jasność: 500 - 550 cd/m²
82 | Kontrast: 1500:1 - 2000:1 (zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora medycznego z kontrastem 1 000 000:1 standard)
84 | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) min. 10 specjalności
86 | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - min. 5 efektów
88 | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna
90 | Wejścia min.:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0 (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora medycznego z wejściami sygnałowymi min :(x1) DVI-I; (x2) HDMI 2.0)
92 | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit)
94 | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski
96 | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video
98 | Osłona monitora wykonana z przeroczystego plastiku ochraniająca matrycę
100 | Wideoprocesor - System obrazowania fluorescencyjnego o wysokiej rozdzielczości do obrazowania fluorescencyjnego w świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni z użyciem zileni indocyjaninowej
102 | Konsola video procesora ze zintegrowanym źródłem światła
104 | Źródło światła wyposażone w: zestaw diod fotoluminescencyjnych oraz diodę lasera NIR
106 | Wyjścia sygnału wideo min.: HD-SDI, 3G-SDI, DVI
108 | Rozdzielczość obrazu min. 1920x1080
110 | Konsola video procesora umożliwiająca współpracę z głowicą kamery endoskopowej i głowicą kamery dedykowaną do zabiegów klasycznych
112 | Możliwość pracy w trybie światła białego oraz 3 trybach obrazowania fluorescencyjnego:
114 | - tryb nakładania koloru zielonego na obraz światła białego
116 | - tryb obrazu fluorescencji w bliskiej podczerwienie w skali szarości
118 | - tryb obrazu białego światła wyświetlanego w skali szarości z obrazowaniem fluorescencyjnym NIR, nałożonym na skalę kolorów - odzwierciedla gradientowo wysycenie barwinka w tkankach
120 | Kwantyfikacja procentowa intensywności fluorescencji w czasie rzyczywistym
122 | Głowica kamery do zabiegów klasycznych
124 | Głowica wyposażona w min. 5 przycisków
126 | Możliwość sterowania z głowicy kamery następującymi funkcjami:
128 | ▪Włączanie systemu do trybu gotowości
130 | ▪ Zwiększanie ostrości obrazu
132 | ▪ Włączanie oświetlenia fluorescencyjnego
134 | ▪ Wybór trybów wyświetlania obrazów fluorescencji
136 | ▪ Przełączanie pomiędzy trybami fluorescencji i światła białegon
138 | ▪ Powrót do trybu gotowości i wyłączenie systemu
140 | Funkcja odwrócenia wyświetlanego obrazu o 180°
142 | Rozdzielczość obrazu min. 1080p
144 | Ciężar głowicy kamery max. 500g (bez przewodu)
146 | Długość przewodu min. 3m
148 | Wózek aparaturowy z atestem medycznym- 1 szt
150 | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół
152 | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm
154 | Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami
156 | W komplecie/ zestawie min.:
158 | Uchwyt na głowicę kamery
160 | Wieszak na worki z płynem do irygacji
162 | Możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka
164 | Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy
166 | Ramię wózka umieszczone centralnie min 600mm
168 | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka
170 | Uchwyt na pompę płuczącą
172 | Optyka z możliwością pracy z ICG śr 10mm, 30 stopni - 3 szt
174 | Umożliwiająca wizualizację z użyciem: - Światła widzialnego białego, - Fluorescencji w bliskiej podczerwieni ; Wymiary optyki: śr 10.00 mm ; Kąt patrzenia optyki 30 stopni, długość 32-33cm
176 | Kontener do sterylizacji wykonany z tworzywa sztucznego na dwie optyki - 3 szt
178 | Światłowód umożliwiający wizualizację z użyciem ICG z końcówką zagiętą pod kątem 90 stopni- 3 szt
180 | Insuflator CO2 – 1 szt.
182 | Regulacja przepływu insuflacji do minimum 50l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min.
184 | Zakres regulacji ciśnienia insuflacji min. 1-30mmHg
186 | Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2. (insuflator podaje CO2 w sposób ciągły nieprzerywany i bezskokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji z dwóch niezależnych portów)
188 | Zintegrowany podgrzewacz gazu do podgrzewania gazu insuflacyjnego z funkcja automatycznego ogrzewania gazu insuflacyjnego po podłaczeniu odpowiedniego drenu
190 | Funkcja odsysania służąca do usuwania dymów chirurgicznych z jamy ciała
192 | Funkcja nawilżania gazu insuflacyjnego
194 | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu.
196 | Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy
198 | Funkcja automatycznej desuflacji – możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy.
200 | Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2
202 | Sześć trybów pracy insuflatora
204 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym
206 | Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe
208 | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju drenu
210 | Dreny jednorazowe z wbudowanym filtrem
212 | Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia gazu CO2 do insuflatora
214 | Jednorazowy dren do insuflatora z oddymianiem (10 szt w opakowaniu zbiorczym) - 1 op
216 | Pompa irygacyjna przeznaczona do zastosowania w laparoskopii
218 | Praca pompy w min. 3 trybach przepływu: niskim (2 l/min), średnim (3 l/min) i wysokim (4 l/min)
220 | Dedykowane kasety-dreny do pompy szybko montowane i rozpoznawane przez pompę
222 | Automatyczne wlączenie systemu, gdy kaseta zostanie włożona, i wyłączy sie po jej wyjęciu z pompy.
224 | Dodatkowe zasilanie- akumulator
226 | Możliwość zastosowania drenów z jednorazową końcówką ssąco-płuczącą lub z wielorazową końcówką ssąco –pluczącą.
228 | Koncówki wielorazowe
230 | Końcówka ssąco/płucząca 5mm kompatybilna z drenami do pompy
232 | Końcówka ssąco/płucząca 10mm, 32-33cm, wielorazowa, kompatybilna z drenami do pompy
234 | Końcówka ssąco/płucząca 5mm, 32-33cm - igła aspiracyjna
236 | Dreny jednorazowe do pompy pakowane po 6 szt bez końcówki roboczej - 1 op
238 | Monitor 4K 55" - 1 szt
240 | Technologia ekranu z podświetleniem LED
242 | Rozdzielczość 3840 x 2160
244 | Rozmiar piksela max. 0.32
246 | Obsługa koloru 1073 milionów (10-bitowy)
248 | Kąt widzenia (poz., pion.) min. 178° poz. / 178° pion
250 | Współczynnik kontrastu 1100:1 -2000:1
252 | Czas reakcji LCD max. 8 ms
254 | Osłona ekranu: 2-stronne antyrefleksyjne szkło laminowane
256 | Wejścia sygnałowe 4K-UHD: min. HDMI 2.0 ; HDMI 1.4; 1x DP 1.1; 1x DP 1.2
258 | Zużycie energii (maks.) 200 W ± 10%
260 | Standard mocowania VESA (200 mm, 600 mm)
262 | Możliwość wyświetlania obrazu w obrazie PiP
264 | Statyw do monitora
Zestaw II (TORAKOSKOP 4K ICG)
Endoskopowa kamera 4K
1 | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS
2 | Wodoszczelna głowica kamery z możliwością obsługi min. 10 funkcji
3 | Kolorowy ekran dotykowy
5 | Rozdzielczość kamery 4K UHD
7 | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja min. 8-stopniowa
9 | Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED
10 | Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fuoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem białym; pozostałe obszary obrazu są ciemne)
11 | Wyświetlanie obrazu w trybie świata białego z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem zielonym
13 | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła
15 | Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – min. 2szt.
17 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia.
23 | Źródło światła LED
24 | Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów: - Światło widzialne - Fluorescencja w bliskiej podczerwieni oraz - Transiluminacja w bliskiej podczerwieni .
25 | Obsługa trzech różnych trybów przy użyciu zieleni indocyjaninowej ICG
26 | Urządzanie posiadające laser emitujący fale o długości 808 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm
27 | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD
28 | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta
29 | Żywotność LED min 60 000 godzin
30 | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów.
31 | Tryb gotowości standby
32 | Menu urządzenia w języku polskim
34 | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów
40 | Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację lasera
41 | Zakres światłowodów od 2 mm do 6,5mm
44 | Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi - 1 szt
45 | dotykowy panel (min.8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę
46 | Wyposażony w porty USB 3.0
48 | Możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym
50 | lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika
51 | zapis dźwięku i komentarzy głosowych
52 | Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych
54 | Formaty zapisu zdjęć: Bitmap (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG)
55 | Dźwięk: Wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego1 wyjście głośników
56 | Wejścia wideo: min. 2xHDMI
57 | Wyjścia wideo: min. 2xHDMI
59 | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe
60 | Nagrywanie w rozdzielczości UHD 4K
61 | Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć
64 | Wbudowany twardy dysk o pojemności min. 1Tb (zapis automatyczny)
65 | Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s,
66 | Wbudowany moduł wifi - obsługa 2,4GHz oraz 5GHz
69 | Moduł sterowania urządzeniami oraz pakiet DICOM
71 | Medyczny monitor 4K
72 | Rozdzielczość obrazu 4096 x 2160
73 | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora medycznego z matrycą OLED)
74 | Przekątna ekranu min. 32”, ekran panoramiczny
76 | Jasność: 500 - 550 cd/m²
77 | Kontrast: 1500:1 - 2000:1 (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora medycznego z kontrastem 1 000 000:1 standard)
78 | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) min. 10 specjalności
79 | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu -min. 5 efektów
80 | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna
84 | Wejścia min.:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0 (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora medycznego z wejściami sygnałowymi min :(x1) DVI-I; (x2) HDMI 2.0)
86 | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit)
87 | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski
88 | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video
95 | Osłona monitora wykonana z przeroczystego plastiku ochraniająca matrycę
123 | Wózek aparaturowy z atestem medycznym- 1 szt
124 | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół
125 | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm
126 | Listwa zasilająca z min.10 gniazdami
127 | W komplecie/ zestawie min.:
129 | Uchwyt na głowicę kamery
130 | Wieszak na worki z płynem do irygacji
131 | Możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka
132 | Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy
133 | Ramię wózka umieszczone centralnie min 600mm
134 | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka
135 | Uchwyt na pompę płuczącą
136 | Optyka z możliwością pracy z ICG śr 10mm, 30 stopni - 3 szt
137 | Umożliwiająca wizualizację z użyciem: - Światła widzialnego białego, - Fluorescencji w bliskiej podczerwieni ; Wymiary optyki: śr 10.00 mm ; Kąt patrzenia optyki 30 stopni, długość 32-33cm
138 | Kontener do sterylizacji wykonany z tworzywa sztucznego na dwie optyki - 3 szt
139 | Światłowód umożliwiający wizualizację z użyciem ICG z końcówką zagiętą pod kątem 90 stopni- 3 szt
140 | Insuflator CO2 – 1 szt.
141 | Regulacja przepływu insuflacji do minimum 50l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min.
142 | Zakres regulacji ciśnienia insuflacji min. 1-30mmHg
143 | Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2. (insuflator podaje CO2 w sposób ciągły nieprzerywany i bezskokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji z dwóch niezależnych portów)
144 | Zintegrowany podgrzewacz gazu do podgrzewania gazu insuflacyjnego z funkcja automatycznego ogrzewania gazu insuflacyjnego po podłaczeniu odpowiedniego drenu
145 | Funkcja odsysania służąca do usuwania dymów chirurgicznych z jamy ciała
146 | Funkcja nawilżania gazu insuflacyjnego
147 | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu.
148 | Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy
149 | Funkcja automatycznej desuflacji – możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy.
152 | Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2
153 | Sześć trybów pracy insuflatora
160 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym
161 | Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe
170 | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju drenu
171 | Dreny jednorazowe z wbudowanym filtrem
172 | Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia gazu CO2 do insuflatora
173 | Jednorazowy dren do insuflatora z oddymianiem (10 szt w opakowaniu zbiorczym) - 1 op
185 | Monitor 4K 55" - 1 szt
186 | Technologia ekranu z podświetleniem LED
187 | Rozdzielczość 3840 x 2160
188 | Rozmiar piksela max. 0.32
189 | Obsługa koloru 1073 milionów (10-bitowy)
190 | Kąt widzenia (poz., pion.) min. 178° poz. / 178° pion
191 | Współczynnik kontrastu 1100:1 -2000:1
192 | Czas reakcji LCD max. 8 ms
193 | Osłona ekranu: 2-stronne antyrefleksyjne szkło laminowane
194 | Wejścia sygnałowe 4K-UHD: min. HDMI 2.0 ; HDMI 1.4; 1x DP 1.1; 1x DP 1.2
195 | Zużycie energii (maks.) 200 W ± 10%
196 | Standard mocowania VESA (200 mm, 600 mm)
197 | Możliwość wyświetlania obrazu w obrazie PiP
198 | Statyw do monitora