PARAMETRY WYMAGANE

1. Analizator gazów

- analizator gazów oddechowych O2  i CO2 z modułem pomiaru wentylacji i spirometrii;

- kompletna linia pomiarowa;

- funkcja  pomiarów metodą breath by breath;

- wyposażenie pomiarowe do automatycznego pomiaru warunków otoczenia (temperatura, wilgotność względna, ciśnienie atmosferyczne, CO2);

- zestaw przepływomierzy (z uwagi na zużycie 4-5 szt.) do pomiaru prędkości i objętości przepływu oddechowego (1 podstawowy + 3 zapasowe)

- zestaw silikonowych masek różnych rozmiarów wraz z czepkami i łącznikami  mocującymi przystosowanymi  dla dorosłych – 6 szt.;

- gaz kalibracyjny do analizatora  - min 10  litrów;

- reduktor do gazu kalibracyjnego (zgodny z normą europejską – DIN 477)

- kalibracja objętości  oddechowej automatyczna i /lub alternatywnie  manualna  w zestawie z urządzeniami do kalibracji manualnej (pompą kalibracyjną)

2. EKG

Funkcja monitorowania przewodowego lub bezprzewodowego 12 odprowadzeniowego EKG  w trybie spoczynkowym i w trybie próby wysiłkowej z zapisem wybranych fragmentów EKG z możliwością zapisu ciągłego EKG na bieżąco, automatyczną analizą odc. ST i możliwością zapisu/analizy arytmii. Zestaw EKG kompatybilny z elektrodami do EKG jednorazowymi lub wielorazowymi - z automatycznym systemem utrzymania stałego podciśnienia.

3. Pulsoksymetr

Funkcja efektywnego monitorowania saturacji w trakcie wysiłku fizycznego, położenie i wielkość czujnika nie mogą być przeszkodą dla położenia pozostałych czujników pomiarowych Pomiar przewodowy lub bezprzewodowy

4. Ergometr

Ergometr rowerowy  z elektromagnetycznie regulowanym obciążeniem w zakresie przynajmniej 6 - 500 W w zakresie obrotów przynajmniej  40 - 100 /min

Bluetooth dla ergometru

Płynna  regulacjai obciążeń (skok regulacji  nie większy niż  5 W).  Regulacja wysokości siedziska, dla pacjentów w przedziale wzrostu 140 - 210 cm. Nośność co najmniej do 150 kg. Sterowanie zewnętrzne ze stacji roboczej przewodowe lub bezprzewodowe

5. Aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego podczas wysiłku zintegrowany (programowo lub sprzętowo)  z  zestawem do badań

6. Wyposażenie dodatkowe (WYMAGANE) i uwzględnione w cenie zestawu:

Baza robocza z dwoma monitorami i kolorową drukarką laserową.

Funkcja edycji i tworzenia protokołów obciążenia dla ergometru.

Wózek jezdny przystosowany do badań ergospirometrycznych  z miejscem na butlę lub butle na gaz do kalibracji.

Wykonawca wpisuje do formularza ofertowego nazwę producenta, markę, typ, kod katalogowy (jeżeli został przypisany) poszczególnych elementów zestawu  - pozycje 1,2,3,4,5 w celu ich identyfikacji oraz oceny zgodności z opisem przedmiotu zamówienia .

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy w ramach pozycji 1,2,3,4,5 spełniają określone przez Zamawiającego wymagania :

- materiałów zawierających opis techniczny oferowanych wyrobów (np. katalogów, folderów, metodyk, kart technicznych w języku polskim) na podstawie których Zamawiający oceni zgodność parametrów oferowanych sprzętów z opisanymi w TABELI WYŻEJ.

Sprzęt nie może być wyprodukowany wcześniej niż w 2022 roku