WCPIT/EA/381-72/2023

Poznań, 06.09.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa zestawu do badań ergospirometrycznych z cykloergometrem z kompletem akcesoriów pomiarowych”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.) zwanej dalej Pzp, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania i odpowiedzi:

1. Zestaw przepływomierzy (z uwagi na zużycie 4-5 szt.) do pomiaru prędkości i objętości przepływu oddechowego (1 podstawowy + 3 zapasowe)

Zakładamy w domyśle, że Zamawiający ma na uwadze przepływomierze wielorazowego użytku.

Czy Zamawiający dopuści system z przepływomierzami jednorazowymi  (w zestawie 100szt. przepływomierzy jednorazowych) z możliwością dokupienia przepływomierzy wielorazowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania systemu z przepływomierzami jednorazowymi  (w zestawie 100szt. przepływomierzy jednorazowych) z możliwością dokupienia przepływomierzy wielorazowych.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

2.  Gaz kalibracyjny do analizatora  - min 10  litrów

Mając na względzie małe zużycie gazu w oferowanym systemie ergospoirometrycznym  wymagana ilość gazy jest nieuzasadniona z uwagi na przekroczenie terminu przydatności mieszanki gazów kalibracyjnych do użytku.

Przekroczenie terminu przydatności gazu skutkuje wadliwą kalibracją systemu z uwagi na na zjawisko rozwarstwienia gazów w butli.

Czy Zamawiający dopuści system z butlą zalecaną przez producenta wystarczającą na eksploatację systemu w ciągu 2 lat?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.